# załącznik nr 3 do SWZ /ZP/TP – 14/2023

# Parametry techniczne do zakupu sterylizatora parowego, przelotowego 6 JS – 1szt.

Nazwa i kraj producenta:

Typ/model urządzenia:

Producent:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji - 2023. | Tak, podać |  |  |
|  | Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia lub patrząc od strony załadowczej z lewej strony komory, sterylizator do zabudowy w dwie ściany. | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność komory min. 6 jednostek sterylizacyjnych wg PN-EN 285/EN 285, (1 JS=300x300x600 mm, SxWxG). | Tak, podać |  |  |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizatora, z pełnym płaszczem grzejnym lub żebrowanym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie powierzchni komory, płaszcz grzejny musi zapewniać pokrycie minimum 85% komory sterylizacyjnej, drzwi i komora wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316L. | Tak, podać | Pełen płaszcz – 10 pkt Płaszcz żebrowy – 0 pkt |  |
|  | Komora izolowana termicznie grubą tkaniną bez pokrycia blachą, łatwo zdejmowalną bez użycia narzędzi, w celu sprawdzenia spawów podczas okresowej inspekcji UDT. | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. | Tak, podać |  |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą demineralizowaną o przewodności poniżej 5µS/cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Oddzielne zasilanie parą wodną komory sterylizatora i płaszcza grzejnego, komora sterylizatora nie jest zasilana parą wodną poprzez płaszcz grzejny, brak możliwości zanieczyszczenia sterylizowanego wsadu. | Tak, podać |  |  |
|  | Zawór lub zawory bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora. | Tak, podać | 1 zawór – 0 pkt. 2 zawory – 5 pkt. 3 zawory – 10 pkt. |  |
|  | Wytwornica pary z system automatycznego podgrzewania wody w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie kotła i armatury ze stali kwasoodpornej min. AISI 316, automatyczny system spustu wody z wytwornicy, izolowana termicznie. | Tak, podać |  |  |
|  | Wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość kontroli poziomu wody w wytwornicy pary na sterowniku urządzenia oraz poprzez szkło wodowskazowe w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 3 stałe programy fabryczne sterylizacji parowej (134˚C czas ekspozycji min. 4 minuty i 121˚C czas ekspozycji min. 15 minut) oraz program na priony 134˚C i czas ekspozycji minimum 18 min., wszystkie programy sterylizacji o całkowitym czasie trwania max. 65 min. każdy. | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 4 programy testowe i przygotowawcze (Bowie Dick, Helix, test szczelności, program rozgrzewający). | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 50 programów | Tak, podać |  |  |
|  | Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania. | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach. | Tak, podać |  |  |
|  | Przemysłowy sterownik PLC urządzenia wyposażony, po stronie załadowczej, w dotykowy kolorowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 7 cali. | Tak, podać | Ekrany sterowania umieszczone: nad komorą – 0 pkt. z boku komory – 10 pkt. |  |
|  | Po stronie załadowczej analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartości F0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim. | Tak, podać |  |  |
|  | Ekran z wyświetlaczem min. 3 cale po stronie wyładowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego program. | Tak, podać |  |  |
|  | Programowanie automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności. | Tak, podać |  |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej oraz wyłącznik zasilania elektrycznego na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowczej. | Tak, podać |  |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | Tak, podać |  |  |
|  | Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej w sterylizator drukarce panelowej (drukarka zamontowana po stronie załadowczej z boku komory sterylizatora), wydruk wartości ciśnienia i temperatury w komorze, wartości F0, wydruk wykresu temperatury i ciśnienia w funkcji czasu. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora parowego do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów. | Tak, podać |  |  |
|  | Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu. | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. cztery poziomy dostępu. | Tak, podać |  |  |
|  | Mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak, podać |  |  |
|  | W panelu czołowym po stronie załadowczej trzy manometry wskazujące ciśnienie w komorze, w płaszczu oraz w wytwornicy pary. | Tak, podać |  |  |
|  | W panelu czołowym po stronie wyładowczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze. | Tak, podać |  |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie i wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 z przyłączami klamrowymi do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi. | Tak, podać |  |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory, grubość ścian komory nie większa niż 6 mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Rama, panele czołowe wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304. | Tak, podać |  |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr na spuście z komory. | Tak, podać |  |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, gładkie od strony komory, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu. | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej. | Tak, podać |  |  |
|  | Drzwi komory napędzane elektrycznie lub pneumatycznie – sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5do 8 atm wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | Tak, podać | Napęd elektryczny – 10 pkt Napęd pneumatyczny – 0 pkt |  |
|  | Uszczelka dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem. | Tak, podać | Uszczelka dociskana: parą wodną – 10 pkt. sprężonym powietrzem – 0 pkt. |  |
|  | Uszczelka drzwi o trwałości min. 2000 cykli sterylizacji (dołączyć deklarację producenta). | Tak, podać | ≥ 2500 cykli –10 pkt< 2500 cykli – 0 pkt |  |
|  | Filtr powietrza jałowego o klasie filtracji odpowiadającej min. filtrowi HEPA klasy H14 do napowietrzania komory. | Tak, podać |  |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą systemu próżniowego, z dwustopniową pompą z pierścieniem wodnym i napędem silnikiem elektrycznym, zapewniającego niski poziom hałasu poniżej 63 dB i wytworzenie próżni min. 40 mbar, bezobsługowy. | Tak, podać |  |  |
|  | System oszczędzania wody chłodzącej. | Tak, podać |  |  |
|  | Sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza. | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna szerokość sterylizatora 1100 mm, maksymalna głębokość 1300 mm, maksymalna wysokość 1900 mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne - 400V, 50 Hz, moc urządzenia nie przekraczająca 52 kW. | Tak, podać |  |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EC (97/23/EC) dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja i działanie sterylizatora zgodne z normą PN-EN 285/EN 285. | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC). | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 6 JS, wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 3 różne położenia) – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego o pojemności min. 6 JS, do za/wyładunku komory – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji do 48 godz | Tak, podać |  |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego wraz z niezbędnym panelem umożliwiającymi dostęp do przestrzeni technicznej, wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304. | Tak, podać |  |  |
|  | Prace adaptacyjne będące po stronie Wykonawcy, niezbędne do uruchomienia sterylizatora to: wykonanie podłączenia energii elektrycznej przewodem o stosownym przekroju, pozwalającym na przesył mocy od rozdzielni elektrycznej do miejsca poboru (około 40 do 50 m) z zabezpieczeniem i wyłącznikiem, doprowadzenie nitki z wodą uzdatnioną jeżeli sterylizator będzie tego wymagał | Tak, podać |  |  |

Przed przystąpieniem do procedury przetargowej Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami technicznymi montażu i uruchomienia zamawianego sprzętu.

Po stronie wykonawcy znajduje się dostawa, opracowanie drogi transportowej i transport do miejsca zainstalowania.

Za ewentualne szkody spowodowane czynnościami związanymi z montażem, uruchomieniem sprzętu ponosi Wykonawca.

Parametry techniczne do zakupu 2szt. myjni - dezynfektorów, stacji uzdatniania wody – 1szt                      wraz z opisem niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z montażem

Nazwa i kraj producenta:

Typ/model urządzenia:

Producent:

A. Myjki – dezynfektory 2 szt. z wyposażeniem

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Myjnia – dezynfektor - do zabudowy w dwie ściany, przelotowa. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. 304 wg AISI | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Podgrzewanie wody elektryczne, grzałki umieszczone poza komorą mycia w celu higienicznego oczyszczania komory. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Dostęp serwisowy wyłącznie od frontu lub z tyłu urządzenia. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Drzwi uchylne tworzące po otwarciu półkę, wykonane ze szkła hartowanego, zamykane i automatycznie blokowane w trakcie trwania cyklu. | Tak, opisać | Wykonanie przeszklonych drzwi: szkło hartowane – 0 pkt. Podwójnie hartowane HST – 10 pkt. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w min. 1 wbudowany zbiornik służący do podgrzania wody do płukania lub dezynfekcji termicznej skracający czas trwania całego cyklu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Komora wyposażona w minimum podwójny system filtracji roztworu roboczego zabezpieczający przed dostaniem się do instalacji obiegowej drobnych zabrudzeń. | Tak, opisać | Podwójny system filtracji – 0 pkt. Potrójny lub poczwórny stopień filtracji – 10 pkt. |  |  |
|  | Pojemność na jeden wsad: min. 12 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm (SxGxW), pojemność całkowita komory min. 250 litrów lub min. 2 pojemniki sterylizacyjne o wymiarach 600x300x300 mm (dxsxw) wraz z pokrywami lub min. 2 zestawy mikrochirurgiczne. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. 316 L wg AISI. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Trójkolorowe oświetlenie LED wnętrza komory informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przemysłowy sterownik PLC urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 7 cali. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Po stronie załadowczej analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wykres temperatury w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartości A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min. 7 cali po stronie wyładowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Pamięć sterownika min. 90 000 zapisanych cykli. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Program samo dezynfekcji myjni – dezynfektora. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość zapisania w pamięci min. 50 różnych programów. | Tak, podać | Ilość programów: 50 - 60 – 0 pkt. ≥ 60 – 10 pkt. |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów min. Ethernet i Wifi (opisać, podać ilości i rodzaje portów). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej myjni-dezynfektora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania lub dezaktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu, min. 4 poziomy dostępu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Energooszczędna i wydajna pompa obiegowa o wydajności min. 700 l/min i mocy nie większej niż 800 W, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Agregat suszący z regulacją temperatury suszenia do min. 130oC i wydajności min. 150 m3/h, wyposażony w filtry powietrza: wstępny i HEPA min. H14. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Agregat z napędem silnikiem prądu zmiennego bez części podlegających zużyciu (bez szczotek węglowych). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Informacja o zapchaniu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki. | Tak, podać | Informacja o zużyciu filtra powietrza w oparciu o: zainstalowany licznik godzin pracy suszarki – 0 pkt., w oparciu o pomiar różnicy ciśnień – 10 pkt. |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w czujnik pomiaru wilgotności wewnątrz komory mycia pozwalający na skrócenie czasu fazy suszenia po osiągnięciu zadanej wartości referencyjnej. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Min. 3 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy w procentach/promilach lub w mililitrach/gramach na litr stężenia środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie. | Tak, podać . | Nastawa pompy dozującej: mililitr lub gram/litr – 0 pkt. procent lub promil/litr – 10 pkt |  |  |
|  | Wewnątrz myjni - dezynfektora, pod komorą mycia, przestrzeń na min. 3 pojemniki o pojemności 5 l każdy (na środki chemiczne), z możliwością podłączenia do centralnego systemu dozowania. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy oraz kontrola ich poziomu w pojemnikach środków chemicznych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka do rejestracji parametrów cyklu z zapisem: data cyklu, nazwa i nr programu cyklu (wydruk wykresu temperatury w funkcji czsu), potwierdzenie przeprowadzenia cyklu prawidłowego lub z błędem – w języku polskim. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Port USB do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji na zewnętrznym nośniku elektronicznym. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Ramiona natryskowe zapewniające natrysk z góry oraz z dołu. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (połączonego w jeden obieg, dotyczy również wózków wsadowych). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Mycie i suszenie na wszystkich poziomach, w celu równomiernej dystrybucji wody i powietrza w wózku wsadowym, komora wyposażona w min. 2 przyłącza dla wózka wsadowego umieszczone na jednym boku komory mycia. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zawór spustowy wody z komory mycia w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przyłącza: woda zimna, ciepła, demineralizowana, sprężone powietrze (podać DN, wymagane ciśnienie), uzdatniona (zmiękczona). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 25 litrów. | Tak, podać | > 22 litrów/cykl – 0 pkt. ≤ 22 litry/cykl – 10 pkt. |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc nie większa niż 12 kW. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Maksymalne wymiary myjni: wysokość 2000 mm, szerokość 650 mm, głębokość 710 mm (wymiary podyktowane warunkami lokalowymi). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC lub nowszą). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wyposażenie dla 2 sztuk myjni - dezynfektora |  |  |  |  |
|  | Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych – 2 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka jezdne, w tym min. 2 z blokadą. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wyposażony w system sprzęgania z myjnią. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wyposażony w pojemnik ociekowy zlokalizowany pod blatem. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych – 2 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pojemność 10 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3. | Tak, podać |  |  |  |
|  | 3 górne poziomy demontowalne. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) – 1 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pojemność min. 4 tace sterylizacyjne o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Min. 3 poziomy mycia, w tym min 2 poziomy na tace sterylizacyjne | Tak, podać |  |  |  |
|  | Górny poziom wózka z min. 36 przyłączami do narzędzi rurowych, w tym: - min. 18 szt. tulei natryskowych do narzędzi o długości do 500 mm i średnicy do 11 mm, - min. 9 przyłączy Luer – Lock z silikonowymi wężykami o długości min. 400 mm, średnicy końcówek 6 i 2 mm, - min. 9 przyłączy z silikonowymi wężykami o długości min. 400 mm. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pojemność min. 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii). | Tak, podać |  |  |  |
|  | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wykonanie wózka: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych – 1szt | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pojemność 4 tace sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x min 280 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | 2 stałe poziomy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wykonanie: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Modułowy wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) – 1 szt. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Pojemność min. 4 tace sterylizacyjne o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Min. 4 demontowalne moduły mycia z możliwością podłączenia łącznie do 29 narzędzi kanałowych | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wykonanie wózka: stal kwasoodporna klasy min. 304 AISI. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Bęben na światłowody i dreny, wykonany z grubego drutu posiadający uchwyty do mycia światłowodów, węży i drenów. Wykonanie: stal kwasoodporna, min. AISI 304, 2 szt. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Tace sterylizacyjne narzędziowe zgodne dyrektywą 93/42/EEC, oznakowane znakiem CE (załączyć stosowne deklaracje wydane przez producenta tac). | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tace sterylizacyjne wykonane z tłoczonej blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Perforacja tacy na tyle gęsta aby zapewnić takie same warunki mycia jak na tacy z siatki drucianej, kwadratowa perforacja na dnie tacy maksymalnie 4 x 4 mm oraz maksymalnie 2 x 2 mm na powierzchni bocznej tacy. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Powierzchnia tacy elektro-polerowana, krawędzie odpowiednio profilowane w celu zwiększenia wytrzymałości tacy, naroża tacy zaokrąglone posiadające szczeliny w celu odprowadzenia nadmiaru wody. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchwyt transportowy tacy wykonany z drutu ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 o średnicy minimum 4 mm. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dno tacy wzmocnione drutem o średnicy minimum 4 mm ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 odpowiednio ukształtowane tak aby zapewnić bezpieczne składowanie tac jedna na drugiej. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary tac: 480 x 240 x 50 mm – 12 sztuk | Tak, podać |  |  |  |
|  | Taca z uchwytami na optyki sztywne, wymiary tacy: 80 x 150 x 480 mm (WxSxD; +/- 5%), wykonana ze stali kwasoodpornej, min. AISI 304, Tace wyposażone w system uchwytów do pozycjonowania narzędzi do mikrochirurgii wykonany z trwałego silikonu. Tace wyposażone w pokrywy – 2 sztuki | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zamykane tace z pokrywami na drobne elementy wymiary: 80 x 80 x 40 mm, wykonanie stal kwasoodporna - 4 sztuki | Tak, podać |  |  |  |
|  | B. Stacja uzdatniania wody obsługująca myjnie 1szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem i czasowym sterowaniem częstością regeneracji – 1 kpl. | Tak, podać |  |  |  |
|  | - objętość złoża min. 35l | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wymiary kolumny wykonanej z kompozytu 210-260x1300-1400 mm (śrxw) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem i czasowym sterowaniem częstością regeneracji – 1 kpl. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - objętość złoża min. 35 l | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wymiary kolumny wykonanej z kompozytu 210-260x1300-1400 mm (śrxw) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji – 1 kpl. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - objętość złóż min. 2 x 35 l | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wymiary kolumn wykonanych z kompozytu 210-260x1300-1400 mm (śrxw) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - pojemność zbiornika solanki min. 70 l | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - regeneracja solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach) | Tak, podać |  |  |  |
|  | - zużycie soli - podać w kg/regenerację (nie więcej niż 10 kg/regenerację) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Sól pastylkowana 25 kg w opakowaniu (na rozruch SUW) – min. 2 opakowania. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Filtr świecowy 20", obudowa typu BigBlue, przyłącze min. 1" - ujęcie wody zmiękczonej do systemów próżniowych sterylizatorów parowych, myjni-dezynfektorów do narzędzi – 1 kpl. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wkład filtracyjny 20’’, 5 µm do typu BigBlue – 2 szt. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wspornik do mocowania obudowy filtra do ściany | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - zbiornik ciśnieniowy pionowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 190 l, do kompensacji spadków ciśnienia wody zmiękczonej | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Osmozer wiszący | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wydajność - min. 7,5 m3 na dobę przy temperaturze wody zasilającej 25 oC; - min. 5,3 m3 na dobę przy temperaturze wody zasilającej 10oC | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - rodzaj membran - spiralne | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - zdolność oczyszczania - min. 98 % | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - minimalny zakres pH wody dla pracy membrany - 2 - 11 | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wysokowydajna pompa wysokociśnieniowa, ze stali kwasoodpornej | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - przepływomierze na instalacji wody demineralizowanej i ściekowej | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wyświetlanie przewodności wody zasilającej i demineralizowanej w µS/cm na panelu sterującym | Tak, podać |  |  |  |
|  | - sterowanie mikroprocesorowe | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - automatyczne wyłączanie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody | Tak, podać |  |  |  |
|  | - współpraca systemu ze zbiornikiem wody oczyszczonej | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - filtr dokładny min. 20", min. 5 µm | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, moc maksymalna 1,2 kW | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - rama osmozera wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304 |  |  |  |  |
|  | Wkład filtracyjny 20", 5 µm (zapasowe) – 2 szt. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej (dejonizowanej) ze zdejmowalną pokrywą - 1 szt. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - pojemność min. 500 l | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - materiał zbiornika - polietylen | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - 3 czujniki poziomu cieczy | Tak, podać |  |  |  |
|  | - filtr powietrza 0,2 mikrony (oddechowy) | Tak, podać |  |  |  |
|  | - zawór spustowy | Tak, podać |  |  |  |
|  | - wymiary zewnętrzne max. 750x1400 mm (śrxw) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie (lampa UV) do dezynfekcji wody oczyszczonej/dejonizowanej - 1 kpl. | Tak, podać |  |  |  |
|  | - wydajność nominalna min. 25 l/min | Tak, podać |  |  |  |
|  | - dezynfekcja wody promieniami UV | Tak, podać |  |  |  |
|  | - sygnalizacja wizualno-akustyczna o awarii lub przepaleniu się promiennika | Tak, podać |  |  |  |
|  | - cyfrowy licznik godzin pracy wskazujący łączny czas pracy promiennika, ilość dni do wymiany promiennika, ilość załączeń promiennika, przypomnienie o konieczności wymiany promiennika z 7 dniowym wyprzedzeniem | Tak, podać |  |  |  |
|  | - zasilanie elektryczne – 230 V; 50 Hz, moc nie większa niż 1 kW | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zespół do automatycznego sterowania pracą urządzenia do dezynfekcji wody oczyszczonej/dejonizowanej. | Tak, podać |  |  |  |
|  | - zawór elektromagnetyczny – min. 1/2", korpus zaworu ze stali kwasoodpornej min. AISI 304 | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - zegar sterujący czasem pracy lampy UV, programowalny, jednokanałowy, min. 16 A | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - skrzynia elektryczna - 230 V, 50 Hz | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej/dejonizowanej do urządzeń w CS – 1 kpl. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - wydajność nominalna min. 1,5 m3/h | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - ciśnienie - min. 4 bar | Tak, opisać |  |  |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, moc maksymalna 1 kW | Tak, podać |  |  |  |
|  | - zbiornik ciśnieniowy pionowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 50 l, do kompensacji spadków ciśnienia wody oczyszczonej | Tak, podać |  |  |  |
|  | - wyłącznik ciśnieniowy | Tak, podać |  |  |  |
|  | - manometr kontrolny cały (obudowa i mechanizm pomiarowy) ze stali kwasoodpornej | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody 1 kpl. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji do 48 godz | Tak, podać |  |  |  |
|  | - zawory, rury, złączki, zawory probiercze (PCW klejone, szare), elementy i przewody elektryczne, manometry w obudowie ze stali kwasoodpornej min. AISI 304 po każdym stopniu uzdatniania wody | Tak, podać |  |  |  |
|  | C. Prace adaptacyjne związane z zainstalowaniem myjni oraz SUW będące po stronie Wykonawcy (wycena kosztów możliwa po wizji lokalnej zainteresowanych oferentów) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie wody DEMI wody zmiękczonej na centralną sterylizację do: 2 myjni, 3 sterylizatorów (demi) i 1sterylizatora (woda zmiękczona) magistralami o średnicy wewnętrznej min. DN 32 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instalacje sanitarne: wykonanie nowego odpływu DN 50 pod nową myjnię, nowe podejścia wody (ciepłej, zimnej, zmiękczonej i demineralizowanej) o średnicy wewnętrznej DN 20; instalacje do myjni należy sprowadzić do poziomu posadzki – podłączenia dolne; instalacje wody zimnej izolować termicznie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Doprowadzenie zasilania do myjni kablem 5 x 6 (max do 10) mm2 z rozdzielni z odległości ok. 25 m zakończonej zabezpieczeniem ok. C25A do C32A i skrzynką zasilającą wyposażoną w informacyjne kontrolki i wyłącznik wzdłuż korytarza oraz przestrzeni międzysufitowej, | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wykonanie nowego kanału wentylacyjnego wyprowadzonego na zewnątrz (przez ścianę zewnętrzną) o średnicy co najmniej DN 100; kanał zakończony na zewnątrz przepustnicą zwrotną; zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi (króćce przyłączeniowe do myjni to DN 100) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Demontaż istniejącej stacji uzdatniania wody i przeniesienie jej do miejsca wskazanego przez zamawiającego | Tak. podać |  |  |  |
|  | Montaż i demontaż SUW realizowany w sposób nie zakłócający pracy sterylizatorni | Tak, podać |  |  |  |
|  | Demontaż myjni DEKO i transport do miejsca wskazanego przez użytkownika; przeróbka nawisów nad myjniami i zamiana istniejącego okienka podawczego na nowe o wymiarach ok. 34-35 cm w świetle z parapetem | Tak, podać |  |  |  |

Przed przystąpieniem do procedury przetargowej Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami technicznymi montażu i uruchomienia zamawianego sprzętu.

Po stronie wykonawcy znajduje się dostawa, opracowanie drogi transportowej i transport do miejsca zainstalowania.

Za ewentualne szkody spowodowane czynnościami związanymi z montażem, uruchomieniem sprzętu ponosi Wykonawca.