## Arkusz1
WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 9
nasofaryngoskop - 1 szt.
Lp. | Opis | Parametr wymagany | Wartość oferowana (podać wartość parametru lub opisać oferowane rozwiązanie)
Nasofaryngoskop
1 | Producent | Podać
2 | Typ, Model | Podać
3 | Rok produkcji, nie starszy niż 2018 | Podać
4 | średnica 3,4 mm | TAK
5 | długość 310- 320 mm | TAK
6 | zagięcie końcówki 130st. | TAK
7 | pole widzenia 1-50 | TAK
kamera medyczna
1 | kamera 1CCD Full HD (rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli), działajaca w systemie PAL | TAK
Źródło światla
1 | Producent | Podać
2 | wymiary 325x74x365mm | TAK
3 | kompatybilne z wyjściami Storz, Olympus, ACMI | TAK
4 | temperatura koloru 6000K | TAK
5 | żywotność 50 000 h | TAK
Mnonitor medyczny
1 | technologia podświetlania LED z wysoką rozdzielczością FHD 1920x1080 | TAK
2 | kontrast 2000000:1 | TAK
3 | jasność 250 cd/m2 | TAK
4 | uniwersalne wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCAx2), wejście audio | TAK
5 | monitor z możliwością przytwierdzenia do wózka | TAK
6 | z możliwością regulacji wysokości | TAK
7 | Przekątna > 23 cali | TAK
wózek medyczny pod aparaturę
1 | 3 półki | TAK
2 | 4 samoskrętne kółka ( w tym 2 z hamulcem) | TAK
3 | Listwa zasilająca 4 gniazda | TAK
4 | Wózek wyposażony w uchwyt na kamerę | TAK
5 | Możliwość stałego zamontowania monitora
komputer stacjonarny + monitor
1 | Producent | Podać
2 | Model | Podać
3 | Data produkcji (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od terminu składania ofert) | Podać
4 | Procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania procesora nie mniejszej niż 3.2 GHz, 6MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8000 punktów | Podać
5 | Pamięć RAM min. 8GB DDR4 2400Mhz | TAK
6 | Dysk twardy SSD min. 240GB + 2TB HDD | TAK
7 | Karta graficzna min. 2GB pamięci, z obsługą DirectX 12 | TAK
8 | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 | TAK
9 | Wbudowana nagrywarka DVD | TAK
10 | Windows 10 Profesional PL 64 Bit | TAK
11 | Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 60,45 cm 23,8" FHD | TAK
12 | Rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 1920x1080 | TAK
13 | Wbudowany USB 3.0 Type-C | TAK
14 | W komplecie klawiatura + myszka na usb | TAK
15 | Gwarancja min. 24 miesiące z czasem reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego | TAK
16 | Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | TAK
17 | Zintegrowane oprogramowanie z bazą danych | TAK
18 | Możliwość archiwizacji i nagrywania badań video | TAK
Inne
1 | Montaż całego zestawu na wózku | TAK
2 | Gwarancja na pozostałe elementy składowe przedmiotu zamówienia min. 24 miesiace | TAK
3 | Montaż, dostawa i szkolenie w cenie | TAK
| ………………………………………………. |  | …………………………………………………………
| miejscowość, data |  | Podpis Wykonawcy lub upoważnionej osoby