Załącznik nr 3.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia: mikroskop fluorescencyjny (1 sztuka), zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:
Model/typ: ……………………….
Producent/kraj: ………………………………

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
1.	Statyw mikroskopu z dwustopniowym układem ogniskowania, z gałkami umieszczonymi po obu stronach statywu mikroskopowego. / Możliwość rozbudowy o pracę w ciemnym polu, kontraście fazowym, polaryzacji i fluorescencji LED lub z użyciem lampy rtęciowej HBO.
2.	Oświetlenie LED 6W.
3.	Rewolwer obiektywowy minimum 5-pozycyjny.
4.	Apertura numeryczna 0,9, z możliwością ustawienia mikroskopu wg. zasad Kohlera (możliwość centrowania i zmiany położenia wysokości kondensora), z irysową przysłoną aperturową umożliwiająca pracę w zakresie powiększeń 5x -100x. / Kondensor ze szczeliną do suwaka przysłon dedykowanych do kontrastu fazowego dla obiektywu 40x.
5.	Fototubus o polu widzenia minimum 22 mm i kącie pochylenia tubusów min. 30o. / Zakres rozstawu źrenic minimum 55-75 mm. / Podział światła: 100/0; 0/100.
6.	Okulary szerokopolowe o polu widzenia min. 22 mm z korekcją dioptryjną.
7.	Stolik mechaniczny: / - z utwardzaną powłoką ceramiczną, / - z uchwytem na jedno szkiełko mikroskopowe, / - ze współosiowym pokrętłem układu zmiany położenia preparatu w osiach x-y, / - mocowanym z prawej lub lewej strony stolika za pomocą jednej / śruby imbusowej (z możliwością zmiany położenia pokrętła). / Zakres ruchu stolika minimum 76x25 mm
8.	Możliwość zastosowania wyposażenia do polaryzacji.
9.	Obiektywy klasy planachromatycznej o następujących parametrach minimalnych: / - 10x/0,25 W.D. 17,7mm / - 40x/0,55 Corr. W.D. 1,9 mm – 3,3 mm; Ph2 / - 100x/1,25 Oil W.D. 0,12 mm, obiektyw przystosowany do pracy z preparatami z i bez szkiełka nakrywkowego
10.	Oświetlacz fluorescencyjny LED z min. trzema diodami: 400nm; 470nm; 560nm. / Pulpit sterujący.
11.	Moduł do fluorescencji z uchwytem filtrów fluorescencyjnych trójpozycyjnym. / Zestaw filtrów do wzbudzenia FITC.
12.	Kolorowa kamera cyfrowa o parametrach minimalnych: / - 3/12 mln pixel - wielkość pixela 1,85 x 1,85 µm - zakres dynamiczny 65 dB - sensor back-illuminated CMOS I 1/1.75" I 9,3 mm - czas integracji 52 µs - 15 s - rozdzielczość 4000x3000 pixel - port USB 3.0 - oprogramowanie w polskiej wersji językowej: a/ sterowanie funkcjami kamery b/ nakładanie sygnałów FL c/ składanie obrazów w osi XY d/ składanie obrazów w osi Z e/ pomiary interaktywne f/ funkcja TimeLapse g/ funkcja video
13.	W zestawie komputer z 1 monitorem oraz niezbędnymi akcesoriami, w konfiguracji niezbędnej do sprawnej obsługi oferowanego / mikroskopu.

    Formularz należy złożyć w formie elektronicznej
        (kwalifikowany podpis elektroniczny)
      lub w postaci elektronicznej opatrzonej
  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym