Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 38/2023/TP-1/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: Zakup oraz dostawa przenośnego miernika do pomiaru tlenu rozpuszczonego z wymienną membraną na potrzeby realizacji projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C |  | D | E | F (D*E) |
| 1. | Wymagane parametry: - zasilanie bateryjne lub akumulatorowe; - możliwość podłączenia do komputera przez złącze USB; - wyświetlacz LCD z podświetleniem; - optyczny system pomiaru z technologią RDO (Rugged Dissolved Oxygen) lub równoważną; - czujnik tlenu rozpuszczonego zintegrowany z czujnikiem temperatury; - wymienna membrana do optycznego czujnika tlenu rozpuszczonego; - zakres pomiaru tlenu w zakresie min. od 0 do 50 mg/dm3; - dokładność pomiaru tlenu ±0,2 mg/dm3; - pomiar temperatury w zakresie od min. 0 do 50°C; - dokładność pomiaru temperatury ±0,1°C; - obudowa zapewniająca stopień ochrony min. IP67 (całkowicie pyłoszczelna oraz odporna na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie) i odporność na upadek; - kabel pomiarowy o długości minimum 1,5 m. |  |  | 1 |  |  |