Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 2

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego | TAK |  |  |
|  | Wymiary komory: szerokość wewnętrzna co najmniej 730 mm głębokość wewnętrzna co najmniej 380 mm wysokość wewnętrzna co najmniej 580 mm szerokość zewnętrzna nie większa niż 850 mm głębokość zewnętrzna nie większa niż 700 mm | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wersja nablatowa | TAK |  |  |
|  | Przepływ powietrza: pionowy, laminarny prędkość przepływu laminarnego co najmniej 0,35 m/s | TAK TAK |  |  |
|  | Filtry: główny i wylotowy, każdy o skuteczności nie gorszej niż 99,995% dla cząstek 0,1-0,3 µm (HEPA/ULPA) | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę oporu filtrów | TAK |  |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali, pokryta farbą epoksydową | TAK |  |  |
|  | Szyba frontowa: wykonana ze szkła bezpiecznego pochylona w stosunku do blatu roboczego pod kątem max 8° nieprzepuszczalna dla promieniowania UV możliwość zamknięcia przestrzeni roboczej wysokość robocza co najmniej 200 mm od powierzchni blatu | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | możliwość odchylenia dla optymalnego czyszczenia komory | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ściany boczne: wykonane ze szkła bezpiecznego transparentne nieprzepuszczalne dla promieniowania UV | TAK TAK TAK |  |  |
|  | W każdej ściance bocznej co najmniej 1 otwór do zainstalowania dodatkowego zaworu | TAK |  | 1 otwór – 0 pkt 2 otwory i więcej – 10 pkt |
|  | Wnętrze obszaru roboczego oraz strefa pod blatem roboczym wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Blat roboczy: wykonany ze stali nierdzewnej pełny demontowalny autoklawowalny | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Podpórka dla przedramion, demontowalna | TAK |  |  |
|  | Lampa UV z programatorem czasu pracy | TAK |  |  |
|  | Intensywność oświetlenia obszaru roboczego co najmniej 800 lux | TAK |  |  |
|  | Gniazdo elektryczne – co najmniej 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania/wyświetlacz umożliwiający obserwację parametrów pracy roboczej: prędkość przepływu strumienia laminarnego całkowity czas pracy komory pozostały czas użytkowania filtrów pozostały czas użytkowania lampy UV temperatura we wnętrzu komory | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Alarmy: nieprawidłowa prędkość przepływu laminarnego niewłaściwa pozycja szyby frontowej zatkany filtr zużyta lampa UV | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu podczas pracy nie wyższy niż 56 dB(A) | TAK |  | <54 dB(A) – 5 pkt ≥54 dB(A) – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |