**Pytania Wykonawcy:**

Pytanie nr 1 Punkt 3 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawanowanego fotela do

chemioterapii składającego się z trzech segmentów: oparcia pleców, siedziska oraz oparcia części

nożnej.

Pytanie nr 2 Punkt 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawanowanego fotela do

Chemioterapii z ramą podstawy i konstrukcji nośnej powierzchni leżącej wykonanymi z rur stalowych malowanych z termoformowanymi osłonami ABS.

Pytanie nr 3 Pozycja 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do

chemioterapii o kolorystyce dostępnej do wyboru z 20 kolorów, w tym 4 odcienie barwy zielonej.

Pytanie nr 4 Pozycja 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego fotela do

chemioterapii o następujących parametrach technicznych:

Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 57-89 cm,

Pozycja Trendelenburga sterowana elektrycznie w zakresie 12 stopni,

Pozycja anty/Trendelenburga sterowana elektrycznie w zakresie 12 stopni,

Oparcie pleców sterowane elektrycznie w zakresie 80 stopni,

Oparcie nóg sterowane elektrycznie w zakresie 40 stopni,

Długość fotela 213 cm,

Szerokość siedziska 58 cm,

Długość oparcia pleców 88 cm,

Szerokość podłokietnika 13 cm,

Długość podłokietnika 62 cm,

Szerokość fotela z podłokietnikami 84 cm,

Szerokość oparcia pleców 58 cm,

Długość oparcia nóg 72 cm,

Szerokość oparcia nóg 58 cm,

Oparcie głowy w formie podgłówka o porównywalnej długości do wymaganego oparcia głowy,

Zakres regulacji podnóżka 0-23 cm,

Maksymalne obciążenie 200 kg,

Średnica kół 100 mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**