## Sheet1
Załącznik nr 2 do SWZ
Przelotowa myjnia
Wpisać:
Nazwa aparatu: | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego.
Producent:
Typ:
Model:
Rok produkcji: 2021 rok
Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe
Komora dwudrzwiowa, przelotowa
Drzwi w pełni przeszklone przesuwne w dół
Wymiary zewnętrzne myjni nie przekraczające (szer. x gł. x wys.) 850 x 950 x 2.000 mm
Maksymalna pojemność komory – 450l pozwalająca na umieszczenie min. 15 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1
Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie
Zasilanie elektryczne 400[V], zasilanie w wodę ¾” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 50[mm], maksymalna moc urządzenia 25kW
Drzwi komory myjącej wykonane z podwójnego hartowanego szkła
Napęd drzwi elektryczny
Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem obu drzwi
Ergonomiczna wysokość załadowcza urządzenia – 750mm ±30mm
Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów , których mycie jest utrudnione.
Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L
Komora urządzenia z oświetleniem LED
Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną
Końcowe płukanie wodą uzdatnioną
Trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej
Myjnia wyposażona w kondensator pary z systemem odzysku ciepła
Min. trzy pompy środków chemicznych wyposażone w przepływomierze, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku.
Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 10 l każdy.
Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących
Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
Optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach
Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi.
Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 7”
Wbudowana drukarka parametrów cyklu
Okres gwarancji na urządzenie min. 24 miesiące
Wykonawca zapewni montaż, uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie pracowników wskazanych do jego obsługi ze strony Zamawiającego.
Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury.
Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.
Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym
Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.
Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 40
System suszenia gorącym powietrzem z możliwością nastawienia temperatury i czasu. Dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny HEPA klasy min. H14
Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego
Długość cyklu standardowego dezynfekcji termicznej (zwalidowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 15883), nie przekraczająca 45 min.
Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu <60dB
Wbudowany włącznik główny urządzenia po stronie załadowczej.
Wbudowane przyciski bezpieczeństwa po stronie załadowczej i rozładowczej
Maksymalne zużycie wody 25l na fazę cyklu
Wózek wsadowy do narzędzi laparoskopowych
Zużycie wody kontrolowane przez przepływomierze umieszczone na wlotach wody zimnej oraz zdemineralizowanej.
Masa urządzenia netto nie przekraczająca 350kg
Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 – cz. 1, 2, 5, 6
Dostęp serwisowy od frontu urządzenia
Wózek do załadunku tac narzędziowych na 5 poziomach. Min. 4 poziomy w całości demontowane w celu ustawienia przedmiotów o większych gabarytach. Każdy poziom ( poza dolnym ostatnim poziomem) wyposażony w ramię natryskowe z demontowanymi zakończeniami w celu łatwego przelotowego płukania. Min. 1 przyłącze typu Luer-lock umiejscowione na ramie wózka. Wózek wykonany w całości ze stali nierdzewnej min. 304 wg. AISI
Wózek transportowy dokowany do myjni dezynfektora wykonany ze stali nierdzewnej min. 304 wg. AISI, wyposażony w ociekacz.
Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzenia
Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 48h
Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
UWAGA
Wypełniając powyższą tabele można ją przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

## Sheet2
UWAGA
Wypełniając powyższą tabele można ją przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzenia
Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 48h
Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej