Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie I - Wieża laparoskopowa

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | Tak |  |
| Wieża laparoskopowa – 1 zestaw |
|  | MEDYCZNY MONITOR 4K | Tak |  |
| 1 | Rozdzielczość obrazu minimum 4096 x 2160 | Tak |  |
| 2 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | Tak |  |
| 3 | Przekątna ekranu minimum 32”, ekran panoramiczny | Tak |  |
| 4 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | Tak |  |
| 5 | Jasność: 525 cd/m² standard | Tak |  |
| 6 | Kontrast: 1500:1 standard | Tak |  |
| 7 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych minimum 10 specjalności | Tak |  |
| 8 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 5 efektów | Tak |  |
| 9 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
| 10 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: minimum 3H | Tak |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | Tak |  |
| 12 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | Tak |  |
| 13 | Wejścia.: minimum (x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | Tak |  |
| 14 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | Tak |  |
| 15 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | Tak |  |
| 16 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | Tak |  |
| 17 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | Tak |  |
| 18 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | Tak |  |
| 19 | Zużycie energii: maksimum 85W | Tak |  |
| 20 | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | Tak |  |
|  | MEDYCZNY REJESTRATOR CYFROWY/SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI |  |  |
| 1 | Dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | Tak |  |
| 2 | Wyposażony w minimum porty USB 3.0 | Tak |  |
| 3 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | Tak |  |
| 4 | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | Tak |  |
| 5 | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników (minimum 10), łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | Tak |  |
| 6 | Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora | Tak |  |
| 7 | Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | Tak |  |
| 8 | Możliwość zapisu dźwięku i komentarzy głosowych | Tak |  |
| 9 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | Tak |  |
| 10 | Obraz o rozdzielczości minimum: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 | Tak |  |
| 11 | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | Tak |  |
| 12 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników | Tak |  |
| 13 | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI | Tak |  |
| 14 | Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI | Tak |  |
| 15 | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 | Tak |  |
| 16 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | Tak |  |
| 17 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | Tak |  |
| 18 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | Tak |  |
| 19 | Klasa wodoszczelności minimum: IPX0 | Tak |  |
| 20 | Wbudowany twardy dysk o pojemności minimum: 1Tb (zapis automatyczny) | Tak |  |
| 21 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, | Tak |  |
| 22 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz | Tak |  |
| 23 | Możliwość pracy w szpitalnej sieci komputerowej (zapis danych na serwerze FTP lub DICOM) | Tak |  |
| 24 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | Tak |  |
|  | INSUFLATOR CO2 |  |  |
| 1 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | Tak |  |
| 2 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji minimum 1-30mmHg | Tak |  |
| 3 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bez skokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | Tak |  |
| 4 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego | Tak |  |
| 5 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | Tak |  |
| 6 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | Tak |  |
| 7 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | Tak |  |
| 8 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |
| 9 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | Tak |  |
| 10 | Funkcja podgrzewania gazu. | Tak |  |
| 11 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | Tak |  |
| 12 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | Tak |  |
| 13 | Minimum sześć trybów pracy insuflatora | Tak |  |
| 14 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | Tak |  |
| 15 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | Tak |  |
| 16 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | Tak |  |
| 17 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | Tak |  |
| 18 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | Tak |  |
| 19 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | Tak |  |
| 20 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | Tak |  |
| 21 | Max. pobór mocy: 150 VA | Tak |  |
| 22 | Max. pobór prądu: 630 mA | Tak |  |
| 24 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m | Tak |  |
| 24 | Praca z dedykowanymi drenami jednorazowymi, z wbudowanym filtrem ULPA | Tak |  |
| 25 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | Tak |  |
| 26 | Automatyczne aktywowanie funkcji ogrzewania gazu | Tak |  |
| 27 | Przewód wysokociśnieniowy CO2, minimum 1,5m | Tak |  |
|  | POMPA LAPAROSKOPOWA |  |  |
| 1 | Zasilana prądem z sieci elektrycznej | Tak |  |
| 2 | Klasa wodoszczelności: minimum IPX2 | Tak |  |
| 3 | Praca pompy w minimum 3 trybach przepływu: niskim, średnim i wysokim | Tak |  |
| 4 | Pompa pracująca z dedykowanymi kasetami-drenami | Tak |  |
| 5 | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. | Tak |  |
| 6 | Dodatkowe zasilanie- akumulator | Tak |  |
| 7 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. | Tak |  |
| 8 | Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu | Tak |  |
| 9 | Możliwość stosowania końcówek wielorazowych do drenów | Tak |  |
|  | ENDOSKOPOWA KAMERA 4K (głowica i konsola) |  |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | Tak |  |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi minimum 10 funkcji | Tak |  |
| 3 | Konsola wyposażona w kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | Tak |  |
| 4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | Tak |  |
| 6 | System skanujący: w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | Tak |  |
| 7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja minimum 8-stopniowa | Tak |  |
| 8 | Wbudowane programy specjalistyczne, minimum 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | Tak |  |
| 9 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Tak |  |
| 10 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | Tak |  |
| 11 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | Tak |  |
| 12 | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | Tak |  |
| 13 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | Tak |  |
| 14 | Konsola kamery wyposażona w minimum 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | Tak |  |
| 15 | Konsola wyposażona w wyjścia cyfrowe HDMI 2.0, minimum 2szt. | Tak |  |
| 16 | Możliwość integracji konsoli kamery z LEDowym źródłem światła z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | Tak |  |
| 17 | Menu konsoli w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | Tak |  |
| 18 | Głowica kamery z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła | Tak |  |
| 19 | Konsola z możliwością pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 20 | Waga głowica kamery - maximum 0,5 kg | Tak |  |
| 21 | Przewód głowicy kamery - długość minimum 3,0m | Tak |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED |  |  |
| 1 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (światło białe), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni. | Tak |  |
| 2 | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG | Tak |  |
| 3 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | Tak |  |
| 4 | Panel sterujący w formie kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD | Tak |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu | Tak |  |
| 6 | Żywotność LED minimum 60 000 godzin | Tak |  |
| 7 | Wyświetlacz LCD - wskazujący tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100% oraz kody błędów. | Tak |  |
| 8 | Tryb gotowości standby | Tak |  |
| 9 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła | Tak |  |
| 11 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów | Tak |  |
| 12 | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródoperacyjne podświetlanie moczowodów | Tak |  |
| 13 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | Tak |  |
| 14 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 15 | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, | Tak |  |
| 16 | Urządzenie laserowe klasy minimum: 1M | Tak |  |
| 17 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera | Tak |  |
|  | OPTYKA LAPAROSKOPOWA |  |  |
| 1 | Kompatybilna z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 2 | Łączenia laserowe oraz szkiełka szafirowe na końcach optyki zapewniające jej długą żywotność | Tak |  |
| 3 | Ogniskowa 28-180mm | Tak |  |
| 4 | Długość robocza 330mcm; 10.00 +/- 0.1mm | Tak |  |
| 5 | Średnica 10mm | Tak |  |
| 6 | Kąty czoła optyki: 0° i 30° | Tak |  |
| 7 | Możliwość sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
|  | ŚWIATŁOWÓD |  |  |
| 1 | Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 2 | Światłowód w przezroczystej osłonie (umożliwiającej ocenę jego stopnia zużycia) | Tak |  |
| 3 | Końcówka światłowodu: zatrzask z oringiem | Tak |  |
| 4 | Wymiary światłowodu: minimum 5mm x 3m | Tak |  |
|  | MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY |  |  |
| 1 | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | Tak |  |
| 2 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół (4 koła skrętne) | Tak |  |
| 3 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | Tak |  |
| 4 | Listwa zasilająca z minimum 10 gniazdami | Tak |  |
| 5 | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
| 6 | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | Tak |  |
| 7 | Uchwyt do pompy laparoskopowej | Tak |  |
| 8 | Wieszak na worki z płynem do irygacji | Tak |  |
| 9 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | Tak |  |
| 10 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | Tak |  |
| 11 | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł.650 mm | Tak |  |
| 12 | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | Tak |  |
| 13 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | Tak |  |
| 14 | Uchwyt DO butli (20 - 50l) | Tak |  |
| 15 | Przeciwwaga: minimum 10kg | Tak |  |
|  | KONTENER DO OPTYK LAPAROSKOPOWYCH |  |  |
| 1 | Kontener do optyk kompatybilny z oferowanymi optykami | Tak |  |
|  | ELEMENTY JEDNORAZOWE DO OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| 1 | Dreny do pompy laparoskopowej (kompatybilne z oferowaną pompą) 30 szt. | Tak |  |
| 2 | Dreny do insuflatora (funkcja insuflacji) do oferowanego insuflatora 20 szt. | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji | Tak |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | Tak |  |
| 22 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 33 | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | Tak |  |
| 4 | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | Tak |  |
| 5 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego | Tak |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  |
| 7 | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | Tak |  |
| 8 | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | Tak |  |
| 9 | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| 10 | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | Tak |  |
| 11 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | Tak |  |
| 12 | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | Tak |  |
| 13 | Instrukcje w języku polskim | Tak |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 2 – Wieża artroskopowa

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | MEDYCZNY MONITOR 4K |  |  |
| 1 | Rozdzielczość obrazu minimum 4096 x 2160 | TAK |  |
| 2 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | TAK |  |
| 3 | Przekątna ekranu minimum 32”, ekran panoramiczny | TAK |  |
| 4 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | TAK |  |
| 5 | Jasność: 525 cd/m² standard | TAK |  |
| 6 | Kontrast: 1500:1 standard | TAK |  |
| 7 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych minimum 10 specjalności | TAK |  |
| 8 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK |  |
| 9 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
| 10 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej minimum "3H" | TAK |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK |  |
| 12 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim monitora | TAK |  |
| 13 | Wejścia minimum: (x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | TAK |  |
| 14 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK |  |
| 15 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK |  |
| 16 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |
| 17 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |
| 18 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK |  |
| 19 | Przezroczysta osłona monitora, osłaniająca ekran z możliwością zdejmowania i zakładania. | TAK |  |
| 20 | Zużycie energii: maximum 85W | TAK |  |
| 21 | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | TAK |  |
| 22 | Waga netto monitora: 10,5 kg (+/- 0.3kg) | TAK |  |
|  | ENDOSKOPOWA GŁOWICA KAMERY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI |  |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS, współpracująca z oferowaną konsolą kamery | TAK |  |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie minimum 19 funkcji | TAK |  |
| 3 | Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7 | TAK |  |
| 4 | Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy | TAK |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu. | TAK |  |
| 6 | System skanujący: w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie: 60,02kHz(50kHz) | TAK |  |
| 7 | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) | TAK |  |
| 8 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK |  |
| 9 | Zoom cyfrowy minimum 1,8x | TAK |  |
| 10 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |
| 11 | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych. | TAK |  |
| 12 | Waga głowicy kamery - maximum. 0,5 kg | TAK |  |
| 13 | Przewód głowicy kamery - długość minimum 3,0 m | TAK |  |
|  | KONSOLA KAMERY |  |  |
| 1 | Klasa wodoszczelności konsoli kamery IPX0 | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK |  |
| 3 | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) | TAK |  |
| 4 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa. Możliwość regulacji przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 5 | Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK |  |
| 6 | Wbudowane programy dodatkowe: - Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED - Równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów - Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej | TAK |  |
| 7 | Konsola kamery wyposażona w minimum 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe | TAK |  |
| 8 | Wyjścia cyfrowe minimum: DVI – 2szt.; S-VHS 1szt | TAK |  |
| 9 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK |  |
| 10 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |
| 11 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 12 | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych. | TAK |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED |  |  |
| 1 | Moc żarówki LED minimum 240W | TAK |  |
| 2 | Żywotność minimum 60 000 godzin pracy | TAK |  |
| 3 | Panel sterujący: kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD - wskazujący tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |
| 5 | Tryb gotowości "standby" | TAK |  |
| 6 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu. | TAK |  |
| 8 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów | TAK |  |
| 9 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |
| 10 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
| 11 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 12 | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia natężenia światła za pomocą przycisków "+/-" na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | KONSOLA SHAVERA |  |  |
| 1 | Ekran LCD | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz | TAK |  |
| 3 | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, minimum 11 poziomów mocy | TAK |  |
| 4 | Funkcja modulacji siły cięcia | TAK |  |
| 5 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, minimum 3 poziomy mocy | TAK |  |
| 6 | Konsola automatycznie rozpoznająca typ i rozmiar elektrod. | TAK |  |
| 7 | Konsola obsługująca elektrody jednoczęściowe z ręcznym sterowaniem, | TAK |  |
| 8 | Konsola z systemem rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – (minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę) | TAK |  |
| 9 | Możliwość podłączenia dedykowanego shavera artroskopowego, elektrod i sterownika nożnego na panelu przednim | TAK |  |
| 10 | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę | TAK |  |
| 11 | Automatyczne rozpoznawanie końcówek roboczych przez konsolę oraz ich typ i rozmiar. | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym | TAK |  |
| 13 | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim konsoli | TAK |  |
| 14 | Możliwość programowania profili użytkowników w konsoli – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego | TAK |  |
| 15 | Konsola wyposażona w minimum 1 gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | TAK |  |
| 16 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 17 | Możliwość zwiększania / zmniejszania prędkości i mocy pracy wybranego urządzenia podłączonego do konsoli z panela przedniego | TAK |  |
| 18 | Możliwość połączenia konsoli z pompą artroskopową | TAK |  |
| 19 | Wyświetlanie statusu podłączonych urządzeń na ekranie konsoli | TAK |  |
|  | RĘKOJEŚĆ SHAVERA |  |  |
| 1 | Wyposażona w przewód do połączenia z dedykowaną konsolą oraz kanał ssący z możliwością podłączenia do drenu ssaka | TAK |  |
| 2 | Minimum 3 programowalne przyciski na rękojeści, odpowiedzialne za sterowanie jej pracą (oscylacja, praca ciągła - obrotowa: przód / tył) | TAK |  |
| 3 | Przełącznik uruchamiający ssanie w formie dźwigni niezasłaniającej przycisków sterujących | TAK |  |
| 4 | Praca dźwigni ssania w zakresie 0-100% | TAK |  |
| 5 | Rękojeść wyposażona w silnik bez szczotkowy (niewymagający smarowania) | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wodoodporne (zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem) | TAK |  |
| 7 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | POMPA ARTROSKOPOWA |  |  |
| 1 | Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem | TAK |  |
| 2 | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | TAK |  |
| 4 | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | TAK |  |
| 5 | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | TAK |  |
| 6 | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | TAK |  |
| 7 | Możliwość podłączenia kaset dziennych | TAK |  |
| 8 | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia minimum 160 stopni, przekątna minimum 6,5 cala, rozdzielczość minimum 640 x 480, skala kolorów: minimum 16-bitowy | TAK |  |
| 9 | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | TAK |  |
| 10 | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
| 11 | Minimum 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | TAK |  |
| 12 | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | TAK |  |
| 13 | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | TAK |  |
| 14 | Zakres ciśnienia: minimum 0-150mmHg z możliwością regulacji minimum co 5 mmHg | TAK |  |
| 15 | Dokładność pomiaru ciśnienia ≤ 1% | TAK |  |
| 16 | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem | TAK |  |
| 17 | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji minimum co 10% | TAK |  |
| 18 | Funkcja opróżniania stawu | TAK |  |
| 19 | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą minimum 2 gniazd, wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | TAK |  |
|  | MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY |  |  |
| 1 | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | TAK |  |
| 2 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK |  |
| 3 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | TAK |  |
| 4 | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | TAK |  |
| 5 | W komplecie/ zestawie: | TAK |  |
| 6 | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
| 7 | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | TAK |  |
| 8 | Uchwyt dla pompy artroskopowej | TAK |  |
| 9 | Wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK |  |
| 10 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK |  |
| 12 | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł.650 mm | TAK |  |
| 13 | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | TAK |  |
| 14 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK |  |
|  | OPTYKA ARTROSKOPOWA |  |  |
| 1 | Pole widzenia: minimum – 65o-180o | TAK |  |
| 2 | Średnica 4.00mm | TAK |  |
| 3 | Długość robocza 140mm | TAK |  |
| 4 | Technologia soczewek asferycznych minimalizujących zniekształcenia optyczne i zmniejszające efekt rybiego oka | TAK |  |
| 5 | Głębia ostrości od 2mm do 50mm | TAK |  |
| 6 | Optyki wyposażone w powłokę soczewki umożliwiającą wizualizację NIR (Near Infrared) | TAK |  |
| 7 | Zintegrowany układ oświetlający wykorzystujący włókna światłowodowe | TAK |  |
| 8 | Szkło szafirowe na czole optyki | TAK |  |
| 9 | Spajane laserowo krawędzie części czołowej optyki | TAK |  |
| 10 | Optyki autoklawowalne | TAK |  |
|  | ŚWIATŁOWÓD |  |  |
| 1 | Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 2 | Światłowód w przezroczystej osłonie (umożliwiającej ocenę jego stopnia zużycia) | TAK |  |
| 3 | Końcówka światłowodu łączona z optyką za pomocą gwintowanego pierścienia, stanowiącego część światłowodu | TAK |  |
| 4 | Wymiary światłowodu: minimum 5mm x 3m | TAK |  |
|  | KANIULA ARTROSKOPOWA I OBTURATOR |  |  |
| 1 | Kaniula artroskopowa 5.8mm, dwa zawory obrotowe, do optyki 16.5 cm | TAK |  |
| 2 | Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8mm, do optyki 16.5cm | TAK |  |
|  | KASETA DO STERYLIZACJI OPTYK ARTROSKOPOWYCH |  |  |
| 1 | Kaseta kompatybilna z oferowanymi optykami | TAK |  |
|  | KASETA DO STERYLIZACJI RĘKOJEŚCI SHAVERA |  |  |
| 1 | Kaseta kompatybilna z oferowaną rękojeścią shavera | TAK |  |
|  | WARUNKI GWARANCYJNE |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | Tak/podać |  |
| 2 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 3 | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | Tak/podać |  |
| 4 | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | Tak |  |
| 5 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego | Tak |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  |
| 7 | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | Tak |  |
| 8 | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | Tak |  |
| 9 | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| 10 | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | Tak |  |
| 11 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | Tak |  |
| 12 | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | Tak |  |
| 13 | Instrukcje w języku polskim | Tak |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 3 – Napęd ortopedyczny – 2 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 4. | Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji – 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |
| 6. | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |
| 7. | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego | TAK |  |
| 8. | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min | TAK |  |
| 9. | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem | TAK |  |
| 10. | Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5° | TAK |  |
| 11. | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° | TAK |  |
| 12. | Napęd wyposażony w silnik bez szczotkowy | TAK |  |
| 13. | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK |  |
| 14. | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK |  |
| 15. | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 16. | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |
| 17. | Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion | TAK |  |
| 18. | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | TAK |  |
| 19. | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | TAK |  |
| 20. | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | TAK |  |
| 21. | Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | TAK |  |
| 22. | Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C | TAK |  |
| 23. | Maksymalna waga piły oscylacyjnej nieprzekraczająca: 1.05±5% kg | TAK |  |
| 24. | Dostępnych ponad 140 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej | TAK |  |
| 25. | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 2 szt. | TAK |  |
| 26. | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |
| 27. | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |
| 28. | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | TAK |  |
| 29. | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | TAK |  |
| 30. | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
| 31. | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | TAK |  |
| 32. | Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu | TAK |  |
| 33. | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
| 34. | Zakres obrotów wiercenia min 0-1100±5% obr/min na wszystkich nasadkach | TAK |  |
| 35. | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8±5% Nm | TAK |  |
| 36. | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270±5% obr/min na wszystkich nasadkach | TAK |  |
| 37. | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.5±5% Nm | TAK |  |
| 38. | Napęd wyposażony w silnik bez szczotkowy | TAK |  |
| 39. | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK |  |
| 40. | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK |  |
| 41. | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3±5% mm | TAK |  |
| 42. | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 43. | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |
| 44. | Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion | TAK |  |
| 45. | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | TAK |  |
| 46. | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | TAK |  |
| 47. | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | TAK |  |
| 48. | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | TAK |  |
| 49. | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | TAK |  |
| 50. | Waga napędu nieprzekraczająca: 1.0±5% kg | TAK |  |
| 51. | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.7-2.0 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 52. | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-3.2 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 53. | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki | TAK |  |
| 54. | Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki) | TAK |  |
| 55. | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa kluczykowa z zakresem roboczym średnic 0.0-6.4 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 56. | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej kluczykowej min.: 4.3±5% mm | TAK |  |
| 57. | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/Modified Trinkle – 1 szt. | TAK |  |
| 58. | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu duży AO - 1 szt. | TAK |  |
| 59. | Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania | TAK |  |
| 60. | Dedykowana taca do przechowywania napędów ortopedycznych wraz z akcesoriami – 1 szt. | TAK |  |
| 61. | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | TAK |  |
| 62. | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | TAK |  |
| 63. | Materiał tacy: stal nierdzewna | TAK |  |
| 64. | Akumulator niesterylny duży – 4 szt. | TAK |  |
| 65. | Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion | TAK |  |
| 66. | Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V | TAK |  |
| 67. | Pojemność dużego akumulatora niesterylnego min.: 2.2 Ah | TAK |  |
| 68. | Waga dużego akumulatora niesterylnego nieprzekraczająca: 330±5% g | TAK |  |
| 69. | Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora | TAK |  |
| 70. | Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa | TAK |  |
| 71. | Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego – 2 szt. | TAK |  |
| 72. | Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
|  | Warunki Gwarancji |  |  |
| 73. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 74. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 75. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 76. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 77. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego | TAK |  |
| 78. | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 79. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 80. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 81. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 82. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 83. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 84. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 85. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 4 – Narzędzia klasyczne + kosze sterylizacyjne

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 4. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 5. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 50 stopni długość 110 mm rozstaw szczęk 14 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 6. | kleszczyki do opatrunków proste typ maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm – 4 szt. | TAK |  |
| 7. | stalowa miska nerkowata o dł.250 mm- 1szt | TAK |  |
| 8. | uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm- 1szt | TAK |  |
| 9. | uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 10. | uchwyt skalpela nr 4 długość 215 mm l trzonek długi – 1 szt. | TAK |  |
| 11. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha -1 szt. | TAK |  |
| 12. | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 13. | nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 14. | nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 15. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 160 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 16. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 250 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 17. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 18. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 160 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 19. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 225 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm – 4 szt. | TAK |  |
| 20. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer odgięte długość 210mm figura 1 skok ząbków 0,7 m -2 szt. | TAK |  |
| 21. | kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 22. | kleszczyki naczyniowe typ halsted odgięta długość 185 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 23 | łyżeczka kostna dł. 270 mm figura 2 główka owalna szerokość 8,5 mm rękojeść z tworzywa – 1 szt. | TAK |  |
| 24. | łyżeczka kostna dł. 270 mm figura 3 główka owalna szerokość 10 mm rękojeść z tworzywa – 1 szt. | TAK |  |
| 25. | odgryzacz kostny typ luer-stille dł. 210 mm 8 1/4" szczęki odgięte z przekładnią szerokość 8 mm długość 17 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 26. | odgryzacz kostny typ echlin odgięty w bok dł. 230 mm 9" szczęki proste z przekładnią szerokość 2 mm długość 10 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 27. | podważka kostna typ langenbeck szerokość 10 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 28. | raspator langenbeck szer.16,0 190mm – 1 sat | TAK |  |
| 29. | osteotom lexer 220mm 15mm szerok. – 1 szt. | TAK |  |
| 30. | osteotom lexer 220mm 20mm szer. – 1 szt. | TAK |  |
| 31. | młotek wagner waga głowy 340g waga całkowita 690 g sr 35 mm długość 240 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 32. | hak operacyjny brzuszny typ kocher 67x25 długość 250 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 33. | hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 147x50 długość 250 mm – 1szt | TAK |  |
| 34. | hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 121x50 długość 250 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 35. | hak operacyjny typ volkmann dwuzębny ostry 9x8 mm 225 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 36. | dźwignia kostna szer.22mm 300mm – 2 szt. | TAK |  |
| 37. | dźwign. kostna schumacher szer.35mm 290mm – 1 szt. | TAK |  |
| 38. | dźwign. kostna hohmann szer.24mm 260mm – 2 szt. | TAK |  |
| 39. | dłuto lexer kształt v 283mm 10mm szer. – 1 szt. | TAK |  |
| 40. | kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm – 1 szt. | TAK |  |
| 41. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 200 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem – 2 szt. | TAK |  |
| 42. | kleszczyki do opatrunków proste typ maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 43. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 50 stopni długość 110 mm rozstaw szczęk 14 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 44. | naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. – 2 szt. | TAK |  |
| 45. | uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 46. | uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 47. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 48. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 49. | nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha – 1 szt. | TAK |  |
| 50. | nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 51. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 52. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 160 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 53. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer odgięte długość 210mm figura 1 skok ząbków 0,7 m – 1 szt. | TAK |  |
| 54. | łyżeczka kostna typ volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 55. | łyżeczka kostna typ volkmann fig. 00 główka owalna szerokość 4,4 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 56. | łyżeczka kostna typ volkmann figura 0 główka owalna szerokość 5,2 mm dł. 170 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 57. | podważka kostna typ langenbeck szerokość 8 mm dł. 195 mm- 1 szt. | TAK |  |
| 58. | odgryzacz kostny typ echlin odgięty w bok dł. 230 mm 9" szczęki proste z przekładnią szerokość 2 mm długość 10 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 59. | odgryzacz kostny typ luer-stille dł. 210 mm 8 1/4" szczęki odgięte z przekładnią szerokość 8 mm długość 17 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi – 1 szt. | TAK |  |
| 60. | raspator zakrzywiona prost. ostrze 13,0mm – 1 szt. | TAK |  |
| 61. | osteotom lexer 220mm 15mm szer. – 1 szt. | TAK |  |
| 62. | osteotom lexer 220mm 25mm szer. – 1 szt | TAK |  |
| 63. | młotek wagner 230mm gł.35mm komp. – 1 szt. | TAK |  |
| 64. | hak operacyjny typ collin dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 21x14 mm i 32x16mm oraz 17x14mm i 28x16 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 65. | hak operacyjny typ volkmann dwuzębny ostry 9x8 mm 225 mm – 1 szt | TAK |  |
| 66. | dźwign. kostna hohmann dlug. wąsk. końc. – 2 szt. | TAK |  |
| 67. | podważka kostna typ lange-hohmann modyf. szerokość łyżki 33 mm dł. 280 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 68. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 200 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem – 2 szt. | TAK |  |
| 69. | kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm – 1 szt. | TAK |  |
| 70. | osteotom lexer 220mm 10mm szer. - 1 szt. | TAK |  |
| 71. | imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 230 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 72. | imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 180 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 73. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 205 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 74. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 75. | hak operacyjny typ farabeuf mały dwustronny długość125 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 mm i 32x12mm oraz 22x10mm i 28x12 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 76. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 265 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 77. | kleszczyki do opatrunków proste typ maier długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 78. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 225 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm - 4 szt. | TAK |  |
| 79. | kleszczyki atraumatyczne de bakey do przymacicza typ wertheim odgięta długość 245 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 80. | kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm – 2 szt. | TAK |  |
| 81. | kleszczyki naczyniowe typ bengolea proste długość 245 mm delikatne końce robocze tępe – 3 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja i dodatkowe wymagania |  |  |
| 82. | Wykonane ze stali nierdzewnej (spełniające wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej (nr katalogowy, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól, (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. Wzoru wyszukiwania – Data Matrix- zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. | TAK |  |
| 83. | Trwałe wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia | TAK |  |
| 84. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) – załączyć certyfikat jednostek notyfikowanych potwierdzających naprawy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi | TAK |  |
| 85. | Przedmiot zamówienia wykonany w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 | TAK |  |
| 86. | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |
| 87. | Gwarancja na zaoferowany sprzęt - min.36 miesięcy | TAK |  |
| 89. | Zakres gwarancji: naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. | TAK |  |
| 90. | Warunki gwarancji: serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, | TAK |  |
| 91. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK |  |
| 92. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) od zgłoszenia | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia narzędzi spełniających wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowane narzędzia są kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 5 – Zasilacz regulowany opasek zaciskowych + opaski

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Pojedynczy elektryczny zasilacz opasek zaciskowych – 1 szt. |  |  |
| 4. | Opaska zaciskowa na ramię, długa 82/8 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Opaska zaciskowa na udo 120/13,5 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Wbudowany kompresor oraz akumulator DC | TAK |  |
| 7. | Zasilanie 100-240V, 50/60Hz | TAK |  |
| 8. | Czas pracy baterii min. 90min. | TAK |  |
| 9. | Czynniki roboczy – sprężone powietrze | TAK |  |
| 10. | Ciśnienie wyjściowe (na opasce uciskowej) 100-550mmHg co 5mmHg | TAK |  |
| 11. | Zakres nastawy czasu 1-99min. Co 1 min. | TAK |  |
| 12. | Ciężar max. 4 kg | TAK |  |
| 13. | Przewód zasilający | TAK |  |
| 14. | Przewód pneumatyczny | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| 15. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 16. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 17. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 18. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 19. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego | TAK |  |
| 20. | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 21. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 22. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 23. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 24. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 25. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 26. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 27. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 6 – Lampy operacyjne dwukopułowe z kamerami – 4 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 4. | Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu | TAK |  |

| 5. | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita) mocowane na dwóch niezależnych ramionach, na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. Lampa wyposażona w dodatkowy uchwyt pod monitor 26”. Lampa fabrycznie nowa., rok produkcji 2021 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologie diod świecących LED | TAK |  |
| 7. | Oprawy oświetleniowe z białymi LED-ami emitujące światło białe | TAK |  |
| 8. | Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek) | TAK |  |
| 9. | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania poliwęglanu | TAK |  |
| 10. | Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy dotykowego ekranu LCD umieszczonego na przegubie głowicy | TAK |  |
| 11. | Funkcje sterowane z panelu LCD: ON/OFF, regulacja natężenia, wielkość pola operacyjnego, regulacja barwy, funkcja ENDO | TAK |  |
| 12. | Lampa główna: matryca diodowa złożona z co najmniej 88 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec=160kLux/1m | TAK |  |
| 13. | Satelita: matryca diodowa złożona z co najmniej 88 punktów LED, o natężeniu oświetlenia minimum Ec=130kLux/1m | TAK |  |
| 14. | Zakres regulacji średnicy pola d10: lampa główna – 22-34cm, satelita –22-34 cm | TAK |  |
| 15. | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 95 | TAK |  |
| 16. | Regulacja temperatury barwowej min. 3700-5000K | TAK |  |
| 17. | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC | TAK |  |
| 18. | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 5-100%, oddzielnie dla każdej czaszy | TAK |  |
| 19. | Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 93 | TAK |  |
| 20. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 110 cm | TAK |  |
| 21. | Funkcja Endo (oświetlenie otoczenia światłem zielonym o regulowanym natężeniu 10-30klux) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych | TAK |  |
| 22. | Żywotność układu świetlnego min 50000h | TAK |  |
| 23. | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3szt. na jedną oprawę | TAK |  |
| 24. | Bezpieczne oprawy matryc – temperatura opraw nie większa niż 40 oC | TAK |  |
| 25. | Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 110W dla lampy głównej i 100W dla satelity. | TAK |  |
| 26. | Średnica czaszy lampy max 600 mm | TAK |  |
| 27. | Płaskie oprawy o otwartej konstrukcji - zapewniający jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego | TAK |  |
| 28. | Na bokach czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania | TAK |  |
| 29. | Regulacja wysokość ramienia sprężynującego min. 1100 mm | TAK |  |
| 30. | Mocowanie każdej oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 170 cm | TAK |  |
| 31. | Możliwość obrotu ramienia z oprawą główną i satelitarną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy | TAK |  |
| 32. | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona (lampa główna i satelitarna) | TAK |  |
| 33. | Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym (lampa główna i satelitarna) | TAK |  |
| 34. | Lampa wyposażona w kamerę HD: Matryca typ 1/2.8" CMOS Rozdzielczość około 2,000,000 pikseli Format obrazu 16:9 (HD) Zoom 20x (200x z optycznym) Elektroniczna migawka 1/2 do 1/10,000 s - 21 kroków Minimalna intensywność oświetlenia 1.7 lx (F1.6, 50 IRE) Poziomy kąt widzenia 54.1˚ (szeroki) do 2.9˚ (wąski) Minimalna odległość od obiektu 10 mm (szeroki) do 1,000 mm (wąski) System sygnałowy HD: 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25 System sygnałowy SD: NTSC / PAL Wyjścia wideo HD: komponent analogowy: Y/Pb/Pr Wyjścia wideo SD: VBS 1.0 Vp-p (ujemna synchronizacja) Y/C Dodatkowe ramię do mocowania monitora | TAK |  |

|  | Warunki gwarancji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 36. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 37. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 38. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 39. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie lamp zastępczych | TAK |  |
| 40. | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 41. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 42. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 43. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 44. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 45. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 46. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 47. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 7 – Stół operacyjny - 2 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych |

| 1 | Stół fabrycznie nowy – rok produkcji 2021, przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych, ginekologicznych, urologi , kardiochirurgi itp. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny wyposażony w wybrane antybakteryjne elementy styczne. Stół z możliwością wykonywania zabiegów operacyjnych bariatrycznych - zgodnie z rozporządzeniem. Obciążenie maksymalne stołu min. 350 kg. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Blat stołu modułowy składający się z: - segmentu głowy - dwuczęściowego segmentu oparcia pleców z możliwością demontażu jego górnej części - segmentu lędźwiowego - segmentu nóg dzielonego | TAK |  |
| 3 | Blat stołu wyposażony w listwy umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów. Możliwość zakładania uchwytów mocujących akcesoria z dwóch stron: od przodu i z boku relingu. | TAK |  |
| 4 | Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego: - regulacja wysokości - przechyły wzdłużne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg - przechyły boczne - przesuw wzdłużny - regulacja oparcia pleców - pozycja ‘’flex’’ i ‘’reflex’’ - blokada przejazdu - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 5 | Pilot podświetlany, przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe informujące o stanie naładowania baterii. Pilot wyposażony w system włączania i wyłączania funkcji elektrycznych w celach bezpieczeństwa przyciskami start/stop. Pilot wyposażony w przycisk blokady oraz odblokowywania funkcji. Pilot z pamięcią funkcji i pozycją zero aktywowaną jednym przyciskiem | TAK |  |
| 6 | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 7 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny wyposażony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. | TAK |  |
| 8 | Przycisk funkcji Trendelenburg wyróżniony kolorem innym niż kolor pozostałych przycisków. | TAK |  |
| 9 | Sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu baterii | TAK |  |
| 10 | Długość blatu min. 2050 mm | TAK |  |
| 11 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK |  |
| 12 | Wysokość minimalna stołu (bez materaca) niższa lub równa 620 mm | TAK |  |
| 13 | Wysokość maksymalna stołu (bez materaca) nie niższa niż 1220 mm Minimalny skok stołu do zabiegów ginekologiczno-położniczych, ogólnochirurgicznych i z użyciem ramienia C (różnica między pozycjami min/max) minimum 600 mm. |  |  |
| 14 | Ergonomiczna pozycja załadunkowa i do zabiegów małoinwazyjnych w odwróconej konfiguracji blatu – segmenty oparcia pleców, segment dodatkowy i podnóżki ustawione płasko do podłoża, na wysokości maksymalnie 250 mm (bez materacy). Pozycja załadunkowa dla pacjentów o masie całkowitej do min. 275 kg | TAK |  |
| 15 | Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg min. ± 400 (±30) | TAK |  |
| 16 | Regulacja przechyłów bocznych min. ±300 (±30) | TAK |  |
| 17 | Przesuw wzdłużny stołu min. 400 mm wspomagany przez układ elektrohydrauliczny, sterowany za pomocą pilota | TAK |  |
| 18 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia min. od -300 do 800 (±30) | TAK |  |
| 19 | Regulacja kąta nachylenia segmentu podnóżka min. od -900 do 200 (±30) | TAK |  |
| 20 | Regulacja odwodzenia podnóżków maks. 1800 (±30) blokowana za pomocą dźwigni dociskowej. | TAK |  |
| 21 | Regulacja kąta nachylenia podgłówka min. od -450 do 450 (±30) | TAK |  |
| 22 | Regulacja kąta nachylenia segmentu podgłówka oraz segmentów podnóżków z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających bezstopniową regulację. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na zębatkach. | TAK |  |
| 23 | Segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń zabezpieczanych pokrętłami gwintowanymi. System szybkozłączy umożliwiający odejmowanie segmentów przy pomocy przycisków znajdujących się z obydwu stronach blatu stołu, wykonanych z antybakteryjnego stopu miedzi. | TAK |  |
| 24 | Możliwość zamiany segmentów podnóżków z segmentem podgłówka | TAK |  |
| 25 | Przystawka ginekologiczna - 1 komplet | TAK |  |
| 26 | Min. 3 koła jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa w kształcie litery T wyposażona w minimum jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre własności jezdne | TAK |  |
| 27 | Konstrukcja podstawy wielopłaszczyznowa min (14 płaszczyzn) zmniejszająca możliwość „zlewania” cieszy z jej górnej powierzchni za pomocą wykorzystania napięcia powierzchniowego. Podstawa jezdna o wymiarach max. 1100 mm x 620 mm oraz wcięciu o głębokości min. 80 mm od stron bocznych, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga | TAK |  |
| 28 | Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane z pilota, gwarantujące pewne blokowanie stołu na czas operacji | TAK |  |
| 29 | W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stołu o maksymalnie 10 mm ze względu na konieczność zapewnienia stabilizacji pola operacyjnego. | TAK |  |
| 30 | Kolumna stołu o konstrukcji stożkowej z taliowaniem przy podstawie stołu. Kolumna o budowie hybrydowej pierścieniowo/ przegubowej. Pierścienie nachodzące min. 5 - łączone z przegubem łączącym z blatem. Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. | TAK |  |
| 31 | Miękkie materace, szczelne (zgrzewane ultradźwiękowo), z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowane z blatu stołu. Instalacja z użyciem połączenia kształtowego z włókna węglowego (pin dwuczęściowy z zatrzaskiem) położonego centrycznie, przeziernego dla promieniowania RTG. Nie dopuszcza się sposobu montażu opartego o rzep, klin, trzpień itp. Grubość materaca 80 mm | TAK |  |
| 32 | Możliwość wykonywania na stole badań śró∂operacyjnych m.in. za pomocą głowicy hokejowej, oraz badań TDI, TVI. | TAK |  |
| 33 | Dopuszczalne obciążenie maksymalne stołu min. 350 kg |  |  |
| 34 | Masa stołu max. 350 kg | TAK |  |
| 35 | Blat przezierny dla promieni RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
| 36 | Możliwość umieszczenia kasety/ detektora RTG w tunelu znajdującym się w blacie stołu. Blat wyposażony w prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska pozwalający na umieszczenie tacy zarówno od strony podnóżków jak i od strony zagłówka | TAK |  |
| 37 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego 1500 mm | TAK |  |
| 38 | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
| 39 | Napięcie zasilania 24 V | TAK |  |
| 40 | Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału | TAK |  |
| 41 | Wyposażenie dodatkowe: - Podkolannik z uchwytem mocującym wielopozycyjnym- 1 kpl. - Przystawka ginekologiczna- 1 szt. - Podpórka pod rękę prosta z uchwytem mocującym jednopozycyjnym- 4 szt. - Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym- 2 szt. | TAK |  |

|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | Tak/podać |  |
| 34 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 35 | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | Tak/podać |  |
| 36 | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | Tak |  |
| 37 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie sprzętu zastępczego | Tak |  |
| 38 | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  |
| 39 | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | Tak |  |
| 40 | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | Tak |  |
| 41 | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| 42 | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | Tak |  |
| 43 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | Tak |  |
| 44 | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | Tak |  |
| 45 | Instrukcje w języku polskim | Tak |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 8 – Resektoskop

Resektoskop bipolarny

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Resektoskop bipolarny – 1 zestaw |  |  |
| 4. | Optyka histeroresektoskopowa o średnicy 2,9 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 12°, autoklawowalna 134°, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu,– 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany – 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Element pracujący resektoskopu bipolarnego typu biernego, wykorzystujący elektrody dwubiegunowe w technologii bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki i do płaszcza – 1 szt. | TAK |  |
| 7. | Płaszcz resektoskopowy, obrotowy, przepływowy, rozmiar 22 Fr., z mechanizmem „klik”, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie – 1 szt. | TAK |  |
| 8. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 22 Fr. – 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 10. | Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej – 6 szt. | TAK |  |
| 11. | Elektroda koagulacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej – 6 szt. | TAK |  |
| 12. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod – 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Przewód HF, bipolarny, długości min. 3 m, do zastosowania z resektoskopem oraz z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |
| 14. | Przewód HF, bipolarny, długości min. 3 m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |
| 15. | Przewód HF, monopolarny, długości min. 3 m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  |
| 16. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230-250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 17. | Nożyczki typu METZENBAUM, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 18. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 19. | Kleszcze typu „aligator”, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytająco-preparacyjne, ząbkowane, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 20. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 21. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 22. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 23. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 24. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego | TAK |  |
| 25. | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 26. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 27. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 28. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 29. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 30. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 31. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 32. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 9 – Morcelator

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Morcelator – 1 zestaw |  |  |
| 4. | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji | TAK |  |
| 5. | Silnik z kable o długości nie mniejszej niż 3m, łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową: - maksymalna liczba obrotów 40 000/minutę autoklawowalny, - maksymalny moment obrotowy 80 Ncm -przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji, - uchwyt/nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna | TAK |  |
| 6. | Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: - rurka (tuba) tnąca do morcelatora, śr. 15mm, przeznaczenie do minimum 20 cykli sterylizacyjnych, - obturator do molceratora, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji, - kaniula zewnętrzna do morcelatora, śr. 15mm, przeznaczona do sterylizacji, | TAK |  |
| 7. | Uszczelki zapasowe: - uszczelka typu daszek ( 10szt) 12-15mm - uszczelka płaska niebieska (10szt) 12-20mm | TAK |  |
| 8. | Środki do czyszczenia i konserwacji: olej do smarowania i konserwacji w spreyu, puszka o pojemności 500ml – 1 szt | TAK |  |
| 9. | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na minimum 100 sterylizacji. Wymiary zewnętrzne 450x292x102mm, wymiary wewnętrzne 420x265x90mm. Kontener może być dezynfekowany preparatami o ph wyższym niż 10, transparenty materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej. Utrzymuje sterylność nawet do 12 miesięcy. Kontener z matą spodnią kolczatką oraz matą silikonową typu jeż. | TAK |  |
| 10. | Rączka z obrotowym pierścieniem, średnica 10mm, długość 330mm; kleszcze typu Tenaculum, obie bransze ruchome, długość branszy 25mm; rączka z zamkiem, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne; rączka łączona z rameniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z PEEK łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnętrznych czynników chemicznych; szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | TAK |  |
| 11. | Imadło laparoskopowe z twardą wkładką, lekkie, waga mniejsza niż 120 gram; długość 330mm, średnica 5mm, lewe, jedna bransza ruchoma, rączka z anodyzowanego aluminium , prosta; ergonomiczny kształt, z automatycznym zamkiem, port luer lock do płukania pod kątem 65 stopni dla optymalnego dostępu. - 1 szt | TAK |  |
| 12. | Imadło laparoskopowe z twardą wkładką, lekkie, waga mniejsza niż 120 gram; długość 330mm, średnica 5mm, prawe, jedna bransza ruchoma, rączka z anodyzowanego aluminium , prosta; ergonomiczny kształt, z automatycznym zamkiem, port luer lock do płukania pod kątem 65 stopni dla optymalnego dostępu. – 1 szt | TAK |  |
| 13. | Wielorazowe kompletne narzędzie laparoskopowe, 3-częściowe; wkład roboczy, szaft, rączka; średnica 5mm, z obrotowym pierścieniem, długość 330mm, nożyczki typu Metzenbaum TC CERA CUT, obie bransze ruchome, długość branszy 16mm, z twardą wkładką, ze złotym pierścieniem, czarne bransze zagięte, rączka bez zamka, z zaworem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne; rączka łączona z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakętki, wykonana z PEEK, łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnętrznych czynników chemicznych; szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem – 2 szt. | TAK |  |
| 14. | Wielorazowa redukcja laparoskopowa 11mm/5,5mm, przesuwna - 1 szt. | TAK |  |
| 15. | Wielorazowy trokar laparoskopowy śr. 5,5mm, z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę minimalizującym zabrudzenie optyki, z zaworem do insuflacji CO2, posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, szaft gładki, metalowy, skośny, długość 100mm, kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji części składowych – 3 szt. | TAK |  |
| 16. | Wielorazowy trokar laparoskopowy śr. 11mm, z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę minimalizującym zabrudzenie optyki, z zaworem do insuflacji CO2, posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, szaft gładki, metalowy, skośny, długość 100mm, kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji części składowych – 2 szt. | TAK |  |
| 17. | Wielorazowy gwóźdź laparoskopowy piramidalny, 5,5mm, długość robocza 100mm, wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
| 18. | Wielorazowy gwóźdź laparoskopowy piramidalny, 11mm, długość robocza 100mm, wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
| 19. | Rozkładane, rotacyjne kleszcze bipolarne, 3-częściowe, rotacyjne 360 stopni, ze spocznikiem na palec, długość 340mm wraz z szaftem, wkład roboczy bipolarny, typ Duckbill, okienkowy, obie bransze ruchome, żłobione, śr. 5mm, rączka bez zamykania – 1 szt. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 20. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 21. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 22. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 23. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 24. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego | TAK |  |
| 25. | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 26. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 27. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 28. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 29. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 30. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 31. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 32. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 10 - Optyki laparoskopowe – 2 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Optyki laparoskopowe – 1 zestaw |  |  |
| 4. | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie - 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, średnica 4,8 – 5,0 mm, długość min. 250 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 6. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 – 2 szt. | TAK |  |
| 7. | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 3 szt. | TAK |  |
| 8. | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 szt. | TAK |  |
| 9. | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm – 3 szt. | TAK |  |
| 10. | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. 11 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 11. | Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar – 2 szt. | TAK |  |
| 12. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, dwupoziomowy, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 530 x 250 x 145 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 13. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 14. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 15. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 16. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 17. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie sprzętu zastępczego | TAK |  |
| 18. | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 19. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 20. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 21. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 22. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 23. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 24. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 25. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie 11 – Myjnia dezynfektor przelotowa 18 tacowa

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020/2021 | TAK |  |
| 4. | Komora przelotowa, dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej zgodna z normą PN EN 1.4404 o grubości minimum 1, 5 mm. Wszystkie krawędzie wewnętrzne komory spawane (zaokrąglone). | TAK |  |
| 5. | Drzwi komory przesuwne, otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół),napęd drzwi komory elektryczny, drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych, oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK |  |
| 6. | Ergonomiczna wysokość stolika do załadunku/rozładunku myjni utworzonego po otwarciu drzwi 700-900 mm | TAK |  |
| 7. | Szerokość myjni maksymalnie do 90 cm (konstrukcja myjni niewymagająca dostępu serwisowego bocznego) | TAK |  |
| 8. | Pojemność, 18 dużych tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 | TAK |  |
| 9. | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 22-25kW. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego i innego. | TAK |  |
| 10. | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne),obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 11. | Wlot wody ciepłej, zimnej i uzdatnionej w górnej części komory. Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 30 litrów. Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku. Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu) | TAK |  |
| 12. | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. System anty-pianowy do mycia wstępnego brudnych narzędzi(w przypadku pojawienia się piany uruchamia są automatycznie dodatkowe płukanie). | TAK |  |
| 13. | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze myjącej | TAK |  |
| 14. | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej | TAK |  |
| 15. | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną, dejonizowaną (demineralizowaną). | TAK |  |
| 16. | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50 mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia, oraz konieczność serwisowania). | TAK |  |
| 17. | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia ,wydajność pompy min 950 l/min, wirnik pompy wykonany ze stali kwasoodpornej. Pompa, oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy | TAK |  |
| 18. | Trzy pompy detergentu, każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/l pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących, z możliwością ich kalibracji. Myjnia powinna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych, niezależnie od wielkości załadunku komory. | TAK |  |
| 19. | Możliwość instalacji dodatkowych 2 pomp detergentu. Każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/l pobranej wody dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK |  |
| 20. | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie, oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | TAK |  |
| 21. | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat, oraz aktywator).Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku i ilości pobranej wody. | TAK |  |
| 22. | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych | TAK |  |
| 23. | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Sterownik wyposażony w złącze, umożliwiające współpracę z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | TAK |  |
| 24. | Wszystkie procesy realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
| 25. | Dotykowy panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej z kolorowym graficznym wyświetlaczem o przekątnej powyżej 10 cali (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o: - aktualnym etapie procesu - informacji o przyczynach błędu i awarii - wartość A0 - postęp procesu, - informacje o przeglądzie Wszystkie komunikaty na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | TAK |  |
| 26. | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem. | TAK |  |
| 28. | Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | TAK |  |
| 29. | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK |  |
| 30. | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu( po stronie rozładowczej). | TAK |  |
| 31. | Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji łatwej do utrzymania w czystości ( bez wystających obramowań). Powierzchnia czołowa po stronie załadowczej i wyładowczej szklana. | TAK |  |
| 32. | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93st.C i termiczno-chemicznej w 55 st. C. | TAK |  |
| 33. | Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w temperaturze93°C A0=3000, suszenia nie przekraczający 50 min dla załadunku komory narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg. | TAK |  |
| 34. | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej, ( zgodnie z normą EN 15883) zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0, oraz wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0. | TAK |  |
| 35. | Liczba programów mycia –dezynfekcji (minimum 15 zwalidowanych programów) | TAK |  |
| 36. | Program samodezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st. C) uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu. | TAK |  |
| 37. | Budowa, konstrukcja i wykonanie myjni zgodne z normą PN EN 15883-1, oraz PN EN –15883 – 2 | TAK |  |
| 38. | Z możliwością wykonania czynności walidacyjnych. | TAK |  |
| 39. | Wbudowana suszarka w celu zapewnienia idealnego suszenia narzędzi ciężkich oraz o skomplikowanych kształtach moc grzewcza minimum 10kW, ogrzewana elektrycznie wydajność tłoczenia powietrza suszącego minimum 600m3/h. Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie od 55 do 120 st.C włącznie oraz czasem w zakresie minimum 30 minut indywidualnie dla każdego procesu. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. | TAK |  |
| 40. | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. Filtr wstępny oraz jałowy typu minimum H 13 powietrza suszącego. | TAK |  |
| 41. | Silnik suszarki bezszczotkowy | TAK |  |
| 42. | Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia | TAK |  |
| 43. | Separator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem :odprowadzanie kondensatu (skroplin) oparów po stronie urządzenia | TAK |  |
| 44. | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymani w czystości możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, oraz wystających elementów elektrycznych. | TAK |  |
| 45. | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry, oraz od dołu. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego ( dotyczy również wózków wsadowych). | TAK |  |
| 46. | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia, przeszklone drzwi komory ,uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | TAK |  |
| 47. | Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych, podłączenie odpływu z myjni bezpośrednio do kanalizacji. | TAK |  |
| 48. | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz, 24-25 kW | TAK |  |
| 49. | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: ciepłej, zimnej, ,demineralizowanej. Prędkość poboru wody przez myjnię minimum 40l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 51. | Możliwość przyszłościowego podłączenia urządzenia do istniejącego i działającego w Centralnej Sterylizatorni programu komputerowego dokumentującego pracę urządzeń technicznych. | TAK |  |
| 52. | Możliwość instalacji dodatkowych 2 pomp detergentu. Każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego, dla każdego programu oddzielnie | TAK/NIE |  |
| 53. | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem | TAK/NIE |  |
| 55 | Wyprowadzenie na zewnątrz strefy brudnej oparów powstałych podczas procesu suszenia narzędzi i sprzętu. | TAK |  |
| 56. | Zamawiający informuje, że w ramach innego postępowania zakupił myjnie dezynfektor BELIMED WD290IQ wyposażoną w wózek 18 tacowy, wózek 15 tacowy oraz wózek transportowy, która jest zainstalowana w lokalizacji Centralnej Sterylizatorni. Ze względu na konieczność ujednolicenie systemów załadowczych i transportowych oraz możliwość naprzemiennego wykorzystania wózków wsadowych i transportowych w myjniach (posiadanej myjni oraz zakupywanej), należy zaoferować urządzenie o potwierdzonej i sprawdzonej kompatybilności wózków wsadowych i transportowych (załączyć potwierdzenie producentów urządzeń w zakresie walidacji systemów załadowczych) dla oferowanej i posiadanej przez Zamawiającego myjni. | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie |  |  |
|  | Wózek załadowczy 2 poziomowy (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym minimum 280mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180(). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Wózek przystosowany i zwalidowane do załadunku i mycia minimum 20 kg/poziom mycia. Materiał stal kwasoodporna - szt. 1 | Tak/ podać |  |
| 56. | Wózek załadowczy na co najmniej 12 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 110 mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180(). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Wózek wyposażony w samozamykające podłączenie do tacy do mycia do mikro instrumentów (przepływowe mycie i suszenie wewnętrznej powierzchni mikro instrumentów, kanałów) – minimum 4 podłączenia zlokalizowane na 2 poziomach dla tac do mycia do mikro instrumentów kanałowych. Wózek przystosowany i zwalidowane do załadunku i mycia minimum 20 kg/poziom mycia. Materiał stal kwasoodporna - szt. 1. | Tak/ podać |  |
| 57. | Tace typ I dla narzędzi długich, o rozmiarze minimum 500 x 300 mm, wysokość minimum 50mm, z zestawem przyłączy do mycia mikro-instrumentów na minimum 12 narzędzi kanałowych w tym też trokary. Taca wyposażona w minimum: - 2 mocowania pozycji narzędzi, - 10 portów z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 5 mm, - 2 porty z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 4 - 8 mm, Ilość kompletnych tac - szt. 4. Zestaw dodatkowych kompatybilnych dysz i złączek dla 4 tac: - 3 dysze natryskowe fi 4 mm i długości 120 mm - 3 dysze natryskowe fi 6 mm i długości 180 mm - 6 złącz LLF z adapterem port żeński Luer Lock (LLF), z rurką silikonowa D = 4 mm, L = 300 mm - 4 złącza LLM z adapterem port męski Luer Lock (LLM), z rurką silikonowa D = 4 mm, L = 300 mm | TAK |  |
| 64. | Wózek transportowy 2-poziomowy ze stali kwasoodpornej przeznaczony do transportu wózków załadowczych ( z możliwością blokowania kół) – 2 szt | TAK |  |
|  | Kosz siatkowy o wymiarach 480x245x50 mm – 10 szt | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 65. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 66. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 67. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 68. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 69. | Maksymalny czas naprawy – 3 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 3 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 70. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 71. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 72. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 73. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 74. | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technologicznego przyłącza myjni do mediów, przyłączenie i uruchomienie myjni. | TAK |  |
| 75. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 76. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 77. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |
| 78. | Demontaż myjni i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.