Załącznik nr 3.2

Opis przedmiotu zamówienia: System do analizy behawioru zwierząt laboratoryjnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:
Model/typ: ……………………….
Producent/kraj: ………………………………

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
	System składający się minimum z: / • oprogramowania do obserwacji i analiz behawioralnych różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych w tym ryb Danio pręgowanego; / • komory obserwacyjnej dedykowanej dla stadiów larwalnych Danio pręgowanego z kamerą cyfrową oraz kompatybilną stacją roboczą
	Oprogramowanie modularne i skalowalne
	Oprogramowanie umożliwiające kontrolę jakości aktualnych danych poprzez porównywanie danych i materiałów wideo w zestawieniu czasowym, z uwzględnieniem pojedynczych punktów pomiarowych
	Oprogramowanie umożliwiające korektę brakujących i niepoprawnych pomiarów
	Oprogramowanie pozwalające na uzyskanie minimum następujące dane na temat śledzonych obiektów: / prędkość / przebyta odległość / czas spędzony w strefie lub poza strefą / czas spoczynku / czas z wysoką aktywnością / obroty / drgawki / średnia prędkość / aktywność
	Zintegrowany interfejs użytkownika z wskazówkami przebiegu pracy podczas eksperymentu
	Wbudowane szablony eksperymentów dla różnych gatunków, minimum dla: / szczurów / myszy / ryb / stawonogów, / w tym dla minimum dziesięciu różnych labiryntów dla myszy i minimum trzech różnych labiryntów dla dorosłego Danio pręgowanego
	Zmienny model licencji chroniony kluczem sprzętowym
	Nieograniczona liczba bezpłatnych licencji analitycznych
	Dostępne interfejsy zewnętrzne, minimum API i SDK
	Co najmniej sześć metod pozyskiwania danych: skala szarości, odejmowanie statyczne, odejmowanie dynamiczne, różnicowanie, oznaczanie kolorem i zmiana piksela
	Możliwość śledzenia na żywo i z wcześniej nagranego materiału wideo
	Dostępne minimum trzy algorytmy wygładzania śladu: / lokalnie ważona regresja wielomianowa / minimalna odległość przebyta / maksymalna odległość przebyta
	Wbudowana lista testów z niezależnymi zmiennymi do planowania eksperymentów
	Możliwość ustawienie w pełni automatycznego startu i zatrzymania doświadczenia, co pozwala na przeprowadzanie wysokowydajnych testów
	Oprogramowanie wyposażone w moduł umożliwiający interakcję z zewnętrznym sprzętem za pomocą TTL i innych poleceń, które są wywoływane przez wykryte zachowania zwierząt. / Zastosowanie wizualnego języka skryptowego dla protokołów
	Oprogramowanie wyposażone w moduł umożliwiający śledzenie zwierząt jednocześnie w wielu polach – możliwość zaprogramowania do minimum 96 pól śledzenia. / Możliwość zdefiniowania warunków rozpoczęcia i zakończenia śledzenia niezależnie dla każdego pola.
	Możliwość późniejszej rozbudowy oprogramowania o minimum następujące moduły/funkcje: / automatyczna analiza zachowań myszy i szczurów, takich jak: jedzenie, picie, stójkowanie bez podparcia, stójkowanie z podparciem, mycie pyszczka i czyszczenie futra, węszenie, chodzenie, odpoczynek, skakanie i drżenie / integracja i analiza zewnętrznych danych fizjologicznych, takich jak tętno, ciśnienie krwi i aktywność neuronalna oraz innych danych zewnętrznych, takich jak: wokalizacje, temperatura lub wilgotność środowisk / śledzenie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej
	Wizualizacja wszystkich danych i wideo w jednym zsynchronizowanym widoku, z wbudowaną funkcją nagrywania ekranu w celach prezentacji
	Możliwość wizualizacji wielu ścieżek z kolorami jako wskaźnikami prędkości lub innych zmiennych zależnych
	Możliwość wizualizacji uzyskanych danych za pomocą map, które wskazują położenie zwierzęcia lub grupy zwierząt podczas eksperymentu (obrazujące za pomocą skali kolorystycznej czas przebywania w danym obszarze lub wystąpienie określonych zachowań)
	Profile filtrowania posiadające możliwość wielokrotnego użycia pozyskanych danych w oparciu o złożone kombinacje zmiennych niezależnych i zależnych
	Profile analityczne posiadające możliwość wielokrotnego użycia, definiujące wybór statystyk wyjściowych do różnych celów
	Możliwość definiowania własnych parametrów wyjściowych
	Możliwość eksportu danych surowych oraz statystycznych
	Wbudowane algorytmy głębokiego uczenia do śledzenia punktu nosa u gryzoni w trudnych warunkach
	Parametry komory obserwacyjnej dedykowanej dla stadiów larwalnych Danio pręgowanego z kamerą oraz kompatybilną stacją roboczą:
	Komora obserwacyjna i jednostka przetwarzająca dedykowane dla stadiów larwalnych Danio pręgowanego
	Komora pozwalająca na obserwację larw zarówno w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni
	Możliwość jednoczesnej obserwacji do minimum 96 larw Danio pręgowanego
	Komora wyposażona w podświetlany na podczerwień uchwyt kompatybilny z minimum: płytkami wielodołkowymi o różnej wielkości oraz płytkami Petriego
	Podświetlany na podczerwień uchwyt zapewniający równomierne oświetlenie każdego pola i zapobiegający powstawaniu cieni
	Możliwość dostosowania do płytek Petriego do średnicy 90 mm
	Podświetlenie komory białym światłem – regulacja w zakresie minimum od 0 do 5000 Lux.
	Komora zapewnia niezawodne śledzenie - mniej niż 2% brakujących próbek w warunkach standardowych.
	Minimalizacja wibracji dzięki pokrywie ze złączem przegubowym
	Komora wyposażona w kamerę cyfrową wrażliwą na poczerwień
	Kamera znajdująca się nie dalej niż 30 cm od obserwowanego przedmiotu bez problemów z paralaksą lub okluzją w 96-studzienkowej płytce
	Kamera w wysokiej rozdzielczości i dużej prędkości: / - rozdzielczość minimum 640x480 przy 60 klatkach na sekundę; / - rozdzielczość minimum 1280x960 przy 15 klatkach na sekundę
	Komora wyposażona w soczewkę Fresnela zapobiegającą zniekształceniu widoku krawędzi płytki wielodołkowe
	Komora wyposażona w: / - system regulacji temperatury z pomiarem temperatury w zbiorniku / wody wewnątrz komory; / - system wytwarzania bodźców świetlnych i wibracji
	W zestawie komputer z 1 monitorem oraz akcesoriami, w konfiguracji niezbędnej do sprawnej obsługi oferowanego systemu

        Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej