## Arkusz1
Defibrylator 1 szt.
Lp. | Parametr
1. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji
2. | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’
3. | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.
4. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej
5. | Dwufazowa fala defibrylacji
6. | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J
7. | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej
8. | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund
9. | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji
10. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA z 2015 roku
11. | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do 360 J
12. | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J
13. | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych
14. | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej
15. | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii
16. | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
17. | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora
18. | Możliwość wykonania kardiowersji
19. | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń
a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min.
b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto
20. | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna
a. tryby stymulacji: sztywny i na żądanie
b. natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA
c. zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min
21. | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych
a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie
22. | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP) poprzez dedykowany mankiet: metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny
23. | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
24. | Wbudowana drukarka termiczna
25. | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm (dołączyć 10 rolek)
24. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych
25 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG
25. | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive
26 | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową
26. | Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie
27 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin
27. | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
28 | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi
28. | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 360 minut monitorowania
29 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V
29. | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach
30 | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test)
31 | Uchwyt na ramę łóżka
32. | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg
33. | Przegląd w każdym roku trwania gwarancji.