**Załącznik nr 3.3**

**Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 – suszarka do szkła zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi (2 sztuki):**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza |  |
| **2.** | Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 10 °C do 300 °C |  |
| **3.** | Cyfrowa regulacja temperatury z dokładnością do jednego stopnia |  |
| **4.** | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| **5.** | Szczelne drzwi z dwupunktowym zatrzaskiem |  |
| **6.** | Półka z zabezpieczeniem przed przechylaniem |  |
| **7.** | Brak osprzętu montowanego na stałe |  |
| **8.** | Mocny wentylator |  |
| **9.** | Równomierny obieg powietrza nawet przy pełnym obciążeniu |  |
| **10.** | Kontroler z wyświetlaczem LCD |  |
| **11.** | Elektromechaniczna kontrola klapki powietrza wylotowego |  |
| **12.** | Cyfrowy zegar sterujący 0-99,59 h i funkcją pracy ciągłej |  |
| **13.** | Komora wstępnego nagrzewania zapewniająca doskonały rozkład temperatury wewnątrz komory |  |
| **14.** | Port USB do rejestrowania danych |  |
| **15.** | Zabezpieczenie temperaturowe kl. 2 z alarmem wizualnym |  |
| **16.** | Dwie chromowane półki |  |
| **17.** | Max dopuszczalne obciążenie na półkę: min. 40 kg |  |
| **18.** | Max dopuszczalne obciążenie urządzenia: 270 kg |  |
| **19.** | Bardzo dobra dokładność temperatury w sensie czasowym i przestrzennym |  |
| **21.** | Przestrzenna zmienność temperatury przy 150°C (±K) 1,9 |  |
| **22.** | Fluktuacja temperatury przy 150°C (±K) 0,4 |  |
| **23.** | Czas nagrzewania do 150°C (max.) max. 19 min |  |
| **24.** | Czas powrotu do zadanych parametrów po otwarciu drzwi na 30 sek. przy 150°C max 6 (minut) |  |
| **25.** | Pojemność komory wewnętrznej min. 255 L |  |
| **26.** | Wymiary komory wewnętrznej: 650x780x515 mm (szer x wys x głęb) – **należy podać dokładane wartości** |  |
| **27.** | Wymiary zewnętrzne urządzenia: 810x940x825 mm (szer x wys x głęb) +/- 5% – **należy podać dokładane wartości** |  |
| **28.** | Zasilanie: 230V |  |
| **29.** | Kwalifikacja IQ, OQ, PQ |  |
| **30.** | Oprogramowanie do odczytu danych przy pomocy komputera/laptopa |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej