Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy

Część 1- Diatermia chirurgiczna

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto (kol.4 x kol.5) * | Producent/Model* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia chirurgiczna | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne do diatermii chirurgicznej – 1sz)

| L.p. | Parametr |  | Parametr graniczny | Parametry oferowane # TAK/NIE – podać lub opisać* | # Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry ogólne: |  |  |  |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy z 2023 roku |  | TAK/Podać: Nazwa aparatu: Producent: Rok produkcji: |  | Bez punktacji |
| 2 | Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarną z systemem zamykania naczyń do śr. 7mm i resekcja w soli fizjologicznej oparta na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki o wadze nie przekraczającej 10kg |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 360 kHz +/- 5% |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Możliwość rozbudowy diatermii o moduł do koagulacji argonowej zasilany i sterowany z diatermii |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Cięcie monopolarne delikatne regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja z krokiem ±1W w całym dostępnym zakresie |  | TAK |  | 300W – 0 pkt. większy zakres – 2 pkt. |
| 6 | Cięcie monopolarne intensywne regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja z krokiem ±1W w całym dostępnym zakresie |  | TAK |  | 300W – 0 pkt. większy zakres – 2 pkt |
| 7 | Cięcie bipolarne z mocą co najmniej do 100W, regulacja z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego i bipolarnego każdego w/w rodzaju |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie |  | TAK |  | 120W – 0 pkt. większy zakres – 2 pkt |
| 10 | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między min. łagodną, intensywną, preparującą, preparująca z niskim efektem termicznym |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej w osłonie argonu między min. łagodną, intensywną, preparującą, preparującą z niskim efektem termicznym |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Koagulacja bipolarna dostępna w trybie delikatnym i mikrochirurgicznym |  | TAK |  | 2 tryby – 0 pkt. > 2 tryby – 2 pkt |
| 14 | Regulacja intensywności każdego w/w rodzaju koagulacji bipolarnej w skali min. 4-stopniowej (nie dotyczy regulacji mocy) |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia, z dokładnością min. 0,1s |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Funkcja autostop dla koagulacji mono- i bipolarnej polegająca na automatycznym wyłączeniu aparatu po skoagulowaniu tkanki |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń o śr. do 7 mm z mocą do min 300 W, oparta na modulowanym prądzie bipolarnym o mocy automatycznie dobranej do bieżących właściwości tkanek; zakończenie zamykania naczyń automatyczne, całkowicie zapewniające powtarzalność procesu |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 18 | Diatermia uniemożliwia nieprawidłowe wykorzystanie funkcji do bipolarnego zamykania dużych naczyń o śr. do 7 mm, tzn. uruchomienie jej dla innego – niż przewidział producent – instrumentu oraz inną niż automatyczna regulację mocy wyjściowej |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt. - monopolarne – min. 1 szt. - uniwersalne z funkcją rozpoznawania narzędzi– min. 1 szt. - neutralne – 1 szt. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 20 | Gniazdo uniwersalne umożliwiające pracę mono i bipolarną oraz narzędzi do zamykania naczyń |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 21 | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów): - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 5 mm oraz trzypinowym, - bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowycm 4mm oraz dwupinowym |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 22 | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych oraz zmiany ich konfiguracji umożliwiająca rozbudowę aparatu |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 23 | Diatermia umożliwiająca koagulację monopolarną natryskową z mocą do min. 120 W, regulacja mocy z krokiem 1W w całym zakresie |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 24 | Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej) tj. do cięcia o mocy regulowanej automatycznie w zakresie co najmniej do 370 W i koagulacji regulowanej automatycznie w zakresie do co najmniej do 200 W |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 25 | Możliwość aktywacji funkcji monopolarnych i bipolarnych przez sterowniki nożne z funkcją zmiany programów |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | Możliwość programowania min. 20 pozycji w pamięci aparatu |  | TAK |  | 20 pozycji – 0 pkt. > 20 pozycji – 2 pkt |
| 27 | Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta, sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 28 | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta (wizualna – w postaci np. linijki i liczbowa – dane o rezystancji połączenia) |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 29 | Układy kontroli: - prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej - prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta - układ kontroli czasu aktywacji |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 30 | Diatermia wyposażona w wielokolorowy ekran do komunikacji z użytkownikiem |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 31 | Funkcja zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzenia stosownym komunikatem w języku polskim |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 32 | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznika nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 33 | Obudowa łatwa w utrzymaniu czystości pozbawiona otworów wentylacyjnych, przez które możliwe jest wnikanie zanieczyszczeń do wewnątrz |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 34 | Wyposażenie wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w sterylizatorze parowym (parametry: temperatura do 134°C, ciśnienie 2.1 bara) lub sterylizatorze gazowym |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
| 35 | Wyłącznik nożny podwójny z możliwością zdalnej zmiany nastaw do sterowania funkcji mono i bipolarnej z kablem dł. 5m – 1 szt. |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 36 | Wyłącznik nożny pojedynczy do sterowania funkcji mono i bipolarnej z kablem dł. 5m – 1 szt. |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 37 | Autoryzowany serwis Producenta (nazwa i adres). |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 38 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego i technicznego |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 39 | Instrukcje w języku polskim |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 40 | Okres gwarancji minimum 36 miesiące Aparatura, 12 miesięcy wyposażenie |  | TAK, podać |  | Bez punktacji |

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy

Część 2- Kompaktowa piła taśmowa przeznaczona do cięcia kości.

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Producent/Model * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompaktowa piła taśmowa przeznaczona do cięcia kości. • Produkt fabrycznie nowy z 2023 r • Szczelna obudowa ze stali nierdzewnej, uniemożliwiająca przedostawanie się pyłu do wnętrza urządzenia oraz ułatwiająca zachowanie czystości urządzenia. • Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo podczas pracy z krojonym materiałem. • Możliwość pochylenia blatu roboczego w celu łatwego czyszczenia • Możliwość czyszczenia wszystkich części ruchomych urządzenia. • Urządzenie nablatowe, możliwość doposażenia w ramę do instalacji jako urządzenie wolnostojące. • Precyzyjny system cięcia oparty na wąskiej, prowadnicy ostrza. • Wymiary ostrza tnącego: 1820 x 16 mm • Maksymalna wielkość ciętego preparatu: 200 mm • Pionowe okno cięcia: 230 mm • Poziome okno cięcia: 187 mm • Możliwość pozyskania próbki o wymiarach: 15-170 mm • Urządzenie wyposażone w mechanizm popychania materiału podczas cięcia. • Prędkość cięcia: 16m/sec. • Wymiar stołu roboczego: 407 x 577 x 389 mm (szerokość x głębokość x wysokość) • Wymiary urządzenia: 515 x 619 x 995 mm (szerokość x głębokość x wysokość) • Napięcie: 400 V , 50/60Hz • Moc: ~ 1100 W • Waga: ~ 85kg • Urządzenie wyposażone w gumowe stopki redukujące przenoszenie drgań. • Możliwość wyboru urządzenia dla operatora prawo lub lewo ręcznego. W zestawie: • 5szt ostrzy wymiennych • 3 stronna prowadnica | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy