Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/38/2018

Załącznik nr  5  - dotyczy zadania nr 3

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 2 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 40 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 36 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie -rok produkcji min 2018 | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 21 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 22 | Pompy jednostrzykawkowe: ilość:2 | Tak |  |
| 23 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20,, 50/60 ml. Różnych producentów | Tak |  |
| 24 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |
| 25 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-999 ml/h | Tak |  |
| 26 | Szybkość dozowania Bolus-a do 1700 ml/h | Tak |  |
| 27 | Bolus manualny i automatyczny | Tak |  |
| 28 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: | Tak |  |
| 29 | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej (przynajmniej 2 możliwości) np. : - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |
| 30 | Programowanie parametrów infuzji w różnych jednostkach: - mg, - czas. - mol, | Tak |  |
| 31 | Klawiatura numeryczna lub nawigacyjna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | Tak |  |
| 32 | Biblioteka leków | Tak |  |
| 33 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows ) | Tak |  |
| 34 | Regulowany próg ciśnienia okluzji. | Tak |  |
| 35 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
| 36 | System alarmów: - pusta strzykawka - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona | Tak |  |
| 37 | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h | Tak |  |
| 38 | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów | Tak |  |
| 39 | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - szybkość dozowania (dawkowanie) leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, - stan naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 40 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 41 | Możliwość przyłączenia do sieci Ethernet | Tak |  |
| 42 | Uchwyt mocujący pompę do statywu jezdnego sztuk 2 | Tak Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 43 | Aparat na dzień składania oferty ma posiadać możliwość podpięcia pomp do stacji dokującej. Stacja ma możliwość podpięcia od 4 do 6 pomp strzykawkowych. Zasilanie stacji 230V. Podać model stacji dokującej Prospekt stacji załączyć . | Tak – podać model stacji |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej