## Przyłóżkowy aparat RTG
PZ/26/2024 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz parametrów technicznych - opis przedmiotu zamówienia
Przyłóżkowy aparat RTG z wyposażeniem - ilość: 1 szt.
Uwaga: 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C ,,TAK”. 2. W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna B, proszę wpisać w kolumnie C wartość parametrów oferowanych. 3. W przypadku gdy kolumna B określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie C wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny. 4. Parametry określone w kolumnie B są warunkami granicznymi. 5. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzętu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych. 7. Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oferowanych parametrów za pośrednictwem ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Internecie, w tym zwrócenia się bezpośrednio do producenta w celu potwierdzenia określonej funkcjonalności.
Producent/Kraj*:
Model/Typ*:
Oferowany przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
*wypełnia/zaznacza Wykonawca
Lp. | Wymagane parametry techniczne/opis | Parametr oferowany*
A | B | C
I. Charakterystyka ogólna
1. | Mobilny cyfrowy aparat RTG w wersji przyłóżkowej z bezprzewodowym detektorem | Potwierdzić:
2. | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek i generator wyprodukowane przez jednego producenta | Potwierdzić:
3. | Aparat wyposażony w wewnętrzne akumulatory o pojemności minimum 2500 Wh które umożliwiają wykonywanie ekspozycji i jego przemieszczanie bez dostarczania zasilania zewnętrznego. | Potwierdzić:
4. | Aparat pracujący w zakresie napięć generatora minimum 40 kV - 150 kV | Potwierdzić:
5. | Aparat posiadający maksymalną wartość prądu ≥ 400 mA | Potwierdzić:
6. | Aparat pracujący w zakresie regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji minimum 0,1 – 500 mAs | Potwierdzić:
7. | Aparat posiadający maksymalną wartość iloczynu czasowo-prądowego ≥300 mAs | Potwierdzić:
8. | Aparat posiadający minimalny czas ekspozycji ≤ 5 ms | Potwierdzić:
9. | Aparat posiadający zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż -900 +900 | Potwierdzić:
10. | Aparat posiadający zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż + 90° - 20° | Potwierdzić:
11. | Aparat posiadający możliwość obrotu kolumny w zakresie minimum +/-270o | Potwierdzić:
12. | Aparat o szerokości ≤ 60 cm | Potwierdzić:
13. | Wysokość aparatu złożonego w pozycji transportowej ≤ 145 cm | Potwierdzić:
14. | Waga aparatu gotowego do pracy ≤ 600 kg | Potwierdzić:
15. | Aparat wyposażony w przewodowy wyzwalacz ekspozycji z kablem o długości ≥ 2,5 metra | Potwierdzić:
16. | Aparat wyposażony w pilota bezprzewodowego umożliwiającego wyzwolenie ekspozycji z zasięgiem działania minimum 5 metrów | Potwierdzić:
17. | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatora, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia z prędkością ≥ 5,0 km/h (system zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę) | Potwierdzić:
18. | Pulpit aparatu wyświetlający w czasie rzeczywistym poziom naładowania akumulatorów | Potwierdzić:
19. | Akumulatory po pełnym naładowaniu pozwalające na typowe użytkowanie: minimum 4 godziny ciągłej jazdy, zasięg 2km i 100 ekspozycji. | Potwierdzić:
20. | Aparat posiadający zabezpieczone przed niepowołanym uruchomieniem za pomocą kart RFID | Potwierdzić:
21. | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą - wielkość większego ogniska ≤ 1,2 mm - wielkość mniejszego ogniska ≤ 0,6 mm | Potwierdzić:
22. | Aparat posiadający pojemność cieplną anody ≥ 300 kHU | Potwierdzić:
23. | Aparat posiadający pojemność cieplną kołpaka lampy ≥ 1000 kHU | Potwierdzić:
24. | Aparat wyposażony w anodę osiągającą prędkość obrotów ≥ 2700 obr/min. | Potwierdzić:
25. | Aparat z dostępnym zakresem obrotu kolimatora ≥ +/- 90o | Potwierdzić:
26. | Aparat z dostępnym zakresem wysokości ogniska od podłogi ≥ 70 – 180 cm | Potwierdzić:
27. | Aparat z dostępnym zasięgiem ramienia rozumianym jako odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 122 cm (odległość liczona od środka kolumny) | Potwierdzić:
28. | Aparat wyposażony w kolimator z oświetleniem LED z wbudowanymi automatycznymi filtrami dobieranymi zgodnie z programem anatomicznym, minimum 3 różne filtracje w tym wymagana filtracja: 1 mm Al + 0,2 mm Cu (nie przesłaniające światła kolimatora podczas użycia) | Potwierdzić:
29. | Aparat wyposażony w układ pomiaru lub kalkulacji dawki ekspozycji z wyświetlaniem dawki na konsoli akwizycyjnej technika i zintegrowany z DICOM | Potwierdzić:
30. | Moc wyjściowa generatora ≥ 30kW | Potwierdzić:
31. | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | Potwierdzić:
32. | Zasilanie aparatu 230V/ 50Hz | Potwierdzić:
33. | Kolimacja manualna | Potwierdzić:
34. | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | Potwierdzić:
35. | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 8” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie i zmianę warunków ekspozycji oraz wyświetlania zdjęć pacjenta | Potwierdzić:
36. | Zdjęcie widoczne na wyświetlaczu na kołpaku z odległości bez konieczności zbliżenia się operatora pozwala na szybkie ustalenie czy wymagane jest jego powtórzenie | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □*
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
37. | Miarka centymetrowa | Potwierdzić:
38. | Kolumna teleskopowa składana | Potwierdzić:
II. Detektor - 1 sztuka
1. | Detektor bezprzewodowy z polem aktywnym o wielkości minimum 34 cm × 42 cm z wyjmowanym bez użycia narzędzi akumulatorem i miejscem w obudowie aparatu | Potwierdzić:
2. | Detektor bezprzewodowy 34 cm × 42 cm ładowany podczas przechowywania w slocie aparatu | Potwierdzić:
3. | W razie awarii detektora aparatu możliwość użycia jednego z detektorów posiadanych przez Szpital (GE FlashPad HD, Carestream DRX Plus, NMI Saturn) jako detektora tymczasowego w oferowanym aparacie | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □*
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
4. | Budowa płaskiego detektora cyfrowego w technologii Csl, wymagany stopień ochrony detektora wraz baterią minimum IP43 | Potwierdzić:
5. | Stopień ochrony detektora IP56 | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □*
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
6. | Detektor posiadający: - wielkość piksela ≤ 140 µm - rozdzielczość minimum 5,6 mln pikseli - liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów - rozdzielczość obrazowa ≥ 3,0 lp/mm - waga z baterią ≤ 3,5 kg | Potwierdzić:
7. | Detektor obsługujący komunikację bezprzewodową WiFi w standardzie: IEEE 802.11 a, b, g, n | Potwierdzić:
8. | Wymagana wydajność kwantowa detektora DQE ≥ 50% zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 1 lp/mm | Potwierdzić:
9. | Detektor dostarczony z minimum dwoma akumulatorami oraz zintegrowaną, umieszczoną w aparacie ładowarką pozwalająca na umieszczanie w niej co najmniej 1 akumulatora (ładowany jest sam akumulator bez udziału detektora) | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □*
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
10. | Akumulator detektora w pełni naładowany pozwalający wykonać ≥ 100 ekspozycji | Potwierdzić:
11. | Detektor posiadający wbudowany czujnik wstrząsu | Potwierdzić:
12. | Detektor umożliwiający punktowe obciążenie wagą pacjenta minimum 100kg | Potwierdzić:
13. | Detektor wyposażony w funkcję automatycznej wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. | Potwierdzić:
14. | Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki. | Potwierdzić:
15. | Wraz z aparatem ładowarka zewnętrzna do ładowania akumulatorów detektora pozwalająca na umieszczanie w niej minimum 1 akumulatora | Potwierdzić:
16. | Wyłącznik awaryjny na obudowie aparatu | Potwierdzić:
III. Konsola
1. | Aparat wyposażony we wbudowaną konsolę umożliwiającą obsługę aparatu w postaci dotykowego monitora LCD w rozmiarze ≥ 18” i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wyboru i zmiany parametrów generatora. Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie. Oprogramowanie obrazowe konsoli tego samego producenta co oferowany aparat aparat | Potwierdzić:
2. | Konsola posiadająca programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw przez użytkownika. Minimum 100 zdefiniowanych programów. Interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową | Potwierdzić:
3. | Interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □*
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
4. | Konsola obsługująca czas od akwizycji do pojawienia się obrazu na monitorze aparatu max. 5 sekund | Potwierdzić:
5. | Konsola umożliwiająca wybór parametrów obróbki obrazu | Potwierdzić:
6. | Konsola wyposażona w dysk o pojemności minimum 480 GB który umożliwia zapisanie minimum 5000 obrazów i minimum 16 GB pamięci RAM | Potwierdzić:
7. | Konsola umożliwiająca obróbkę obrazów w zakresie minimum: - regulacja okna obrazu - dodawanie adnotacji i znaczników - powiększenie i obrót obrazów - zarządzanie bazą obrazów - funkcja pozytyw-negatyw -funkcja obrotu o dowolny kąt -funkcja pomiaru długości i kątów -zmiana wielkości czcionki adnotacji - przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej oraz z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką obrazu pod kątem projekcji i anatomii docelowej | Potwierdzić:
8. | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | Potwierdzić:
9. | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego | Potwierdzić:
10. | Możliwość wprowadzania własnych programów anatomicznych wraz z mapowaniem przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | Potwierdzić:
14. | Możliwość dodawania przez użytkownika węzła PACS do wysyłki obrazów bez konieczności wzywania serwisu | Potwierdzić:
15. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | Potwierdzić:
16. | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej, podać nazwę handlową | Potwierdzić:
17. | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników (dopuszczalne użycie systemu Sztucznej Inteligencji) | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □* ........................................................................................................(podać nazwę handlową w przypadku zaznaczenia parametru dodatkowo punktowanego).
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 20 pkt
18. | Oprogramowanie do wizualizacji supresji kości żeber (dopuszcza się alternatywne rozwiązanie w postaci wiązki dwuenergetycznej lub systemu Sztucznej Inteligencji) | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □* .........................................................................................................(podać nazwę handlową w przypadku zaznaczenia parametru dodatkowo punktowanego).
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
19. | Oprogramowanie do wizualizacji odmy opłucnowej (dopuszczalne użycie systemu Sztucznej Inteligencji) | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □*
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
20. | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym | Parametr dodatkowo punktowany: TAK □ NIE □* .........................................................................................................(podać nazwę handlową w przypadku zaznaczenia parametru dodatkowo punktowanego).
| PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY: | NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt
21. | Konsola posiadająca wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania | Potwierdzić:
22. | Konsola umożliwiająca wykonanie analizy zdjęć odrzuconych z możliwością generowania raportów i eksportu raportów przez port USB | Potwierdzić:
23. | Konsola obsługująca standard DICOM 3.0 (lub nowszy) z obsługą protokołów: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist (automatyczne wybieranie badań na podstawie procedur z serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań procedur z listy roboczej z bazą badań w aparacie) | Potwierdzić:
24. | Konsola posiadająca interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac w celu komunikacji z siecią szpitalną i oferowanym detektorem | Potwierdzić:
25. | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu: - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia | Potwierdzić:
26. | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | Potwierdzić:
IV. Pozostałe
1. | Wykonanie wymaganych testów akceptacyjnych, odbiorczych, specjalistycznych oraz dozymetrycznych (rozkład mocy dawki wymagany w celu złożenia dokumentacji do WSSE) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych.
2. | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego - zakup licencji i usług po stronie wykonawcy (przez konfigurację rozumiane jest połączenie ze szpitalnym systemem RIS, szpitalnym systemem PACS oraz integracja mapowania procedur Requested Procedure ID).
3. | W trakcie trwania gwarancji wsparcie telefoniczne obsługi aparatu przez serwis w godzinach jego pracy.
4. | Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo dostawę 4 osłon radiologicznych mobilnych typu ścianka z kolorowym nadrukiem (parawany min. 0,5mmPb). Motyw nadruku do uzgodnienia na etapie realizacji.
5. | Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo dostawę osłon indywidualnych radiologicznych: półfartuch (0,5mmPb) rozm. S, M, L po jednych z każdego rozmiaru, fartuch (0,5mmPb) w rozmiarze uniwersalnym - 2 szt, wieszaka umożliwiający zawieszenie w/w asortymentu w ilości 1 szt., 1 zestaw osłon na gonady w wersji żeńskiej i męskiej, osłon na tarczycę w ilości: 1 szt.
6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Potwierdzić:
7. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Potwierdzić:
8. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii /usterek przedmiotu zamówienia | Osoba do kontaktu*:
Imię i nazwisko
Telefon: ………………………………………..…………
Mail: …………………………………………….….….
9. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | Nazwa*:
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………..
Nr telefonu:
…………………………………………………...