| Część Nr 5 Sprawa 14/D/2022 |  |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 42513000-5 | Załącznik Nr 2/5 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka laboratoryjna |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022. Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia. Pojemność komory 450-500 litrów. Maksymalne wymiary zewnętrzne z uwzględnieniem wszystkich wystających elementów: szerokość: 690 mm głębokość 750 mm wysokość 2020 mm Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość: 570 mm głębokość 540 mm wysokość 1350 mm Zakres ustawiania temperatury od +2°C do +8°C. Energooszczędny kompresor inwerterowy z automatycznie regulowaną prędkością pracy. Ekologiczne węglowodorowe czynniki chłodnicze. Wymuszona cyrkulacja powietrza. System automatycznego odszraniania. Obudowa ze stali lakierowanej na kolor biały. Drzwi zewnętrzne uchylne, witrynowe, wyposażone w mechanizm samoczynnego domykania. Zamek na klucz. Wysuwane stalowe szuflady z płaskim perforowanym dnem (co najmniej 7 sztuk) oraz z możliwością zmiany wysokości zawieszenia. Wymiary pojedynczej szuflady nie mniejsze niż szerokość 510 x głębokość 470 mm. Panel sterowania z kolorowym, obsługiwanym dotykowo wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej co najmniej 5 cali. Sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych. Możliwość podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu oraz przesyłania ich na pamięć typu pendrive podłączoną do wbudowanego w drzwi portu USB. Blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy indywidualnych haseł użytkowników. Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, niedomknięcia drzwi. Niezależny termostat zapobiegający zamarzaniu prób. Bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika w przypadku przerwy w dopływie prądu. Podgląd stanu naładowania baterii na wyświetlaczu panelu sterowania. Styki bezpotencjałowe i port RS485 pozwalające na podłączenie urządzenia do zewnętrznych systemów monitorowania. Wnętrze oświetlane diodami LED. Kompresor ulokowany poniżej komory chłodzenia. Fabrycznie wykonany port kablowy umożliwiający wprowadzenie do komory dodatkowych zewnętrznych przyrządów pomiarowych. Urządzenie wyposażone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczenie. 28. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 29. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 30. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 31. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. 32. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. 33. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. 34. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. 35.Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. 36. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie |  |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(Podpis Wykonawcy

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | ul. Al. Racławickie 23 20-034 Lublin | 261-183-266 | 1 |