## Formularz_cenowy
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/199/2024
FORMULARZ CENOWY

Tabela nr 1	Wykaz odczynników
L. p.		Nazwa badania	Ilość badań/36 miesięcy	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy	Producent	Wielkość opakowania	Ilość opakowań /36 miesięcy	Cena jednostkowa netto/1 opakowanie (zł)	Cena jednostkowa brutto/1 opakowanie (zł)	Wartość netto/36 miesięcy (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto/36 miesięcy (zł)
Karty z odczynnikami i krwinki wzorcowe do oznaczenia grupy krwi (osoby dorosłej)
I	1.1.	Karta do oznaczenia antygenów grupowych układu ABO (anty -A klon I, anty-B klon I), antygenu D z układu Rh (DVI+), izoaglutynin A1, B	10 000
	1.2.	Karta do potwierdzenia antygenów grupowych układu ABO (anty-A klon II, anty-B klon II), antygenu D z układu Rh (DVI-), osoby dorosłej	10 000
	1.3.	Karta dedykowana do badania przeglądowego w kierunku wykrycia alloprzeciwciał odpornościowych	12 200
	1.4.	Krwinki wzorcowe A1, B	odpowiednio do ilości badań
	1.5.	Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego w kierunku wykrycia alloprzeciwciał odpornościowych	odpowiednio do ilości badań
Karty z odczynnikami i krwinki wzorcowe do wykonania próby zgodności
II	2.1.	Karta dedykowana do badania przeglądowego w kierunku wykrycia alloprzeciwciał odpornościowych biorcy	1 500
	2.2.	Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego w kierunku wykrycia alloprzeciwciał odpornościowych biorcy	odpowiednio do ilości badań
	2.3.	Karta do potwierdzenia antygenów grupowych układu ABO (anty-A, anty-B), antygenu D z układu Rh (DVI+) – kontrola antygenów dawcy	3 600
	2.4.	Karta do potwierdzenia antygenów grupowych układu ABO (anty-A, anty-B), antygenu D z układu Rh – kontrola antygenów biorcy	1 500
	2.5.	Karta dedykowana do wykonania właściwej próby krzyżowej (do nakropienia surowicy biorcy i krwinek dawcy)	3 600
Karty z odczynnikami do oznaczenia grupy krwi noworodka
III	3.1.	Karta do oznaczenia antygenów grupowych układu ABO (anty -A klon I, anty-B klon I), antygenu D z układu Rh (DVI+) oraz bezpośredni test antyglobulinowy – karta dla noworodka	600
	3.2.	Karta do potwierdzenia antygenów grupowych układu ABO (anty-A, anty-B), antygenu D (DVI-) z układu Rh dla noworodka (tzw. druga ręka)	200
Materiały kontrolne
IV	4.1.	zestaw kontrolny do codziennej wewnętrznej kontroli jakości do wszystkich podanych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami	odpowiednio do ilości badań
	4.2.	Zestaw do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (4x w roku) z uzyskaniem certyfikatu	12 zestawów
Materiały zużywalne
V	5.1.	Dedykowany odczynnik do przygotowania zawiesin krwinek czerwonych wykorzystywanych w technice mikrokolumnowej	odpowiednio do ilości badań
	5.2.	Końcówki do pipety elektronicznej	30 000 szt
	5.3.	Końcówki do pipety manualnej	30 000 szt
	5.4.	…*
RAZEM:

*Jeżeli wykonawca przewiduje dodatkowe materiały zużywalne w celu zapewnienia sprawnej pracy systemu (całości przedmiotu zamówienia), zamawiający wymaga stosownego uzupełnienia ww. części V pkt. 5.4 tabeli Formularza cenowego.
1.	Podana przez Zamawiającego ilość badań obejmuje ilość oznaczeń potrzebnych do wykonania codziennej kontroli jakości, walidacji, kwalifikacji oraz oznaczeń potrzebnych do wykonania zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości przez cały okres trwania umowy
2.	Zasada metody oparta na aglutynacji krwinek czerwonych z wykorzystaniem kart wypełnionych żelem i podłożem separującym, metoda mikrokolumnowa żelowa
3.	Karty 6 lub 8 kolumnowe, brak możliwości mieszania systemów 6 i 8 kolumnowych jednocześnie.
4.	Badanie grupy krwi z rewersem wykonywane na jednej karcie: Zestaw musi zawierać kolumny wypełnione minimum odczynnikami monoklonalnymi anty-A, anty-B, anty-D(VI+), anty(DVI-), kolumny do nakropienia krwinek wzorcowych A1,B.
5.	Badanie grupy krwi noworodka wraz z BTA-wykonywanie na jednej karcie: / Karta musi zawierać odczynniki monoklonalne minimum anty-A, anty-B, anty-(DVI+), kontrola, BTA (kolumna z odczynnikiem anty-IgG i anty-C3d) (Badanie wykonywane na jednej karcie). / Kolumny wypełnione odczynnikami.
6.	Jedna z dwóch kart dla oznaczenia grupy krwi u noworodka (tj. poz. III- 1 lub III- 2) musi zawierać odczynnik wykrywający słabą ekspresję antygenu D (w tym kat. D VI+).
7.	Potwierdzenie grupy krwi AB0 i RhD metodą mikrokolumnową żelową. Zestaw musi zawierać odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, anty-D. Odczynnik anty-A, anty-B, anty-D musi posiadać inne klony niż w pozycji 1.2. w porównaniu do pozycji 1.1. oraz 3.2 w porównaniu do 3.1. Kolumny wypełnione odczynnikami.
8.	Dla pozycji 1.1., 1.2., 3.1. i 3.2. Zamawiający wymaga podania nazw oferowanych klonów
9.	Mikrokarty wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta, gotowe do użycia
10.	Badania przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną
11.	Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał, krwinki wzorcowe A1,B gotowe do użytku, o zgodnym z wymaganiami IHIT fenotypie do przeglądowego badania na obecność przeciwciał, zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej. Krwinki 3 lub 4 panelowe
12.	Wszystkie niezbędne elementy (mikrokarty, odczynniki, krwinki, wirówka do kart, inkubator do kart) do wykonania badania muszą pochodzić od jednego producenta, zapewniające walidację metody. Nie dotyczy pipet, końcówek do pipet oraz pozostałych najmowanych urządzeń
13.	Próba zgodności między biorcą, a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy
14.	Odczynniki gotowe do użycia. Termin ważności kart, odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy, dla krwinek wzorcowych i zestawów do codziennej wewnętrznej kontroli jakości minimum 4 tygodni
15.	Wszystkie zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać znak CE, numer jednostki notyfikowanej (dla produktów których to dotyczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz certyfikat WE (dla produktów których to dotyczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami);
16.	Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z pierwszą dostawą karty charakterystyki odczynników lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników
17.	Wszystkie odczynniki powinny spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela nr 2	Wykaz urządzeń będących przedmiotem najmu
	L.p.	Nazwa urządzenia					Ilość	Model /producent	Cena netto/miesiąc	Łączna wartość netto/36 miesięcy (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Łączna wartość brutto/36 miesięcy (zł)
	I.	Najem urządzeń
	1.	Wirówka do mikrokart o pojemności 20-24 mikrokart					1 sztuka
	2.	Inkubator do kart					1 sztuka
	3.	Łaźnia wodna do rozmrażania osocza wyposażona w koszyk na 2 osocza, / zakres temperatur od +5°C / +100°C, / wyświetlacz z temperaturą, / wyposażona w termometr wbudowany, / alarm przekroczenia temperatury, / utrzymanie temperatury z dokładnością do 0,1 stopnia w całej objętości wanny poprzez intensywne mieszanie wody (wbudowane mieszadło)					1 sztuka
	4.	Lodówko-zamrażarka do przechowywania krwi i osocza Zakres temperatur: +3°C do +16°C (chłodziarka) lub szerszy; <-26° C (zamrażarka), / pojemność całkowita: chłodziarka >250 l; zamrażarka > 100 l, / odszranianie chłodziarki: automatyczne, / odszranianie zamrażarki: automatyczne lub manualne, / sterowanie elektroniczne: oddzielne dla chłodziarki i zamrażarki, / 2 panele sterowania z zewnętrznymi cyfrowymi wskaźnikami temperatury, / drzwi pełne z samodomykaczem, / alarm dźwiękowy i optyczny otwartych drzwi oraz przekroczonej temperatury, / 2 kompresory oraz 2 obiegi chłodnicze, / Alarm braku zasilania (po przywróceniu zasilania), wymiary zewnętrzne wysokość: 200cm-220cm/szerokość: 58cm-65cm/ głębokość: 65cm-68cm					1 sztuka
	5.	Lodówka do przechowywania odczynników laboratoryjnych o poj. Z zakresu 360 l -380 l, automatyczna metoda odszraniania, zakres temperatur +2 st C do +8 st. c lub szerszy, drzwi pełne z samodomykaniem, wymiary zewnętrzne szer. 55-60 cm/głębokość 60-70cm/wysokość powyżej 180 cm, wymuszony obieg powietrza (wentylator), regulowane półki w ilości 5 lub więcej					1 sztuka
	6.	Dozownik do diluentu					1 sztuka
	7.	Pipety manualne					2 sztuki
	8.	Pipeta elektroniczna automatyczna					1 sztuka
	9.	Wytrząsarka kołyskowa z łagodnym ruchem kołyskowym przy mniejszej prędkości, zakres prędkości wytrząsania (obr/min) 1-30 lub szerszy, praca ciągła przez minimum 24 godziny, wyposażona w antypoślizgową matę gumową na platformie, cyfrowe nastawienie czasu, bezpośredni mechanizm napędowy					1 sztuka
				RAZEM:

	Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na własny koszt (tj. bez naliczania kosztów dojazdu, robocizny, kosztów części zamiennych, eksploatacyjnych itp.) będzie utrzymywać wynajmowane urządzenia, określone szczegółowo w załączniku nr 1.1 do umowy, w pełnej sprawności – zgodnie z postanowieniami umowy
	W przypadku awarii wynajmowanych urządzeń maksymalny czas oczekiwania na dojazd serwisu i dokonanie naprawy może wynosić do 24 godzin (wirówka oraz inkubator) / 2 dni roboczych (dotyczy pozostałych urządzeń) od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą e-mail. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii / nieusunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca zapewni takie samo urządzenie zastępcze (o takich samych parametrach), aż do czasu usunięcia awarii. Wykonawca wskaże imiennie osobę/y do stałych kontaktów w zakresie obsługi serwisowej. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu, także w niedzielę i święta. W przypadku nie usunięcia awarii w terminie wskazanym powyżej oraz braku zapewnienia urządzenia zastępczego, Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań oraz ich transportu do podmiotu wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu na czas awarii, Wykonawca pokrywa wyłącznie koszt badań wykonanych u podmiotu wskazanego przez Zamawiającego
	Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ww. urządzeniami, paszporty techniczne oraz dokładnie opracowane zalecenia producenta oraz instrukcje ich obsługi w języku polskim
	Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w ramach zawartej umowy, według potrzeb Zamawiającego. Szkolenie musi być potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika. Terminy szkoleń muszą poprzedzać przekazanie i uruchomienia wynajmowanego systemu (należy je uzgodnić z wyprzedzeniem z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej). Termin przeprowadzenia szkoleń będzie nie dłuższy, niż 3 dni kalendarzowe od protokolarnego przekazania systemu

FORMULARZ CENOWY ZBIORCZY
Lp.		Nazwa					Łączna wartość netto w skali 36 miesięcy		Stawka podatku VAT (%)		Łączna wartość netto w skali 36 miesięcy
1.		Odczynniki, materiały kontrolne i materiały zużywalne do badań – wg pozycji „Razem” z tabeli nr 1
2.		Najem urządzeń – wg pozycji „Razem” z tabeli nr 2
				RAZEM:
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym / Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.

		Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym / Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.