Nowy Targ 06.11.2023 rok

**WSZYSCY WYKONAWCY**

# Nasz znak: DL-271-49/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 –

w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, jednocześnie dokonując zmiany jej treści, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami,

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego.**

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:**

**Pytania do wzoru umowy:**

1. **Dot. §3 ust. 6**

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że odpowiedzialność, o której mowa we wskazanym postanowieniu jest odpowiedzialnością na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego:

„Wykonawca ponosi **na zasadach ogólnych** pełną odpowiedzialność za zniszczenie mienia Zamawiającego oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.”

**Odpowiedź: zamawiający doprecyzowuje, zgodnie z pytaniem.**

1. **Dot. §3 ust. 9**

W związku z tym, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego warunki realizacji powinny wynikać z dokumentów postępowania, zwracamy się o doprecyzowanie postanowienia zgodnie z poniższym:

„Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszystkie warunki wykonania umowy, wynikające z umowy oraz SWZ.”

**Odpowiedź: zamawiający doprecyzowuje.**

1. **Dot. §4 ust. 2 pkt g)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:

„Czas naprawy przedmiotu umowy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (pn-pt) od momentu zgłoszenia awarii, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, natomiast w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia.”

Wykonawca zwraca uwagę, że przeciętny czas napraw sprzętu medycznego z użyciem części z zagranicy, zważywszy na logistykę (w tym transport), wynosi do 10 dni roboczych. Jest to termin wynikający z okoliczności obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, akceptowany powszechnie przez odbiorców usług serwisu sprzętu medycznego.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. **Dot.** **§5 ust. 1 pkt a)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę współczynnika kary na „0,2%”?

Wykonawca wskazuje, że ryzyka finansowe związane z możliwością naliczenia kar umownych Wykonawcy będą musiały zostać wkalkulowane do ceny ofertowej, co nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego. Kara w zaproponowanej wysokości spełni także należycie swoje funkcje, w tym kompensacyjną i stymulacyjną.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. **Dot. §5 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy.”.

Powyższa wartość jest zgodna z praktykami w branży. Ponadto limit kar w wysokości **100%** wartości umowy stanowi według Wykonawcy obejście przepisu art. 439 pkt 3) ustawy Pzp, nie ogranicza bowiem w adekwatny sposób ryzyka kontraktowego Wykonawcy, a jedynie stanowi formalne wypełnienie wymogu wynikającego z ww. normy, co pozostaje **niezgodne z celem tego przepisu.** Należy brać pod uwagę, że ryzyka kontraktowe związane z realizacją Umowy Wykonawcy będą musieli wkalkulować do ceny ofertowej.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. **Dot. §7 ust. 1**

W sytuacji opisanej w/w postanowieniem (zd. 2) w naszej ocenie w pierwszej kolejności należy dążyć do usunięcia naruszeń, zapobiegając potrzebie zerwania umowy. Odstąpienie jest każdorazowo najdalej idącym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiającego w skutkach rozwiązaniem. Wezwanie do prawidłowej realizacji umowy w praktyce może zapobiec potrzebie zerwania umowy. Wykonawca powinien mieć zatem zapewnioną możliwość realizacji określonych czynności, a wyznaczony termin powinien mu to umożliwiać. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie zdania ostatniego:

„Przed odstąpieniem od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji i wyznaczy dodatkowy termin minimum 5 dni.”?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytania do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:**

1. **Dot. §1 ust. 2**

Czy w celu należytego wykonania umowy głównej Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zakresu przetwarzanych danych w w/w ustępie o następujące dane: „dane zwykłe pracowników*: biznesowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr PWZ, adres e-mail, nr telefonu)*”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 1 ust.2.**

**Nowe brzmienie § 1 jest następujące:**

1. **Administrator na podstawie art.28 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powierza Podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy głównej.**
2. **Zakres przetwarzania obejmuje:**

***wgląd\*, ~~zbieranie\*~~, ~~utrwalanie\*~~, ~~przechowywanie\*~~, ~~opracowywanie\*~~, ~~zmienianie~~\*, ~~udostępnianie~~\*, ~~usuwanie~~\****

**danych osobowych w zbiorze\* ~~zbiorach\*~~ PACJENCI**

**w formie *~~papierowej~~\*, elektronicznej\*.***

**Rodzaj powierzonych do przetwarzania danych osobowych dla zbioru PACJENCI:**

**- oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:**

1. **nazwisko i imię (imiona),**
2. **datę urodzenia,**
3. **oznaczenie płci,**
4. **adres miejsca zamieszkania,**
5. **numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,**
6. **w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,**
7. **dane osoby upoważnionej przez Pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia   
   i udzielonych świadczeniach zdrowotnych lub do uzyskiwania jego dokumentacji medycznej, przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni Pacjenta,**

**- opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych\***

***wgląd\*, ~~zbieranie\*~~, ~~utrwalanie\*~~, ~~przechowywanie\*~~, ~~opracowywanie\*~~, ~~zmienianie~~\*, ~~udostępnianie~~\*, ~~usuwanie~~\****

**danych osobowych w zbiorze\* ~~zbiorach\*~~ PRACOWNICY**

**w formie *~~papierowej~~\*, elektronicznej\*.***

**Rodzaj powierzonych do przetwarzania danych osobowych dla zbioru PRACOWNICY:**

1. **nazwisko i imię (imiona)**
2. **nr PWZ**
3. **adres e-mail**
4. **d. nr telefonu**
5. ***Dane osobowe, których dotyczy niniejsza umowa, ~~nie zawierają się~~ / zawierają się również w szczególnej kategorii danych osobowych (dane wrażliwe) wymienionych w art.9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dopuszczone do przetwarzania na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c, h, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 cytowanego rozporządzenia.\****
6. **Dot. §6 ust. 3**

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie w/w postanowienia:

„niezwłocznego informowania Administratora o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub tajemnicy danych osobowych, nie później jednak niż w terminie **48** godzin od momentu powzięcia informacji o naruszeniu;”.

**Odpowiedź: Z uwagi na zakres umowy głównej, a co za tym idzie rodzaj danych osobowych, które w ramach umowy głównej będą przetwarzane tj. przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, o których mowa w artykule 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tj. RODO) oraz ciążące na Administratorze obowiązki, o których mowa w artykule 33 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia, Zamawiający stoi na stanowisku, aby § 6 pkt. 3 pozostał w niezmienionej treści.**

1. **Dot. §8 ust. 1**

Czy w celu należytego wykonania umowy głównej Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zdania do w/w ustępu: „Pisemne polecenie Administratora stanowią zadania zlecone umową główną”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie nowego zdania w § 8 ust.1**

**Pytania do Załącznika nr 4 – Pakiet nr 1 - aparat do znieczulenia, parametry techniczne**

1. Pkt 92 Czy Zamawiający dopuści możliwość prezentacji  na ekranie równoważnie dla wskaźnika jakości sygnału - wskaźnika perfuzji?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

1. Pkt 95 Czy Zamawiający dopuści możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie T1, T2 oraz w przypadku monitorowania rzutu serca Tkrwi, bez wyświetlania różnicy T2-T1?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.**

1. Pkt 100 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia zestawu przetworników jednorazowych ciśnienia krwawego? Na rynku dostępne są przetworniki różnych producentów, dla których oferujemy kompatybilne przewody podłączeniowe. Jednocześnie uprzejmie prosimy o podanie producenta/modelu wykorzystywanych przetworników ciśnienia, co umożliwi wycenę, zaoferowanie i dostarczenie kompatybilnych przewodów podłączeniowych.

**Odpowiedź: zamawiający nie zrezygnuje z wymogu dostarczenia przetworników jednorazowych ciśnienia krwawego. Zamawiający informuje, że posiada przetworniki firmy Billmed.**

Dotyczy pakietu 2, pozycja 5 „**Urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej – Szt.1.”**

1. Dotyczy pozycji „ Bezprzewodowa (przez sieć WIFI) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez system pozwalający na modyfikację wspomnianych parametrów bez konieczności stosowania dotykowego narzędzia ( urządzenia obsługującego technologię WIFI- tablet, telefon, komputer itp.)? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na modyfikację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów kompresji klatki piersiowej- tryb pracy urządzenia, głębokość kompresji, częstotliwość kompresji bez konieczności stosowania dotykowych urządzeń. Oferowane przez nas rozwiązanie oferuje ten sam efekt przy braku konieczności stosowanie dodatkowych urządzeń, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ich a tym samo zmniejszając pośrednie koszty eksploatacji urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Dotyczy pozycji „Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę.„

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez system pozwalający na modyfikację wspomnianych parametrów bez konieczności stosowania dotykowego narzędzia ( urządzenia obsługującego technologię WIFI- tablet, telefon, komputer itp.)? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na modyfikację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów kompresji klatki piersiowej- tryb pracy urządzenia, głębokość kompresji, częstotliwość kompresji bez konieczności stosowania dotykowych urządzeń. Oferowane przez nas rozwiązanie oferuje ten sam efekt przy braku konieczności stosowanie dodatkowych urządzeń, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ich a tym samo zmniejszając pośrednie koszty eksploatacji urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Dotyczy pozycji „ Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA.”

Czy zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez system pozwalający na modyfikację wspomnianych parametrów bez konieczności stosowania dotykowego narzędzia ( urządzenia obsługującego technologię WIFI- tablet, telefon, komputer itp.)? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na modyfikację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów kompresji klatki piersiowej- tryb pracy urządzenia, głębokość kompresji, częstotliwość kompresji, czas przerwy na wentylację bez konieczności stosowania dotykowych urządzeń. Oferowane przez nas rozwiązanie oferuje ten sam efekt przy braku konieczności stosowanie dodatkowych urządzeń, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ich a tym samo zmniejszając pośrednie koszty eksploatacji urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Dotyczy pozycji „ Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund”

Czy zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez system pozwalający na modyfikację wspomnianych parametrów bez konieczności stosowania dotykowego narzędzia ( urządzenia obsługującego technologię WIFI- tablet, telefon, komputer itp.)? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na modyfikację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów kompresji klatki piersiowej- tryb pracy urządzenia, głębokość kompresji, częstotliwość kompresji, czas przerwy na wentylację bez konieczności stosowania dotykowych urządzeń. Oferowane przez nas rozwiązanie oferuje ten sam efekt przy braku konieczności stosowanie dodatkowych urządzeń, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ich a tym samo zmniejszając pośrednie koszty eksploatacji urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowe.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Dotyczy pozycji „ Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie). Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 120 min.”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie lądujące się od 0 do 100% poziomu baterii w czasie 135 min. Jednocześnie umożliwiając pracę nawet do 120 min na jednej baterii.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Dotyczy pozycji „ Wyposażenie aparatu:

a. Torba/plecak przenośny

b. deska pod plecy pacjenta

c. podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta

d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia

e. akumulator

f. 2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok).”

Czy zamawiający dopuści urządzenie które z racji na swoją konstrukcję nie wymaga podkładki stabilizującej pod głowę, pasów do mocowania rąk pacjenta do urządzenia.

Proponowane przez nas rozwiązanie nie wymaga użycia podkładki stabilizującej pod głowę która podczas użycia u pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa odcinka szyjnego może stanowić dodatkowy element przyczyniający się do urazów wtórnych. Stosowanie pasów które pozwalają na mocowanie rąk do urządzenia pozbawia medyków jednej z dróg podawania leków oraz płynów- zgięcie rąk w łokciu powoduje zamknięcie naczyń znajdujących się w dole łokciowym.

Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia wszystkie opisane przez zamawiającego funkcjonalności, bez konieczności generowania dodatkowych kosztów w postaci podkładki mocującej pod głowę oraz pasa do mocowania rąk do urządzenia.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. **Dotyczy SWZ pkt. VIII - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia z 13.12.2023 r. do dnia 29.12.2023 r. ?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Podpis

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba