## Arkusz1
Zestaw do echobronchoskopii i videobronchoskopii (EBUS) |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do SWZ
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) – 1 szt
1 | Pełna nazwa urządzenia | Podać
2 | Producent/Firma | Podać
3 | Typ, model | Podać
4 | Rok produkcji nie później niż 2023 | Podać
5 | Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm | Tak, podać | Warunek minimum - 0 pkt Wartość maksymalna - 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie
6 | Zagięcia końcówki min 120/90 stopni | Tak | Bez punktacji
7 | Pole widzenia min. 100 stopni | Tak | Bez punktacji
8 | Pole widzenia ukośnie min. 15 stopni | Tak, podać | Warunek minimum - 0 pkt Wartość maksymalna - 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie
9 | Częstotliwość akustyczna regulowana do 13 MHz | Tak | Bez punktacji
10 | Kąt skanowania wiązki ultrasonograficznej min. 65 stopni | Tak, podać | Warunek minimum - 0 pkt Wartość maksymalna - 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie
11 | Funkcja Colour, Power oraz Pulse Doppler | Tak | Bez punktacji
12 | Funkcja B-mode | Tak | Bez punktacji
13 | Głębokość penetracji wiązki USG do 3 cm przy częstotliwości 13 MHz | Tak | Bez punktacji
14 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | Tak | Bez punktacji
15 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak | Bez punktacji
16 | Głowica ultrasonograficzna widoczna w obrazie wideo | Tak | Bez punktacji
17 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer z możliwością użycia igieł TBNA różnych producentów |  | Bez punktacji
18 | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak | Bez punktacji
19 | Min. 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak, podać | Warunek minimum - 0 pkt Wartość maksymalna - 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie
20 | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak | Bez punktacji
21 | System głębi ostrości min. 3-50mm | Tak | Bez punktacji
22 | Długość robocza min. 600 mm | Tak | Bez punktacji
23 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak | Bez punktacji
24 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak/Nie | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt
25 | Nakładka zabezpieczająca styki elektryczne konektora do aparatu USG | Tak | Bez punktacji
26 | Obrotowy konektor do procesora wizyjnego redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak | Bez punktacji
27 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak/Nie | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
28 | Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze | Tak | Bez punktacji
29 | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia i przechowywania | Tak | Bez punktacji
30 | Konektor do endoskopu z umieszczonym numerem seryjnym | Tak | Bez punktacji
31 | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | Tak/Nie | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt
32 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 6 zakresów widma | Tak | Bez punktacji
33 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak | Bez punktacji
34 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | Tak | Bez punktacji
35 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak | Bez punktacji
36 | Pełna współpraca z posiadaną myjnią-dezynfektorem Endocleaner | Tak | Bez punktacji
37 | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | Tak | Bez punktacji
38 | Jednorazowy odłączany zawór ssący | Tak | Bez punktacji
Kliniczny aparat USG do zastosowań EBUS – 1 szt
39 | Pełna nazwa urządzenia | Podać
40 | Producent/Firma | Podać
41 | Typ, model | Podać
42 | Rok produkcji nie później niż 2023 | Podać
43 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem | Tak | Bez punktacji
44 | Przetwornik cyfrowy min. 12 bitowy | Tak | Bez punktacji
45 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak | Bez punktacji
46 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 4 000 000 | Tak, podać | Bez punktacji
47 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | Tak, podać | Bez punktacji
48 | Dynamika systemu min. 290 dB | Tak, podać | Bez punktacji
49 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, przekątna ekranu min. 21 cali | Tak, podać | Bez punktacji
50 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | Tak | Bez punktacji
51 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę, przekątna ekranu min. 10 cali | Tak, podać | Bez punktacji
52 | Zakres częstotliwości pracy: min. 2 MHz do 20 MHz | Tak, podać | Bez punktacji
53 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 obrazów | Tak, podać | Bez punktacji
54 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | Tak | Bez punktacji
55 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | Tak | Bez punktacji
56 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: min. 200 s | Tak, podać | Bez punktacji
57 | Regulacja głębokości pola obrazowania: min. 1 - 35 cm | Tak, podać | Bez punktacji
58 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 50 | Tak, podać | Bez punktacji
59 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Tak | Bez punktacji
Obrazowanie i prezentacja obrazu
60 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów minimum: • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B Power Doppler) • B + Color + M | Tak | Bez punktacji
61 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1100 obrazów/s | Tak, podać | Bez punktacji
62 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 300 obrazów/s | Tak, podać | Bez punktacji
63 | Obrazowanie harmoniczne: min. 8 pasm częstotliwości | Tak, podać | Bez punktacji
64 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Bez punktacji
65 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD): min. +/- 4,0 m/s | Tak, podać | Bez punktacji
66 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Tak | Bez punktacji
67 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | Tak | Bez punktacji
68 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | Tak | Bez punktacji
69 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki): min.: +/- 10,0 m/s | Tak, podać | Bez punktacji
70 | Regulacja bramki dopplerowskiej: min. 0,5 mm do 20 mm | Tak, podać | Bez punktacji
71 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej: min. +/- 30 stopni | Tak, podać | Bez punktacji
72 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej: min. +/- 80 stopni | Tak, podać | Bez punktacji
73 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | Tak, podać | Bez punktacji
74 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) | Tak | Bez punktacji
75 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | Tak | Bez punktacji
76 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | Tak, podać | Bez punktacji
77 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | Tak | Bez punktacji
78 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Tak | Bez punktacji
79 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak | Bez punktacji
80 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Tak | Bez punktacji
81 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak | Bez punktacji
82 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | Tak | Bez punktacji
83 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak | Bez punktacji
Archiwizacja obrazów
84 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | Tak | Bez punktacji
85 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Tak | Bez punktacji
86 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | Tak | Bez punktacji
87 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak | Bez punktacji
88 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak | Bez punktacji
89 | Videoprinter czarno-biały | Tak | Bez punktacji
90 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | Tak | Bez punktacji
91 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Tak | Bez punktacji
92 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | Tak | Bez punktacji
93 | Funkcje użytkowe |  | Bez punktacji
94 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x8 | Tak, podać | Bez punktacji
95 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x8 | Tak, podać | Bez punktacji
96 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 8 | Tak, podać | Bez punktacji
97 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | Tak | Bez punktacji
98 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | Tak | Bez punktacji
99 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak | Bez punktacji
100 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak | Bez punktacji
101 | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno – położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo – szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych | Tak | Bez punktacji
102 | Współpraca z oferowaną głowicą endoskopową EBUS | Tak | Bez punktacji
Tor wizyjny HDTV – 1 kpl
103 | Pełna nazwa urządzenia | Podać
104 | Producent/Firma | Podać
105 | Typ, model | Podać
106 | Rok produkcji nie później niż 2023 | Podać
Procesor wizyjny:
107 | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | Tak | Bez punktacji
108 | Wyjścia typu: Min.: • 2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) • 1x RBG 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) • 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD • 1x Video standard BNC • 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) • 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | Tak | Bez punktacji
109 | Wyjścia sygnału wideo typu: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C | Tak | Bez punktacji
110 | Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (np. dla procedury PEG) | tak | Bez punktacji
111 | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: • data badania • czas badania • stoper • imię i nazwisko pacjenta • ID pacjenta • wiek pacjenta • płeć pacjenta • komentarz użytkownik (lekarza) • nazwa użytkownika (lekarza) • Imię i nazwisko pacjenta • nazwa placówki (szpitala) • informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód lub tył procesora) • informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej | Tak | Bez punktacji
112 | Funkcja ZOOM min. 2x | Tak | Bez punktacji
113 | Menu ustawień procesora w języku polskim | Tak | Bez punktacji
114 | Redukcja szumów w min. 3 stopniach | Tak | Bez punktacji
115 | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | Tak | Bez punktacji
116 | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | Tak | Bez punktacji
117 | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | Tak | Bez punktacji
118 | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min. 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak | Bez punktacji
119 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | Tak | Bez punktacji
120 | Przepływ pompy insuflacyjnej min. 7,2 l/min | Tak | Bez punktacji
121 | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min. 200 ml. | Tak | Bez punktacji
122 | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem typu LED min. 3W | Tak | Bez punktacji
123 | Funkcja obrazowania w stopniach: • detekcji (min. 3 stopnie) • zarysu tkanki (min. 3 stopnie) • weryfikacji zmiany (min. 3 stopnie) | Tak | Bez punktacji
124 | Funkcja zatrzymania obrazu (stop klatka) - wybór wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | Tak | Bez punktacji
125 | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min. 3 zakresach: • 0,2 - 0,25 sek • 0,4 - 0,5 se • 0,8 - 1,0 sek | Tak | Bez punktacji
126 | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | Tak | Bez punktacji
127 | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | Tak | Bez punktacji
128 | Możliwość zapisania historii każdego zabiegu (min. 1000 zabiegów) na pamięci zewnętrznej USB min: • imię i nazwisko pacjenta • data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) • nazwa procesora • numer seryjny procesora i endoskopu | Tak | Bez punktacji
129 | Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora | Tak | Bez punktacji
130 | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym BMP lub Tiff i skompresowanym JPG (do wyboru) | Tak | Bez punktacji
131 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak | Bez punktacji
132 | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min. 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | Tak | Bez punktacji
133 | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak | Bez punktacji
134 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min. 1 klawisz dostępu z panelu przedniego | Tak | Bez punktacji
135 | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu PS2 | Tak | Bez punktacji
136 | Możliwość podłączenia min. 2 przycisków nożnego do sterowania funkcjami procesora | Tak | Bez punktacji
137 | Możliwość rozbudowy o moduł sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | Tak | Bez punktacji
138 | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | Tak | Bez punktacji
139 | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W | Tak | Bez punktacji
140 | Temperatura barwy min. 6000 K | Tak | Bez punktacji
141 | Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin | tak | Bez punktacji
142 | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min. 3 diody |  | Bez punktacji
143 | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą oświetlenia LED włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak | Bez punktacji
144 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 8 stopniach | Tak | Bez punktacji
145 | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 8 stopniach | Tak | Bez punktacji
146 | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min. 8 stopniach | Tak | Bez punktacji
147 | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | Tak | Bez punktacji
148 | Możliwość zapisania min. 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak | Bez punktacji
149 | Możliwość podłączenia fiberoskopów optycznych posiadanych przez Zamawiającego (FB-18/19V) | Tak | Bez punktacji
150 | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | Tak | Bez punktacji
151 | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | Tak | Bez punktacji
152 | Na wyposażeniu monitor parametrów pacjenta podczas badania o przekątnej min. 7 cali o wymiarach 290x210x150 (mm, wys x szer x głęb, +/- 5%) i wadze 3 kg (+/- 5%) – do zamontowania na oferowanym wózku medycznym | Tak | Bez punktacji
153 | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | Tak | Bez punktacji
154 | Warunki pracy: • Temperatura otoczenia 10-40 st. C • Wilgotność względna: 10-85% • Ciśnienie: 700-1060 hPa | Tak | Bez punktacji
Monitor medyczny HD:
155 | Przekątna min. 24 cale z matrycą LED lub LCD | Tak | Bez punktacji
156 | Kąt widzenia min. 178 stopni | Tak | Bez punktacji
157 | Zewnętrzny transformator napięcia | Tak | Bez punktacji
158 | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | Tak | Bez punktacji
159 | Min. 300 cd/m2 | Tak | Bez punktacji
160 | Kontrast min. 800:1 | Tak | Bez punktacji
Wózek medyczny:
161 | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | Tak | Bez punktacji
162 | Min. 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak | Bez punktacji
163 | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak | Bez punktacji
164 | Centralna listwa zasilająca z min. 3 gniazdami | Tak | Bez punktacji
165 | Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora | Tak | Bez punktacji
166 | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak | Bez punktacji
167 | Dopuszczalne obciążenie do 70 kg | Tak | Bez punktacji
168 | Wieszak na endoskop z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | Tak | Bez punktacji
Videobronchoskop przenośny/mobilny – 1 kpl
169 | Pełna nazwa urządzenia | Podać
170 | Producent/Firma | Podać
171 | Typ, model | Podać
172 | Rok produkcji nie później niż 2023 | Podać
173 | Średnica kanału roboczego: min. 2,0 mm | Tak | Warunek minimum - 0 pkt Wartość maksymalna - 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie
174 | Średnica zewnętrzna wziernika: maks. 5,2 mm | Tak | Bez punktacji
175 | Chip CMOS w końcówce endoskopu z obrazowaniem w wysokiej rozdzielczości | Tak | Bez punktacji
176 | Kąt obserwacji min. 110 st. | Tak | Bez punktacji
177 | Zawór testera szczelności w rękojeści | Tak | Bez punktacji
178 | System głębi ostrości min. 3-200 mm | Tak | Bez punktacji
179 | Długość robocza min. 600 mm | Tak | Bez punktacji
180 | Kąt zagięcia 180/130 stopni (góra/dół) | Tak | Bez punktacji
181 | Wyposażony w przenośny, odłączny od rękojeści, dotykowy monitor o przekątnej min. 5 cali z możliwością archiwizacji obrazu – zdjęcia i filmy rejestrowane z przycisków rękojeści endoskopu) kompatybilny z oferowanym bronchoskopem | Tak | Bez punktacji
182 | Monitor min. 1920x1080 z wyjściem wideo HDMI i wbudowaną pamięcią min 8 Gb. | Tak | Bez punktacji
183 | Monitor montowany na rękojeści o przekątnej min. 5 cali z rotacją lewo/prawo: min. 170 stopni oraz pochyłem 160 stopni | Tak | Bez punktacji
184 | Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora medycznego złączem HDMI | Tak | Bez punktacji
185 | Przewodowa transmisja obrazu do dotykowego monitora | Tak | Bez punktacji
186 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji obrazu do dotykowego monitora | Tak | Bez punktacji
187 | Funkcja zamrożenia obrazu | Tak | Bez punktacji
188 | Oświetlenie: min. 2 diody LED na końcówce endoskopu bez użycia światłowodu | Tak | Bez punktacji
189 | Wskaźnik naładowania baterii widoczny na ekranie, posiadający alarm informujący o spadku poziomu naładowania | Tak | Bez punktacji
190 | Technologia przeciwmgielna | Tak | Bez punktacji
191 | Elektroniczny przekaz obrazu | Tak | Bez punktacji
192 | Min. 6- stopniowa regulacja jasności, kontrastu, wyostrzenia | Tak | Bez punktacji
193 | Nagrywanie sekwencji wideo w formacie MP4 oraz zdjęcia w formacie JPG w jednym przycisku | Tak | Bez punktacji
194 | Długość pracy ciągłej na akumulatorze min. 270 minut | Tak | Bez punktacji
195 | Możliwość pełnego zanurzania bronchoskopu w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków. | Tak | Bez punktacji
196 | Metody dezynfekcji w płynach opartych na kwasie nadoctowym | Tak | Bez punktacji
197 | Metody sterylizacji: Tlenek Etylenu – ETO, Plasma | Tak | Bez punktacji
198 | Tester szczelności, manometryczny | Tak | Bez punktacji
Szafa do przechowywania bronchoskopów w stanie czystym mikrobiologicznie – 1 kpl
199 | Pełna nazwa urządzenia | Podać
200 | Producent/Firma | Podać
201 | Typ, model | Podać
202 | Rok produkcji nie później niż 2023 | Podać
203 | Możliwość przechowywania min. 8 bronchoskopów w warunkach zapewniających czystość mikrobiologiczną przez okres min. 7 dni bez konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji przed użyciem. | Tak | Bez punktacji
204 | Możliwość umieszczenia min. 8 endoskopów bronchoskopów – na wyposażeniu komplet adapterów do oferowanych oraz posiadanych endoskopów (lista dostępna przed dostawą) | Tak | Bez punktacji
205 | 2 niezależne komory (każda z możliwością przechowywania min. 4 endoskopów) | Tak | Bez punktacji
206 | Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia asynchronicznego każdej komory osobno | Tak | Bez punktacji
207 | Pełna kompatybilność z posiadanymi endoskopami – FI-16RS, FB-18V | Tak | Bez punktacji
208 | Urządzenie spełnia normę PN-EN 16442:2015. Wykonana z elementów ze stali nierdzewnej. | Tak | Bez punktacji
209 | Możliwość rozbudowywania listy endoskopów przez użytkownika i tworzenia własnej biblioteki (dodawanie nowych pozycji do istniejącej biblioteki) | Tak | Bez punktacji
210 | Szafa rejestrująca datę i czas umieszczenia każdego oddanego do przechowania endoskopu | Tak | Bez punktacji
211 | Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla każdego przechowywanego endoskopu | Tak | Bez punktacji
212 | Wyposażona w czytnik RFID dla oznakowania endoskopów | Tak | Bez punktacji
213 | Szafa wyposażona w ekran dotykowy, czytnik znaczników i drukarkę raportów i etykiet. | Tak | Bez punktacji
214 | Wielokolorowy wyświetlacz dotykowy w pełni w języku polskim | Tak | Bez punktacji
215 | Zabezpieczenie zamknięcia szafy za pomocą kodów pin | Tak | Bez punktacji
216 | Wydruk etykiet z włożenia i wyjęcia endoskopu oraz etykiety przekroczenia czasu przechowywania endoskopu | Tak | Bez punktacji
217 | System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopów na głowicy i końcówce źródła światła przy zawieszaniu endoskopu na wieszaku | Tak | Bez punktacji
218 | Szafa z układem nadmuchu filtrowanym powietrzem z zastosowaniem co najmniej dwóch filtrów, w tym jeden typu HEPA | Tak | Bez punktacji
219 | Szafa wyposażona w filtry osuszające do utrzymania wolnej od wilgoci atmosfery w wewnętrznych kanałach endoskopów | Tak | Bez punktacji
220 | Szafa wyposażona w 2 przeszklone, wzmocnione drzwi z panelem sterującym miedzy drzwiami. | Tak | Bez punktacji
221 | Wyposażona w elektroniczny manometr zewnętrzny pozwalający stale kontrolować dodatnie ciśnienie w szafie | Tak | Bez punktacji
222 | Szafa wyposażona we własny wentylator nie wymagający konserwacji oraz wyposażona we własną sprężarkę powietrza | Tak | Bez punktacji
223 | Szafa wyposażona w alarmy dźwiękowe i wizualne dla stanów za niskiego przepływu powietrza, niedomknięcia drzwi oraz awarii pompy | Tak | Bez punktacji
224 | Możliwość kopiowania danych przechowywania bezpośrednio do pamięci zewnętrznej | Tak | Bez punktacji
225 | Szafa mobilna (możliwość przestawiania) podłączana do gniazda prądowego 230V bez potrzeby dokonywania innych prac instalacyjnych | Tak | Bez punktacji
226 | Wbudowane 2 kompresory niezależne dla każdej komory, możliwość użycia sprężonego powietrza szpitalnego do pracy ciągłej lub w przypadku awarii kompresorów | Tak | Bez punktacji
227 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy system przesyłania raportu z procesu przechowywania do oferowanego systemu archiwizacji | Tak | Bez punktacji
228 | Dwa niezależne cykle przepływu powietrza osuszające endoskopy wewnątrz i na zewnątrz z kontrolą przepływ powietrza przez niezależne czujniki dla każdego endoskopu. | Tak | Bez punktacji
229 | Na wyposażeniu pojemniki transportowe | Tak | Bez punktacji
230 | Wymiary szer/wys: 1400x2200 (+/-50mm) | Tak | Bez punktacji
231 | Możliwość rozbudowy o system komunikacji z oferowanym systemem archiwizacji rejestracji i archiwizacji endoskopowej z przesyłaniem i archiwizowaniem raportów z procesu przechowywania dla danego pacjenta | Tak | Bez punktacji
Bronchofiberoskop HDTV diagnostyczno-zabiegowy - 1 szt
232 | Pełna nazwa urządzenia | Podać
233 | Producent/Firma | Podać
234 | Typ, model | Podać
235 | Rok produkcji nie później niż 2023 | Podać
236 | Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm | Tak, podać | Warunek minimum - 0 pkt Wartość maksymalna - 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie
237 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 6,1 mm | Tak, podać | Bez punktacji
238 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości | Tak | Bez punktacji
239 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak | Bez punktacji
240 | Kąt obserwacji – min. 120 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | Tak, podać | Bez punktacji
241 | Aparat dostosowany do funkcji BAL | Tak | Bez punktacji
242 | Min. 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak, podać | Warunek minimum - 0 pkt Wartość maksymalna - 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie
243 | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak | Bez punktacji
244 | System głębi ostrości min. 3-100 mm | Tak, podać | Bez punktacji
245 | Długość robocza min. 600 mm | Tak, podać | Bez punktacji
246 | Zagięcia końcówki dystalnej min 180/130 stopni (góra/dół) | Tak | Bez punktacji
247 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak | Bez punktacji
248 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak/Nie | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt
249 | Obrotowy konektor w zakresie min. 180 st. redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak, podać | Bez punktacji
250 | Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | Tak | Bez punktacji
251 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła – podać ilość zakresów | Tak, podać | Bez punktacji
252 | Na wyposażeniu źródło światła LED z funkcją rotacji światłowodu i regulacją oświetlenia w min. 100 stopniach i wadze max 2 kg. | Tak, podać | Bez punktacji
253 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak | Bez punktacji
254 | Możliwość sterylizacji gazowej i plazmowej | Tak | Bez punktacji
255 | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | Tak | Bez punktacji
256 | Jednorazowy odłączany zawór ssący | Tak | Bez punktacji
257 | Końcówka dystalna wyposażona w min. 2 światłowody | Tak | Bez punktacji
258 | Pełna współpraca z oferowanym torem wizyjnym | Tak | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
259 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesięcy | Bez punktacji
260 | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak, podać | Bez punktacji
261 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak | Bez punktacji
262 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
263 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
264 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez producenta przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w cenie oferty | Tak | Bez punktacji
265 | Liczba darmowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji (przynajmniej raz w roku). | Tak, podać | Bez punktacji
266 | Pełna, bezpłatna aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji najwyższych w okresie trwania gwarancji | Tak | Bez punktacji
267 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską). „Podjęcie naprawy” liczy się Także od momentu podjęcia czynności przez wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy przy użyciu sieci internetowej, jeżeli aparat wyposażony jest w moduł umożliwiający jego zdalne serwisowanie. | Tak | Bez punktacji
268 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | Tak | Bez punktacji
269 | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok. | Tak | Bez punktacji
270 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu | Tak | Bez punktacji
271 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak | Bez punktacji
272 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać | Bez punktacji
273 | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak | Bez punktacji
274 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | Tak, podać | Bez punktacji