Chełmno, 03.12.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/288/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA ORAZ  ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą aparatu RTG typu ramię C dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 66/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 1

Prosimy o zmianę punktacji w parametrze, który nie odgrywa znaczącej roli podczas zabiegów chirurgicznych jak i ortopedycznych.

Proponujemy

≥ 68 cm – 5 pkt

< 68 cm – 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 7

Prosimy o wprowadzenie  punktacji w parametrze, który pozwala na wygodniejsza prace aparatem, czyli większą przestrzeń między detektorem, a lampą. Pragniemy zauważyć, że sama wartość SID im większa tym większa jest dawka potrzebna do uzyskania obrazu.

Proponujemy zmianę:

Wolna przestrzeń

≥ 87 cm – 5 pkt

< 87 cm – 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 5

Prosimy o dopuszczenie Aparatu RTG z ramieniem C o zakresie ruchu pionowego wynoszącym 42 cm. Jest to niewielka różnica (1 cm) kompletnie nie zauważalna podczas zabiegów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 7

Prosimy o przyznanie dodatkowej punktacji w parametrze, który pozwala na wygodniejszą pracę podczas fluoroskopii i ma ogromne znaczenie podczas procedur ortopedycznych jak i chirurgicznych.

Proponujemy:

≥ 165° – 5 pkt

< 165° – 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 9

Prosimy o zmianę punktacji w parametrze, który nie odgrywa znaczącej roli podczas zabiegów chirurgicznych jak i ortopedycznych.

Proponujemy

≥ ±10°– 5 pkt

< ±10°– 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 17

Prosimy o dopuszczenie Aparatu RTG z ramieniem o masie wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) wynoszącej 347 kg.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 18

Prosimy o dopuszczenie Aparatu RTG z ramieniem o maksymalnej częstotliwości pracy generatora 40 kHz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 28

Prosimy o uznanie za równoważne, tym samym przyznanie punktów za jakość,  za zaoferowanie aparatu z lampą jednoogniskową z ogniskiem 0,6 mm. Pragniemy zauważyć że proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, gdyż zarówno dla fluoroskopii oraz radiografii stosowane jest to same, małe ognisko (spełniające  wymagania Zamawiającego), bez potrzeby stosowania drugiego, większego ogniska. Dodatkowo, jak powszechnie wiadomo, im mniejsze ognisko tym lepsza jakość obrazu (co potwierdza poniższy rysunek)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 40

Prosimy o dopuszczenie Aparatu RTG z ramieniem o współczynniku DQE 79%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej,pkt 41

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji w kluczowym parametrze w procesie powstawania obrazu z punktu widzenia operatora

Proponujemy

≥  1500 x 1500  – 5 pkt

< 1500  x 1500 – 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 53

Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w jeden, dwudzielny monitor medyczny FULL HD, o przekątnej min. 27” i rozdzielczości 1920 x 1080. Pragniemy zauważyć, że oferowane rozwiązanie posiada lepsze parametry techniczne niż opisane pierwotnie dwa monitory „o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024”

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Dotyczy:  Pytania do tabelki technicznej, pkt 53

Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym monitor medyczny umieszczony jest na wózku z ramieniem C, bez potrzeby stosowania dodatkowego wózka „monitorowego”. Pragniemy zauważyć, że  zaoferowane rozwiązanie jest kompaktowe, gwarantujące większą ergonomię na sali operacyjnej (zajmuje zdecydowanie mniej miejsca na sali operacyjnej, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych przewodów sygnałowych i zasilających łączących wózek ramienia z wózkiem monitorowym itp.) Pragniemy także podkreślić , że monitor medyczny w proponowanym aparacie umiejscowiony jest na wieloprzegubowym wysięgniku i można go dowolnie pozycjonować.

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 65

Prosimy o dopuszczenie aparatu z wewnętrznym dyskiem twardym o pojemności 100 000 obrazów i uznaniem za rozwiązanie równoważne, a tym samym przyznaniem punktów za jakość. Pragniemy zauważyć, iż pamięć aparatu jest tylko pamięcią tymczasową a wszelkie obrazy powinny być przechowywane w szpitalnej sieci PACS.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 67

Prosimy o uznanie za równoważne, tym samym przyznanie punktów za jakość,  za zaoferowanie aparatu z przełącznikiem nożnym zasilanym bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez minimum rok. Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu.

Jednakże z koniecznością parowania przełącznika z systemem po uruchomieniu aparatu. Pragniemy zauważyć że proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, gdyż stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed niepożądanym wywołaniem skopii.

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pytania do tabelki technicznej, pkt 68

Prosimy o dopuszczenie aparatu z pakietem naczyniowym

• DSA - substrakcja w czasie rzeczywistym z możliwością zdjęcia maski

• MSA - automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem

• RSA – roadmapping z pojedynczej klatki lub wielu klatek, Wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo

• Pixel shift / landmarking

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: wzoru umowy § 7 pkt 1.1

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: wzoru umowy § 7 pkt 1.2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji  umowy określonym w § 2 ust. 1 oraz za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad określonym w § 6 do 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie.

W zakresie terminu związania ofertą:

w rozdziale XI ust. 1 zmienia

Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.01.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.01.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W zakresie terminu składania ofert:

w rozdziale XIII ust. 1 pkt 1 zmienia

Było: Ofertę należy złożyć: do dnia 05.12.2024 r. do  godz. 10:00.

Jest: Ofertę należy złożyć: do dnia 10.12.2024 r. do  godz. 10:00.

W zakresie terminu otwarcia ofert:

w rozdziale XIV ust.  1 zmienia

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2024 r.  o godzinie 10.15.

- Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2024 r. o godzinie 10.15.