Załącznik nr 9 do SWZ

Znak sprawy: 13/2023.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych analizatora

do badań fizyko-chemicznych moczu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Dostawa pasków, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora do badań fizyko-chemicznych moczu dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Nazwa i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji urządzenia: nie starszy niż 2019 r. po pełnym przeglądzie serwisowym

Certyfikat CE, instrukcja obsługi w j. polskim – załączyć.

| Lp. | Parametry graniczne analizatora do badań fizyko-chemicznych moczu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu: -ciężar właściwy -pH -leukocyty -azotyny -białko -glukoza -ciała ketonowe -urobilinogen -bilirubina -krew -barwa | Tak |  |
| 2. | Wydajność minimum 500 oznaczeń na godzinę | Tak, podać |  |
| 3. | Gotowość do pracy 24 godziny na dobę | Tak |  |
| 4. | Automatyczny podajnik pasków do odczytu | Tak |  |
| 5. | Automatyczny pomiar barwy moczu oraz możliwość jej manualnego wprowadzenia na wyniku w aparacie | Tak |  |
| 6. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika, automatycznie generowany alarm o zapełnieniu | Tak |  |
| 7. | Automatyczna korekcja ciężaru właściwego próbek moczu o odczynie silnie alkalicznym | Tak |  |
| 8. | Czułość dla białka nie gorsza niż 20 mg/dl Czułość dla glukozy 30-40 mg/dl | Tak, podać |  |
| 9. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu | Tak |  |
| 10. | Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu | Tak |  |
| 11. | Czas oznaczenia dla pojedynczej próbki moczu do 60 sekund, możliwość analizy próbek poza kolejnością | Tak, podać |  |
| 12. | Flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |
| 13. | 10-parametrowe paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia stężenia glukozy i obecności hemoglobiny/erytrocytów. | Tak |  |
| 14. | Czytnik kodów kreskowych do odczytu danych pacjenta | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 16. | Obsługa poprzez ciekłokrystaliczny ekran dotykowy | Tak |  |
| 17. | Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia oferowanego sprzętu ze szpitalnym systemem informatycznym (dwustronna komunikacja). System Infomedica firma TK-MED. | Tak |  |
| 18. | Zestawy pasków diagnostycznych pochodzące od producenta aparatu | Tak |  |
| 19. | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratoryjnego w ciągu do 7 dni od chwili zainstalowania aparatu (liczba osób 11) w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt oferenta | Tak |  |
| 20. | Wyposażenie analizatora w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut (pełen koszt serwisowy urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca) | Tak, podać |  |
| 21. | Na żądanie Zamawiającego załączyć następujące dokumenty: certyfikat jakości, wpis do rejestru wyrobów medycznych, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub preparatu | Tak |  |
| 22. | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe i dodatkowo rekalibracja za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych co 4 tygodnie | Tak, podać |  |
| 23. | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji | Tak |  |
| 24. | Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej w programie jakości fizyko-chemicznej analizy moczu firmy Labquality 3100 i 3200 -2 razy do roku | Tak |  |
| 25. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami, wymianą podzespołów, okresowych przeglądów technicznych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w arkuszu asortymentowo-cenowym) | Tak |  |
| 26. | Całodobowy dostęp zgłaszania awarii, czas przystąpienia do usunięcia awarii, od momentu zgłoszenia przez użytkownika do serwisu technicznego (telefon określa Wykonawca) max.24 godziny | Tak, podać |  |
| 27. | Wymiana analizatora na nowy po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu | Tak |  |
| 28. | Bezpłatny przegląd techniczny analizatora w terminie określonym przez producenta, potwierdzone certyfikatem | Tak |  |
| 29. | W razie uszkodzenia analizatora Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas jego naprawy | Tak |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)