Załącznik nr 1 do SWZ

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System oczyszczania i aktywnej dezynfekcji powietrza oraz powierzchni działający w obecności ludzi | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie wyprodukowane nie później niż w 2024 roku, fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, nie powystawowe, z seryjnej produkcji |  |  |
|  | System ma zapewnić aktywne oczyszczanie, dezynfekcję i aktywację powietrza oraz dezynfekcję powierzchni kontaktującej się z aktywnym powietrzem, działając na zasadzie fotokatalizy heterogenicznej wzbudzanej promieniowaniem UV-C na bazie jonizacji katalitycznej. |  |  |
|  | Technologia ma działać ekologicznie wykorzystując do przeprowadzenia procesu naturalnie występujące w powietrzu, zarówno cząsteczki tlenu (O2) jak i wody (H2O) zawieszonej jako para wodna, bez użycia do przeprowadzenia procesu środków chemicznych. |  |  |
|  | Dezynfekcja powietrza w kanałach wentylacyjnych i pomieszczeniach objętych układem oraz powierzchni kontaktujących się z aktywnym powietrzem ma działać w trybie ciągłym 24h/dobę – w obecności ludzi. |  |  |
|  | Technologia zastosowana w systemie ma zapewnić brak wymogu wyłączania z eksploatacji pomieszczeń objętych układem. |  |  |
|  | Technologia ma zapewnić przedostanie się czynnika aktywnego przez filtry do wentylacji ogólnej, filtry wysokoskuteczne o klasie EPA, HEPA, ULPA - ma działać na powietrze i powierzchnie w całej objętości kanałów objętych systemem - w tym przed, na/w oraz za filtrami, jak i w pomieszczeniach objętych układem. |  |  |
|  | Technologia ma nie generować ozonu (O3) i formaldehydu. |  |  |
|  | Powstające w procesie technologicznym utleniacze mają posiadać silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe (w tym wobec koronawirusa SARS-CoV-2) oraz przeciwgrzybicze, mają redukować poziom lotnych związków organicznych (LZO) oraz zmniejszać intensywność nieprzyjemnych zapachów. |  |  |
|  | Powstające w procesie utleniacze mają obniżać w kanałach możliwość rozwoju biofilmu odpornego na chemiczne środki biobójcze. |  |  |
| - MINIMALNE PARAMETRY DLA URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU |  |  |  |
|  | Urządzenia systemowe przeznaczone przez producenta do montażu w ścianie kanału wentylacyjnego. |  |  |
|  | Konstrukcja urządzeń wchodzących w skład systemu ma nie zawierać elementów mechanicznych, dystrybucja powietrza ma odbywać się poprzez centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne. |  |  |
|  | Konstrukcja urządzeń wchodzących w skład systemu ma nie zawierać żadnego rodzaju filtrów. |  |  |
|  | Ochrona akustyczna – urządzenia mają nie generować hałasu. |  |  |
|  | Zastosowane w urządzeniach lampy UV na balaście elektronicznym przeznaczone do HVAC, zgodnie z założeniem pracy w trybie ciągłym 24h/dobę, mają wykazywać trwałość pojedynczego promiennika (żywotność) nie mniej niż 17900 godzin pracy, zapewniając wymianę części ulegającej naturalnemu zużyciu – zawierającej wewnątrz lampę UV, nie częściej niż w co 24 miesiącu. |  |  |
|  | Zastosowane w urządzeniach lampy UV mają emitować promieniowanie o długości fali λ w zakresie 253,7nm lub 254nm, zgodne z założeniami oferowanej technologii. |  |  |
|  | Na zewnętrznej obudowie balastu ma znajdować się wskaźnik pracy lampy UV, pozwalający personelowi technicznemu Zamawiającego na kontrolę wzrokową działania podzespołu. |  |  |
|  | Zastosowana w urządzeniach lampa UV jako jeden z komponentów krytycznych, musi być oznakowana znakiem CE. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia tego parametru poprzez kontrolę przy dostawie. |  |  |
|  | Na obudowie zewnętrznej statecznika (balastu) montowanej na zewnątrz kanału wentylacyjnego, musi znajdować się tabliczka znamionowa (może być w formie trudno usuwalnej etykiety z tworzywa lub metalu; nie dopuszcza się etykiety papierowej), pozwalająca personelowi technicznemu Zamawiającego na jednoznaczną identyfikację wyrobu. Wymagane dane: nazwa wyrobu, model, dane dotyczące zasilania, numer seryjny (SN), dane producenta, znak CE, oznaczenie – piktogram lub opis ostrzegawczy dotyczący promieniowania UV. |  |  |
|  | Możliwość pracy w przepływie strugi powietrza o temperaturze od 3 do co najmniej 90°C. |  |  |
|  | Urządzenia mają być zasilane prądem jednofazowym, naprzemiennym 230VAC, 50-60Hz. Nie dopuszcza się urządzeń zasilanych bateryjnie oraz urządzeń z zasilaczem VDC, używających transformatora. Pobór mocy pojedynczego urządzenia nie większy niż 65W. |  |  |
|  | Urządzenia nie będą wymagały obsługi bieżącej i regulacji, nie zmniejszy się ich wydajność w zależności od zapotrzebowania na wysoki przepływ powietrza lub spadki przepływu w cyklu dobowym (mają pracować w trybie ciągłym 24h/dobę - przy sporadycznych cyklach przełączeń wynikających z harmonogramu przeglądów, serwisu, ew. awarii systemu wentylacji/zasilania); działanie bez wpływu na temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach. |  |  |
|  | Dobór modeli i ilości urządzeń ma zastać dostosowany do parametrów centrali i układu wentylacyjnego, uwzględniający: wydatek powietrza nawiewanego, przeznaczenie i klasę czystości pomieszczeń obsługiwanych przez daną centralę, rozpiętość i układ przestrzenny rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych. |  |  |
|  | Jako podstawę wprowadzenia do obrotu, urządzenie ma mieć wystawioną Deklarację zgodności UE (stanowiąca podstawę oznakowania urządzenia znakiem CE), odnosząca się do aktualnie obowiązujących Dyrektyw i norm zharmonizowanych (standardów) dla tego typu wyrobów na terenie UE. |  |  |
|  | W celu potwierdzenia, że wyroby przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem są bezpieczne dla zdrowia ludzi oraz przyjazne dla środowiska, wymaga się, żeby urządzenia systemowe posiadały aktualny na dzień składania oferty Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny NIZP PZH - PIB, z przeznaczeniem do stosowania w systemach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, włącznie z pomieszczeniami klasy S1. |  |  |
|  | Na potwierdzenie spełnienia minimalnych parametrów techniczno-funkcjonalnych oraz przedstawienia oferowanej technologii musi być sporządzony prospekt urządzenia lub folder, lub karta katalogowa. |  |  |
|  | Technologia ma wykazać skuteczność w eliminacji wirusa SARS-CoV-2 z powietrza w czasie do 70 sekund na poziomie co najmniej 95% i z powierzchni. Skuteczność ma być potwierdzona w badaniach przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium niezależnym od producenta technologii. |  |  |
|  | Technologia ma wykazać skuteczność w eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych, w tym czynników alarmowych, co najmniej wobec: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter Baumani, Klebsiella Pneumoniae NDM, Enterococcus faecium VRE, Enterococcus faecalis VRE, Clostridium difficile/Clostridioides, Staphylococcus aureus i Staphylococcus aureus MRSA, Escherichia coli oraz wobec grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych, co najmniej tj. Aspergillus niger, Candida albicans i Penicillium chrysogenum. Skuteczność ma być potwierdzona w badaniach przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium niezależnym od producenta technologii. |  |  |
|  | Technologia aktywna ma legitymować się raportem z badania przeprowadzonego w środowisku rzeczywistego użytkowania technologii (profesjonalnej opieki zdrowotnej), w którym wykazano usunięcie SARS-CoV-2 z powietrza, w kohorcie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem chorobą COVID-19 i wysoką wiremią. |  |  |
|  | Co najmniej 3 badaniami nad skutecznością mikrobiologiczną technologii, przeprowadzonymi w warunkach środowiskowych (w miejscach rzeczywistego użytkowania) – wykonanymi szczególnie w środowisku szpitalnym, oraz ogólnie pojętych jednostek udzielających świadczenia zdrowotne. |  |  |
| - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące Parametr oceniany |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji technicznej z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy -20 pkt |  |  |

Wykaz central / układów:

| Lp. | Numer układu | Nazwa pomieszczenia | Wydatek powietrza nawiewanego m3/h | Model urządzenia systemowego | Ilość urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NW-1 | WENTYLATORNIA | 15 000 |  | 1 |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”