Załącznik nr 1a do SIWZ

Opis parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Lp.	Parametry wymagane	TAK
1	Analizator immunochemiczny automatyczny, nie starszy niż rok produkcji 2017, wolnostojący lub nabiurkowy (wraz ze stołem)
2	Możliwość wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli asortymentowej
3	Analizator i odczynniki muszą być oznakowane symbolem CE
4	Testy wykonywane metodą chemiluminescencji
5	Wydajność praktyczna nie mniej niż 80 oznaczeń /godz.
6	Ilość analiz wykonywanych z jednej próbki minimum 15
7	Możliwość automatycznego rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego (możliwość wyboru automatycznego ustawienia lub na zlecenie operatora)
8	Automatyczny podajnik próbek
9	Analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek badanych, oraz czytnik kodów zewnętrzny a także możliwość wprowadzenia zlecenia badań manualnie
10	Odczynniki gotowe do użycia
11	Analizator z kompletnym wyposażeniem ( komputer, drukarka laserowa), UPS umożliwiający podtrzymanie pracy analizatora do czasu ukończenia rozpoczętych badań
12	Możliwość pobierania materiału z pierwotnej próbki
13	Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym
14	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta aparatu
15	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników
16	Stabilność odczynników na pokładzie minimum 28 dni
17	Troponina wysokoczuła
18	TSh 3-generacji
19	Metoda oznaczania prokalcytoniny wystandaryzowana wobec metody BRAHMS PCT
20	Minimalna ilość pozycji odczynnikowych na pokładzie – 18
21	Odczynniki do HCV Ab jako kwalifikowane do wykazu A muszą posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną
22	Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania (krzywe L –J), możliwość archiwizacji wyników kontroli
23	Analizator przystosowany do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego, bez dodatkowego oprogramowania, komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań.
24	Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego Info Publishing na koszt oferenta
25	Wykonawca zapewni podczas instalacji analizatora bezpłatny pakiet startowy zawierający odczynniki i wszystkie inne materiały potrzebne do inicjacji oznaczeń co najmniej kilku analitów do przeprowadzenia szkolenia. W skład pakietu startowego powinny wchodzić odczynniki do oznaczenia Troponiny, TSH, Prokalcytoniny oraz wszystkie inne materiały służące do uruchomienia a później do sprawdzenia pracy analizatora (płyny płuczące i inne materiały zużywalne)
26	Metodyka oznaczeń i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona do Laboratorium Zamawiającego w dniu instalacji aparatu
27	Analizator powinien być ujęty w kontroli zewnątrz laboratoryjnej prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (program centralny i powszechny)- minimum 50 uczestników kontroli użytkujących aparat
28	Zapewnienie w ramach umowy uczestnictwa w kontroli zewnętrznej dla parametrów: HIV, HBsAg, HCV Ab nie mniej niż 4 razy w roku

III Kryteria wyboru oferty:

1.Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest spełnienie podstawowych wymagań (odpowiedzi na TAK w tabeli Parametry wymagane).
2. Kryteria wyboru : cena 60%, jakość 40% (parametry dodatkowo punktowane).

Lp.	Parametry oceniane (oświadczenie „TAK”lub „NIE” )	Punkty	TAK	NIE
1	Trwałość odczynników po otwarciu do daty ważności podanej na opakowaniu, nie krótsza niż 4 miesiące	5
2	Szybkość uzyskania wyniku Troponiny poniżej 10 minut	5
3	Jednorazowe końcówki do pobierania materiału badanego i odczynników	5
4	Zakres pomiarowy beta HCG/HCG 0,1 – 10 000 mIU/ml	5
5	Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów	5
6	Możliwość oznaczenia próbek pediatrycznych o objętości próbki surowicy maksymalnie do 50 µl	5
7	Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci oraz osób starszych	5
8	Analizator immunochemiczny umożliwiający pracę na odczynnikach, które eliminują wpływ przeciwciał heterofilnych (HAMA) na wynik badania	5