## Sheet1
sprawa BZP.3810.17.2019.TP -załącznik nr 2 do oferty parametry techniczneelektronicznych zestawów drenażowych -3szt.
I. | nazwa urządzenia……………………typ…………..rok produkcji……….producent………………………………Klasa wyrobu…………………… ( wykonawca może załączyć do oferty lub uzupełnić na wezwanie Zamawiającego - wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie do Urzędu Rejestracji , jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje)
lp. | parametry techniczne | parametry wymagane | Parametr oferowany
1 | Lekki przenośny zestaw ssący (max. 1 kg) o niewielkich wymiarach (max.10 x 25 x 30 cm) z uchwytem i paskiem do przenoszenia | tak
2 | Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiający ciągłą pracę urządzenia nie mniej niż 4 godziny, wyposażona w stację dokującą z uchwytem naszynowym | tak
4 | Pompa ssąca elektryczna o wydajności 5 l/min i maksymalnym podciśnieniu nie większym niż 10 kPa/100mbar /100 cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej | tak
5 | Pompa z elektronicznym system pomiaru i monitorowania parametrów drenażu z wbudowanym panelem elektronicznym z menu obsługi w języku polskim, umożliwiającym sterowanie urządzenia oraz ustawianie i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci | tak
6 | Wyświetlacz prezentujący podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym i graficznym | tak
7 | Możliwość wyświetlenia parametrów (przeciek powietrza,ciśnienia/poziom płynów) w czasie rzeczywistym oraz w postaci trendów z ostatnich 72 godzin. | tak
8 | System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o: -konieczności wymiany kanistra,- zatkaniu drenów,- nieszczelności układu,- rozładowanej baterii | tak
9 | Port USB i oprogramowanie do zestawu umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC | tak
10 | System zabezpieczony przed zanikiem podciśnienia po stronie pacjenta (system suchy - bez zastawki wodnej) oraz przed przelaniem, tj. przed zassaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylaniem wydzielin poza układ ssący | tak
11 | Zestaw przystosowany do współpracy z jednorazowymi sterylnymi kanistrami do zbierania wydzieliny o różnych pojemnościach (0,3, 0,8, 2l) oraz drenami dwukanałowymi z zastawką antyzwrotną z końcówką pojedynczą i podwójną. | tak
12 | Okres gwarancji dla zaoferowanego urządzenia min. 24 miesiące | tak
13 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | tak
14 | Czas rekacji na zgłoszoną awarię w dni robocze – maksymalnie 48 godzin. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek czas reakcji może być wydłuzony do 72 godzin po uzgodnieniu ze zgłaszającym | tak
15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny- załączyć certyfikat producenta | tak
16 | Instrukcja obsługi w języku polskim może załączyc do oferty lub uzupełnic na wezwanie Zamawiającego | tak
17 | Liczba napraw powodująca wymianę tego samego podzespołu na nowy maksymalnie 3 -naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji urządzenia | tak
18 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 9 miesięcy. | tak
19 | okres dostepności do częsci zamiennych 8 lat | tak
20 | okres rękojmii równy okresowi gwarancji | tak
przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, wolny od wad, kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i instalacji.
data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy