Zaprojektowanie, dostawa,  montaż  i uruchomienie  instalacji przyzywowej dla Oddziału Wewnętrznego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia

Wstępny opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania Zamawiającego :

- Instalacja przyzywowa musi zapewniać komunikację pomiędzy pacjentem, a dyżurką pielęgniarską oraz dyżurką lekarską

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bezprzewodowe wykonania instalacji przyzywowej

- Instalacja przyzywowa  musi składać się min z:

- przycisku przywoławczo-odwoławczego przy każdym łóżku (przyciski przywoławcze na przewodzie o długości min 1m umożliwiające wezwanie pielęgniarki przez pacjenta z pozycji leżącej )

- przyciski przywoławczo-odwoławcze w pomieszczeniach sanitarnych ( sznurkowe )

- terminala pacjenta - w każdym pokoju i pomieszczeniu sanitarnym. Terminal musi umożliwiać: potwierdzenie obecności personelu ze zwrotną informacją na centralę zlokalizowaną w dyżurce pielęgniarskiej oraz dyżurce lekarskiej), wezwanie dodatkowej pomocy (lekarza), kasowanie wezwania. Terminal musi informować o kolejnym wezwaniu 
(innego pacjenta) sygnałem świetlnym i dźwiękowym oraz wyświetlać numer sali z której pochodzi wezwanie.

- lampki wielokolorowej sygnalizującej: wezwanie pomocy, potwierdzenie obecności, wezwanie dodatkowej pomocy (lekarza)

- wyświetlaczy LCD dwustronnych. Wyświetlacze muszą wyświetlać informacje o aktualnych wezwaniach ( pielęgniarki jak również dodatkowej pomocy )

- Centrale oddziałowe muszą posiadać możliwość rozbudowy (rozszerzenia systemu)

- Szacowane ilości punktów przywoławczych: 31 przyłóżkowe , 7 łazienkowych

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

- Koncepcję zaproponowanej instalacji przyzywowej Wykonawca przedstawi do akceptacji w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Zamawiający w terminie 5 dni zgłosi ewentualne uwagi. Ostateczny projekt Wykonawca winien przedłożyć w terminie max 14 dni od momentu wskazania uwag przez Zamawiającego.

- Opis techniczny systemu

- Schemat rozmieszczenia elementów systemu sporządzony na rzutach kondygnacji.

- W cenie oferty należy skalkulować :

- Przeglądy i konserwację systemu (2 razy do roku ) w okresie gwarancji

- Usuwanie usterek i awarii w terminie 24 godzin od ich zgłoszenia przez zamawiającego.

- Szkolenie personelu w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń

- Przekazanie pełni praw autorskich, w tym praw zależnych.

- Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami prawa.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie używane.

- Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

- Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.