Sprawa nr: DZ.22.25.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Szachowa 1, 1 szt. oscylatora cezowego do posiadanego przez Zamawiającego atomowego wzorca czasu i częstotliwości 5071A z opcją High Performance przeznaczonego do generacji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości.

Wymagania:

      - Wymagania funkcjonalne

Oscylator powinien być przeznaczony do instalacji wewnątrz wzorca 5071A:

- Przeprowadzenie instalacji powinno być zgodne wymaganiami instrukcji serwisowej „5071 Primary Frequency Standard Assembly-Level Service Manual”

- Oscylator powinien być przeznaczony do współpracy z wzorcem czasu w opcji High Performance.

- Wymagany zakres temperatury pracy: 0°C do 55°C.

      - Wymagania szczegółowe

- Dokładność odtwarzania częstotliwości:			5e-13 lub lepsza

- Zmienność częstotliwości względem zmian temperatury:	8e-14

- Charakterystyka odchylenia Allana

| Czas uśredniania [s] | Opcja High Performance |
| --- | --- |
| 0,01 | ( 7,5e-11 |
| 0,1 | ( 1,2e-11 |
| 1 | ( 5e-12 |
| 10 | ( 3,5e-12 |
| 100 | ( 8,5e-13 |
| 1000 | ( 2,7e-13 |
| 10000 | ( 8,5e-14 |
| 100000 | ( 2,7e-14 |
| 5 dni | ( 1e-14 |
| 30 dni | ( 1e-14 |

- Dopuszczalny szum fazy generowanego sygnału odpowiednio dla

częstotliwości 10 MHz i 5 MHz

Górne granice [dBc/Hz]:

| Offset od nośnej [Hz] | 10 MHz | 5 MHz |
| --- | --- | --- |
| 1 | -100 | -106 |
| 10 | -130 | -136 |
| 100 | -145 | -145 |
| 1000 | -150 | -150 |
| 10000 | -154 | -154 |
| 100000 | -154 | -154 |

      - Wymagania dodatkowe

- Aparatura powinna być produktem nowym, wysokiej jakości, wolna od wad materiałowych i prawnych.

- Aparatura oraz jej wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

      - Wymagania dotyczące dokumentacji

Jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do „5071 Primary Frequency Standard Assembly-Level Service Manual” Rev. B, July 3, 2007, Part Number 05071-90040 , dokumentacja oscylatora stanowiącego przedmiot dostawy powinna zawierać:

- Dokumentację techniczną z instrukcjami obsługi lub instrukcjami serwisowymi oraz instrukcją bezpieczeństwa umożliwiającymi wymianę oscylatora we wzorcu 5071A HP/Agilent w języku angielskim lub języku polskim (może być dostarczona w formie elektronicznej).

      - Gwarancja

- Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 60 miesięcy.

- Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny dostarczonego dla wszystkich dostarczonych urządzeń w zestawie.

- Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 72 godzin.

- Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni.

      - Warunki dostawy

- Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1.

- Dostawca dostarczy zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu oraz jej załadunku i rozładunku.