Załącznik nr 2.1 do SIWZ -- Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do ogrzewania chorych – 2 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do oGRZEWANIA CHORYCH - 2 szt. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System ogrzewania wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cztery zakresy temperatur (±1,5°C): wysoka (43°C), średnia (38°C), niska (32°C), pokojowa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dwie prędkości przepływu powietrza | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenia: system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych | TAK, |  | Bez punktacji |
|  | Wysokiej skuteczności filtr 0.2 μm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie posiadające łatwy i pełen nadzór oraz raportowanie przebiegu terapii – czasu trwania ogrzewania pacjenta, zbyt wysokiej temperatury oraz nieprawidłowości podczas stosowania – widoczne na zewnętrznym panelu urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trzy czujniki temperatury z możliwością zastosowania dwóch różnych szybkości przepływu powietrza zapewniające szybką i bezpieczną regulację temperatury ciała pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie wyposażenie pozwalające na montowanie urządzenia na twardej powierzchni, stojaku do kroplówek, poręczy łóżka oraz na specjalnym wózku wyposażonym w kółka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie wózek na kółkach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary max 40 x 40 x 40 cm (szer. x wys. x gł.) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Waga max 8 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie dodatkowe : Kołdra grzewcza wielodostępowa (50szt) - polipropylenowa - skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części - pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie, gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) - na całej dolnej powierzchni kołdry małe otwory, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta - posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry - jeden otwór do podłączenia dmuchawy - część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana - wymiary: 213 x 91cm | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 do SIWZ -- Opis przedmiotu zamówienia

Kardiomonitor z modułem transportowym  – 9 szt.

Centrala monitorująca kardiomonitory – 2 szt.

Centrala nadzoru – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KARDIOMONITOR Z MODUŁEM TRANSPORTOWYM - 9 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduły pomiarowe jedno i / lub wieloparametrowe wymienne pomiędzy kardiomonitorami bez udziału serwisu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stelaż modułów pomiarowych z min. 4 gniazdami na moduły; możliwość rozbudowy o funkcję obsługi dwóch stelaży modułów pomiarowych - łącznie min. 8 gniazd na moduły | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę, chłodzenie konwekcyjne, bez wewnętrznych wentylatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie sieciowe – napięcie od 100 do 240 V, częstotliwość 50 / 60 Hz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane min. 3 porty komunikacyjne USB dla urządzeń peryferyjnych, złącze RJ45 (Ethernet), złącze przywołania pielęgniarki, możliwość rozbudowy o bezprzewodową łączność z centralą monitorującą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień odpowiednio dla wszystkich grup wiekowych pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryby pracy: - monitorowanie, - konfiguracja (możliwość zmiany domyślnych ustawień fabrycznych i zapamiętania nowych), - tryb demo pozwalający na prezentację zapisów dynamicznych i parametrów liczbowych w celach szkoleniowych bez podłączania pacjenta, - tryb gotowości (oczekiwania) umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty); sterowanie za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego (pCAP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja dopasowania zawartości menu ekranowego do potrzeb użytkownika w zakresie zmiany kolejności przycisków na pasku menu ekranowego oraz ukrycia niewykorzystywanych pozycji / funkcji. | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Kardiomonitor współpracujący z wieloparametrowym modułem pomiarowym zapewniającym monitorowanie funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, IBP i Temperatury, możliwość użycia modułu pomiarowego niezależnie od kardiomonitora w transporcie pacjenta, moduł z zasilaniem akumulatorowym, ≥ 4 h ciągłej pracy z automatycznym ładowaniem akumulatora po podłączeniu do kardiomonitora, wyświetlanie danych liczbowych i krzywych dynamicznych monitorowanych funkcji życiowych na zintegrowanym z modułem ekranie o przekątnej 6 - 7’’, czujnik dostosowujący jasność wyświetlacza modułu do oświetlenia otoczenia, sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów z możliwością zmiany limitów alarmowych, wyświetlacz modułu widoczny dla operatorów po podłączeniu do kardiomonitora; sterowanie za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego, waga < 2 kg, odporny na wstrząsy, uderzenia i upadek | TAK, podać czas pracy na zasilaniu akumulatorowym TAK, podać wagę wieloparametrowego modułu pomiarowego |  | Czas pracy wieloparametrowego modułu pomiarowego na zasilaniu akumulatorowym: < 5,0 h – 0 pkt. ≥ 5,0 h – 1 pkt. Waga wieloparametrowego modułu pomiarowego: ≥ 1,5 kg – 0 pkt. < 1,5 kg – 1 pkt. |
| Ekran |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT o rozdzielczości min. 1920 x 1080; przekątna ekranu min. 19 „; jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych z możliwością rozbudowy o funkcję prezentacji 12 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czujnik dostosowujący jasność wyświetlacza do oświetlenia otoczenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Krzywe dynamiczne automatycznie wypełniające całą dostępną wielkość sektora ekranu przeznaczonego do prezentacji krzywych | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Co najmniej 20 niezależnych, fabrycznie zaprogramowanych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw. zamrożenia) w celu dokładnej analizy | TAK |  | Bez punktacji |
| Alarmy |
|  | Min. 3 stopniowa hierarchia alarmów (wizualnych i akustycznych), rozróżnialnych kolorem oraz tonem dla wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia alarmów – czas zawieszenia programowany przez użytkownika w zakresie min. 1-10 minut oraz nieograniczony | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z możliwością ustawienia różnego poziomu dla każdej z kategorii alarmów, możliwość zablokowania wyciszenia alarmów poniżej zaprogramowanego poziomu z zabezpieczeniem hasłem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  | Bez punktacji |
| Archiwizacja danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 96 h, jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć i prezentacja na ekranie kardiomonitora co najmniej 200 ostatnich komunikatów alarmowych z dokładnym czasem wystąpienia | TAK, podać ilość przechowywanych komunikatów alarmowych w pamięci |  | Ilość przechowywanych komunikatów alarmowych w pamięci: < 300 - 0 pkt. ≥ 300 - 1 pkt. |
|  | Pamięć zdarzeń min. 50 przypadków; zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub ręcznie; każde zdarzenie rejestruje min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja trendów ekranowych w formie graficznej, tabelarycznej, histogramu i horyzontalnej | TAK |  | Bez punktacji |
| Monitorowanie EKG |
|  | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie EKG w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie częstości pracy serca w zakresie: min. 15-350 bpm, dokładność ± 1% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykrywanie impulsu stymulatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja liczbowa wartości HR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń w zakresie min. od -20 do +20 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza odcinka QT i QTc z ustawianymi progami alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza zaburzeń rytmu EKG, rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń z alarmami (w tym migotanie przedsionków), funkcja nauki arytmii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zmiana szerokości pasma EKG: min 4 zakresy do wyboru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja opóźniająca alarm asystolii w przypadku wykrycia obecności tętna za pomocą pomiaru ciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zastąpienie odprowadzenia głównego innym w przypadku jego odłączenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG uzyskiwanych z układu 10 elektrod EKG: 4 elektrody kończynowe i 6 elektrod przedsercowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie, zapisywanie i wysyłanie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG do stacji centralnego monitorowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Drukowanie 12-odprowadzeniowego zapisu EKG na stacji centralnego monitorowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń EKG uzyskiwanych ze standardowego układu rozmieszczenia 4 elektrod kończynowych i 2 elektrod przedsercowych EKG | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń EKG uzyskiwanych ze zmodyfikowanego układu rozmieszczenia 5 elektrod EKG | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Monitorowanie RR |
|  | Monitorowanie metodą impedancyjną, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy min. 0 - 170 rpm, dokładność min. ±2 rpm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm bezdechu regulowany w zakresie co najmniej od 10 do 40 sekund | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór min. 2 układów odprowadzeń do monitorowania ilości oddechów | TAK |  | Bez punktacji |
| Monitorowanie SpO2 |
|  | Monitorowanie SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych (technologia zgodna z certyfikatem: Masimo, Nelcor, lub Philips FAST), wyświetlanie liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy SpO2: min. 0 – 100% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy tętna min.: 30 – 300 bpm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany czasu odpowiedzi (uśredniania) w celu dopasowania do jakości sygnału – min 3. wartości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Modulacja wysokości dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Opóźnienie alarmu SpO2 zależne od szybkości zmian i wartości przekroczenia progu alarmowego | TAK |  | Bez punktacji |
| Monitorowanie NiBP |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego; zakres pomiarowy: min. 10 – 260 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fabrycznie zaprogramowane wartości początkowe ciśnienia w mankiecie dla różnych grup wiekowych pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie ciśnieniowe: max. 300, +/- 20 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie co najmniej od 1 min. do 24 h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zaprogramowania sekwencji pomiarowej w zakresie ilości i częstotliwości pomiarów | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja utrzymywania ciśnienia w mankiecie (tzw. staza) ułatwiająca wykonanie wkłucia | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Monitorowanie IBP |
|  | Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie kardiomonitora, monitorowanie w min. 3 kanałach pomiarowych z możliwością rozbudowy do 8 kanałów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania nazwy pomiaru (min. ABP, Ao, CVP, LAP, PAP, RAP) z automatycznym dostosowaniem skali wyświetlanej krzywej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy: min. – 40 ÷360 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
| Monitorowanie Temp. |
|  | Monitorowanie temperatury w dwóch kanałach pomiarowych z obliczaniem różnicy temperatur | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy: min. 0 – 45 ºC, dokładność ± 0,1ºC | TAK |  | Bez punktacji |
| Monitorowanie CO |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji w prawym sercu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca metodą metodą termodylucji przezpłucnej (PiCCO) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar min. następujących parametrów CO/CCO: CI, GEDI, ITBI, SVV, PPV, SVRI, CFI, GEF, ELWI, PVPI. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy metodą termodylucji w prawym sercu min. od 0,1 do 20,0 l/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy metodą termodylucji przezpłucnej: min. od 0,1 do 25,0 l/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy ciągłego rzutu serca min.: od 0,1 do 25,0 l/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiaru pozanaczyniowej wody płucnej min.: od 10 do 5000 ml. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiaru objętości krwi w klatce piersiowej min.: od 50 do 6000 ml. | TAK |  | Bez punktacji |
| Monitorowanie CO2 |
|  | Pomiar w strumieniu głównym lub bocznym w zależności od zastosowanego czujnika pomiarowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy CO2 min. 0-150 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej w zakresie min.: 5 – 150 rpm | TAK |  | Bez punktacji |
| Monitorowanie ICP |
|  | Wyświetlanie krzywej oraz wartości ciśnienia śródczaszkowego na ekranie kardiomonitora pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| Moduły i akcesoria pomiarowe – (łącznie dla wszystkich kardiomonitorów pacjenta) |
|  | Wieloparametrowy moduł pomiarowy zapewniający monitorowanie funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, IBP i Temperatury - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ładowarka akumulatorów : - cztery slot na akumulatory - adaptery doładowania akumulatorów wielofunkcyjnych modułów pomiarowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy czujnik pomiarowy CO2 w strumieniu głównym - 6 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy czujnik pomiarowy CO2 w strumieniu bocznym - 3 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy łącznik układu oddechowego dla dorosłych do pomiarów CO2 w strumieniu głównym - 6 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednorazowy łącznik układu oddechowego dla dorosłych do pomiarów CO2 w strumieniu głównym - 60 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednorazowa linia próbkująca do pomiaru CO2 w strumieniu bocznym - 30 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednorazowa kaniula nosowa do pomiaru CO2 w strumieniu bocznym i jednoczesnego podawania O2 - 30 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduł pomiarowy rzutu minutowego serca (CO) - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy przewód pacjenta CO o długości min. 2,5 m - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowa sonda temperatury iniektatu - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowa sonda temperatury PiCCO - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wieloparametrowy moduł pomiarowy zapewniający pomiary IBP w min. dwóch kanałach pomiarowych i Temperatury w min. jednym kanale pomiarowym - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech, pięciu lub dwóch zestawów pięciu przewodów elektrod EKG - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy zestaw pięciu przewodów elektrod EKG - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy zestaw pięciu przewodów elektrod odprowadzeń przedsercowych EKG - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednorazowe elektrody EKG - 600 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy czujnik pomiarowy SpO2 na palec dla dorosłych, miękki, długość min. 3 m - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy czujnik pomiarowy SpO2 na ucho - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przewód przedłużający czujników SpO2 - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowe mankiety pomiarowe NiBP dla dorosłych w min. 4 różnych rozmiarach – 36 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy przewód powietrza NiBP - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy czujnik pomiarowy temperatury powierzchniowej - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy czujnik pomiarowy temperatury głębokiej - 9 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy przewód połączeniowy do jednorazowych zestawów pomiarowych IBP - 18 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielorazowy przewód synchronizacji sygnału EKG - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora poprzez doposażenie w wymienne moduły umożliwiające monitorowanie m.in.: IBP , BIS, NMT, EEG / aEEG, SO2, gazów anestetycznych i oddechowych, oksymetrii regionalnej O3 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany z kardiomonitorem komputer | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o interfejs komunikacyjny do odbioru i prezentacji danych pomiarowych z min. 4 urządzeń zewnętrznych | TAK,NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o interfejs umożliwiający podłączenie niezależnego wyświetlacza do obsługi przez dwóch niezależnych operatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kardiomonitor pacjenta przystosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na akcesoria pomiarowe - min. 12 miesięcy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. CENTRALA MONITORUJĄCA KARDIOMONITORY - 2 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca jednoczesne monitorowanie i podgląd danych pochodzących z 10 szt. kardiomonitorów pacjenta działających we wspólnej sieci monitorowania parametrów życiowych pacjentów; możliwość rozbudowy do min. 32 szt. urządzeń w sieci monitorowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja centralnego monitorowania kompatybilna z oferowanymi w pakiecie kardiomonitorami pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja danych na dwóch kolorowych monitorach LCD, o przekątnej ekranu min. 23” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 , format obrazu 16:9 | TAK, podać przekątną ekranu |  | Przekątna ekranu: < 23” – 0 pkt. ≥ 23” – 1 pkt. |
|  | System operacyjny Windows z aktualnym wsparciem producenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Układu ekranu konfigurowany z poziomu użytkownika w trybie monitorowania, bez udziału serwisu; możliwość zmiany kolorów krzywych i parametrów liczbowych, prezentacja sektorów pacjenta w wariantach 1, 2 lub 3 kolumny, regulowana wielkość poszczególnych sektorów pacjenta, z indywidualnym wyborem układu krzywych i wartości liczbowych dla każdego sektora pacjenta, możliwość zminimalizowania nieużywanych sektorów pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie i zapis danych z dowolnie wybranego stanowiska z wyświetleniem wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy 3-stopniowe, wizualne, kodowane kolorami i akustyczne z poszczególnych łóżek; ustawianie głośności alarmów i jej narastania osobno dla każdej kategorii; ustawienie głośności minimalnej z blokadą jej minimalnej głośności, zewnętrzny głośnik alarmowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza zaburzeń rytmu z alarmami; klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu, w tym migotania przedsionków | TAK, podać ilość rozpoznawanych rodzajów zaburzeń |  | Ilość rozpoznawanych rodzajów zaburzeń: < 21 - 0 pkt. ≥ 21 - 1 pkt. |
|  | Detekcja impulsów stymulatora; prezentacja impulsów na krzywej EKG w innym kolorze niż krzywa EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ustawieniami alarmów, w tym wyłączaniem, włączaniem i regulacją zakresów wszystkich monitorowanych parametrów; funkcja startu i zatrzymywania pomiarów NIBP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć trendów graficznych i numerycznych wszystkich mierzonych parametrów do retrospektywnej analizy (w tym trend zaburzeń rytmu i zmienności rytmu) oraz rejestrowanych krzywych z okresu min. 120 h | TAK, podać czas przechowywania |  | Czas przechowywania trendów, krzywych dynamicznych w pamięci: < 150 h – 0 pkt. ≥ 150 h – 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję holterowską z zapisem min. 8 różnych przebiegów dynamicznych z ostatnich min. 3 dni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja nakładania na siebie zespołów QRS z pomiarami ST celem ich porównania; analiza ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń, z regulacją zakresów alarmowych dla każdego odprowadzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wprowadzenie danych demograficznych pacjenta w kardiomonitorze lub centrali – wyświetlenie w obydwu urządzeniach; automatyczne przenoszenie danych pacjenta pomiędzy sektorami po przeniesieniu pacjenta za pomocą monitora transportowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa jednostki centralnej stacji centralnego monitorowania z osprzętem: klawiatura, mysz, drukarka laserowa, ups, switch sieciowy STACJA ROBOCZA Płyta Główna oparta na Chipsecie Intel Procesor : min. Intel Core i5 Pamięć RAM minimum 8 GB Przestrzeń dyskowa 320 GB SSD Dodatkowa przestrzeń dyskowa 2 dyski po 2 TB HDD Obudowa tower System operacyjny Windows 10 64-bit Professional Mysz optyczna Klawiatura US/European (QWERTY) Display Port, LAN, USB 3.0 MONITOR – 2 szt / centralę Przekątna ekranu min 23 “ IPS Rozdzielczość: min 1920x1080 px Proporcje ekranu 16:9 DRUKARKA Drukarka kolorowa Prędkość druku (A4) do 21 stron na minutę (kolorowych i czarno-białych) Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0 Interfejs sieci Fast Ethernt WYPOSAŻENIE Zasilacz awaryjny UPS Switch sieciowy zarządzalny przez www. i SSH zgodny z posiadanym przez Zamawiającego Netgear (MMS300) | TAK |  | Dodatkowa przestrzeń dyskowa 2 dyski 2 TB HDD dla jednostki centralnej: Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Obsługa za pomocą myszy i klawiatury | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wydruki na drukarce laserowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przyjmowanie i przesyłanie danych w standardzie HL7 | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Uruchomienie kardiomonitorów pacjenta i stacji centralnego monitorowania w systemie centralnego monitorowania z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej LAN posiadanej przez Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na akcesoria pomiarowe - min. 12 miesięcy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 5 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. CENTRALA NADZORU - 1 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe stanowisko robocze stacji centralnego monitorowania umożliwiające monitorowanie i podgląd danych pochodzących z 10 szt. kardiomonitorów pacjenta z prezentacją danych na dwóch min. 23” monitorach LCD | TAK , podać przekątną ekranu |  | Przekątna ekranu: < 23” – 0 pkt. ≥ 23” – 1 pkt. |
|  | Stanowisko podglądowe stacji centralnego monitorowania prezentujące na dwóch min. 23” monitorach LCD aktualnie wyświetlane dane ze stacji centralnego monitorowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MONITOR – 2 szt / centralę Przekątna ekranu : min 23 “ IPS Rozdzielczość: min 1920x1080 px Proporcje ekranu : 16:9 | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na akcesoria pomiarowe - min. 12 miesięcy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 5 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

Oświadczamy, że:

oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 do SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia

- Pompa infuzyjna strzykawkowa – 80 szt.

- Pompa infuzyjna objętościowa – 20 szt.

- Stacja dokująca do pomp – 20 szt.

- Sterowanie strzykawkami panel – 10 szt.

- Pompa do insulinoterapii (moduł do kontrolowanej insulinoterapii + ekran dotykowy)- 1 szt

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pompa infuzyjna strzykawkowa - 80 SZT. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi przeznaczona do intensywnej opieki nad pacjentami dorosłymi oraz dziećmi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Strzykawka mocowana od przodu automatycznie lub manualnie | TAK/NIE |  | automatycznie- 5 pkt., manualnie – 0 pkt |
|  | Blokada tłoka strzykawki, działająca niezależnie od położenia głowicy napędowej | TAK/NIE |  | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Masa pompy max 2,5 kg: | TAK/NIE podać masę pompy |  | <1,7kg – 5 pkt., ≥1,7kg – 2,5 kg – 0 pkt |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 8 poziomów jasności | TAK/NIE podać ilość poziomów regulacji |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu min 8 poziomów | TAK/NIE podać ilość poziomów regulacji |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia odłączalnego nieskładanego uchwytu do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych: | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Mocowanie do pionowego statywu/rury min. 3 pomp jednym uchwytem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8h przy przepływie 25ml/h | TAK, podać czas pracy urządzenia |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez konieczności użycia narzędzi oraz wykonywania przeglądu technicznego | TAK/NIE |  | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Prędkość bolusa min od 0,1-1800ml/h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK, podać ilość programowanych cykli |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50,60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowo praca ze strzykawkami 2/3 ml | TAK/NIE |  | TAK- 2,5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min.100 leków z możliwością podzielenia na min.15grup i min. 5 profili pacjentów | TAK |  | 500 leków i więcej - 5 pkt., poniżej – 0 pkt |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność mechaniczna ±1%: | TAK, podać |  | ≤0,5% - 5pkt., ˃0,5 % - 1% - 0 pkt |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ciśnienia okluzji min 0.1 do 1.2 bara (75-900 mmHg), z wyborem na 9 poziomach. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy system wspomagający szybsze wykrywanie wzrostu lub spadku ciśnienia w linii przy niskich prędkościach infuzji, bez konieczności użycia specjalnych drenów. Dopasowanie czułości na min 3 poziomach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb przejęcia dla pomp umieszczonych w stacji- automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Pompa zajmująca przestrzeń | TAK, podać jaką przestrzeń zajmuje pompa |  | <3000 cm3 - 5 pkt., ≥ 3000 cm3 – 0 pkt |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb TCI | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | TAK/NIE |  | TAK- 3 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii. | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Wyposażenie jeśli dotyczy oferowanych pomp: Odłączalny nieskładany uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych – 30 szt. Zasilacz zewnętrzny - 30.szt. (dla całości zamówienia) | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. Pompa infuzyjna objętościowa 20 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność drenów do żywienia dojelitowego | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych potwierdzona wykazem dostępnym drenów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Masa pompy max 2,5 kg: | TAK, podać masę pompy |  | <1,7kg – 5 pkt., ≥1,7kg – 2,5 kg – 0 pkt |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 4h przy przepływie 100ml/h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia odłączalnego nieskładanego uchwytu do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych: | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji min 6 poziomów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ciśnienia okluzji min. 0.3 do 1.2 bara (225-900mmHg), z wyborem na 9 poziomach. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Różne tryby infuzji: wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) od 0,1- 9999 ml. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min.100 leków z możliwością podzielenia na min.15grup i min. 5 profili pacjentów | TAK, podać ilość leków w bazie |  | 500 leków i więcej - 5 pkt., poniżej 500 leków – 0 pkt |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 48 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥ 0,01 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii. | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Wyposażenie jeśli dotyczy oferowanych pomp: Odłączalny nieskładany uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych – 10 szt. Zasilacz zewnętrzny - 30.szt. (dla całości zamówienia) | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. Stacja dokująca do pomp 20 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Stacje dokujące przeznaczone do pracy dla dziesięciu stanowiskach OIT, w układzie po dwie stacje na stanowisko, z możliwością rozbudowy. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, cała kolumna zasilana za pomocą jednego przewodu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK/NIE |  | Bez punktacji |
|  | Stacja umożliwiająca jednoczesne zamocowanie 8 pomp w jednej kolumnie z możliwością rozbudowy do 12 pomp (tj. o zestaw do insulinoterapii). | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | W zestawie stacji dla stanowiskowa OIT jedna musi być wyposażona w interfejs do komunikacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Modułowa budowa stacji dokujących. Rozszerzenie stacji o kolejny moduł nie wymagające użycia specjalnych narzędzi i dodatkowych elementów konstrukcyjnych. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez konieczności użycia narzędzi oraz wykonywania przeglądu technicznego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii. System do kontrolowanej insulinoterapii rozumiany jako system który automatycznie współpracuje z systemem pomp infuzyjnych - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny lub rozwiązanie równoważne przy czym minimalnym kryterium równoważności jest automatyczne obliczenie wartości podaży insuliny z uwzględnieniem żywienia i automatyczne przeniesienie zaakceptowanej dawki do pompy strzykawkowej. | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. Sterowanie strzykawkami panel 10 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Platforma aplikacji do bezpiecznego i efektywnego zarządzania (monitorowania) infuzją. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszyscy klienci są połączeni poprzez HTTPS i przeglądarkę internetową, nie potrzeba żadnych szczególnych instalacji oprogramowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do monitorowania przebiegu infuzji na poszczególnych stanowiskach z wyszczególnieniem leków, dawek, stężeń oraz danych o ilościach płynów podanych, bądź pozostałych do końca infuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na ekranie komputera system wyświetla schemat rozmieszczenia łóżek zbliżony do rzeczywistego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw komputerowy STACJA ROBOCZA Płyta Główna oparta na Chipsecie Intel Porty zewnętrzne : 1 x COM RS232 złącze DB9 Procesor Intel Core i5 Pamięć RAM minimum 16 GB Przestrzeń dyskowa minimum 256 GB SSD Napęd optyczny DVD+/-RW Obudowa tower System operacyjny Windows 10, 64-bit Professional Mysz optyczna Klawiatura US/European (QWERTY) Karta przechwytująca obraz jakości HD z jednego źródła MONITOR Przekątna ekranu min 28“ IPS Rozdzielczość min 1920x1080 px Proporcje ekranu 16:9 Wejścia: 1 x DVI-D, 1 x D-SUB DRUKARKA Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0 Interfejs sieci Fast Ethernt WYPOSAŻENIE Zasilacz awaryjny UPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencja bezterminowa na każde stanowisko. | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. Pompa do insulinoterapii (moduł do kontrolowanej insulinoterapii + ekran dotykowy) - 1 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Pompa do insulinoterapii (system do kontrolowanej insulinoterapii) |  |  |  |
|  | System do kontrolowanej insulinoterapii automatycznie współpracy z systemem pomp infuzyjnych Lub rozwiązanie równoważne przy czym minimalnym kryterium równoważności jest automatyczne obliczenie wartości podaży insuliny z uwzględnieniem żywienia i automatyczne przeniesienie zaakceptowanej dawki do pompy strzykawkowej. | TAK,podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm integrujący następujące dane: - ostatni wynik badania poziomu glukozy we krwi - żywienie enteralne - żywienie parenteralne - przebieg terapii w określonym czasie - masa ciała pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania żądanych poziomów glukozy według trzech zakresów: 4,4 – 6,1 mmol/l (80-110 mg/dl) 4,4 – 8,3 mmol/l (80-150 mg/dl) 5,6 – 8,9 mmol/l (100-160mg/dl) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy ze stacją dokującą wyposażoną dodatkowo w max. 20 pomp strzykawkowych lub objętościowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prowadzenia insulinoterapii u pacjentów, którzy nie są żywieni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentowanie prowadzonej terapii : - wykres zawierający dane dotyczące podaży insuliny, poziomu glikemii , prowadzonego żywienia - zestawienie w pliku Excell danych dotyczących podaży insuliny, poziomu glikemii , prowadzonego żywienia - zestawienie wprowadzonych parametrów. |  |  | Bez punktacji |
|  | W skład zestawu wchodzi : - Stacja dokująca z interfejsem do komunikacji i zasilaczem - Nakrywa stacji dokującej - Moduł do kontrolowanej insulinoterapii - Ekran dotykowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zakres wchodzi również zaprogramowanie dwóch pomp objętościowych i jednej strzykawkowej do podaży insuliny | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

…………………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 do SIWZ -- Opis przedmiotu zamówienia

Ssak – 5 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSAK - 5 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Ssak elektryczny ze sterowaniem nożnym na podstawie jezdnej (cztery kółka w tym dwa z blokadą) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny przepływ 60 L / min | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne podciśnienie -90 kPa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary max. 46x85x42cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Waga max. 13 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Poziom hałasu do 52 dBA | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażony w regulator oraz wskaźnik podciśnienia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: dwa pojemniki 2L, z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem przystosowane do stosowania wkładów jednorazowych o tej samej pojemności, pedał do sterowania nożnego, wskaźnik i regulator podciśnienia, dwa porty ssące, przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednorazowe wkłady dwulitrowe- 100 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.5 do SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia

- Wózek do transportu chorych – 1 szt.

- Wózek przyłóżkowy – 4 szt.

- Łóżko szpitalne typu OIT z materacem – 10 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wózek do transportu chorych - 1 szt. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wózek do transportu chorych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary zewnętrzne 2060 x 750 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 600 - 900 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna +/- 12 0 (+/-20) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Po bokach leża podziałka ułatwiająca lokalizację kasety. Prowadnica przesuwana pod leżem za pomocą taśm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 700 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 230 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | TAK, podać grubość materaca |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek wyposażony od strony głowy i nóg wysuwane szczyty, służące jednocześnie do transportu wózka. Szczyty wysuwane spod leża. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: - materac opisany powyżej w pkt. 18 , - wysuwane z blatu uchwyty/szczyty do prowadzenia wózka, - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. Wózek przyłóżkowy - 4 szt. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wózek przyłóżkowy - szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka (szafki): - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wózek (szafka) wyposażony w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm - półkę wewnątrz wózka (szafki) , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia. Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie wózka (szafki) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | System blokowania i odblokowywania kół wózka (szafki) na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego wózka gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do wózka bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję wózka, nie powodujący poszerzenia gabarytów wózka (szafki) z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Nie dopuszcza się wózków (szafek) bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blat górny i boczny wózka ( szafki) wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania wózka (szafki). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. ŁÓŻKO SZPITALNE TYPU OIT Z MATERACEM - 10 SZT. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Łóżko fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Łóżko szpitalne przeznaczone dla oddziałów intensywnej terapii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na trzech kolumnach cylindrycznych lub czterech ramionach wznoszących | TAK |  | Rozwiązania kolumnowe TAK – 5 pkt. NIE- 0 pkt. |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe (polipropylen) z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w ramie łóżka. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiając łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka. Szczyt łóżka od strony nóg z możliwością blokowania przed wypadnięciem na czas transportu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne dzielone, podwójne spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Zabezpieczające na ¾ długości leża. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne o wysokości minimum 45cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Sprężyny gazowe ukryte w uchwycie barierki, nie widoczne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne jednorodne tworzywowe, wykonane z polipropylenu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć RTG na łóżku, bez konieczności przenoszenia pacjenta na wózek | TAK |  | Kaseta wsuwana pod segment pleców w pozycji horyzontalnej i siedzącej – 10pkt Kaseta wsuwana z obu stron w kieszeń materaca – 0pkt |
|  | Kaseta wsuwana z boku w pozycji horyzontalnej, bez konieczności podnoszenia pacjenta oraz segmentu pleców | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w odcinku od szyi do miednicy leżącego pacjenta w łóżku) . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojedyncze koła tworzywowe z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Średnica koła min 150mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe piąte koło kierunkowe ułatwiające manewry i przemieszczanie łóżka. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podniesienia dodatkowego 5 ego koła w celu zwiększenia dostępu ramienia C w celu wykonania zdjęcia RTG. | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Sterowanie łóżkiem elektryczne przy pomocy : - zintegrowanych sterowników po wewnętrznej stronie barierek bocznych od strony leża pacjenta, dwa panele sterowania z podświetlanymi przyciskami, - zintegrowanych sterowników po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu; - sterowników nożnych - panelu centralnego sterowania z przyciskami membranowymi sterujący funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka lub wbudowanego w barierki boczne, dolne, z możliwością odchylenia panelu w celu łatwiejszej obsługi. - dotykowych paneli LCD wbudowanych w barierki boczne, po obu stronach leża umożliwiające wykonywanie m.in. programowanie wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta, wraz z elektroniczna historią zanotowanych zmian w czasie, programowania terapii ułożeniowej w szczególności z wykorzystaniem przechyłów bocznych, wykonywanie przechyłów bocznych, | TAK, Podać |  | Panel LCD wbudowany w barierkę poruszającą się wraz z segmentem głowy/pleców – 10pkt Dodatkowe sterowanie nożne dla regulacji wysokości leża oraz funkcji przechyłów bocznych – 10 pkt |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez podpórki rąk do wspierania się przy opuszczaniu leża z zintegrowanym sterowaniem funkcjami elektrycznymi | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, segmentu podudzia, wydłużania segmentu leża oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-100mm) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przedłużenia leża o min 200mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja elektrycznego przedłużenia leża | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 1050mm (+/-30mm) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 430 mm do 810 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja przechyłów bocznych | TAK |  | Przechyły boczne wykonywane całym leżem – 10 pkt Przechyły boczne wykonywane materacem – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonywania funkcji przechyłów bocznych za pomocą leża z dowolnym materacem zmiennociśnieniowym oraz piankowym, statycznym | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Lateralna pozycja leża z precyzyjnym wskaźnikiem elektronicznym wyrażona w stopniach lub procentach pochylenia w celu monitoringu odpowiedniego pozycjonowania pacjenta | TAK, podać |  | Stopnie – 10pkt Procenty – 0pkt |
|  | Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców umieszczone w dotykowych ekranach LCD wbudowane w barierki boczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie przechyłu poniżej 0 0 w dowolną stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko komunikuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Łóżko umożliwiające wyłączenie alarmu opuszczonych barierek przy jednoczesnym wykonaniu przechyłu bocznego w sytuacjach codziennych procedur takich jak np. przełożenie pacjenta z łóżka na wózek do przewożenia chorych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość programowania ułożeń pacjenta w przechyłach bocznych w określonych odcinkach czasowych tzn. łóżko po określonym (zaprogramowanym) czasie wykonuje przechył o zaprogramowaną wartość | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z możliwością przedstawienia zmian w czasie w formie wykresów na elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych w barierki boczne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysoka precyzyjność pomiarów . Możliwość ustawienia dokładności wyświetlania pomiaru wagi 100g lub 500g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie rzutuje na jakość dokonywanego pomiaru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm poruszania się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi łóżka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja pomiarów wagi, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 140 (+/-20) za pomocą panelu centralnego oraz dotykowego panelu LCD wbudowanego w barierki boczne | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg lub w panelach wbudowanych w barierkę boczną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimalnej wysokości w celu ułatwienia pacjentowi opuszczenie łóżka) – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu LCD, wbudowanego w barierkę boczną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna pozycja fotela wspomagającego funkcje oddychania pacjenta (plecy pacjenta w pozycji wyprostowanej pionowej, segment uda odchylony w celu zniwelowania nacisku w odcinku jamy brzusznej, segment podudzia opuszczony w dół) , możliwość podparcia przez pacjenta ramion oraz stóp (poprzez regulowany elektrycznie szczyt łóżka będący podpórką stop) w celu uruchomienia dodatkowych mięśni wspomagających oddychanie pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka wyposażenie: •Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2 szt. po każdej stronie łóżka • Komplet pozycjonerów pacjenta – w ilości 2 kpl. na 10 łóżek • Materac opisany poniżej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materac |  |  |  |
|  | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór ( szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dolna warstwa komór powietrznych pracująca w trybie zmiennociśnieniowym w sekcji tułowia | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 250 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy), - wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta - wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej - wskaźnik konieczności wezwania serwisu - przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca - przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień - wskaźnik CPR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materac wyposażony w alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania | TAK |  | Alarm akustyczny – 10pkt Alarm wizualny - 0pkt |
|  | Trzy tryby pracy materaca: - tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły - tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja transportowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zawór CPR w postaci szybkozłączki standardowo łączącej materac z pompą, Brak dodatkowego zaworu CPR (np. w sekcji nóg czy głowy) | TAK |  | Tak – 10pkt Dodatkowy zawór – 0pkt |
|  | Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Układ kabli schowany wewnątrz systemu . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22 cm. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca zakryty chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna waga materaca do 13 kg. | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.6 do SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do ultrafiltracji  – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do ultrafiltracji - 1 SZT. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat do ciągłych pozaustrojowych terapii oczyszczających krew | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywane zabiegi: powolna ultrafiltracja (SCUF), hemofiltracja (CVVH), hemodializa (CVVHD), hemodiafiltracja (CVVHDF), plazmafereza (TPE), hemoperfuzja (HP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie posiadające pompę: - krwi, - substytutu, - ultrafiltru, - cytrynianowa, - podaży wapnia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji nie gorszej niż +/- 1g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF - z jednoczesną pre i postdylucją | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji nie gorszej niż +/- 1g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji nie gorszej niż +/- 1g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji nie gorszej niż +/- 1g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć zdarzeń min. 90 godzin | TAK |  | ≤ 90 godz.- 0 pkt. > 90 godz.- 10 pkt. |
|  | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Graficzne monitorowanie i wyświetlanie na ekranie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (co najmniej: imię, nazwisko, waga, hematokryt) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar ciśnień: co najmniej pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) - praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czujnik przecieku krwi ( detektor wycieku krwi) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czujnik obecności powietrza we krwi ( detektor pęcherzyków powietrza w układzie) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciągła hemofiltracja z regionalną anytkoagulacją cytrynianową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min 12" | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Złącza ( np. typu RS232 oraz Ethernet lub równoważny) do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa wbudowana w aparat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiający wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia na jednej wadze dwóch worków z płynami równocześnie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG i EEG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem do zabiegów dializy wątrobowej i leczenia sepsy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu nie mniej niż 60 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność filtrów o wysokim punkcie odcięcia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akumulator zasilający na nie mniej niż 10 minut | TAK |  | < 10 minut - 0 pkt. ≥ 10 minut - 5 pkt |
|  | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG, TK itp. | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do rzutu serca – 3 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do rzutu serca - 3 SZT. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: • bez użycia cewnika Swan-Ganza, • drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: - rzut serca (CO); - rzut serca indeksowany (CI) - objętość wyrzutowa (SV); - indeks objętości wyrzutowej (SVI) - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2))-opcja - centralne ciśnienie żylne - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) - częstość akcji serca (HR) - wskażnik wystąpienia hipotensji (HPI) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - kokpit; - interwencyjny; - fizjologiczny animowany - fizjologiczny; - graficzny; - tabelaryczny; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran typu „kokpit”: - definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran interwencyjny: - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran fizjologiczny animowany: - możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu tętna (HR), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV); - możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2, SvO2); - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran fizjologiczny: - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran trendów graficznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran trendów tabelarycznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran dotykowy o przekatnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności min 3100 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku excel (do dalszej obróbki) lub JPG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o technologię ciągłej termodylucji CCO | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o technologię pomiaru saturacji tkankowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyświetlania wartości CVP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przewodowa lub bezprzewodowa komunikacja monitora ze szpitalnym systemem informacyjnym za pomocą protokołu HL7 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga aparatu nie więcej niż 4,5 kg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru ciągłego saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2, pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stojak mobilny do zawieszenia monitora | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 do SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia

Respirator stacjonarny – 5 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator stacjonarny - 5 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sposób ustawienia/ montażu : Respirator stacjonarny do ustawienia na półce kolumny zasilającej stanowisko OIT – 5 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 20 min. pracy | TAK |  | ≤ 20 min- 0 pkt >20 min- 2 pkt |
| Tryb wentylacji |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja spontaniczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wdech manualny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  | Bez punktacji |
| Parametry nastawialne |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do120 l/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas wdechu Ti min. od 0.2 do 5.0s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia parametrów w celu uzyskania czasu plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | TAK, podać |  | 0 pkt - za spełnienie wymogu 2 pkt - za większy zakres |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 5 l/min | TAK, podać |  | 0 pkt - za spełnienie wymogu 2 pkt - za większy zakres |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 10 cmH2O | TAK, podać |  | 0 pkt - za spełnienie wymogu 2 pkt - za większy zakres |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | TAK |  | Bez punktacji |
| Pomiary parametrów |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar podatności statycznej lub dynamicznej płuc pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK/NIE |  | TAK- 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Monitor graficzny |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK, Podać przekątną całkowitą |  | = 15” 0 pkt > 15” 2 pkt |
|  | Dodatkowy monitor , wyświetlacz, na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podwieszenia i zamocowania monitora do elementów kolumny przy ustawieniu respiratora na półce kolumny na dodatkowym dostarczanym z monitorem ramieniu, monitor połączony z respiratorem dedykowanym do takiej konfiguracji kablem. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | TAK |  | =48 h 0 pkt >48 h 2 pkt |
| Alarmy/ sygnalizacja |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | TAK,NIE |  | TAK- 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm rozłączenia układu oddechowego oparty na pomiarach i porównaniach objętości/przepływu wdechowej i wydechowej lub alarm niskiego ciśnienia wdechowego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne funkcje i wyposażenie |
|  | Możliwość kształtowania krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych tak aby osiągnąć minimum krzywą prostokątną i opadająca | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja czuwania. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta lub na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania wydechowego filtra przeciwbakteryjnego. Do każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych lub 2 szt. wielorazowe. | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych lub 2 szt. wielorazowe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów do każdego respiratora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy