ZP/94/2019                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową – 1 szt.

Producent …………………………………

Model ……………………………

Rok produkcji …………

| WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- |
| Lp. | Parametry jakościowe | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
|  | Aparat echokardiogrficzny, cyfrowy, składający się z jednostki głównej oraz głowicy do badań przezprzełykowych. |  |  |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz. |  |  |
|  | Aparat na 4 kółkach, skrętnych, z blokadą co najmniej 2 kółek. |  |  |
|  | Waga aparatu nie większa niż 150 kg. |  |  |
|  | Monitor kolorowy w technologii nie gorszej niż LCD-LED, o przekątnej ekranu co najmniej 21 cali. |  |  |
|  | Opcjonalnie: monitor kolorowy w technologii OLED – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość ekranu monitora nie gorsza niż 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Co najmniej 4 aktywne, niezależne gniazda do przyłączania głowic. |  |  |
|  | Głowice przełączane elektronicznie. |  |  |
|  | Co najmniej 6 000 000 procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania. |  |  |
|  | Opcjonalnie: więcej niż 6 000 000 kanałów przetwarzania – dodatkowo punktowane. | 6 000 001 – 7 999 999 – 2 pkt. 8 000 000 i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Panel dotykowy z klawiaturą alfanumeryczną, o przekątnej co najmniej 10 cali, umożliwiający szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem. |  |  |
|  | Opcjonalnie: przekątna panelu dotykowego większa niż 10 cali – dodatkowo punktowane. | 10,1 – 11,9 cali – 2 pkt. 12 cali i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna panelu dotykowego do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań. |  |  |
|  | Panel dotykowy umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach, niezależnie od podstawy oraz obrót wokół osi. |  |  |
|  | Opcjonalnie: ustawienie panelu dotykowego sterowane elektrycznie – dodatkowo punktowane. | 2 pkt. |  |
|  | Monitor na ruchomym ramieniu umożliwiającym regulację ustawienia monitora: wysokość góra-dół prawo-lewo przód-tył |  |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu. |  |  |
|  | Obraz diagnostyczny wypełnia ekran monitora w co najmniej 60 %. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy podłączanych głowic co najmniej (1-18) MHz. |  |  |
|  | Dysk wewnętrzny o pojemności co najmniej 500 GB. |  |  |
|  | Funkcja nagrywania danych na nośniki zewnętrzne: wbudowane w aparat nagrywarka DVD R/RW oraz co najmniej 4 porty USB. |  |  |
|  | Format nagrywania obrazów na nośniki zewnętrzne co najmniej: DICOM 3.0, AVI, JPG. |  |  |
|  | Dynamika systemu aparatu co najmniej 300 dB. |  |  |
|  | Opcjonalnie: dynamika systemu aparatu większa niż 300 dB – dodatkowo punktowane. | (301-349) dB – 2 pkt. 350 dB i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej prezentacji B (2D) oraz kolor Doppler nie mniejsza niż 2 000. |  |  |
|  | Opcjonalnie: liczba obrazów pamięci większa niż 2 000 – dodatkowo punktowane. | (2 001-4 999) – 1 pkt. (5 000-9 999) – 2 pkt. (10 000-19 999) – 5 pkt. 20 000 i więcej – 10 pkt. |  |
|  | Zapis Dopplera spektralnego co najmniej 64 sek. |  |  |
|  | Co najmniej 8 regulatorów wzmocnienia głębokościowego. |  |  |
|  | Co najmniej 4 regulatory wzmocnienia poprzecznego. |  |  |
|  | Videoprinter małego formatu, czarno-biały, do wydruków na papierze o szerokości (110±20) mm, wbudowany w aparat. |  |  |
|  | Aparatu współpracuje z różnymi typami głowic, co najmniej: wieloelementowymi (tzw. phased array) liniowymi konweksowymi przezprzełykowymi wielopłaszczyznowymi matrycowymi do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym – echokardiografia przezklatkowa matrycowymi do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym – echokardiografia przezprzełykowa |  |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |
|  | Tryby obrazowania co najmniej: prezentacja B (2D), prezentacja M, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, Doppler mocy, Doppler mocy kierunkowy, tryb dupleks (prezentacja B + Doppler pulsacyjny), tryb tripleks (prezentacja B + kolor Doppler/ Doppler mocy + Doppler pulsacyjny), Doppler spektralny, obrazowanie panoramiczne, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu. |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji pola obrazowanego co najmniej (2-30) cm. |  |  |
|  | Opcjonalnie: zakres głębokości penetracji pola obrazowanego większy niż 30 cm – dodatkowo punktowane. | (31-39) cm – 2 pkt. 40 cm i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w prezentacji B nie mniejsza niż 2000 obrazów/sek. |  |  |
|  | Opcjonalnie: częstotliwość odświeżania obrazu w prezentacji B większa niż 2000 obrazów/sek – dodatkowo punktowane. | (2001-2499) obrazów/sek – 2 pkt. 2500 obrazów/sek i więcej – 5 pkt. |  |
|  | W prezentacji Doppler spektralny z falą ciągłą sterowanie pod kontrolą obrazu 2D. |  |  |
|  | Funkcja anatomicznego M-mode z zatrzymanych w pamięci i archiwum pętli obrazowych. |  |  |
|  | Opcjonalnie: dodatkowe wysokoczułe techniki obrazowania przepływu eliminujące artefakty technologii Dopplera – dodatkowo punktowane. | 2 pkt. |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie co najmniej (1- 15) mm. |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym: prezentacja B + B i Doppler kolor. |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym co najmniej 2 niezależnych płaszczyzn na głowicach trójwymiarowych kardiologicznych przezklatkowych, w prezentacji B i Doppler kolorowy. |  |  |
|  | Opcjonalnie: 3 i więcej niezależnych płaszczyzn wizualizowanych w czasie rzeczywistym – dodatkowo punktowane. | 10 pkt. |  |
|  | Możliwość kolorowego odwzorowania przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowic trójwymiarowych. |  |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane badaniom kardiologicznym i naczyniowym. |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D uruchamiana za pomocą jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). |  |  |
|  | Ciągła automatyczna optymalizacja obrazu 2D uruchamiana za pomocą jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz częstotliwości powtarzania impulsów PRF). |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. |  |  |
|  | Funkcje postprocessingu dostępne na zatrzymanych obrazach. |  |  |
|  | Funkcje postprocessingu dostępne na zapisanych w archiwum obrazach. |  |  |
|  | Funkcja przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera. |  |  |
|  | Funkcja zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji. |  |  |
|  | Funkcja adaptacyjnego przetwarzania obrazu redukującego artefakty i szumy z możliwością regulacji poziomu jego wzmocnienia. |  |  |
|  | Funkcje: Strain, Strain Rate, synchronii skurczu bazujące na Dopplerze tkankowym z analizą jakościową i ilościową. |  |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej i jakościowej ocena funkcji kurczliwości LV bazująca na 3 projekcjach z wykorzystaniem śledzenia markerów ultrasonograficznych 2D i rezultatem w postaci wykresów Strain oraz mapy polarnej. |  |  |
|  | Funkcja automatycznej analizy frakcji wyrzutowej LV w trybie 2D. |  |  |
|  | Opcjonalnie: pakiet analizy pracy miokardium – dodatkowo punktowane. | 10 pkt. |  |
|  | Pakiet badań wysiłkowych dla obrazowania 2D z rejestracją jednoczasową funkcji skurczu wykorzystującą śledzenie markerów ultrasonograficznych. |  |  |
|  | Pakiet (oprogramowanie) do badań wysiłkowych 3D. |  |  |
|  | Modułu analizy w obrazowaniu 3D, co najmniej: LV z wyznaczeniem masy lewej komory, RV oraz LA. |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające dobór zastawki mitralnej oraz aortalnej, bazujące na zarejestrowanych projekcjach 3D. |  |  |
|  | Funkcja obrazowania z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dla technologii z niskim indeksem mechanicznym. |  |  |
|  | Funkcja importu do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT w celu dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG. |  |  |
| GŁOWICE |  |
|  | Głowica matrycowa 3D do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych zakres częstotliwości pracy co najmniej (2-7) MHz tryby obrazowania: prezentacja B, prezentacja M, Doppler kolor, Doppler z falą ciągłą, Doppler mocy liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 2400 prędkość obrazowania co najmniej 2000 obr/sek |  |  |
|  | Głowica sektorowa matrycowa 3D z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca zakres częstotliwości pracy co najmniej (1-5) MHz tryby obrazowania: prezentacja B, prezentacja M, Doppler kolor, Doppler z falą ciągłą, Doppler mocy liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 2500 |  |  |

…………….……., dnia ………….……. r.

............................................................

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)