## Gdynia vs Wejherowo (hidden)
Zadanie nr 38 - Komplet chirurgiczny 1 x użytku - cały szpital Morski, Wimcenty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Komplet chirurgiczny 1 x użytku. składajacy się z bluzy i spodni wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m2 rozmiar od S-XXXL, kolor (niebieski,zielony, fioletowy do wyboru Zamawiającego). Bluza - pod szyją wycięcie w kształcie litery "V" obszyte lamówką, trzy duże kieszenie, rękawy wszywane, spodnie wiązane na troki, rękawy i nogawki spodni na końcach podwinięte i obszyte. Pakowne pojedyńczo- 1 komplet w opakowaniu foliowym, dopasowanym wielkością do złożonego kompletu, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób tj. nazwa wyrobu, symbol katalogowy zgodny z formularzem ofertowo -cenowym, rozmiar lot, nazwa producenta/dystrybutora. Produkt zgodny z normą EN 13795. Partia próbna 1 komplet rozmiar S; 1 komplet rozmiar XXXL. | komplet | 20000 | 3.65 | 73000 | 8% | 5840 | 78840
Razem zadanie nr 38: |  |  |  |  | 73000 |  | 5840 | 78840
opis Wejherowo - załącznik Word
| Nazwa produktu |  | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
|  | j.m | szt./kpl. | 1 szt./kpl.
| 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna | szt | 83000 | 4 | 8 | 332000 | 358560
| Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne | szt | 83000 | 5 | 8 | 415000 | 448200
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie | kpl. | 9000 | 6 | 8 | 54000 | 58320
| Razem |  |  |  |  | 801007 | 865088
[5 empty] | Vat % | 64080.56
| alternatywa 1 zmiana cen TYLKO na komplet | [7 empty] | oszczędności
brutto
| Nazwa produktu |  | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
|  | j.m | szt./kpl. | 1 szt./kpl.
| 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna | szt | 83000 | 4 | 8 | 332000 | 358560 |  | 22842
| Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne | szt | 83000 | 5 | 8 | 415000 | 448200
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie | kpl. | 9000 | 3.65 | 8 | 32850 | 35478
| Razem |  |  |  |  | 779857 | 842246
[5 empty] | Vat % | 62388.56
alternatywa 2 - zmiana cen na komplet oraz dywersyfikacja poz .1 i 2
| Nazwa produktu |  | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
|  | j.m | szt./kpl. | 1 szt./kpl.
| 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna | szt | 43000 | 4 | 8 | 172000 | 185760 |  | 253962
| Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne | szt | 43000 | 5 | 8 | 215000 | 232200
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie | kpl. | 49000 | 3.65 | 8 | 178850 | 193158
| Razem |  |  |  |  | 565857 | 611126
| alternatywa 3 zachowanie jakości i cen Gdyni |  |  |  | Vat % | 45268.56
| Nazwa produktu |  | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
|  | j.m | szt./kpl. | 1 szt./kpl.
| 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna | szt | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |  | 502416
| Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne | szt | 0 | 5 | 8 | 0 | 0
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie | kpl. | 92000 | 3.65 | 8 | 335800 | 362664
| Razem |  |  |  |  | 335807 | 362672
[5 empty] | Vat % | 26864.56

## pakiety powtórzone (hidden)
[5 empty] | 351405 |  |  | 392523.3
Zadanie nr 12 - Sterylny zestaw obłożeń do laparotomii onkologicznej nowa Umowa Molnlycke 455/18 - opis podobny - proszę o sprawdzenie z zad. 4 - skan
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Zestaw do laparotomii onkologicznej - LO 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm,wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 175 x 175cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 20 x 55cm oraz organizatorami przewodów, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 240 x 150cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 55 x 20cm oraz organizatorami przewodów, 2x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 75 x 75cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 20 x 35cm, 1x Serweta o wymiarach min 75 x 90 cm, wykonana laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2 1x Taśma lepna min 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna 4x Ściereczki do wycierania rąk min 18 x 25 cm. 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele Wymagania:Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m2 w strefie krytycznej laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min. 50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 194cm H2O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min 195/186 kPa. Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Partia próbna 1 zestaw | szt | 2500 | 40 | 100000 | 8% | 8000 | 108000
Razem zadanie nr 12: |  |  |  |  | 100000 |  | 8000 | 108000
Słownie wartość brutto zadania nr 12:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 19 - Sterylny fartuch operacyjny - bloki i sale operacyjne - Morski i Wincenty nowa Umowa Molnlycke 455/18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m2; fartuch wmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w czesci krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakonczony makietem z dzianiny, dobrze utrzymujacym sie podczas użytkowania, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnetrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha umozliwiające jego identyfikację przed nozłożeniem, wewnętrzne owinięcie papierowe, min 1 chłonny ręcznik. W pełnej numeracji rozmiarowej do wyboru zamawiajacego. Fartuch zgodny z norma PN-EN 13795., spełniający minimalne wymagania dla obszaru krytycznego: odpornosć na przenikanię płynów min 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min 250/230 KPa. Szwy wykonane metodą nienaruszającą struktury włókniny lub inną zgodną z normą.Opakowanie zewnęwtrzne posiada: dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierajace nazwą wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | szt | 11000 | 11 | 121000 | 8% | 9680 | 130680
2 | Fartuch operacyjny wzmocniony (FOW) - do procedur o podwyższonym ryzyku wykonany z włókniny typu sms sterylny, z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu oraz wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej – przód i rękawy powyżej łokcia. Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, dobrze utrzymującymi się podczas użytkowania. Tylne poły zakładane i wiązane na troki (troki nie mogą się urywać) łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie na rzep.wewnętrzne owinięcie papierowe, min 1 chłonny ręcznik. W pełnej numeracji rozmiarowej do wyboru zamawiajacego. Fartuch zgodny z normą PN-EN 13795., spełniający minimalne wymagania dla obszaru krytycznego: gramatura min 74g/m2 odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym min 190 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro minimum min /194/125 kPa, poza obszarem krytycznym minimum > 100 kPa na sucho. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho minimum 29 N, na mokro minimum 30 N. Szwy wykonane metodą nie naruszajacą struktury włókniny lub inną zgodną z normą. Opakowanie zewnęwtrzne posiada: dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierajace nazwą wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna - 1szt | szt | 2500 | 8.5 | 21250 | 8% | 1700 | 22950
Razem zadanie nr 19: |  |  |  |  | 142250 |  | 11380 | 153630
Słownie wartość brutto zadania nr 19:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 26 - Sterylna osłona głowic USG typu BK Medical lub równoważne nowa Umowa Varimed 456/18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Sródoperacyjna, bezlateksowa osłona na głowicę laparoskopową gietką do USG, jednorazowa sterylna, ze wzmocnioną komorą na czoło głowicy oraz rękawem na kable. Wymiary min 15x244, osłona kompatybilna z głowicą typu 8666 | szt | 25 | 170 | 4250 | 8% | 340 | 4590
2 | Osłona na głowicę śródoperacyjną dwupłaszczyznową do USG, jednorazowa sterylna , bezlateksowa, z rekawem na kable. Szerokość komory głowicy min 6 cm, wymiary osłony 20 x 244 cm , kompatybilna z głowica typu 8814 | szt | 25 | 115 | 2875 | 8% | 230 | 3105
3 | Osłona na głowicę liniową do USG, jednorazowa sterylna , bezlateksowa, z rekawem na kable. Wymiary min 20 x 244 cm , kompatybilna z głowica typu 8811 | szt | 25 | 115 | 2875 | 8% | 230 | 3105
4 | Osłona na głowicę endovaginalną do USG, jednorazowa sterylna , bezlateksowa, z sterylnym pakietem żelowym. Wymiary min 11,5, 3,5x61 cm , kompatybilna z głowica typu 8819 | szt | 25 | 75 | 1875 | 8% | 150 | 2025
5 | Osłona na głowicę anorektalną 3D do USG, jednorazowa sterylna. Wymiary min 2,5x28 cm . | szt | 75 | 24 | 1800 | 8% | 144 | 1944
Razem zadanie nr 26: |  |  |  |  | 13675 |  | 1094 | 14769
Słownie wartość brutto zadania nr 26:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 33 - Czepek operacyjny (chirurgiczny) blok operacyjny Wincenty, Morski nowa Umowa Hartmann 457 /18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Czepek operacyjny (chirurgiczny) z szwem przez środek czepka, zapewniającym dużą objętość czepka, z miękkim wykończeniem brzegów w okolicy czoła (bez gumki), dla osób z długimi włosami, wykonany z perforowanej antyalergicznej włókniny wiskozowej (antyalergiczność potwierdzona stosownym dokumentem) o gramaturze 25 g/m2 i wiązany na troki z z wydłużona częścią przednią umożliwiającą wywinięcie jako otokp/potny do wyboru Zamawiającego Dla udokumentowania spełniania wymogów technicznych niezbędne jest przedstawienie karty technicznych producenta potwierdzającej zgodność z SIWZ oraz dokument potwierdzajacy antyalergiczność wyrobu. Dokumenty muszą potwierdzać jednoznacznie wymagania SIWZ. Pakowane w sztywnym w kartoniku stanowiącym podajnik czepka po 100 szt. .Partia próbna 1 karton z gumką | szt | 15000 | 0.5 | 7500 | 8% | 600 | 8100
2 | Czepek operacyjny (chirurgiczny)chirurgiczny o kształcie furażerki, przeznaczony dla osób z krótkimi włosami, wykonany z perforowanej antyalergicznej włókniny wiskozowej (antyalergiczność potwierdzona stosownym dokumentem) , podwójną warstwą na wysokości czoła o gramaturze 25 g/m2. Dla udokumentowania spełniania wymogów technicznych niezbędne jest przedstawienie karty technicznych producenta potwierdzającej zgodność z SIWZ oraz dokument potwierdzajacy antyalergiczność wyrobu. Dokumenty muszą potwierdzac jednoznacznie wymagania SIWZ. Pakowane w sztywny kartoniku stanowiący podajnik czepka.partia próbna. Partia próbna 2 czepki | szt | 15000 | 0.4 | 6000 | 8% | 480 | 6480
Razem zadanie nr 33: |  |  |  |  | 13500 |  | 1080 | 14580
Słownie wartość brutto zadania nr 33:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 37 - Sterylne ręczniki do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu nowa Umowa Skamex 459/18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Sterylny jednorazowy wysokochłonny ręcznik celulozowy do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu o wymiarch min 30x 30 cm, gramatrura min 55g/m2 - opakowanie zawiera 2 szt ręcznika. Partia próbna 1 szt | op = 2 szt | 35000 | 0.75 | 26250 | 8% | 2100 | 28350
Razem zadanie nr 37: |  |  |  |  | 26250 |  | 2100 | 28350
Słownie wartość brutto zadania nr 37…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 51 - Fartuch ochronny i okulary do operacji z użyciem rtg - sala endowascularna Wincenty nowa umowa Medevice 460/18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Fartuch ochronny rtg wykonany z lekkiej mieszanki bezołowiowej typu Xenolite-NL dwustronny jednoczęściowy (typu prniceska )zapewniający całkowitą ochronę przodu i pleców, zapinany na ramieniu i z boku na rzep, z lewej strony wyposażony w kieszonkę umiejscowioną na klatce piersiowej. Ochrona rtg przód 0.50 mm Pb, W zestawie kołnierz chroniący tarczycę wykonany z bezołowiowego materiału zapewniajacego ochronę radiologiczną na poziomie 0.50 mm Pb oraz wieszak. Kolor do wyboru Zamawiajacego.Rozmiar UNISEX. Dla potwierdzenia wymagań SIWZ zamawiający wymaga, karty technicznej producenta wraz katalogiem wyrobu i instrukcję użytkowania | szt | 9 | 2590 | 23310 | 23% | 5361.3 | 28671.3
2 | Okulary ochronne dla osób noszących okulary. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód- 0,75 mm Pb, boki - 0,50 mm Pb | szt | 9 | 880 | 7920 | 23% | 1821.6 | 9741.6
Razem zadanie nr 52: |  |  |  |  | 31230 |  | 7182.9 | 38412.9
Słownie wartość brutto zadania nr 51…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 59. Sterylny zestaw do operacji okulistycznych nowa Umowa Lohmann Rauschen 45/18
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8
1 | Zestaw okulistyczny Skład zestawu: 1 x Serweta z włókniny trójwarstwowej typu SMS lub laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 51g/m2, wytrzymałości na rozciąganie min. 92 N, wytrzymałości na wypychanie min. 100 Kpa o wymiarach min 140 x 140 cm z jednym zbiornikiem płynów, kształtkami z otworem w centralnej części serwety o wymiarach min 8 x 10cm i folią samoprzylepną o grubości 0,025mm. Folia powinna utrzymać swe właściwości lepne przez cały okres zabiegu bez względu na warunki (mokro, sucho) Partia próbna 1 szt sterylna.; | szt | 1200 | 15 | 18000 | 8% | 1440 | 19440
2 | 2 x Osłona na podłokietnik z taśmą lepną zabezpieczajacą przed osunięciem się osłony z łokietnika lub gumką max 30 x 50 cm. Pakowane po 2 szt. | szt | 1200 | 2 | 2400 | 8% | 192 | 2592
3 | 1 x Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego lub włókniny typu sms o wymiarach min 75 x 90 cm niepylącego o gramaturze min 54 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie min 92 N, wytrzymałość na wypychanie min 100 Kpa Partia próbna - 1 szt. | szt | 1300 | 2 | 2600 | 8% | 208 | 2808
4 | Serweta wykonana z włókniny sms lub dwuwarstwowego laminatu z otworem o średnicy min 7 cm z przylepcem o wymiarach min 75 x 90 cm | szt | 600 | 2.5 | 1500 | 8% | 120 | 1620
Razem zadanie nr 59: |  |  |  |  | 24500 |  | 1960 | 26460
Słownie wartość brutto zadania nr 59:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 60 - Osprzęt eksploatacyjny do napędu neurochirurgicznego typu Linvatec Umowa z Linvatec 343/17 jest wykorzystana w 50%
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrze do kraniotomu typu 7021-815 posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 20 | 195 | 3900 | 8% | 312 | 4212
2 | Wiertło typu różyczka, śr. 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm, 4,0 mm,4,5 mm, 5,0 mm do wyboru Zamawiającego wg bieżących potrzeb | szt. | 20 | 190.25 | 3805 | 8% | 304.4 | 4109.4
Razem zadanie nr 60: |  |  |  |  | 7705 |  | 616.4 | 8321.4

## Arkusz1 (hidden)
3874503.42
317374.2
201376.8
7603.2
117612
288619.2
129081.6
34668
131414
1555.2
157465.08
63255.6
20185.2
37013.76
41368.32
103950
46656
90736.2
160380
170833.06
1296
47127.64
2169.72
12744
29970
14785.2
24138
140184
19502.1
243000
52876.8
17496
65378.88
6078
42768
8942.4
2916
9736.2
357271.34
149506.56
3326.4
10800
146880
70470
27540
664.2
29142.72
7560
40305.6
127535.04
31201.2
10044

## FORMULARZ A-C
Opis przedmiotu zamówienia - sterylne zestawy obłożeń do zabiegów operacyjnych
Załącznik Nr 2 Zmodyfikowany z dnia 27-01-021r.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie nr 1 - Sterylny zestaw obłożeń i osłon do operacji endoskopowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do Elektroresekcji Urologicznych (ZERU) typu: TURT/TURP/URS - TURS - sterylny Skład zestawu: 1 x Serweta z otworem na krocze o średnicy 5 cm z zintegrowanymi nogawicami, wyposażona w elastyczną osłonę bezlateksową na palec do badania per rectum i worek z sitem do przechwytywania płynów, wykonana z włókniny typu SMS lub laminatu dwuarstwowego o gramaturze min 54 g/m2, nieprzemakalność min 200 H2O, wielkość serwety 50 x 240x 180 cm. 1 x Fartuch operacyjny wzmocniony wykonany z włókniny typu sms o łacznej gramaturze w części krytycznej min 78g/m2, wzmocniony w części przedniej i dolnej oraz na rękawach, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia, długośc fartuch max 150 cm. Rękawy fartuchów zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny dobrze utrzymującej się podczas użytkowania, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu, przy szyi zapięcie na rzep - rozmiar XL- 1 szt, oraz fartuch operacyjny standardowy wykonany z włókniny SMS, gramatrura min 35 g/m2, rozmiar L - 1 szt, (dodatkowo zapakowany) 1 x Dren o wymiarach 8 mm x 140 cm Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach 150 x 190 cm. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną | zestaw | 2400
2 | Niesterylna Osłona Stołu Endoskopowego (NOSE) do zbiegów w ułożeniu ginekologicznym o wymiarze dla gotowego wyrobu 100x215 cm wykonana z laminatu dwustawowego o gramaturze min 49g/m2 i nieprzemakalności 250 H2O, zintegrowana w środkowej części z podkładem wysokochłonnym z pulpy celulozowej o wymiarze 60x90 cm. Osłona wyposażona w zakładki (kieszenie) do ustabilizowania serwety na stole endoskopowym: - w części górnej zakładka (kieszeń) o głębokości 30cm, - w części dolnej przecięta na długości 100 cm na dwie połowy (części), które wywinięte tworzą dwie zakładki (kieszenie)o głębokości max 60cm, do osłony podnóżek dla kończyn dolnych w ułożeniu pacjenta w pozycji ginekologicznej. Osłona zapakowana w higeniczny worek foliowy z etykietą zawierająca dane zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną Partia próbna 1 szt | szt | 2400
3 | Zestaw do Elektroresektoskopii Ginekologicznej (ZERG), sterylny Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 59g/m2, wielkość całkowita 75 x 190 cm. W centralnej części serwety otwór w kształcie równobocznego rombu o wielkości max 8cm x 8cm oraz wycięcięciem po obu stronach na pachwiny w kształcie półokręgu. Z serwetą integrowany worek foliowy do przechwytywania płynów, umiejscowiony poniżej otworu w kształcie rombu, posiadający: podłączenie do drenu, wewnętrzny perforowany zbiornik, z workiem zintegrowany sztywnik o długości mni 40 cm 2 x osłona na kończynę wielkości min 70 x 120 cm z dwiema taśmi lepnymi szer/dł. 10x50 cm do stabilizacji osłon na kończynach. 2 x sciereczki do wycierania rąk 1 x serweta wielkości 100 x 100 cm wykonana z cienkiego laminatu dwuwarstwowego Całość owinięta w serwetę wielkości 100 x 120 cm. Zestaw oznakowany etykietą w tym ( dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierająca informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną. Partia próbna - 1 sterylny zestaw. | zestaw | 3000
4 | Osłona na podpórkę (podłokietnik) kończyny górnej o wymiarze max 20 x 50cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego lub włókniny typu sms o gramaturze min. 49g/m2 i nieprzemakalności min 250cm H2O. Osłona w kształcie rękawa, przecięta na max 1/3 długości i wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiającą ufiksowanie jej na podłokietniku. | szt | 1500
Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 2 - Sterylne zestawy obłożeń do operacji dzieci
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do Operacji Pediatrycznych (ZOP) 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79 x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach 65 x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150 x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 75 x 190 cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2, odporna na przenikanie cieczy min 140cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 175 x 173 cm, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m2, w strefie krytycznej laminat trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2 odporność na przenikanie cieczy min. 203 cm H2O, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 240 x 148 cm, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m2, w strefie krytycznej laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O, 2x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 75 x 73 cm, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm, wykonana z laminatu min. trojwarstwowy o gramatura min 71g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O, 1x Taśma lepna 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna. 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli 1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik 1 x 10 szt Tupfer w kształcie miekkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 30 x 40 cm w wplecioną nitka radiacyjną, zapakowane w torebkę papierową lub kartonik 2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony , rozmiar XL 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m2; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm, odporność na penetraje mokrobiologiczną na mokro min 300 CFU/100 cm 2 na całej powierzchini. Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu.Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną Partia próbna - 1 sterylny zestaw | szt | 900
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 3 - Sterylne zestawy obłożeń do operacji onkologiczych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do Operacji Brzuszno - Kroczowych (ZOBK) 1x Serweta chirurgiczna o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anastezjologicznym i nogawicami, w okolicach jamy brzusznej samoprzylepny otwór o wymiarach 25x30 cm otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach min. 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm, wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Serweta wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m2, dodatkowa warstwa chłonna w strefie krytycznej o gramaturze min 68 g/m2 , odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O. 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 75 x 75cm, wykonana laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2, 1x Taśma przylepna typu rzep o wymiarach 2,5x30 cm, 1x Taśma lepna min 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna, 2x Ściereczki do wycierania rąk 18 x 25 cm, 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 73g/m2 , odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min.100 kPa. 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli 1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik 1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 30 x 40 cm w wplecioną nitka radiacyjną.zapakowane w torebkę papierową lub kartonik 2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony , rozmiar XL 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m2; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm, odpornośc na penetraje mokrobiologiczną na mokro min 300 CFU/100 cm2 Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu.Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym. | szt | 750
2 | Zestaw do Operacji Tarczycy (ZOT) 1 x Serweta do operacji na tarczycy o wymiarach min. 200/ 280 x 350cm z otworem samoprzylepnym min 11x11cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2, odporna na przenikanie cieczy min. 127cm H2O, 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2 , odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa, 1 x Organizator przewodów o wymiarach min 2,5x 30 cm z repozycjonowaną taśmą lepną. 1 x Taśma samoprzylepna min 9 x 49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji 2 x Ściereczki do wycierania rąk min. 18x25 cm. 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli 1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik. 1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 30 x 40 cm w wpleciona nitka radiacyjną.zapakowane w torebkę papierową lub kartonik. 2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony , rozmiar XL 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m2; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, dobrze utrzymującym się podczas użytkowania, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm, odporność na penetraje mokrobiologiczną na mokro min 300 CFU/100 cm 2 na całej powierzchini. Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym | szt | 1500
3 | Zestaw do Dolnych Operacji Ginekologicznej (ZDOG) 1x Serweta o wymiarach min 200/270x 215 cm, zintegrowana z nagawicami i ekranem anastezjologicznym, otwór w okolicach krocza o wymiarach min. 13x24 cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2 , odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O, 1xSerweta a ginekologiczna o wymiarach min. 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach min. 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów,wykonana z laminatu min. trojwarstwowego o gramaturze min 114 g/m2 odporność na przenikanie cieczy min. 127 cm H2O. 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2 (włóknina min.27 g/m2 + folia PE min. 60 mikronów), odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O. 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min.100 kPa. 2 x Ściereczki do wycierania rąk min. 18x25 cm 1x Taśma przylepna typu rzep o wymiarach 2,5x30 cm .c 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele 1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową 1 x 10 szt Tupfer w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 30 x 40 cm w wplecioną nitka radiacyjną zapakowane w torebke papierową 2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar XL 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m2; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep.Odporność na przenikanie cieczy 110 cm, odporność na penetraje mokrobiologiczną na mokro min 300 CFU/100 cm 2 na całej powierzchini. Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym. | szt | 100
4 | Zestaw do Laparotomii Onkologicznej -(ZLO) 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach 65 cm x 85 cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o łącznej gramaturze 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy 150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150 cm x 190 cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 75 cm x 190 cm,wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o łącznej gramaturze 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho 100 kPa, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 175 x 175cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 20 x 55cm oraz organizatorami przewodów, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 240x150cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 55x20 cm oraz organizatorami przewodów, 2x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 75x75cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 20x35cm, 1x Serweta o wymiarach 75 x 90 cm, wykonana laminat min. trójwarstwowy o gramatura 71 g/m2 1x Taśma lepna 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna 2x Ściereczki do wycierania rąk 18 x 25 cm. 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpeli 1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowane w torebkę papierową lub kartonik 1 x 10 szt Tupfer w kształcie miekkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 30 x 40 cm w wplecioną nicią rtg, tupfery zapakowane w torebka papierową lub kartonik. 2 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar XL; 1 x Fartuch operacyjny extra wzmocniony, rozmiar L. Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m2; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep.Odporność na przenikanie cieczy 110 cm, odporność na penetraje mokrobiologiczną na mokro min 300 CFU/100 cm 2 na całej powierzchini. Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 w strefie krytycznej laminat trójwarstwowy o gramatura 71 g/m2, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 194cm H2O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro 195/186 kPa. Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną oraz dodatkowo oznakowany za pomocą kolorowego znaku umieszczonego na zestawie, etykiecie samoprzylepnej oraz opakowaniu zbiorczym. Partia próbna 1 zestaw sterylny |  | 3200
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 4 - Sterylne zestawy obłożeń do cięcia cesarskiego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do Cięcia Cesarskiego (ZCC) 1 x Osłona na stolik Mayo wielkość 80x140 cm, wykonana z mocnej foli PE o grubości min. 0,07 mm z warstwą chłonną o wymiarze 60x140 cm z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36 g/m2 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm z warstwą chłonną przez całą długość serwet o wymiarze 65x190 cm 1 x Serweta do zawinięcia noworodka 95x150cm wykonana z bawełnopodobnej, delikatnej włókniny posiadającej atesty antytoksyczności, niepodrażniająca delikatnej skóry dziecka, gramatura 50g/m2. 2 x Ściereczka do rąk 30x35 cm wykonana z włókniny poliestrowo-celulozowej 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200x300cm posiadająca otwór o wym. 30x30cm zintegrowany z antybakteryjną folią chirurgiczną o grubości 25mm i współczynniku paro przepuszczalności 1.000g/m2/24h,z czynnikiem bakteriobójczym opartym na aktywnych jonach srebra. Otwór otoczony zbiornikiem przechwytującym płyny o wymiarze 80x100cm (+/- 5cm) wyposażonym w zawór do podłączenia drenu. Serweta wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2 i nieprzemakalności powyżej 200cm H2O, wytrzymałości na wypychanie min. 89 kPa i na powyżej 89. N 1 x 10 szt kompresów bawełnianych z gazy 17- nitkowe, 12- warstwowe, wielkości 10cm x 20cm z wplecioną nitką radiacyjną zapakowana w torebke papierowa lib kartonik. 1 x 5 szt tupferów w kształcie miękkiej kuli z gazy bawełnianej 20 nitkowej o wielkości 40 x 40 cm w wplecioną nitka radiacyjną.zapakowane w torebkę papierową lub kartonik 1 x 3 serwety bawełniane 45 x 45 cm z nitką radiacyjną 1 x centymetr jednorazowego użytku, długość 100 cm. 2 x Fartuch operacyjny XL- jeden fartuch w rozmiarze XL, dodatkowo zapakowany) 1 x Fartuch operacyjny L. Fartuchy wykonane z włókniny typu sms, o łacznej gramaturze min 749/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi oraz wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej – przód i rękawy powyżej łokcia. Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny,tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie na rzep. Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną. Partia próbna. 1 sterylny zestaw | zestaw | 1600
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 5 - Sterylny zestaw obłożeń do naturalnego porodu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do naturalnego porodu - skład: Zestaw do naturalnego porodu - skład: 1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu) 1 x Jednorazowe nożyczki chirurgiczne tępo-tępe proste dł min14,5 cm 1 x jednorazowe kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher dł min 14 cm 20 x Kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40g/m2 2 x zacisk do pępowiny 53 mm. 1 x serweta włókninowa dla noworodka o wielkości 87x90 cm 1 x serweta pod pośladki dwu-warstwowa o wielkości 100 x 120 cm z zintegrowanym workiem na płyny, worek z wyskalowana podziałka co 100 i 500 ml do 2500 ml. 2 x ręcznik do rąk o wielkość min 30 x 30 cm Narzędzia jednorazowego użytku czytelnie oznakowane kolorem i symbolem przekreslona ② - oznaczającym brak możliwości resterylizacji . Zestaw posiadający listę komponentów, oznakowany etykietą w tym (dwie mini-etykiety samoprzylepne zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną. Partia próbna 1 sterylny zestaw | szt | 1500
2 | Jednorazowe nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler lub równoważne, dł min 14,5 cm. | szt | 1500
1: Razem zadanie nr 5: |  |  | 0
Słownie wartość brutto zadania nr 5:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 6 - Fartuch operacyjny (chirurgiczny) - sterylny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m2; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, dobrze utrzymującym się podczas użytkowania, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha umożliwiające jego identyfikację przed rozłożeniem, wewnętrzne owinięcie papierowe, min 1 chłonny ręcznik. W pełnej numeracji rozmiarowej do wyboru zamawiającego. Fartuch zgodny z norma PN-EN 13795 lub równoważną., spełniający minimalne wymagania dla obszaru krytycznego: odporność na przenikanie płynów min 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min 250/230 KPa. Szwy wykonane metodą nienaruszającą struktury włókniny lub inną zgodną z normą.Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 110 cm, odporność na penetraje mokrobiologiczną na mokro min 300 CFU/100 cm2 na całej powierzchini. Opakowanie zewnętrzne posiada: dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | szt | 18000
2 | Fartuch operacyjny wzmocniony (FOW) - do procedur o podwyższonym ryzyku wykonany z włókniny typu sms/smms sterylny, z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu oraz wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej – przód i rękawy powyżej łokcia. Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, dobrze utrzymującymi się podczas użytkowania. Tylne poły zakładane i wiązane na troki (troki nie mogą się urywać) łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie na rzep. Wewnętrzne owinięcie papierowe, min 1 chłonny ręcznik. W pełnej numeracji rozmiarowej do wyboru zamawiającego. Fartuch zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważną., spełniający minimalne wymagania dla obszaru krytycznego: gramatura min 74g/m2 odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym min 190 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro minimum min /194/125 kPa, poza obszarem krytycznym minimum > 100 kPa na sucho. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho minimum 29 N, na mokro minimum 30 N. Szwy wykonane metodą nie naruszającą struktury włókniny lub inną zgodną z normą. Opakowanie zewnętrzne posiada: dwie etykiety samoprzylepne nazwą wyrobu w języku polskim , rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. | szt | 19000
1: Razem zadanie nr 6: |  | 0
Słownie wartość brutto zadania nr 6:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 7 - Sterylna osłona głowic USG typu BK Medical
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona na głowicę śródoperacyjną, laparoskopową giętką do USG, jednorazowa sterylna, ze wzmocnioną komorą na czoło głowicy oraz rękawem na kable. Wymiary 15x244, osłona kompatybilna z głowicą typu 8666 będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt | 130
2 | Osłona na głowicę śródoperacyjną dwupłaszczyznową do USG, jednorazowa sterylna , bez lateksowa, z rękawem na kable. Szerokość komory głowicy min 6 cm, wymiary osłony 20 x 244 cm , kompatybilna z głowica typu 8814 będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt | 200
3 | Osłona na głowicę liniową do USG, jednorazowa sterylna , bez lateksowa, z rękawem na kable. Wymiary 20 x 244 cm, kompatybilna z głowica typu 8811 | szt | 110
4 | Osłona na głowicę endovaginalną do USG, jednorazowa sterylna , bez lateksowa, z sterylnym pakietem żelowym. Wymiary 11,5, 3,5x61 cm, kompatybilna z głowica typu 8819 | szt | 25
5 | Osłona na głowicę anorektalną 3D do USG, jednorazowa sterylna. Wymiary 2,5x28 cm . | szt | 600
6 | Osłona na głowicę convex typ 8820e i typ 8830 będących na wyposażeniu Zamawiającego do nefrostomii, sterylna, bezlateksowa, złożonoa teleskopowo o wymiarach 14 x 91,5 cm | szt | 600
Razem zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto zadania nr 7:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 8 - Serwety sterylne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Serweta z taśmą lepną na długim boku o wymiarach 150 x 190 cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2 lub włókniny typu sms o gramaturze min 51g/m2 | szt. | 7540
2 | Serweta z taśmą lepną o wymiarach 90x75 cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 lub włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 | szt. | 19000
3 | Serweta chirurgiczna z otworem o wymiarach 75x 75 cm wykonana z laminnatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54 g/m2 lun włókniny sms o gramaturze min. 51 g/m z otworem samoprzylepnym - średnica otworu 5- 7 cm | szt. | 7980
4 | Serweta operacyjna wykonana z włókniny typu SMS lub laminatu dwuwarstwowego o wielkości 75 x 75 cm z taśmą samoprzylepną zabiegów chirurgicznych. | szt. | 15514
5 | Serweta pod pośladki w rozmiarze min. 75 x 100 cm z torbą do przechwytywania płynów wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego. Partia próbna - 1 szt | szt. | 1500
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 9 - Sterylne osłony i taśmy lepne, kieszenie, organizatory
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 55 g /m2 o wymiarach 35 x 80 cm, z taśmą lepną o wymiarach min 9 cm x 49 cm, utrzymijaca swoje własciwości lepne zarówno w warunkach suchych jak i mokrych, nie może pozostawić resztek kleju na skórze pacjenta. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zewnetrzne zawiera: minimum jedna etykietą, dwukrotnie przylepną, w jezyku polskim zawierajacą nazwę produktu, numer katalogowy, serię datę ważności, informację o producencie (informacje o producencie nie mogą być zakodowane kodem kreskowym). | szt | 1700
2 | Osłona (serweta) na stolik Mayo - typu worek o wymiarach 75-80 cm x 140-150 cm, wzmocniony warstwą chłonną nieprzemakalną o łą cznej gramaturze min 57 g/m2 w części roboczej blatu stolika. Kolorl osłony- niebieski lub zielony do wyboru Zamawiającego Opakowanie zewnętrzne zawiera: minimum jedna etykietą, dwukrotnie przylepną, w jezyku polskim zawierajaca nazwę produktu, numer katalogowy, serię datę ważności, informację o producencie (informacje o producencie nie mogą być zakodowane kodem kreskowym. Pakowane pojedyńczo. | szt | 1160
3 | Taśmy lepne wielkości min 9 x 40 cm cm sterylne pakowane pojedynczo. | szt | 6850
4 | Kieszenie na ssak i końcówki do elektochirurgii: dwudzielna z przylepcem o wymiarach 30 x 40 cm wyposażone w sztywnik wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE. Pakowane pojedyńczo. Partia próbna 1 szt | szt. | 1370
5 | Organizator do przewodów o wymiarach min 2 x 22 cm z rzepem. Pakowane pojedyńczo. | szt | 20570
Razem zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadania nr 10 - Sterylny worek do przechwytywania płynów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny samoprzylepny worek (torba) do przechwytywania płynów Worek w kształcie trójkąta równoramiennego o wielkości trójkąta max 50/ 60 x 50/60 cm z wydłużonym kołnierzem z taśma lepną. Worek z zaworem i filtrem do podłączenia drenu oraz usztywnionym brzegiem umożliwiającym formowanie worka. Jednorazowego użytku, sterylny z samoprzylepną taśmą odporną na przemakanie. Pakowane pojedyńczo. Oznakowany etykietą samoprzylepną zawierającą informację zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2017 lub równoważną. | szt | 490
Razem zadanie nr 10 :
Słownie wartość brutto zadania nr 10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 11 - Sterylna osłona do detektora promieniowania typu Gamma Finder II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylna osłona do zabezpieczenia detektora promieniowania Gamma Finder II, wykonana z folii odpornej na rozerwania w kształcie stożka z min.jedną taśmą samoprzylepną. Osłona dopasowana do wielkości urządzenia tj. o max wymiarach: długość 225 mm x wysokość- 46 mm x szerokość - 52 mm. Wyposażona w jedną etykietę samoprzylepną. Partia próbna 1 szt | szt | 1200
Razem zadanie nr 11:
Słownie wartość brutto zadania nr 11:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 12 - Sterylna osłona na kamerę, światłowód i przewody typu TUBUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona na kamerę, światłowód i przewody sterylna, wykonana z przeźroczystej miekkiej folii z kartonikiem i dwiema tasmami lepnymi , złożona teleskopowo wielkość min14x 250 cm, pakowana pojedyńczo.Oslona powinna posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia: dwie etykiety dwukrotnie przylepne, w języku polskim zawierające nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane kodem kreskowym. Partia próbna 1 szt. | szt | 9250
Razem zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto zadania nr 12:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 13 - Sterylna osłona na ramię C
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1. | Sterylna osłona na ramię C (aparatu rtg), jednorazowego użytku, wykonany z przeźroczystej miękkiej dobrze układającej się foli polietylenowej o grubość min 0,50 mm, odporna na przerwanie, składająca się z jednej osłony- osłona jednoczęściowa uniwersalna - osłaniająca ramię C o wymiarach min 90 x 200 złożona teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem nakładania, z min dwiema taśmami mocującymi. Opakowanie zawiera :minimum jedną etykietę w języku polskim zawierająca nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | szt | 1850
Razem zadanie nr 13 :
Słownie wartość brutto zadania nr 13:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 14 - Czepek operacyjny jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek operacyjny o konstrukcji do wyboru Zamawiającego: a) ze szwem przez środek czepka, bez gumki w okolicy czoła, konstrukcja czepka odpowiednia dla osób z długimi włosami b) wiązany na troki z wydłużoną częścią przednią umożliwiającą jej wywinięcie i utworzenie przeciwpotnej taśmy. Czepek wykonany z perforowanej antyalergicznej, miękkiej oddychającej włókniny, (antyalergiczność potwierdzona badaniami w karcie parametrów techniczno-użytkowych producenta), gramatura 25 g/m2. Czepki pakowane w sztywny kartonik tzw. podajnik z perforowanym otworem, ułożone pojedynczo tzn. jednoczasowo pobieramy tylko jeden czepek. Partia próbna 1 karton czepków ze szwem przez środek czepka bez gumki w okolicy czoła. | szt | 106000
2 | Czepek operacyjny w kształcie furażerki, przeznaczony dla osób z krótkimi włosami, wykonany z perforowanej antyalergicznej miękkiej włókniny (antyalergiczność potwierdzona badaniami w karcie parametrów techniczno użytkowych), wykończony podwójną warstwą dookoła głowy o gramaturze 25 g/m2. Czepki pakowane w sztywny kartonik tzw. podajnik z perforowanym otworem, ułożone pojedynczo tzn. jednoczasowo pobieramy tylko jeden czepek. Partia próbna 1 karton . | szt | 61000
Razem zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto zadania nr 14:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 15 - Maseczka chirurgiczna typ II z przeznaczeniem do użytku w bloku operacyjnym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1. | Maseczka medyczna (chirurgiczna) typ II- wykonana z bezwonnej trójwarstwowej antyalergicznej włókniny, (środkową warstwę stanowi filtr o wysokiej efektywności filtracji, wewnętrzna warstwa wolna od mikrokosmków, antyalergiczna, nie powodującej podrażnień skóry twarzy, (przebadana dermatologicznie- wynik badania potwierdzony w karcie technicznej producenta, gwarantująca komfort oddychania (podczas wdechu nie może zasycać się do ust), wiązana na troki, długość troczka co najmniej 30 cm, z modelującą kształtką na nos, (kształtka po ufiksowaniu na nosie umożliwia jej dokładne przyleganie wokół nosa, zgodna z normą PN-EN 14683 lub równoważną i określona w klasie II; Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98 %; łatwość oddychania < 29,4 Pa/cm2, pakowana w sztywny kartonik w formie podajnika maksymalnie 50 sztuk umożliwiające ich higieniczne przechowywanie oraz łatwość wyjmowania z kartonika – sposób ułożenia maseczek w kartonie powinien zapewniać pobranie tylko jednej maseczki. Maseczka w czasie użytkowania nie może się rozwarstwiać i przemakać, powinna zakrywać twarz w obszarze od grzbietu nosa i zachodzić głęboko za podbródek, kolor do wyboru Zamawiającego spośród co najmniej 2 kolorów tj. niebieski, zielony. Opakowanie - sztywny kartonik z perforowanym otworem do wyjmowania maseczek, oznaczony nazwą producenta, nr ref, znak CE z numerem, wskazanie normy i typu maseczki, kolor maseczki, termin przydatności do użytku. Partia próbna : 1 opakowanie (50 sztuk) w kartoniku | szt | 260000
Razem zadanie nr 15:
Słownie wartość brutto zadania nr 15…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 38 - Komplet chirurgiczny 1 x użytku - cały szpital Morski, Wimcenty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Komplet chirurgiczny 1 x użytku. składajacy się z bluzy i spodni wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m2 rozmiar od S-XXXL, kolor (niebieski,zielony, fioletowy do wyboru Zamawiającego). Bluza - pod szyją wycięcie w kształcie litery "V" obszyte lamówką, trzy duże kieszenie, rękawy wszywane, spodnie wiązane na troki, rękawy i nogawki spodni na końcach podwinięte i obszyte. Pakowne pojedyńczo- 1 komplet w opakowaniu foliowym, dopasowanym wielkością do złożonego kompletu, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób tj. nazwa wyrobu, symbol katalogowy zgodny z formularzem ofertowo -cenowym, rozmiar lot, nazwa producenta/dystrybutora. Produkt zgodny z normą EN 13795. Partia próbna 1 komplet rozmiar S; 1 komplet rozmiar XXXL. | komplet | 20000 | 3.65 | 73000 | 8% | 5840 | 78840
Razem zadanie nr 38: |  |  |  |  | 0 |  | 5840 | 0
Zadanie nr 16 - Marker (pisak) do zaznaczania pola operacyjnego na skórze pacjenta
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Marker skórny, sterylny, dwustronny z ciennką i grubą końcówką pisaka, do zaznaczania pola operacyjnego, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące, fioletowy atrament, skala pomiarowa na korpusie pisaka min 5 cm, z linijką dwustronną ze skalą pomiarową min 15 cm. Partia póbna 1 szt | szt | 2000
Razem zadanie nr 16:
Słownie wartość brutto zadania nr 16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 17 - Ręczniki kąpielowe do stosowania w bloku operacyjnym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Ręcznik kąpielowy 1 x użytku,chłonn, wykonany z wysokochłonnego materiału, wzmocniona na całej powierzchni, gramatura 40 g, wymiary min 70 x 80 cm. Pakowane po 50 szt. Opakowanie z . Partia próbna - 1 szt | szt | 3450
Razem zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto zadania nr 17…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 18 - Koszula uniwersalna dla pacjenta i do porodu 1 x użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa koszula dla pacjenta i do porodu wykonana z miękkiej antystatycznej włókniny poliestrowej o gramaturze min 50g.m2, niepyląca, nie uczulajacej i niedrażniącej skóry, miekka w dotyku.Zakładana przez głowę z rozcieciem podkrój w kształcie litery V lub okrągły, z krótkim rękawem Szeroki krój długość min 90 - 95 cm. Kolor biały,niebieski lub zielony do wyboru Zamawiającego Rozmiar uniwersalny. Pakowane w higieniczny worek foliowy z etykietą identyfikująca wyrób Partia próbna 1 szt. | szt | 23500
Razem zadanie nr 18:
Słownie wartość brutto zadania nr 18…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 19 - Epidemiologiczny monitoring sal operacyjnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Epidemiologiczny monitoring sal operacyjnych (EMSO) - składający się z następujących elementów: 1 x jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, poliester) o grubości min 0,14 mm (grubość i skład laminatu potwierdzona stosownym dokumentem) oraz z wysokochłonnego rdzenia o grubości min 0.7 mm, scalonego z podkładem na całej jego długości. Wymiary podkładu: 100 cm(+/- 2 cm ) x 225 (+/- 4 cm ), produkt o jednorodnej strukturze, nie powodującej udszkodzeń skóry pacjenta. Gramattura min 125g/m2. Wchłanialność płynów 3200g/m2, potwierdzona badaniem akredytowanego labaoratorium z przeliczeniem wyniku próbki na wielkość chłonnego rdzenia tj. 100 cm(+/- 2 cm ) x 225 (+/- 4 cm) 1 x osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o wielkości min szerokość min 30 cm długość min 75 cm z regulowanymi taśmami do zabezpieczenia przedramienia pacjenta na podłokietniku. 1x prześcieradło do przykrycia pacjenta z włókniny poliestrowej o gramaturze 45-55g/m², niejałowe rozmiar 200-210 cm x150-160 cm. Zamawiający w ramach kwoty Zadania wymaga wprowadzenia programu - epidemiologiczny monitoring sal operacyjnych wg wytycznych CDC, w składzie: 1) Żel fluorescencyjny - 20 szt/ miesiąc wraz z dwiema latarkami do odczytu prób monitorowania efektywnosci sprzątania 2) 1 x Elektroniczne przenośne urządzenie do rejestracji danych wraz z oprogramowaniem do monitorowania i comiesięcznego raportowania jakości sprzątania profilaktycznego i generalnego sal operacyjnych wg wytycznych CDC&P 3) min 1 x w roku szkolenie pracowników Działu Utrzymania Czystości w Bloku Operacyjnym Zamawiającego. 3) użyczenia szaf magazynowych (3 sztuki) wykonanych ze stali nierdzewnej o wymiarach: dł 1200 x szer 470 x wys.1800 mm, drzwi przeszklone (szkło bezpieczne, przeźroczyste), otwierane skrzydłowo drzwi wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania uchwyt drzwi z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy), szkło mleczne, zamykana na klucz. Szafa z przeznaczeniem do przechowywania w warunkach czystości mikrobiologicznej zestawów EMSO." Miejsce instalacji: Blok GCO i Mały Blok Szpital Morski im. PCK | szt | 12000
2 | Pozycjoner stabilizujący pozycję ciała pacjenta onkologicznego (PSPC) - jednorazowy, wykonany z włókna poliestrowego i pianki kompozytowej, składający się z dwóch części, każda część wyposażona w klamrę i mocny rzep. Wielkość pozycjonera: część pierwsza - min 10 cm x 84 cm, część druga- min 10 cm x 71 cm. Opakowanie z etykietą informacyjną zawierającą min: nazwę producenta, nazwę wyrobu, nr ref (symbol katalogowy), znak CE. Partia próbna 1 szt |  | 5000
3 | Mata chłonna z możliwością przytwierdzenia do podłogi, o rozmiarach 80 x 120 cm, wchłanialność min 1500 ml. Mata chłonna wykonana z warstwy chłonnej zatrzymującej płyn wewnątrz i warstwy nieprzemakającej, antypoślizgowej, stabilnie przylegać do podłoża. Wchłanialność płynu potwierdzona dokumentem producenta (raport z badaia).Partia próbna 1 szt | szt | 4700
4 | Prześcieradło transportowe o udzwigu min 250 kg wielkość min100 x 200 cm , wykonane z jednolitej tkaniny odpornej na rozerwanie. | szt | 650
Razem zadanie nr 19:
Słownie wartość brutto zadania nr19…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 20- Zestaw pościeli dla pacjentów sali nadzoru poznieczuleniowego i ginekologii i położnictwa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | 3 - częściowy komplet : 1 x jednorazowy koc rozmiar min 110x220 wykonany z podwójnej warstwy włókniny polipropylenowej o gramaturze min 30g/m2, z wypelnieniem wiskozowo-poliestrowym typu Molton o gramaturze min 60 g/m2. 1 x prześcieradło wykonane z miękkiej bawełnopodobnej nieuczulajacej włókniny w kolorze białym, rozmiar 150 x 210 (+/- 10 cm) 1 x poszewka na poduszkę - 65x75 wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/ m2, Komplet zapakowany w foliową torbę z etykietą informacyjną. Dla potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga karta techniczna producenta kompletu lub poszczególnych jego elementów. Partia próbna 1 komplet | komp. | 9600
Razem zadanie nr 20:
Słownie wartość brutto zadania nr 20…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 21 - Fartuch foliowy ochronny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch foliowy wykonany z mocnej cienkiej, folii, Zakładane przez głowę z karczkiem z przodu, wiązane z tyłu na troki. Rozmiar uiwersalny. | szt | 40000
Razem zadanie nr 21:
Słownie wartość brutto zadania nr 21…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 22 - Obuwie operacyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Obuwie operacyjne ochronne, wykonane z polimeru typu STERI-TECH lub równoważne, odpornego na rozpuszczalniki, detergenty, działanie cieczy w tym krwi, chemikalia, kwas mlekowy, słoną wodę, zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, hamujący wzrost grzybów i bakterii. Rozmiar od 35 do 48 - do wyboru Zamawiającego. Obuwie operacyjne o parametrach technicznych: absorbcja wstrząsów, utrzymanie prawidłowej rzeźby anatomicznej stopy, powodującej redukcję energii statycznej, otwory wentylacyjne w bucie i wkładce wewnętrznej zapewniające przepływ powietrza wokół stopy podczas chodzenia, wkładka antystatyczna nie wyjmowana, podeszwa zabezpieczona przed poślizgiem i wyładowaniom elektrostatycznym, z tyłu na odpinany pasek z możliwością przesunięcia na grzbiet buta. Obuwie można poddawać procesowi mycia i dezynfekcji w preparatach zatwierdzonych przez PZH oraz poddawać myciu maszynowemu w myjniach, z możliwością sterylizacji w temp 134 st C.Obuwie zgodne z normą EN ISO 20347:2012 lub równoważną. Środek ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe, klasa II.Min 5 kolorów w ofercie (granatowy, biały, niebieski, czerwony, pomarańczowy) do wyboru Zamawiającego. Partia próbna 1 para rozmiar 39 w kolorze granatowym. | par | 200
Razem zadanie nr 22:
Słownie wartość brutto zadania nr 22…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 23 - Okulary ochronne dla pracowników medycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Lekkie okulary ochronne wykonane z przeźroczystego poliwęglanu do ochrony oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szkła posiadają specjalną powłokę chroniącą je przed zaparowaniem. Wielokrotnego użytku. Okulary ochronne jako środek ochrony indywidualnej (PPE – personal protective equipment) oznakowany i zgodny z normą: PN-EN ISO 4007:2012 Środki ochrony indywidualnej. Ochrona oczu i twarzy. Terminologia oraz PN-EN 166:2005P Ochrona indywidualna oczu lub równoważną. Partia próbna 1 szt. | szt | 120
Razem zadanie nr 23:
Słownie wartość brutto zadania nr 23…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 24 - Osłona szyi pod kołnierz rtg
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona szyi w kształcie golfu o średnicy otworu min 17 cm, wykonana z miekkiej dzianiny wokół szyi o wysokosci min 5 cm i wydłużonym kołnierzem opadajacym na ramiona, wykonanym z miękkiej oddychającej włókniny w kształcie prostokąta o wielkości min: 44 x 55 cm, zabezpieczająca obustronnie szyję, kark i przednią część mostka (wydłużona część powinna sięgać do min wyrostka mieczykowatego. Pakowania min po 50 szt w higienicznym sztywnym kartonie umożliwjącym higieniczne otwarcie kartonu i pobieranie asortymentu. Produkt zgodny z normą EN- 10 993 w zakresie kontaktu ze skórą użytkownika oraz PN-EN 13795 lub równoważną Partia próbna 1 karton | szt | 11650
Razem zadanie nr 24:
Słownie wartość brutto zadania nr 24:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 25 - Pozycjonery przeciwodleżynowe wielorazowego użytku do układania pacjenta na stole operacyjnym, wykonane z medycznego żelu silikonowego (oprócz asortymentu wymienionego w pozycji 9,10,11), wodoszczelne o właściwościach nie powodujących podrażnienia skóry potwierdzone stosownym dokumentem badań zgodnych z normą EN-ISO 10933-10 - Biologiczna ocena wyrobów medycznych - test na uczulanie skóry i EN-ISO 10993-1 - ocena biokompatybilności wyrobu lub równoważną. Możliwość mycia i dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, przezierne dla promieni rtg, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, bez lateksu.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Podkład otaczający kostkę i piętę o wymiarach min 250x120x10 mm (+-10 mm) z możliwością zabezpieczenia na stopie za pomocą taśmy z rzepem. | szt | 24
2 | Materac żelowy o wymiarach 1150x500x10 mm (+- 10 mm) | szt | 7
3 | Półwałek uniwerslany do układania dzieci 305 x 95x 70 mm. Partia próbna 1 szt | szt | 5
4 | Podkład żelowy pod łydkę o wielkości 320x220x10 mm | szt | 6
5 | Krążek pod głowę dla dorosłych 200x75x50 mm. | szt | 7
6 | Pozycjoner z podwójnym żelem do ochrony głowy o wymiarach 260x250x50 mm | szt | 7
7 | Pozycjoner z podwójnym żelem do ochrony ręki o wymiarach 330x140x30 mm | szt | 7
8 | Pozycjoner z podwójnym żelem do ochrony ręki długa o wymiarach 460x180x35 mm | szt | 7
9 | Pozycjoner z podwójnym żelem do ochrony nogi 515x180x40mm | szt | 8
10 | Żelowy pozycjoner do ochrony czoła o wymiarach 165x80x8mm Partia próbna 1 szt. | szt | 10
11 | Krążek po głowę, pozycjoner z powłoką antyseptyczną o wymiarach 264 x 220 x 64mm | szt | 7
Razem zadanie nr 25:
Słownie wartość brutto zadania nr 25…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 26- Asortyment eksploatacyjny wielorazowego użytku kompatybilny z posiadanym sprzętem Aesculap
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Piła drutowa typu Gilii dł 400 mm. Opakowanie 10 szt. | op | 100
2 | Martryca do nacinania skóry 1:1,5; 1:3 ;1:6 sterylna rozmiar do wyboru zamawiajacego pakowane po 10 szt | op | 6
3 | Ostrza do dermatomu, opakowanie zbiorcze 10 szt. | op | 6
4 | Ostrze do sternotomu dł.34 mm szer. 1,1 mm | szt | 10
5 | Silikonowy wewnętrzny zawór klapkowy do trokara o śr 5,5 mm,; 10,0 mm, 13,0 mm wielorazowy - rozmiar do wyboru Zamawiającego | op | 2
6 | Uszczelka do trokarów o śr 5,5 mm, pojedyńcza czerwona; 10,0 mm pojedyńcza zielona; 13,0mm pojedyńcza żółta - do wyboru Zamawiającego | op | 2
7 | Zestaw uszczelek z redukcją żółta, czarna i zielona - do wyboru Zamawiającego | op | 2
8 | Pierścień kodujący do trokara o średnicy 5,5 mm;10,0 mm;13,0mm | op | 1
9 | Wkład roboczy monopolarny nożyczek z wkładką weglową, odgięte w lewo, dł€gość wkładu 310mm i 420mm do wyboru | szt | 20
10 | Wkład roboczy monopolarny do kleszczyków Meryland średnica 5 mm, długość 310mm i 420mm - do wyboru Zamawiającego | szt | 6
11 | Wkład roboczy monopolarny do kleszczyków typu Overholt 90 st. długość 310mm i 370 mm - do wyboru Zamawiającego | szt | 2
12 | Wkład roboczy monopolarny kleszczyków jelitowych typu Dorsey śr. 5 mm dł 310 i 420 mm do wyboru Zamawiającego | szt | 10
13 | Wkład roboczy bipolarny do nożyczek śr 5 mm, dł 310 mm i 420 mm - do wyboru Zamawiającego | szt | 8
14 | Wkład roboczy kleszczyków okienkowych makro, bipolarne, śr 5 mm dł 310 mm | szt | 8
15 | Wkład roboczy bipolarny do kleszyków Meryland, okienkowe, zagięte w lewa śtronę śr 5 mm, dł 310 i 420 - do wyboru Zamawiającego nkowy makro, bipolarny | szt | 8
16 | Izolacyjna rurka zewnątrzna typu TUBUS śr 5/5 mm;5/10 mm;10/10mm długość dla każdej średnicy 310 mm do wyboru Zamawiającego | szt | 40
17 | Izolacyjna rurka zewnątrzna typu TUBUS śr 5/5 mm;10/10mm długość dla każdej średnicy 420 mm do wyboru Zamawiającego | szt | 20
18 | Uchwyt do monopolarnej elektrody | szt | 3
19 | Elektroda monopolarna o kształcie L,J Szpatuła | szt | 20
20 | Przewód do narzędzi laparoskopowych monopolarnych i bipolarnych kompatybilny z generatorem Valleylab i Olympus,ERBE | szt | 5
21 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego bez blokady i z blokadą , ze stałym, izolowanym przyłączem hf i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym, komopatybilna z opisanymi wkładami roboczymi | szt | 20
22 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego bipolarnego z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową całkowitej dezaktywacji blokady, ze stałym, izolowanym przyłączem hf moppatybilna z opisanymi wkładami roboczymi | szt | 10
23 | Dren silikonowy do insuflatora z funkcja podgrzewania gazu, wielokrotnego uzytku (krotność użycia min 100 razy). Dren kompatybilny z insuflatorem Aesculap,Wolf | szt | 8
24 | Igła Veresa do insuflacji wielorazowego użytku śr 2,1 długość 100,120,150 mm- do wyboru Zamawiającego | szt | 10
25 | Imadło proste lub odgięte w lewo lub prawo, z jednostopniowym mechanizmem zapiecia "one click" długość, z kanałem płuczącym 310 mm, | szt | 2
26 | Swiatłowód laparoskopowy autoklawowalny, wielorazowego użytku, śr 4,8 dł 250 i 350 cm z adapterami do żródła światła Wolf, Ausculap - do wyboru Zamiawiającego | szt | 1
27 | Optyka laparoskopowa (laparoskop)autoklawowalna, zgodna ze standardem FULL HD, adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (min.3 Wolf, Olympus, Aesculap, Smith&Nephew, Storz), szfirowe szkło wklejane za pomocą specjalnego kleju do obudowy, kąt 30 st. Śr 10 mm dł. 330, kompatybilna z kamerą f. Wolf, Aesculap, Olympus. | szt | 1
28 | Cewnik urologiczny typu GUYON średnica od 12 do 30 wielorazowego uzytku, rozmiar do wyboru Zamawiającego | szt | 8
1: 29; 2: Kontener sterylizacyjny składający się z wanny wykonanej ze stopu aluminium o wymiarach 470x285x135MM. Na wannie po obu stronach miejsce dla plomby oraz 4 tabliczek identyfikacyjnych z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa z filtrem, filtr na 5000 cykli sterylizacyjnych. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego arkusza stali, dodatkowo silikonowe pozycjonery do optyk i narzędzi o różnych kształtach do wyboru Zamawiającego w ilości 20 szt.”; 3: szt; 4: 3 |  |  |  | Modyfikacja z dnia 01-2021
Razem Zadanie nr 26:
Słownie wartość brutto Zadania nr 26……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 27 - Uszczelki termosa do ogrzania optyk
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Silikonowa, sterylna uszczelka jednorazowego użytku do posiadanych ogrzewaczy optyki firmy Applied Medical | szt | 1000
Razem Zadanie nr 27:
Słownie wartość brutto Zadania nr 27 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 28 - Niesterylne prześcieradła i podkłady jednorazowego użytku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Prześcieradło medyczne o wielkości 100cm x max.225 cm wykonane z wółkniny SMS lub włókniny polipropylenowej, o gramaturze min 35 g/m2, każda sztuka przescieradła składana pojedynczo, pakowane zbiorczo np. po 10 szt.. Kolor niebieskii lub zielony - do wyboru Zamawiającego. Opakownie foliowe z etykietą informacyjną zawierajacą nazwę wyrobu, nazwę producenta wyrobu, nr ref, rozmiar prześcieradła. Partia próbna 1 opakowanie . | szt | 184900
1: 2; 2: Podkład medyczny 90cm x 140cm wykonany z włokniny SMS lub włókniny polipropylenowej o wielkości 90 x 140. Gramatura min 35 g/m2. Każda sztuka składana pojedynczo, pakowane zbiorczo np. po 10 szt.. Kolor niebieskii lub zielony - do wyboru Zamawiającego. Opakownie foliowe z etykietą informacyjną zawierajacą nazwę wyrobu, nazwę producenta wyrobu, nr ref, rozmiar prześcieradła. Partia próbna 1 opakowanie .; 3: szt; 4: 45200 |  |  |  | Modyfikacja z dnia 01-2021r.
Razem Zadanie nr 28:
Słownie wartość brutto Zadania nr 28……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 29 - Sterylne ręczniki do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny jednorazowy wysokochłonny ręcznik celulozowy do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu o wymiarach 30x 30 cm, gramatura 55g/m2 - opakowanie zawiera 2 szt ręcznika. Partia próbna 1 op | op = 2 szt | 25000
Razem zadanie nr 29:
Słownie wartość brutto Zadania nr 29……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 30 - Podpora nóg na sprężynie gazowej w pozycji litotomijnej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Podpora nóg na sprężynie gazowej lewa i prawa - 1 zestaw podpór nóg zawierający podporę nóg na sprężynie gazowej składająca się z podpory lewej 1 szt. i prawej 1szt. Regulacja podpory nóg jednorącz wspomagana sprężyną gazową. Podpora wyposażona w podziałkę wskazująca kąt podniesienia ramion podpory w stosunku do poziomu blatu stołu. Regulacja wieloosiowa podpory. Możliwość ułożenia ramion podpory na poziomie blatu i poniżej blatu. Podpora wyposażona w buty z wyściółką w celu zabezpieczenia stopy. Możliwość regulacji wysokości położenia podpory stopy (buta) wzdłuż osi ramienia podpory i ustawienia kątowego buta. Obciążenie min 300 kg | zestaw | 2
2 | Zaciski mocujące podpory do szyny bocznej stołu | szt | 4
Razem Zadanie nr 30:
Słownie wartość brutto Zadania nr 30……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 31 - Uniwersalny system retrakcji wielorazowego użytku do operacji laparoskopowych z giętkim ramieniem i uchwytem do optyki, narzędzi, haków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Rama w kaształcie litery "L"o wydłużonym zasięgu do ramion giętkich, składająca się z: - uniwersalnego uchwytu do mocowana do stołu operacyjnego, wspornik pionowy o dł. 40,6cm, złącze kulowe o regulowanym kącie rozwarcia +/- 90º, jedno ramię poziome o średnicy 1,27cm i długości 48,2cm, - Dwa ramiona giętkie typu Flex-Arm-Plus o regulowanej sztywności, o dł. 41,9cm, zakończone uchwytem, typu szybkozłączka heksagonalna z blokadą, umożliwiająca bezpośrednie wpięcie haków, szybkozłączek klamrowych i śrubowych do optyk, narzędzi oraz do haków, ramy tytanowej typu DynaTrack lub mini-BOOKLER. | komplet | 1
2 | Szybkozłączka klamrowa, heksagonalna, do optyk i narzędzi o średnicy 5mm i 10mm - do wyboru Zamawiającego. Okładziny złączki z tworzywa sztycznego z kontrolowanym dociskiem. | szt | 3
3 | Kontener sterylizacyjny z aluminiowy w systemie bezobsługowym typu BIOSTOP, lub równoważny, pokrywa w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym - do wyboru Zamawiającego z filtrem labiryntowym, wielorazowego użytku, wymiary wanny 600x272x138mm, kosz stalowy z uchwytami 90 stopni o wymiarach 540x250x100mm.4 tabliczki identyfikacyjne z wygrawerowanyą nazwą oddziału i zestawu | szt | 1
Razem zadanie nr 31
Słownie wartość brutto Zadania nr 31……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 32 - Sterylne zestawy do operacji ortopedycznych
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw sterylnych obłożeń do Artroskopii Kolana (AK) Skład zestawu: 1.1 x Osłona na stolik Mayo składana teleskopowo do wewnątrz , o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny min. 24 g/m2, grubość folii min. 45µm ,, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa.barierowość dla wody ≥30 cm H2O z dołączonymi osobno kieszeniami samoprzylepnymi z sztywnikiem min. 30x40 40 cm. 4 szt 2,1 x Osłona na kończynę o wymiarach min 35 cm x 70 cm wykonana z laminatu, folii i włókniny o gramaturze min. 55gr/m2, warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. 3. 1 x Taśma lepna z włókniny spunlance z zakładkami finger lift w rozmiarze 9x50 cm 4. 1 x Serweta główna o wymiarach min 230 x 320 cm wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 55 gr/m2 wyposażona w samouszczelniający płat z neoprenu z elastycznym otworem o wielkości min 6 cm i workiem do zbierania płynów z portem do podłaczenia drenu, chłonność serwety min. 570%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min. 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 40,33N, wytrzymałośc na wypychanie na sucho i mokrto min. 150 kPa, , odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O , 5. 1 x Organizer przewodów (rzepy) o wymiarach min 2x 22 cm. 6. Fartuch wz wysoko przewiewnej włókniny poliestrowo celulozowej typu spunelace/sontara o gramaturze min. 68 g/m2 z przodu fartucha i narękawach powyżej łokci dodatkowy laminat folii i włókniny o gramaturze min. 40 gr/m2 , paroprzepuszczalność na całej powierzchni min 4000 g/m2x24h wg. LYSSY , odpornosc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min 220 cm H2O wg. PN-EN 20811 lub równoważną, odpornosć na wypychanie na sucho i mokro min. 400 kpa PN-EN 13938-1 lub równoważną mankiet o szerokości min. 8 cm rozmiar L - 1 szt, - oraz XL- 2 szt. (1 szt L we własnym opakowaniu umieszczona na zewnątrz zestawu. ) 7. 1 x Osłona na kamerę z kartonikiem ułatwiającym nałożenie osłony, złożona teleskopowo, wielkość min 14 x 225 cm z zintegrowanymi taśmami samoprzylepnymi. 8.1 x Serweta wykonana z laminatu/ folii i włókniny o gramaturze min 55g/m2 o wymiarach 120x180 9. 2 x Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 cm x 30 cm 10. 1 x serweta z laminatu folii i włókniny o gr. min 55gr/m2 chłonność min. 570%, , wytrzymałośc na wypychanie na sucho min. 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O, w rozmiarze min. 150 x 200 cm z przylepcem wzdłuż krótszego boku . 11. Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze min. 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości min. 66cm na całej długości serwety. Łączna gramatura min. 84 g/m2 , chłonnosc warstwy chłonnej min. 400 % barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Na etykiecie głównej piktogramy z elementami zestawu oraz nazwa zestawu : " Zestaw do arttroskopii" , dodatkowo na dłuższym i krótszym boku opakowania zestwu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu " Zestaw do artroskopii" | zestaw | 330
2 | Zestaw sterylnych obłożeń do endoprotezy stawu kolanowego i rekonstrukcji więzadła przedniego i tylniego - EK/ACL/PCL Skład zestawu: 1.1 x Osłona na stolik Mayo składana teleskopowo do wewnątrz , o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny min. 24 g/m2, grubość folii min. 45µm . wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPabarierowość dla wody ≥30 cm H2O. z osobno dołączonymi kieszeniami samoprzylepnymi z sztywnikiem 30x40 cm w ilosci 4 szt . 2..1 x Osłona na kończynę o wymiarach min 35cm x70 cm wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 gr/m2 warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. 3..1 x Serweta wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min 55 g/m2 o wymiarach120 x 180 cm 4.Serweta z laminatu z laminatu folii i włókniny o gr. min 55 gr/m2 chłonność min. 570%, wytrzymałośc na wypychanie na sucho min. 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O w rozmiarze min. 150 x 200 cm z przylepcem wzdłuż krótszego boku . 5.1 x Serweta główna wykonana na całej powierzchni z z laminatu folii i włókniny o minimalnej gramaturze 62g/ m2 o wymiarach min 230 cm x 320 cm, wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z elastycznym otworem 6 cm z dodatkową warstwą chłonną wokół otworu wykonaną z laminatu o gramaturze min 62 g/m2 o wymiarze min 80 cm x 120 cm,chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, wytrzymałość na rozdzieranie laminatu wraz z wzmocnieniem wzdłużne i poprzeczne min 72 N, wytrzymałośc na wypychanie laminatu wraz z wzmocnieniem na sucho i mokro min. 200 kPa, , odporność na przenikanie cieczy min. 450 cmH2O 6.2 x Taśma lepna o wielkości min. 9 x 50 cm. z zakładkami finger lift 7. 1 x Organizer przewodów (rzepy samoprzylepne) o wymiarach min 2 x 22 cm. 8. Fartuchy wykonane z wysoko przewiewnej włókniny poliestrowo celulozowej typu spunelace/sontara o gramaturze min. 68 g/m2 z przodu fartucha i narękawach powyżej łokci dodatkowy laminat folii i włókniny o gramaturze min. 40 gr/m2 , paroprzepuszczalność na całej powierzchni min 4000 g/m2x24h wg. LYSSY , odpornosc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min 220 cm H2O wg. PN-EN 20811, odpornosć na wypychanie na sucho i mokro min. 400 kpa PN-EN 13938-1 mankiet o szerokości min. 8 cm. rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt -( 1 szt L we własnym opakowaniu na zewnątrz zestawu) dodatkowo zapakowany. 9.4 x Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 x 30 cm 10.2 x Bandaż elestyczny, z zapinkami 14 cm x 5 m. we własnym opakowaniu 11.Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze min. 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości min. 66cm na całej długości serwety. Łączna gramatura min. 84 g/m2 , chłonnoscwarstwy chłonnej min. 400% barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. 12. 1x miska okrągała z podziałką , transparentna o poj 250 ml 1 szt 13. 1 xx miska okrągła z podziałką , transpatrenta o pojemności 500 ml Na etykiecie głównej piktogramy z elementami zestawu oraz nazwa zestawu: " Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego i rekonstrukcji więzadła " dodatkowo na dłuższym i krótszym boku opakowania zestawu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu: "Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego i rekonstrukcji więzadła" | zestaw | 1500
3 | Zestaw sterylnych obłożeń do operacji stawu biodrowego, barkowego i by-passu - EBy-P Skład zestawu 1.1 xOsłona na stolik Mayo składany teleskopowo do wewnątrz , o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny min. 24 g/m2, grubość folii min. 45µm . wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPabarierowość dla wody ≥30 cm H2O. z dodatkowymi kieszeniami samoprzylepnymi z sztywnikiem w rozmiarze min. 40x30 cm. w ilości 4 szt 2. 2 x Serweta wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min 55 g/m2 o wymiarach 120x180 cm cm 3.1 x Serweta główna o wymiarach min 250 x 230 cm wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min 62 g/ m2 z wycięciem w kształcie litery U o wielkosci min. 15cm x 80 cm otoczonym taśmą lepną i dodatkową warstwą chłonną niepalną , w rozmiarze 120x80 cm o gramaturze min 62 gr/m2 chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne i poprzeczne laminatu wraz z wzmocnieniem min 72 N, wytrzymałośc laminatu wraz z wzmocnieniem wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa, odporność laminatu wraz z wzmocnieniem na przenikanie cieczy min. 450 cmH2O g/ m2 4.1 x Serweta wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min 55g/m2 w rozm. min. 150x240 cm, chłonność min. 570%, wytrzymałośc na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O z taśmą lepną - jako ekran anestezjologiczny. 5. 1x Serweta z laminatu folii i włókniny o gramaturze min 55 gr/m2 w rozmiarze min. 150x200 cm z taśmą lepną wzdłuż krótszego boku . 6.1 x Osłona na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 55 gr/m2 w rozm. min 35 x 120 cm, warstwa wewnętrzna z miekkiej włókniny 7.2 x Taśma lepna min. 9 x 50 cm z zakładkami finger lift 8.1 x Organizer przewodów (rzepy lepne) o wymiarach min 2 x 22 cm. 9.1 x Pudełko na ostrza i igły z taśmą mocująca do stolika Mayo. 10 3 x Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 cm x 30 cm 11. 2x bandaż elastyczny , z zapinką 14cm x 5 m ( osonbno zapakowany) 12. Fartuchy wysoko przewiewnej włókniny poliestrowo celulozowej typu spunelace/sontara o gramaturze min. 68 g/m2 z przodu fartucha i narękawach powyżej łokci dodatkowy laminat folii i włókniny o gramaturze min. 40 gr/m2 , paroprzepuszczalność na całej powierzchni min 4000 g/m2x24h wg. LYSSY , odpornosc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min 220 cm H2O wg. PN-EN 20811, odpornosć na wypychanie na sucho i mokro min. 400 kpa PN-EN 13938-1 lub równoważną mankiet o szerokości min. 8 cmz w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt -( 1 szt L we własnym opakowaniu umieszczony na zewnątrz zestawu) dodatkowo zapakowany. 13. Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze min. 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości min. 66cm na całej długości serwety. Łączna gramatura min. 84 g/m2 , chłonnosc warstwy chłonnej min. 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. 14. 1x miska okrągała z podziałką , transparentna o poj 250 ml 1 15. 1 miska okrągła z podziałką , transpatrenta o pojemności 500 ml Na etykiecie głównej piktogramy z elementami zestawu oraz nazwa zestawu: "Zestaw do stawu biodrowego, barkowego , by-passu " , dodatkowo na dłuższym i krótszym boku opakowania zestawu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu : "Zestaw do stawu biodrowego, barkowego , by-passu " | zestaw | 1500
Razem zadanie nr 32:
Słownie wartość brutto zadania nr 32:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 33- Sterylny zestaw do operacji w obrębie kończyny dolnej i górnej
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw obłożeń do usunięcia materiału zespalającego i operacji niedokrwionych kończyń dolnych - MZ/NKD Skład zestawu: 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE. 1 x Serweta na stolik Mayo wykonana z sms o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 1 x Osłona na kończynę o wymiarach min 30 cm x 60 cm wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu, warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. 1 x Serweta główna operacyjna min 200x 320 cm wyposażona w elastyczny samouszczelniajacy się płat z otworem o Ø 3,5 cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z dodatkową warstwą chłonną wokół otworu o wielkości min 50x100 cm,gramaturze min 61 g/m, wytrzymałości na wypychanie min100 Kpa i nieprzemaklaności min 250 cm H2O - 1 szt 1 x Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54 g/m2 o wymiarach min 100x180 cm. 1 x Organizer przewodów (rzepy) o wymiarach min 2x 22 cm. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze w części krytycznej min 78g/m2 wzmocniony w części przedniej i na rękawach, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia. - rozmiar: XL - 2 szt; L - 1 szt, dodatkowo zapakowany. 3 szt - Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 x 30 cm 2 x Bandaż elastyczny, krepowany 14 cm x 5 m. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 54g/m2 o wymiarach 150 x 200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 800
2 | Zestaw obłożeń do operacji dłoni (OD) Skład zestawu 1 szt - Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE. 1 szt - Serweta na stolik Mayo wykonana z sms, o łacznej wielkości min 85x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 1 szt - Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 54g/m2 wielkości 120x120 cm (jako przykrycie stolika po rękę). 1 szt - Serweta główna operacyjna min 200 x 300 cm wyposażona w elastyczny samouszczelniający się płat z otworem Ø 3,5 cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z dodatkową warstwą chłonną umieszczona poniżej otworu w kierunku dłoni o wielkości min 50x80 cm, o gramaturze min 61 g/m2, wytrzymałości na wypychanie min100 Kpa i nieprzemaklaności min 250 cm H2O. 1 szt - Serweta dolna wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 51 g/m2 o wymiarach min 200x250 cm z wyśrodkowaną taśmą lepną na krótszym boku serwety. 1 szt - Organizer przewodów (rzepy) o wymiarach min 2 x 22 cm . Fartuch chirurgiczny ekstra wzmocniony wykonany z wysoko przewiewnej włókniny typu spunelace/sontara o łącznej gramaturze w częsci krytyczne min 98 g/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z wewnętrzną warstwa chłonną w części krytycznej w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - dodatkowo zapakowany. 2 szt - Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 cm x 30 cm. 1 szt - Bandaż wysokoelastycznny 10 cm x 5 m Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 54 g/m2 o wymiarach 150 x 200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 1060
Razem zadanie nr 33:
Słownie wartość brutto zadania nr 33…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 34 - Sterylny zestaw do operacji neurochirurgicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw sterylnych obłożeń do zabiegów neurochirurgicznych (TREPANACJA CZASZKI; KRANITOMIA - (TK) 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE 1 x Serweta na stolik Mayo wykonana z sms , o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 1 x Serweta główna wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51 g/ m2 o wymiarach min 180x 250 cm posiadająca otwór min 22 x 22 cm wypełniony folią chirurgiczną o grubości folii 23 -25 mikronów, paroprzepuszczalności 400 - 600 g/m2/24h), serweta zintegrowana z workiem do odprowadzania płynów w kształcie trójkąta równoramiennego z usztywnieniem do kształtowania worka, wielkość worka 50 cm x 50 cm. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu sms o łacznej gramaturze w części krytycznej min 72g/m2, wzmocniony w części przedniej i na rękawach, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia.- rozmiar L- 1szt, XL- 2 szt. 1 x Jednokomorowa kieszeń samoprzylepna 25 x 26 cm 1 x Organizer przewodów (rzepy przylepny) o wymiarach min 2 cm x 22cm. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 150 x 200 cm, jako przykrycie stolika narzędziowego. | zestaw | 80
Razem zadanie nr 34:
Słownie wartość brutto zadania nr 34:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 35- Sterylny zestaw do operacji w obrębie jamy brzusznej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do operacji jamy brzusznej - APNEL Skład zestawu: 1.1x Osłona na stolik Mayo składany teleskopowo do wewnątrz , o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny min. 24 g/m2, grubość folii min. 45µm . wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPabarierowość dla wody ≥30 cm H2O. dodatkowo kieszenie samoprzylepne z sztywnikiem w rozmiarze 40x30 cm. w ilości 4 szt 2.1 Serweta z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 55 gr/m2 w rozmiarze 150x200 cm , chłonność min. 570%, , wytrzymałośc na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O, Serweta z przylepcem wzdłuż dłużższego boku. 3. 1 szt - Serweta górna - jako ekran anestezjologicznyc o wymiarach min 150 x 230 cm wyknonana z z laminatu folii i włókniny na całej powierzchni o gramaturze min. 62 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 62 gr/m2 . , wielkość łat chłonnych min 35 cm x 70 cm , chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, , wytrzymałośc na wypychanie laminatu i wzmocnienia na sucho i mokro min. 200 kPa,, odporność na przenikanie cieczy laminatu i wzmocnienia min. 450 cmH2O Serweta wykończona taśmą lepną 4.. 1 x Serweta dolna o wielkości min 170 x 200 cm wyknonana z z laminatu foli i włókniny na całej powierzchni o gramaturze min. 62 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 62 gr/m2 ., wielkość łat chłonnych min 35 cm x 70 cm , chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, , wytrzymałośc na wypychanie laminatu i wzmocnienia na sucho i mokro min. 200 kPa, odporność na przenikanie cieczylaminatu i wzmocnienia min. 450 cmH2O,Serwety wyończona taśmą lepną, 5. 2 x serwety o wymiarach min. 75x90 cm wykonane z llaminatu folii i włókniny o gramaturze min. 62 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 62gr/m2 . , wielkość łat chłonnych min 35 cm x 70 cm , chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, , wytrzymałośc laminatu i wzmocnienia na wypychanie na suchoi mokro min. 200 kPa, , odporność na przenikanie cieczy laminatu wraz z wzmcnieniem min. 450 cmH2O Serwety wykończone taśmą lepną. 6. 1x serweta wykonana z sms o wielkości min 100 x 100 cm do przykrycia narzędzi na stoliku podręcznym 7.1 x Miska plastikowa 250 ml z podziałką 8. 1x Miska plastikowa z podziałką o pojemności 500 ml. 9. Fartuchy z wysoko przewiewnej włókniny poliestrowo celulozowej typu spunelace/sontara o gramaturze min. 68 g/m2 z przodu fartucha i narękawach powyżej łokci dodatkowy laminat folii i włókniny o gramaturze min. 40 gr/m2 , paroprzepuszczalność na całej powierzchni min 4000 g/m2x24h wg. LYSSY , odpornosc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min 220 cm H2O wg. PN-EN 20811 lub równoważną, odpornosć na wypychanie na sucho i mokro min. 400 kpa wg. PN-EN 13938-1 lub równoważną mankiet o szerokości min. 8 cm w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - ( 1 szt L we własnym opakowaniu, umieszczony na zewnątrz zestawu) . 10.1 x Organizer przewodów (rzepy przylepny) o wymiarach min 2 x 22 cm. 11. 3 x Ręczniki chłonne do rąk min 30 x 30 cm. 12. 1 x laminat włókniny i folii (w kolorze widocznym po przyklejeniu do podłogi) z 4 przylepcami do ufiksowania na podłodze o wielkości max 100 x 100 cm do liczenia materiału opatrunkowego. 13.Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min. 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości min. 66cm na całej długości serwety. Łączna gramatura min. 84 g/m2 , chłonnosc warstwy chłonnej min. 400 % barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O.Na etykiecie głównej piktogramy z elementami zestawu oraz nazwa zestawu : "Zestaw do operacji jamy brzusznej", dodatkowo na dłuższym i krótszym boku opakowania zestawu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu : "Zestaw do jamy brzusznej" .Partia próbna 1 zestaw | zestaw | 1200
Razem zadanie nr 35:
Słownie wartość brutto zadania nr 35 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 36 - Sterylny uniwersalny zestaw obłożeń do krótkich operacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw uniwersalny - ZU Skład zestawu 1. 1 x Osłona na stolik Mayo składany teleskopowo do wewnątrz , o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny min. 24 g/m2, grubość folii min. 45µm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa.barierowość dla wody ≥30 cm H2O.. 2.3x Kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna min 30 x 40 cm 3.1 x Serweta górna - jako ekran anestezjologicznyc o wymiarach min 150 x 230 cm wyknonana z z laminatu folii i włókniny na całej powierzchni o gramaturze min.62 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 62 gr/m2 . wielkość łat chłonnych min 35 cm x 70 cm ,chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, wytrzymałośc na wypychanie laminatu wraz z wzmocnieniem na sucho i mokro min. 200 kPa, odporność na przenikanie cieczy laminatu wraz z wzmocnieniem min. 450 cmH2O, Serweta wyończona taśmą lepną, przy dłuższym brzegu serwety. 4.1 x Serweta dolna o wielkości min 170 x 200 cm wyknonana z z laminatu foli i włókniny na całej powierzchni o gramaturze min. 62 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 62 gr/m2 ., wielkość łat chłonnych min 37,5 cm x 70 cm , chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, , wytrzymałośc na wypychanie laminatu wraz z wzmocnieniem na sucho i mokro min. 200 kPa, odporność na przenikanie cieczy laminatu wraz z wzmocnieniem min. 450 cmH2O, wykońńczona taśmą lepną, . 5.2 x Serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm wyknonane z laminatu foli i włókniny na całej powierzchni o gramaturze min.55 g/m2 chłonność min. 570%, wytrzymałośc na wypychanie na mokro i sucho min. 150 kPa, , odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O,Serwety, wykończone taśmą lepną . 6.1 x miseczka 1 x użytku o pojemności 250 ml 7.1x Miska o pojemności 500 ml z podziałką 8 .2 x ręczniki chłonne do rąk min 30 x 30 cm 9.1 x Organizer przewodów (rzepy przylepny) o wymiarach min 2 x 22 cm 10.Fartuchy z wysoko przewiewnej włókniny poliestrowo celulozowej typu spunelace/sontara o gramaturze min. 68 g/m2 z przodu fartucha i narękawach powyżej łokci dodatkowy laminat folii i włókniny o gramaturze min. 40 gr/m2 , paroprzepuszczalność na całej powierzchni min 4000 g/m2x24h wg. LYSSY , odpornosc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min 220 cm H2O wg. PN-EN 20811 lub równoważną, odpornosć na wypychanie na sucho i mokro min. 400 kpa wg. PN-EN 13938-1 lub równoważną mankiet o szerokości min. 8 cm w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - ( 1 szt L we własnym opakowaniu, umieszczony na zewnątrz zestawu) . 11. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min. 150 x 190 cm, jako przykrycie na stolik instrumentariuszkiwykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości min. 66cm na całej długości serwety. chłonność warstwy chłonnej min. 400%, , łaczna gramatura min. 84 gr/m2 , barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Na etykiecie głównej piktogramy z elementami zestawu oraz nazwa zestawu: " Zestaw uniwersalny", , dodatkowo na dłuższym i krótszym boku opakowania zestwu dodatkowa nalepka z nazwą zestawu: " Zestaw uniwersalny".Partia próbna - 1 zestaw | zestaw | 2700
Razem zadanie nr 36:
Słownie wartość brutto zadania nr 36:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 37 - Sterylny zestaw do wszczepiania rozruszników i stymulatorów sercowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw sterylnych do wszczepiania rozruszników - (ZWR) Skład zestawu: Serweta o wymiarach min 320x240 cm wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 56 gr/m2 , wytrzymałości na rozciąganie na mokro min. 80 N wytrzymałość na wypychanie na mokro min 150 Kpa z dwiema przeźroczystymi wstawkami min. 60 x 320 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory 12 cm wypełnione folią i otoczone taśma lepną . Dookoła otworów dodatkowa warstwa chłonna z wysokochłonnego laminatu dwuwarstwowego , łączna nieprzemakalność serwety i dodatkowej warstwy min 450 cm H2O o wymiarach min 120x80 cm. 1 szt. SERWETA WYKONANA TAK ABY PODCZAS UŻUTKOWANIA UŁOŻONA BYŁA WŁÓKNINĄ DO PACJENTA 2 x osłona foliowa na sprzęt 140x140 cm z gumką 1 x fartuch chirurgiczny , wszystkie szwy wykonane metodą ultradźwiękową , bez wzmocnień w rozmiarze M 1 x fartuch chirurgiczny , wszystkie szwy wykonane metodą ultradźwiękową bez wzmocnień w rozmiarze L 2 x ściereczki do rąk z włókniny kompresowej w rozmiarze 10x20 cm. 1 x podkład wysokochłonny w rozmiarze 60x90 cm z przylepcem wzdłuż krótszego boku. 1 x serweta na stolik zabiegowy podfoliowana, trójwarstwowa o gramaturze min. 70 gr/m2 w rozmiarze 75x100 cm. - kompresy 17 nitkowe 8 warst w rozmiarze 7,5x7,5 100 szt KG 17N 7,5x7,5 8W DJ B A1 100 SZT 1 x osłona na stolik Mayo w rozmiarze 140X80 składany teleskopowo. 1 x serweta w rozmiarze min 55x60 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 gr/m2 samoprzylepna, w górnej części złożona 2/3 tworząc w ten sposób kieszeń. 1 x opatrunek przylepny w rozmiarze 8X15 cm. 1 xserweta podfoliowana o gramaturze min. 43 gr/m2 w rozmiarze min. 200x150 cm na stół instrumentariuszki , jednocześnie owinięcie zestawu. 2 x klipsy plastikowe 2 x miska plastikowa 250ml 1 xmiska plastikowa 500 ml Zestaw w opakowaniu papier-folia z etykietą główną z nazwą zestawu, piktogramami poszczególnych elementów z ich ilościami i rozmiarami, kodem kreskowym oraz z czterema wklejkami typu tag każda z nr. Ref. Zestawu ,datą produkcji, datą ważności. | komplet | 1000
Razem zadanie nr 37:
Słownie wartość brutto zadania nr 37:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 38- Sterylny zestaw obłożeń do ablacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do ablacji Skład zestawu : 1 x serweta o wymiarach 210 x 290 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 54g/m2. Serweta posiada dwa otwory udowe o średnicy 12 cm otoczone taśmą lepną. Dookoła otworów warstwa absorbująca o gramaturze 150,6 g/m2, o wymiarach 120 x 80 cm 2x fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2 rozm. L – (jeden zapakowany osobno) 2 x ręcznik chłonny 30x40cm 1 x miseczka plastikowa przezroczysta z podziałką min.250ml 2 x miseczka plastikowa przezroczysta z podziałką min.500ml 50 x gaziki 8 - warstwowe o wymiarach 7,5 x 7,5 cm - 50 szt. 1 x strzykawka 10 ml typ luer 1 x strzykawka 20 ml typ luer 1 x igła nr 0,8 x 40 mm. 1 x igła nr 1,2 x 40 mm - strzykawka wkręcana 10 ml – 3 szt. we własnym jałowym opakowaniu - strzykawka wkręcana 20 ml – 1 szt. w osobnym jałowym opakowaniu - igła angiograficzna Seldingera 1.3 x 70 mm – 1 szt. - pokrowiec na przewody (tubus) przezroczysty, rozmiar 14x250cm – 4 szt. w osobnym jałowym opakowaniu.Całość owinięta w nieprzemakalną serwetę o wymiarach 150 x 190 cm o gramaturze 85 g/m2 - jako przykrycie na stolik instrumentariuszki 1 x serweta na stolik zabiegowy, trójwarstwowa o gramaturze min. 70 gr/m2 w rozmiarze 75x100 cm 1 x Osłona na ramię C wykonana z przezroczystej, miękkiej dobrze układającej się foli. Osłona jednoczęściowa osłaniająca ramie C na min 1/2 całkowitej długości ramienia C. Pasująca na dolną i górną część ramienia C o dł. min 75x150 cm z min dwiema taśmami mocującymi | zestaw | 700
Razem zadanie nr 38:
Słownie wartość brutto zadania nr 38:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 39 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji laryngologicznych i chirurgii szczękowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do operacji migdałków 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach max 75-80 cm x 140-150 cm, z wzmocnioną warstwą chłonną w części roboczej blatu stolika, złożona w sposób umożliwiający bezpieczne i sprawne nałożenie worka na stolik Mayo - ilość osłon. 1 x Kieszeń przylepna 2-sekcyjna 38 x 43 cm 1 x Serweta dwuwarstwowa typu turban 100 x75 cm i 90 x 75 cm 1 x Serweta główna dwuwarstwowa 200 x 260 z wycięciem „U” 6,5 x 60 cm 1 x Pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką 1 x Pojemnik plastikowy typu nerka o pojemności 700 ml 1 x Ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 1 x Fartuch chirurgiczny L 1 x Fartuch chirurgiczny XL 1 x Serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu) Wymagania:Serwety minimum 2-warstwowe wykonane z włókna polipropylenowego i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm słupa wody. Odporność na rozerwanie minimum 200 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Cały zestaw jest zapakowany w serwetę na stolik narzędziowy i umieszczony w blisterze. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. | zestaw | 1200
2 | Zestaw laryngologiczny podstawowy 1 x serweta otolaryngologiczna 3-warstwowa z samoprzylepym oknem decentralnym 10 x 10 cm 120 x 240 cm 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) Serwety minimum 2-warstwowe wykonane z włókna polipropylenowego i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm słupa wody. Odporność na rozerwanie minimum 200 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Cały zestaw jest zapakowany w serwetę na stolik narzędziowy i umieszczony w blisterze. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Partia próbna 1 zestaw | zestaw | 1100
3 | Zestaw do chirurgi szczękowej Skład zestawu 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm jako opakowanie zestawu 1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona 200 x 300 cm z wycięciem „U” 6,5 x 55 cm 1 x fartuch chirurgiczny standardowy L - 2 x fartuch chirurgiczny standardowy XL - Fartuchy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS; gramatura min. 40g/m2. Fartuch u góry zapinany na taśmę z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową lub inna zgpdną z ww normą Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H2O współcznnik barierowości BI =3,1 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 1 x osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umozliwający łatwa aplikację np. teleskopowo. 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 20 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 2 x pojemnik plastikowy 60 ml ( 5,8 x 2, 9 cm) 1 x pojemnik plastikowy 250 ml ( 9,3 x 5, 4 cm) 1 x pojemnik plastikowy nerkowaty 700 ml 1 x podstawka pod skalpele, 3 miejsca, fioletowa 1 x kleszczyki plastikowe 19 cm 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm długość 300 cm 1 x kieszeń dwu-sekcyjna o wielkości min 35 x 40 cm 2 x styrzykawka Luer 5 ml 2 x strzykawka Luer 20 ml Wymagania. Materiał z którego wykonane sa serwety i fartuchy zgodny z wymogami normy PN-EN 13795 (1-3) lub równoważnej Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe o minimalnej gramaturze w obszarze mniej krytycznym, bez padu chłonnego 55g/m2, pad chłonny w obszarze krytycznym 55g/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 542 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 161 kPa, w strefie wzmocnionej min. 361 kPa. | zestaw | 150
5 | Zestaw do operacji ucha 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm jako opakowanie zestawu 1 x serweta dwuwarstwowa 170 x 260 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną 10 x 12 cm. Dookoła otworu worek do zbiórki płynów. 3 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 1 x fartuch chirurgiczny standardowy L - 1 x fartuch chirurgiczny standardowy XL - Fartuchy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS; gramatura min. 40g/m2. Fartuch u góry zapinany na taśmę z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową lub inna zgodną z ww normą Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H2O współcznnik barierowości BI =3,1 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umozliwający łatwa aplikację np. teleskopo. 1 x strzykawka 5 ml 1 x strzykawka 10 ml 1 x strzykawka 20 ml 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x kleszczyki plastikowe okienkowe 19 cm 20 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw, 17 nitek 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm długość 300 cm 1 x podstawka pod skalpele, 3 miejsca , fioletowa 1 x miska plastikowa nerkowata 700 ml Materiał z którego wykonane są serwety i fartuchy zgodny z wymogami normy PN-EN 13795 (1-3) lub równoważną Serwety operacyjne wykonane z min dwuwarstwowego laminatu (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. | zestaw | 120
6 | Taśma dwustronnie lepna 6 x 6 cm, pakowane po 2 szt | szt | 600
Razem zadanie nr 39:
Słownie wartość brutto zadania nr 39…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 40 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji żył i tętnic
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do operacji w obrębie tętnic szyi - (ZTS) Skład zestawu: 1x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE. 1 x Serweta na stolik Mayo z sms o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 2 x Jednokomorowa kieszeń przylepna min 25 x 26 cm 1 x mata magnetyczna o wielkości min 30 x 40 cm 1 x Serweta główna w kształcie litery T (szersza część - szerokość min 200 x 320 cm), serweta powinna zakrywać kończyny górne pacjenta, leżące na podłokietniku) z otworem w kształcie rombu o wymiarach min 10 cm x 15 cm, (otwór powinien uwzgledniać anatomię tętnicy szyjnej wewnetrznej prawej i lewej, otoczony taśmami przylepnymi, wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 wielkości min 200 x 320 cm (szerokość min 200 cm w części dolnej serwety, poza literą T") wzmocniona w okolicy pola operacyjnego warstwą chłonną laminowaną niepalną o gramaturze min 61 g/ m2, nieprzemakalności min 250 cm H2O. 1 x Organizer przewodów (rzepy przylepne) o wymiarach min 2 x 22 cm 1 x Zmykane pudełko na ostre narzędzia (igły i ostrza do skalpela) max 40 przegródek, z przylepcem do umocowania na stoliku instrumentariuszki. 2 x ręczniczki do rąk min 30 x 30 cm 1 x kieszen dwu-sekcyja o wielkosci min 35 x 40 cm. 1 x Folia przeźroczysta z przeznaczeniem do liczenia materiału opatrunkowego w trakcie zabiegu operacyjnego z 4 przylepcami do ufiksowania na podłodze. Fartuch chirurgiczny ekstra wzmocniony wykonany z wysoko przewiewnej włókniny typu spunelace o łącznej gramaturze w częsci krytycznej min 98 g/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z wewnętrzną warstwa chłonną w części krytycznej w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - dodatkowo zapakowany. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min 150 x 190 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 240
2 | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych (ŻKD) Skład zestawu: 1x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE. 1 x Serweta o łącznej wielkości 88 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszenia, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeń bliższej wzmocniony sztywnikiem. 2 x Jednokomorowa kieszeń przylepna min 25 x 26 cm 1 x Serweta główna operacyjna min. 200 x 320 cm wyposażona w otwór w kształcie litery U o wielkości min 6 - 9 cm x 90cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 51g/m2, wzmocniona w okolicy pola operacyjnego warstwą nieprzemakalna i chłonną laminowaną o gramaturze min 61 g/ m2, nieprzemakalności min 900 cm H2O wzmocnienie o wielkości max 50x80 cm, 1 x Serweta wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z taśmą lepną o wymiarach min150 x 200 cm,wzmocniona w okolicy pola operacyjnego - jako ekran anestezjologiczny. 1 x Osłona na stopę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach 35 x 50 cm z taśmą przylepną wielkości min 6 x 50 cm lub serweta wielkości 50x50 cm z taśmą lepną wielkości min 6 x 50 cm 2 x Banadaż, elastyczny krepowany 14 cm x 5 m Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu sms o łacznej gramaturze w części krytycznej min 78g/m2, wzmocniony w części przedniej i na rękawach do zbiegów ortopedycznych, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia.- rozmiar L- 1szt, XL- 2 szt. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 150 x 200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 490
Razem zadanie nr 40:
Słownie wartość brutto zadania nr 40………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 41 - Sterylny fartuch operacyjny - standardowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch chirurgiczny standardowy (FCHS)- wykonany z włókniny typu SMS, rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny dobrze utrzymującej się podczas użytkowania, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu, przy szyi zapięcie na rzep. W pełnej numeracji rozmiarowej tj. S- XXXL do wyboru zamawiajacego. Fartuch zgodny z norma PN-EN 13795 lub równoważną., spełniający minimalne wymagania: gramatura min 35 g/m2 , wytrzymałość na wypychanie na sucho minimum 145 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro minimum 125 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro minimum 35 N. Szwy wykonane metodą nie naruszajacą struktury włókniny lub inną zgodną z normą. Opakowanie zewnęwtrzne posiada: dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierajace nazwą wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | szt | 45000
Razem zadanie nr 41:
Słownie wartość brutto zadania nr 41…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 42 - Jednorazowa igła kulkowa typu LUER-LOCK
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa igła kulkowa typu LUER-LOOK 18G długość 120 mm , odporna na wyginanie przy zachowaniu światła igły, zakończona kulką , pakowana pojedynczo. Partia próbna 1 szt. | szt | 720
Razem zadanie nr 42:
Słownie wartość brutto zadania nr 42…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 43- Sterylna osłona na mikroskop typu Carl Zeiss LEICA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylna osłona na mikroskop typu LEICA M525 będący na wyposażeniu Zamawiającego- bez lateksowa z soczewką Armatec do osłony w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm x 305cm Soczewka szklana, skośna o przezierności, odporna na zarysowania. Wyposażona w pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie.Partia próbna 1 sztuka | szt | 200
Razem zadanie nr 43:
Słownie wartość brutto zadania nr 43:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 44 - Zestaw sterylnych obłożeń do zabiegów endowaskularnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do operacji endowascularnych - ZOE 1x serweta na stolik instrumentariuszki , owinięcie zestawu w rozm. min. 150 x 190 cm, wykonana z folii polietylenowej oraz warstwywłókniny o szerokości min. 66cm na całej długości serwety. Chłonność włókniny wynosi min. 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O, łączna gramatura serwety 74 g/m2- ;lub serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75 x 190 cm; łączna gramatura serwety min. 74 g/m2 1 x Fartuchy w rozmiarze "L" ;2 x Fartuch w rozmiarze " XL" Fartuchy wykonane z wysoko przewiewnej włókniny typu spunelace/sontara o gramaturze min. 68 g/m2 z przodu fartucha i narękawach powyżej łokci dodatkowy laminat min. 40 gr/m2 , paroprzepuszczalność na całej powierzchni min 4000 g/m2x24h wg. LYSSY , odpornosc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej z przodu min 198 cm H2O wg. PN-EN 20811 lub równoważną mankiet o szerokości min. 8 cm. 1x Osłona na stolik Mayo składana teleskopowo do wewnątrz , o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny min. 24 g/m2, grubość folii min. 45µm .barierowość dla wody ≥30 cm H2O..lub serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm z folii polietylenowej w kształcie worka ze wzmocnieniem polipropylenowym 75 x 90 cm; łączna gramatura serwety min 80 g/m2 1x kieszeń samoprzylepna polietylenowa jednokomorowa min.38 x 40 cm 1x kieszeń samoprzylepna polietylenowa dwukomorowa min. 38 x 40 cm 2 x pokrowiec na aparaturę RTG prostokątny o wym. 80 x 90 cm lub 76x91 cm , wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej , ściągnięty elastyczną gumką; 1 x pokrowiec na aparaturę RTG okrągły o średnicy 90 cm lub 112x56 cm , wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości ściągnięty elastyczną gumką; 2 x taśmy medyczne samoprzylepne włókninowe 9x50cm z zakładkami finger lif 1 x miska plastikowa niebieska lub transparentna o pojemności 250 ml ze skalą (podziałką ) w ml, 1 x miska plastikowa transparentna o pojemności 500 ml ze skalą (podziałką) w ml, 1 x miska plastikowa niebieska o pojemności 2500 ml z wewnętrznym rantem na prowadnik ze skalą w ml 1 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 10 ml wkręcana 2 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20 ml wkręcana, 1x serweta do angiografii z laminatu 3 warstwowego o gramaturze 74 g/m2 lub 2 warstwowego o gramaturze min. 56 gr/m2 , o wymiarach min. 227 x 330 cm z panelami z folii poliuretanowej po obu stronach o wym. 70 x 330 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory otoczone folią chirurgiczną, średnica okna 8 cm lub 12 cm położone decentralnie; serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci polipropylenowej łaty chłonnej o wymiarachmin. 100x75 cm. 1 x serweta (chusta)absorbcyjna o wysokiej chłonności o wymiarach 60x90 cm 1 x mocny klem do mycia pola operacyjnego jednorazowego użytku o długosci min 20 cm. Wymagania: Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze podstawowej 74 g/m2 z dodatkową łatą chłonną o gramaturze 50 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O; wchłanialność cieczy min. 200 ml/m2, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro odpowiednio: min. 255/ 224 kPa lub serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 56 gr/m2 z dodatkową warstwą chłonną , odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O, chłonność min. 570%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min. 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 40,33N2x strzykawka 20 ml, 2 częściowa , 1xjednorazowe ostrze ostrze z rękojeścią w rozmiarze 11 | zestaw | 1200
Razem zadanie nr 44:
Słownie wartość brutto zadania nr 44:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 45- Sterylne ostrza do zatok przynosowych i dreny jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | \ | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrze do shavera, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, dł.12 cm, autoklawowalne | szt. | 8
2 | Ostrze do shavera, 35, tylne jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, dł.12 cm, autoklawowalne | szt. | 8
3 | Dren płuczący do konsoli sterujacej napędami otolaryngologicznymi ze zintegrowana pompą typu UNIDRIVE ENT/ENDO/NEURO posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 600
4 | Dren płuczący do konsoli sterujacej napędami otolaryngologicznymi ze zintegrowaną pompą typu CLERAVISIN II posiadaną przez zamawiającego | szt. | 600
Razem zadanie nr 45:
Słownie wartość brutto zadania nr 48:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie 46 - Zestaw ochronny stołu operacyjnego i okrycia pacjenta
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw higieniczny do ochrony stołu operacyjnego i okrycia pacjenta Skład zestawu: 1 x Osłona do ochrony stołu operacyjnego, wykonane z nieprzemakalnego min dwuwarstwowego laminatu w kolorze niebieskim o gramaturze min 57 g/m2 wymiarach min 100 x 225 cm z zintegrowanym wkładem chłonnym o gramaturze min 100 g, chłonności min 2100 ml wielkości min 60 x 90 cm. Wkład chłonny powinien zabezpieczać skórę pacjenta przed wilgocią, tzn warstwa wkładu chłonnego mająca kontakt ze skórą pacjenta powinna po wchłonięciu płynów, pozostawać sucha. 1 x Rękaw do osłony podłokietnika 30 x 50 cm - z taśmą lepną, wykonaną z włókniny sms o gramaturze 51 g/m2. 1 x Prześcieradło do okrycia pacjenta nie prześwitujące, wykonane z miękkiej antystatycznej zatrzymującej ciepło i dobrze układającej się włókniny bawełnopodobnej min 45g/m2 o rozmiarze min140 x 220 cm .Prześcieradło przebadane dermatologicznie, nie powodujące pordażnień skóry, z możliwością zastosowania u dzieci Osłona, do stołu rękaw i prześcieradło stanowić musi zestaw złożony i zapakowany (trzy elementy) w foliowy, higieniczny worek, wyposażony w etykietę informacyjną. Opakowanie musi być dostosowane do wielkości złożonego zestawu, estetyczne z etykietą informacyjną zawierającą min. nazwę zestawu lub skrót nazwy, nazwę producenta, symbol produktu, skład zestawu wraz z wymiarami poszczególnych elementów zestawu. Partia próbna 1 zestaw. | zestaw | 20000
Razem zadanie nr 46:
Słownie wartość brutto zadania nr 46:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 47- Czepek operacyjny z otokiem p/potnym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek chirurgiczny z wstawką przeciwpotną - wykonany z lekkiej , przewiewnej, antyalergicznej poliestrowo- wiskozowej włókniny gramaturze min 25g/m2. kształt furażerka męska z gumką w tylnej, wystandaryzowana wielkość czepka pozwalajaca na dobre zakrycie włosów (w tym włosów długich). Czepek musi posiadać wstawkę z włókniny wiskozowo-poliestrowej dobrze pochłaniającej pot o szerokości min 4-5 cm. Wstawka powinna obejmować okolicę dookoła głowy. Pakowane w kartonik gwarantujący higeniczne przechowywanie i wyjmowanie czepka. Czepki w kartoniku powinny być ułożone w sposób zapewniający pojedyńcze wyjmwanie czepka z kartonika. Kolor do wyboru Zamawiającego spośród co najmniej 2 kolorów tj. niebieski, zielony. Partia próbna - 1 karton | szt | 20000
Razem zadanie nr 47:
Słownie wartość brutto zadania nr 47…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 48- Spodenki do zabiegów kolonoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Spodenki do kolonoskopii, wykonane z nieprześwitujacej włókniny polipropylenowej lub sms 1 x użytku rozmiar uniwersalny | szt | 4000
Razem zadanie nr 48:
Słownie wartość brutto zadania nr 48…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 49- Fartuch medyczny, czepek medyczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch medyczny ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, stanowiacej barierię dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi mankietami poliestrowymi posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, Rozmiar L, XlL - do wyboru Zamawiającego Pakowane w higieniczny worek foliowy wyposażony w etykietą informacyjną. Partia próbna 1 szt | szt | 340000
2 | Czepek medyczny typu beret ściągany gumką średnica min 50 cm, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej, pakowane w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, jednorazowego użytku niejałowy. Partia próbna 1 karton | szt | 72000
Razem zadanie nr 49:
Słownie wartość brutto zadania nr 49…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 50 -Sterylny zestaw do zabiegów okulistycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Serweta okulistyczna z włókniny trójwarstwowej typu SMS lub laminatu dwuwarstwowego o rozm.ok 130 cm x 130 cm z otworem ok 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie i folią samoprzylepną oraz ze zintegrowaną torbą na płyny , wykonana z miękkiej i oddychającej włókniny z wytrzymałością na rozciąganie (> 100 N ) I wypychanie na sucho/mokro (> 150kPa) | szt. | 4000
2 | Osłona na podłokietnik ok 30 x 75 cm z taśmą lepną zabezpieczającą przed osunięciem się osłony z podłokietnika. Pakowane po 2 szt. | szt. | 7000
3 | Serweta operacyjna o rozm. 75 cm x 90 cm, z laminatu 2-warstwowego o wytrzymałości na rozciąganie( > 90 N)I wypychanie na sucho/mokro ( >150kPa ) | szt. | 4000
4 | Serweta operacyjna o rozm. 75 x 90 cm z otworem samoprzlepnym o średnicy ok 7-8 cm , z laminatu 2-warstwowego i wytrzymałości na rozciąganie wypychanie na sucho/mokro . | szt. | 100
Razem zadanie nr 50:
Słownie wartość brutto zadania nr 50…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 51- Maseczka medyczna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Maseczka medyczna mocowana na elastyczne tasiemnki z włókniny o szer ok 15 mm , wykonana z włókniny polipropylenowej, 3- warstwowa łączna grammatura max 61 gr/m2. Wyposażona w sztywnik , długośc maski 17,5 cm (+/- 1 cm ) wyskość maski po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy 18 cm(+/- 0,5 cm) Efektywność filtracji bakteryjne j≥ 98% , ciśnienie różniowe (opory oddychania) 25 Pa/cm2.(+/- 5) , czystość mikrobiologiczna ≤ 30CFU/g, Pozostałe parametry zdodne z PN-EN 14683:2019 dla maseczek medycznych typ II lub równoważną . Opakowania x 50 sztuk. Partia próbna - 1 karton | szt | 240000
Razem Zadanie nr 51:
Słownie wartość brutto zadania nr 51……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 52 Zestaw jednokanałowy do pomiaru cisnienia metodą krwawą
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem wyposażona w biuretę zabezpieczoną filtrem. Przetwornuik ciśnieniowy z łatwym i ergonomicznym przepłukiwaniem i odpowietrzaniem układu za pomocą wypustki i skrzydełek, kraniki trójdrożne posiadające wyczuwalny i optyczny identyfikator przepływu. Linie ciśnieniowe z grubościennymi i elastycznymi drenami. Linie ciśnieniowe i infuzyjne spięte taśmami, zaestawy posiadające dodatkowe koreczki . Zestaw niewrażliwy na zakłucenia rezonansowe z wiernym odwzorowaniem sygnału. Zestwa posiadający przewód z wodoszczelnym gniazdem z zabezpieczeniem przed przypadkową kontaminacją. Zestaw wykonany z materiału apiroggennego i nietrombogennego: dopuszczony do pracy w srodowisku MRI. Sterylny poakowany pojedyńczo. Kompatybilny z modułem Medex Abbot | szt | 3600
Razem Zadanie nr 52:
Słownie wartość brutto zadania nr 52……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 53 Jednorazowe ubrania operacyjne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe ubrania operacyjne , wyrób medyczny, niejałowy.Bluza i spodnie pakowane indywidualnie.Wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1 lub równoważną), czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10 lub równoważną), pylenie równe 2,1 log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10 lub równoważną). Bluza z krótkim rękawem, z rozcięciem pod szyją, wyposażona w zatrzask umożliwiający swobodne zakładanie bluzy przez głowę bez rozrywania, trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w zatrzaskDostępność rozmiarów: XS, S, M, L ,XL, XXL, XXXL, XXXXL posiadające indywidualne i widoczne oznakowanie rozmiaru do wyboru zamawiającego . Kolor niebieski, zielony, fioletowy do wyboru przez zamawiajacego. Partia próbna - komplet rozmiar S kolor fioletowy. | szt | 96700
2 | Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna przeznaczona do stosowania przez personel w salach operacyjnych (włóknina bawełnopodobna) - wykonana z miękkiej włókniny typu spungbond, bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej; nić szwalnicza wykonana z poliestru, nap wykonany z plastyku; ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego: bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w niewielkie wycięcie „V” wyposażone w nap, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie boczne na dole bluzy; kolor zielony lub niebieski; dostępny w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL (kolor jak i rozmiary bluz do wyboru przez Zamawiającego). Bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. Ubranie chirurgiczne o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 185 kPa, wysokiej czystość pod względem cząstek stałych min. 2 IPM, i niskim poziomie pylenia min. 2 Log10 (liczba cząstek), charakteryzujące się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie 60700 g/m2/24h. Partia próbna - 1 szt. | szt. | 75000
3 | Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne przeznaczone do stosowania przez personel w salach operacyjnych (włóknina bawełnopodobna) - wykonane z miękkiej włókniny typu spungbond, bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej; nić szwalnicza wykonana z poliestru, nap wykonany z plastyku; ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego. spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap; kolor zielony lub niebieski; dostępny w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL (kolor jak i rozmiary spodni do wyboru przez Zamawiającego). Spodnie z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. Ubranie chirurgiczne o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 185 kPa, wysokiej czystość pod względem cząstek stałych min. 2 IPM, i niskim poziomie pylenia min. 2 Log10 (liczba cząstek), charakteryzujące się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie 60700 g/m2/24h. Partia próbna - 1 szt. | szt. | 75000
Razem Zadanie nr 53:
Słownie wartość brutto zadania nr 52……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 54 - Torba izolacyjna do ochrony narządów operowanych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylna torba izolująca na narządy wewnętrzne do izolacji (ochrony) w czasie długotrwałych operacji laparotomijnych, (również do poborów narządów) wykonana z miękkiej, matowej foli polietylenowej, w kształcie worka o wielkości 50 x 50 cm (tolerancja wymiarów +/- 1 cm), wyposażona w dwie tasiemki do zamknięcia/otwarcia. Partia próbna 1 szt. | szt | 1200
Razem zadanie nr 54:
Słownie wartość brutto zadania nr 54:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł