**Załącznik nr 2**

**Cystoskop optyczny giętki – 2 komplety**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2020**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.**

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać nr strony w materiałach informacyjnych) |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |
|  | Uretro-cystoskop giętki optyczny | TAK |  |
|  | Średnica płaszcza : max. 5,5 mm  | TAK, podać |  |
|  | Kanał instrumentowy: min. 2,4mm | TAK, podać |  |
|  | Wygięcie końcówki: góra 210st, dół 150 st | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza: min. 370 mm | TAK, podać |  |
|  | Owalny kształt dystalnego końca płaszcza cystoskopu  | TAK, podać |  |
|  | Kąt patrzenia 0 st  | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia 120 st | TAK, podać |  |
|  | W zestawie nasadka do endoskopu z kanałem instrumentu i dwoma zaworami dopływ/odpływ, kraniki regulacji przepływu wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: kleszczyki chwytające, giętkie, ząb mysi, 6,5 Fr., dł. robocza 550 mm | TAK, podać |  |
|  | W zestawie pojemnik do sterylizacji niskotemperaturowej z pozycjonerami do ułożenia endoskopu | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: tester szczelności, zawór do sterylizacji gazowej, szczotka czyszcząca | TAK, podać |  |
|  | W zestawie światłowód średnica wiązki min. 2,5mm, długość min. 2,3m | TAK, podać |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1) Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są **dane osobowe (*np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL itd*.)** | TAK/ NIE[[2]](#footnote-2)Jeżeli tak, podać jakie |  |

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

1. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-1)
2. Odpowiedź „NIE” nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-2)