ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa pasków testowych i odczynników do analizy moczu wraz dzierżawą systemu do automatycznego badania parametrów fizyko-chemicznych i osadu moczu na okres 36 miesięcy

| Wykonawca: | wypełnić |
| --- | --- |
| Moduł do badania parametrów fizykochemicznych: | Wypełnić (model, producent, rok produkcji) |
| Moduł do badania elementów upostaciowanych moczu: | Wypełnić (model, producent, rok produkcji) |
| Rok produkcji |  |

Uwaga:

- Wykonawca obowiązany jest wypełnić pola w kolumnie 3 „Odpowiedzi – TAK/NIE”. Niewypełnione pole w tej kolumnie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie parametry wymienione w dokumencie są WYMAGANE. Odpowiedź „NIE” w kolumnie 3 „Odpowiedzi – TAK/NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Opis parametru / cechy | Odpowiedzi Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Wymagania wspólne dla analizatora pasków testowych i analizatora składników upostaciowanych moczu oraz wymagania ogólne organizacyjne |
|  | W pełni zautomatyzowany system do analizy moczu składający się z automatycznego analizatora do odczytu pasków testowych i połączonego (zintegrowanego) z nim analizatora osadu moczu, obsługiwany z jednego stanowiska operatorskiego (zewnętrzny monitor z ekranem dotykowym, drukarka oraz UPS) wykonujący badania z tej samej próbki moczu bez konieczności jej przenoszenia. |  |
|  | System fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2019) |  |
|  | Stół laboratoryjny do umieszczenia systemu i akcesoriów |  |
|  | UPS - w przypadku awarii zasilania podtrzymanie pracy systemu do momentu zakończenia rozpoczętych procesów i wyłączenia urządzenia |  |
|  | Podłączenie systemu analitycznego do systemu medycznego Zamawiającego (ProfLab firmy ATD) z dwustronną transmisją danych, na koszt Wykonawcy |  |
|  | System gotowy do pracy 24 godziny na dobę |  |
|  | Wymagana wydajność analizatorów - minimum 100 pełnych wyników badań (parametry fizykochemicze oraz składniki upostaciowane) na godzinę |  |
|  | Każdy z analizatorów wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych |  |
|  | Automatyczne mieszanie moczu przed analizą |  |
|  | Automatyczna detekcja poziomu płynu |  |
|  | Jeden (wspólny) podajnik próbek na min. 50 próbek, z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy |  |
|  | Mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym w każdym z analizatorów |  |
|  | Możliwość wyboru jednostek pomiarowych i możliwość konfiguracji formularza wyniku w LSI |  |
|  | Menu i instrukcja analizatorów w języku polskim |  |
|  | Okresowe szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i interpretacji wyników badań minimum 1 raz w roku |  |
|  | Materiał kontrolny płynny, sporządzony na bazie moczu ludzkiego, do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej parametrów fizykochemicznych oraz oceny mikroskopowej minimum erytrocytów i leukocytów, na dwóch poziomach, trwałość materiału od chwili dostawy co najmniej 12 miesięcy. |  |
|  | W przypadku awarii rozpoczęcie naprawy przez inżyniera serwisowego do 24 godzin od zgłoszenia awarii w serwisie (w dni robocze) |  |
|  | Zestaw do drukowania etykiet z kodami kreskowymi (liczba etykiet równa liczbie badań) na koszt Wykonawcy |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych dla stanowiska operatorskiego (niezależnie od czytników analizatorów) na koszt Wykonawcy |  |
|  | Zdalny dostęp serwisowy umożliwiający ocenę stanu analizatora w razie awarii |  |
|  | Zestaw komputerowy i drukarka A4 do drukowania wyników kontroli i wyników pacjentów w przypadku awarii systemu medycznego Zamawiającego. |  |
| Badanie parametrów fizyko-chemicznych |
|  | Analizator do badania min. 12 parametrów fizyko-chemicznych moczu: SG, barwa, przejrzystość, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobina) |  |
|  | Automatyczny pomiar przejrzystości i barwy |  |
|  | Pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometryczną |  |
|  | Termin ważności pasków testowych minimum 6 miesięcy |  |
|  | Trwałość pasków po umieszczeniu na pokładzie nie krótsza niż 14 dni |  |
|  | Termin ważności pasków kalibracyjnych (jeśli wymagane dodatkowe paski kalibracyjne) minimum 6 miesięcy |  |
|  | Zastosowanie pasków testowych, które eliminują wpływ kwasu askorbinowego na wynik pomiaru (podać zastosowaną substancję) |  |
|  | Możliwość wyboru jednostek wyniku (SI, konwencjonalne) |  |
|  | Automatyczny transport pasków i automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |
|  | Automatyczne powiadomienie operatora o konieczności opróżnienia pojemników na odpady |  |
|  | Możliwość wyboru wartości punktu odcięcia różnicującego próbki prawidłowe od patologicznych |  |
|  | Moduł kontroli jakości z graficzną prezentacją wyników |  |
|  | Zapewnienie uczestnictwa w sprawdzianie międzylaboratoryjnym co najmniej 4 razy w roku oraz wraz z dostawą materiału kontrolnego, opracowaniem wyników, certyfikatem uczestnictwa na koszt Wykonawcy |  |
| Badanie osadu moczu |
|  | Analizator osadu moczu połączony bezpośrednio z analizatorem pasków testowych moczu, pozwalający na wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia między analizatorami przez użytkownika |  |
|  | Badanie osadu moczu w próbce wirowanej na pokładzie analizatora |  |
|  | Automatyczna cyfrowa analiza obrazów mikroskopowych |  |
|  | Analizator moczu umożliwiający badanie następujących elementów upostaciowanych: erytrocyty, leukocyty, nabłonki, wałeczki (patologiczne, inne) kryształy (rodzaje), bakterie, drożdże, śluz, plemniki |  |
|  | Ilościowy pomiar erytrocytów i leukocytów. Wynik podawany w jednostkach: liczba komórek / mikrolitr |  |
|  | Automatyczna i manualna walidacja zdjęć |  |
|  | Możliwość weryfikacji elementów morfotycznych wykonanych zdjęć na ekranie monitora i zmiany klasyfikacji elementu przed wysłaniem do LSI |  |
|  | Możliwość dodawania przez użytkownika dodatkowych reguł automatycznej walidacji |  |
|  | Zapewnienie uczestnictwa w sprawdzianie międzylaboratoryjnym co najmniej 4 razy w roku oraz wraz z dostawą materiału kontrolnego, opracowaniem wyników, certyfikatem uczestnictwa na koszt Wykonawcy; dopuszcza się sprawdzian wirtualny |  |

............................................................. (data, podpis i pieczątka Wykonawcy)