SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZATORA – PLATFORMA ANALITYCZNA Z MODUŁEM BIOCHEMICZNYM I IMMUNOCHEMICZNYM

- nazwa aparatu /typ :

- producent:

- rok produkcji:

| Lp. | WYMOGI OGÓLNE Niespełnienie któregokolwiek z niżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełnienia parametru TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Platforma analityczna fabrycznie nowa lub nie starsza niż rok 2020 po całkowitym przeglądzie potwierdzonym przez Dostawcę |  |
| 2 | System w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" |  |
| 3 | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 50, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy |  |
| 4 | Stacja wody, zasilacz UPS oraz drukarka jako wyposażenie systemu |  |
| 5 | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych/ lub za pomocą technologii RFID |  |
| 6 | Automatyczna detekcja poziomu cieczy oraz skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału |  |
| 7 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta |  |
| 8 | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych |  |
| 9 | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego |  |
| 10 | Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wyniku poza liniowością metody |  |
| 11 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości |  |
| 12 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 13 | Próbki badane wstawiane w statywach minimum 5-pozycyjnych, podajniki na próbki przystosowane do różnego rodzaju próbówek, w tym probówek pediatrycznych (możliwość jednoczesnego wstawienia różnych typów próbek w jednym statywie próbkowym) |  |
| 14 | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego oraz zużytych kuwet do pojemnika na odpady |  |
| 15 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów – oznaczenia pojedyncze, dublety, itp. |  |
| 16 | Deklaracja zgodności CE IVD na analizator i odczynniki |  |
| 17 | Możliwość wykonania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo – cenowym |  |
| 18 | Instrukcje, aplikacje odczynnikowe oraz oprogramowanie w języku polskim umożliwiające podanie wyniku w dowolnej formie i jednostce. |  |
| 19 | Materiały kontrolne do wszystkich oznaczanych parametrów o wartościach prawidłowych i patologicznych - Dostawca w Tabeli nr 2 uwzględni odpowiednią ilość materiału kontrolnego do codziennej pracy |  |
| 20 | Wykonawca gwarantuje dostawę materiałów kalibracyjnych do wszystkich wymaganych testów (wypisanie i wycena w Tabeli nr 3) |  |
| 21 | Odczynniki i materiały zużywalne zintegrowane, gotowe do użycia bez konieczności ręcznego odkręcania butelek i mieszania zawartości (biochemia i immunochemia) |  |
| 22 | Wykonawca zapewni witrynę chłodniczą umożliwiającą przechowywanie odczynników, kontroli oraz kalibratorów, zestaw pipet niezbędny do przygotowania odczynników, klimatyzację w pomieszczeniu z analizatorem, czytnik i drukarkę kodów do stacji roboczej oraz inne niezbędne wyposażenie pracowni niezbędne do pracy jeśli pracownia wymaga dostosowania |  |
| 23 | Potwierdzenie istnienia w programie kontroli COBJwDL (ocena dotyczy wymienionych parametrów raportowanych – sód, potas, chlorki, wapń całkowity, magnez, żelazo, białko całkowite, mocznik, kwas moczowy, glukoza, bilirubina całkowita, cholesterol, HDL-cholesterol, triglicerydy, AST, ALAT, amylaza, GTP) |  |
| 24 | Oprogramowanie analizatora umożliwiające opracowanie wyników badań: pełny raport badań z danymi pacjenta i zleceniodawcy, wydruk pojedynczych wyników w formacie gotowego wydruku dla odbiorcy |  |
| 25 | Oferowane odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne powinny posiadać okres przydatności do użycia pozwalający Zamawiającemu na ich użytkowanie przez okres minimum 3 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |  |
| 26 | Wszystkie zamawiane produkty będą dostarczone do Zamawiającego zgodnie z okresowymi zamówieniami w czasie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania przez Dostawcę zapotrzebowania |  |
| 27 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami kart charakterystyki dla wszystkich oferowanych odczynników wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego |  |
| 28 | Zestawy odczynnikowe i materiały kontrolne po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości, będą wymienione przez Dostawcę na nowe o pożądanej jakości, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. |  |
| 29 | Podłączenie analizatora do sieci, skonfigurowanie i dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym wraz z zapewnieniem stacji roboczej (LIS – MARCEL) na koszt Dostawcy |  |
| 30 | Zdalna pomoc serwisowa |  |
| 31 | Zapewnienie pełnych usług serwisowych (instalacja, naprawa, przeglądy) dzierżawionego sprzętu i urządzeń dodatkowych w okresie trwania umowy przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. Okresowe przeglądy techniczne muszą odbywać się minimum raz w roku. Paszport techniczny zawierający dane identyfikacyjne analizatora należy dostarczyć w chwili instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe w ciągu 48 godz. od zgłoszenia awarii, to Zamawiający tym samym zyskuje prawo do zlecania badań w wybranym przez siebie laboratorium medycznym na koszt Dostawcy, aż do momentu uruchomienia sprzętu. |  |
| 33 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/ podzespołu/ modułu itp. w okresie obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest do wymiany systemu na nowy zastępczy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy. |  |
| 34 | Instalacja analizatora w siedzibie Zamawiającego w terminie do 14 dni od podpisania umowy. |  |
| 35 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji analizatora na koszt Dostawcy. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 4 godziny zegarowe |  |
| 36 | Wykonanie i udokumentowanie sprawdzającej walidacji analizatora w warunkach laboratorium na koszt Dostawcy. |  |
|  | WYMOGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI BIOCHEMICZNEJ |  |
| 37 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, jony, białka specyficzne |  |
| 38 | Wbudowany moduł oznaczania jonów - Na, K, Cl wykorzystujący jonoselektywne elektrody |  |
| 39 | Analiza w fazie ciekłej |  |
| 40 | Wydajność części biochemicznej (z jonami) nie mniejsza niż 500 ozn./godz |  |
| 41 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR |  |
| 42 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut |  |
| 43 | Bezkontaktowe mieszanie odczynników i próbek, zapobiegające kontaminacji |  |
| 44 | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 40 różnych parametrów |  |
| 45 | Możliwość detekcji hemolizy, lipemii i ikteryczności próbki |  |
|  | WYMOGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI IMMUNOCHEMICZNEJ |  |
| 46 | Możliwości analityczne: markery kardiologiczne, hormony, diagnostyka zakażeń, markery sepsy |  |
| 47 | Metoda pomiaru chemiluminescencji |  |
| 48 | Czas uzyskania wyników do 30 minut |  |
| 49 | Możliwość jednoczesnej dostępności co najmniej 25 różnych parametrów |  |
| 50 | Wydajność aparatu minimum 100 oznaczeń na godzinę |  |
| 51 | Czas oznaczenia Troponiny nie dłuższy niż 15 minut |  |

……………………………….

podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy