Załącznik nr 7a do SIWZ

Znak sprawy: 7/2020.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH

ZESTAWU DO ECHOENDOSKOPII – 1 SZT.

Nazwa i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………..………………

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Rok produkcji urządzenia: co najmniej 2019 r.

| Lp. | Opis | Wartość graniczna | Parametr oferowany (opisać lub potwierdzić spełnianie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2019 r. | TAK |  |
| 2. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy premium z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 3. | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
| 4. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| 5. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych: min. 6 000 000 | TAK, podać |  |
| 6. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 | TAK, podać |  |
| 7. | Ilość gniazd głowic tzw. parkingowych: min. 2 | TAK, podać |  |
| 8. | Dynamika systemu: min. 300 dB | TAK, podać |  |
| 9. | Monitor z matrycą OLED o wysokiej rozdzielczości z możliwością regulacji w 3. płaszczyznach na przegubowym ramieniu. Przekątna ekranu: min. 22 cale | TAK, podać |  |
| 10. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 11. | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod konsoli aparatu | TAK |  |
| 12. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
| 13. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD (wykonany w technologii pojemnościowej) wbudowany w konsolę o wielkości: min. 10 cali | TAK, podać |  |
| 14. | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 - 20 MHz | TAK, podać |  |
| 15. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 50 000 obrazów | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
| 17. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: min. 700 sek. | TAK, podać |  |
| 18. | Regulacja głębokości pola obrazowania: min. 0,8 - 40 cm | TAK, podać |  |
| 19. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. presetów) programowanych przez użytkownika: min. 60 | TAK, podać |  |
| 20. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu: |
| 21. | Kombinacje prezentowanych obrazów min.: B, B + B, 4B, M, B + M, D, B + D, B + C (Color Doppler), B + PD (Power Doppler), 4 B (Color Doppler), 4 B (Power Doppler), B + Color + M | TAK, podać |  |
| 22. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min.: 1 200 obrazów/sek. | TAK, podać |  |
| 23. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min.: 300 obrazów/sek. | TAK, podać |  |
| 24. | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min.: 6 zakresów częstotliwości | TAK, podać |  |
| 25. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 26. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek. | TAK, podać |  |
| 27. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 28. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 29. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
| 30. | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek. (przy zerowym kącie bramki) | TAK, podać |  |
| 31. | Regulacja bramki Dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK, podać |  |
| 32. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min.: +/- 30 stopni | TAK, podać |  |
| 33. | Możliwość korekcji kąta bramki Dopplerowskiej w zakresie min.: +/- 80 stopni | TAK, podać |  |
| 34. | Automatyczna korekcja kąta bramki Dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min.: +/- 80 stopni | TAK, podać |  |
| 35. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek Dopplerowskich | TAK |  |
| 36. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek Dopplerowskich w kombinacjach: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK |  |
| 37. | Niedopplerowska metoda obrazowania przepływów | TAK |  |
| 38. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
| 39. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min.: 5 | TAK, podać |  |
| 40. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe - dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 41. | Funkcja umożliwiająca automatyczne rozpoznanie rodzaju tkanki i dostosowanie prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej | TAK |  |
| 42. | Obrazowanie w trybie Triplex - (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
| 43. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 44. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 45. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum Dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 46. | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min.: w 8 strefach | TAK, podać |  |
| 47. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min.: 15 map | TAK, podać |  |
| 48. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| Kontrast: |
| 49. | Oprogramowanie do badań z kontrastem | TAK |  |
| Ultrasonografia Endoskopowa (EUS): |
| 50. | Oprogramowanie zapewniające współpracę z głowicami endoskopowymi i bronchoskopowymi (ultrasonografia endoskopowa tzw. EUS/EBUS) | TAK |  |
| Obrazowanie elastograficzne |
| 51. | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |
| 52. | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B / B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |
| 53. | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  |
| 54. | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów: |
| 55. | Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym (HD) o pojemności min.: 1 TB | TAK, podać |  |
| 56. | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
| 57. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, Raw Data, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
| 58. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 59. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 60. | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 61. | Wbudowany port USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive min.: 2 na konsoli | TAK, podać |  |
| 62. | Wbudowany port USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive min.: 1 | TAK, podać |  |
| 63. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 64. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| Funkcje użytkowe: |
| 65. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min.: x20 | TAK, podać |  |
| 66. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min.: x20 | TAK, podać |  |
| 67. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min.: 10 | TAK, podać |  |
| 68. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 69. | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
| 70. | Podświetlany pulpit sterowniczy w min.: 2 kolorach | TAK, podać |  |
| 71. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 72. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 73. | Pełne oprogramowanie do badań: brzusznych, małych narządów, naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, ortopedycznych, kardiologicznych, transkranialnych, pediatrycznych, śródoperacyjnych, ginekologiczno-położniczych | TAK |  |
| Głowice ultrasonograficzne |
| 74. | Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |
| 75. | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać |  |
| 76. | Zakres częstotliwości pracy min.: 1,0 - 5,0 MHz | TAK, podać |  |
| 77. | Kąt skanowania min.: 70 stopni | TAK, podać |  |
| 78. | Liczba elementów min.: 190 | TAK, podać |  |
| 79. | Obrazowanie harmoniczne min.: 6 zakresów częstotliwości | TAK, podać |  |
| 80. | Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać |  |
| 81. | Zakres częstotliwości pracy min.: 4,0 - 13,0 MHz | TAK, podać |  |
| 82. | Liczba elementów min.: 800 | TAK, podać |  |
| 83. | Szerokość pola skanowania max.: 40 mm | TAK, podać |  |
| 84. | Obrazowanie harmoniczne min.: 6 zakresów częstotliwości | TAK, podać |  |
| 85. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 86. | Możliwość rozbudowy o elastografię fali poprzecznej tzw. Shear Wave | TAK |  |
| 87. | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  |
| 88. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Convex 1,0 - 6,0 MHz w technologii Single Crystal, kąt obrazowania min.: 70 stopni, obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
| 89. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę liniową 5,0 - 13,0 MHz, ilość elementów min.: 800, szerokość skanu max.: 40 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
| 90. | Możliwość rozbudowy o głowicę laparoskopową 5 - 13 MHz | TAK |  |
| 91. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę liniową szerokopasmową wykonaną w technologii pojemnościowej - brak kryształów piezoelektrycznych. Zakres częstotliwości pracy min.: 2,0 - 22,0 MHz, min. 20 000 elementów, szerokość skanu max.: 40 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |
| 92. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min.: 4,0 - 10,0 MHz, min.: 190 elementów | TAK, podać |  |
| 93. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Linia. Convex min.: 4,0 - 10,0 MHz, kąt min.: 180 stopni, linia min.: 4,0 - 14,0 MHz, szerokość skanu min.: 60 mm | TAK, podać |  |
| 94. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rectalną o kącie obrazowania 360 stopni (tzw. głowica radialna), min.: 5,0 - 10,0 MHz, min.: 190 elementów | TAK, podać |  |
| 95. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) dostępnego na głowicach Phased Array, liniowych i Convex | TAK |  |
| 96. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased Array min.: 1,0 - 5,0 MHz, kąt obrazowania min.: 90 stopni, obrazowanie harmoniczne min.: 4 zakresy częstotliwości | TAK, podać |  |
| 97. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min.: 3 kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK, podać |  |
| 98. | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  |
| 99. | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |
| 100. | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |
| 101. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych | TAK |  |
| 102. | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Microconvex Endocavitarną, min.: 4,0 - 9,0 MHz, min.: 190 elementów, kąt skanowania min.: 190 stopni, obrazowanie harmoniczne min.: 4 zakresy częstotliwości | TAK, podać |  |
| Echoendoskop terapeutyczny (EUS): |
| 103. | Pole widzenia wideo: 100 stopni | TAK |  |
| 104. | Kierunek widzenia boczny: 55 stopni | TAK |  |
| 105. | Głębia ostrości: 3 - 100 mm | TAK, podać |  |
| 106. | Średnica zewnętrzna końcówki: max. 14,6 mm | TAK |  |
| 107. | Średnica zewnętrzna sondy: 12,6 mm | TAK |  |
| 108. | Zakres odchylenia końcówki: G: 130 stopni, D: 90 stopni, P: 90 stopni, L: 90 stopni | TAK |  |
| 109. | Długość robocza sondy: 1250 mm | TAK |  |
| 110. | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego: min. 3,7 mm | TAK |  |
| 111. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora: 4 przyciski | TAK |  |
| 112. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy | TAK |  |
| 113. | Możliwość podłączenia zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym | TAK |  |
| 114. | Funkcja kontrastowania echo harmonicznego z funkcją wykrywania sygnałów szerokopasmowych | TAK |  |
| 115. | Zakres skanowania EUS: 180 stopni | TAK |  |
| 116. | Funkcje ultrasonograficzne: B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode | TAK |  |
| 117. | Częstotliwości pracy EUS: 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12 MHz | TAK |  |
| 118. | Pełna współpraca z procesorami EVIS EXERA III | TAK |  |
| 119. | Pełna współpraca z myjniami endoskopowymi ETD | TAK |  |
| 120. | Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji - ENDOSKAN | TAK |  |

Uwagi:

Wykonawca oświadcza, że oferowane wyposażenie jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.............................................                                          ………………………………………………………..

(data)                                                                                             (podpis)

Załącznik nr 7b do SIWZ

Znak sprawy: 7/2020.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH

GENERATORA RF WRAZ Z POMPĄ CHŁODZĄCĄ DO GENERATORA – 1 SZT.

Nazwa i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………..………

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Rok produkcji urządzenia: co najmniej 2019 r.

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Generator |
| 1. | Zasilanie: 110/220 VAC | TAK, podać |  |
| 2. | Zakres zasilania: 100 - 240 VAC | TAK, podać |  |
| 3. | Moc maksymalna: 450 VA | TAK |  |
| Pomiar impedancji tkanki poprzez elektrodę: |
| 4. | Pomiar impedancji w zakresie: 10 - 800 omów | TAK, podać |  |
| 5. | Rozdzielczość: 1 om | TAK |  |
| 6. | Dokładność: 10 - 50 omów ±10 omów, 51 - 300 omów ±15%, 301 - 800 omów ±30% | TAK, podać |  |
| Wyjścia typu monopolarnego i bipolarnego |
| 7. | Moc energii generowanej: 0 - 200 WAT, maks. dla 50 omów | TAK, podać |  |
| 8. | Dokładność: ±20% | TAK, podać |  |
| 9. | Rozdzielczość: 1 WAT | TAK |  |
| 10. | Częstotliwość: 480 kHz ±10% | TAK, podać |  |
| 11. | Czas pracy: maks.: 30 min | TAK, podać |  |
| Pomiar temperatury tkanek |
| 12. | Pomiar temperatury poprzez elektrodę | TAK |  |
| 13. | Zakres: od 5 stopni C do 95 stopni C | TAK, podać |  |
| 14. | Rozdzielczość: 1 stopień C | TAK |  |
| 15. | Dokładność: ±5 stopni C | TAK, podać |  |
| Warunki pracy |
| 16. | Temperatura: od 15 stopni C do 40 stopni C | TAK, podać |  |
| 17. | Wilgotność względna: 15% - 80% | TAK, podać |  |
| Pompa chłodząca do generatora |
| 18. | Typ: perystaltyczna | TAK |  |
| 19. | Zasilanie: 110/220 VAC~ | TAK, podać |  |
| 20. | Zakres zasilania: 100 - 240 VAC~ | TAK, podać |  |
| 21. | Moc maks.: 80 VA | TAK, podać |  |
| 22. | Kontrola przepływu cieczy w zakresie: 80 - 140 ml/min. | TAK, podać |  |
| 23. | Wymiary: 193 mm x 160 mm x 135 mm | TAK |  |
| 24. | Waga: do 4 kg | TAK, podać |  |
| Warunki pracy |
| 25. | Temperatura: od 15 stopni C do 40 stopni C | TAK, podać |  |
| 26. | Wilgotność względna: od 15% do 80% | TAK, podać |  |

Uwagi:

Wykonawca oświadcza, że oferowane wyposażenie jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.............................................                                          ………………………………………………………..

(data)                                                                                             (podpis)