załącznik nr 3 do SWZ

SPZOZ Wolsztyn, TP/21/2023 postępowanie na sukcesywną 24 m-czną dostawę preparatów oraz osprzętu wraz z dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych dla AiIT SPZOZ Wolsztyn

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

I.	Aparat do CRRT- 1 szt.

# Producent urządzenia:…………………………

Typ/ model: …………………………………..; nr kat. ………….

Rok produkcji: ………….

Wartość dzierżawionego urządzenia: …………………brutto; VAT .…%

II.	Aparat do CRRT z możliwością wykonywania terapii ECCO2R- 1 szt.

# Producent urządzenia:…………………………

Typ/ model: …………………………………..; nr kat. ………….

Rok produkcji: ………….

Wartość dzierżawionego urządzenia: …………………brutto; VAT .…%

| L.p. | Parametry aparatu do CRRT | TAK/NIE* Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – nie starszy niż z 2019 r. |  |
|  | Opcje zabiegów: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP |  |
|  | Zintegrowane wskazówki dla trybu dializy albuminowej MARS |  |
|  | Funkcja wykonania zabiegu CVVH z równoczesną PRE i POST dylucją |  |
|  | Funkcja wykonania zabiegu CVVHDE PRE lub POST dylucja |  |
|  | Aktywna opcja antykoagulacji heparynowej cytrynianowej w zabiegach: scuf,cvvhd,cvvhdf |  |
|  | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat |  |
|  | Pompa krwi |  |
|  | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego |  |
|  | Pompa i waga dializatu |  |
|  | Pompa i waga substytutu |  |
|  | Pompa i waga ściekowa |  |
|  | Pamięć zdarzeń minimum 90 godzin |  |
|  | Podgrzewacz krwi wracającej do pacjenta |  |
|  | Graficzne monitorowania ciśnień podczas zabiegu (napływu, powrotu, filtra, płynu odprowadzanego, TMP) |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) |  |
|  | Pomiar ciśnień: napływu, filtra, powrotu, płynu odprowadzanego, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP |  |
|  | Automatyczna identyfikacja założonego filtra |  |
|  | Automatyczne ładowanie, wypełnianie i sprawdzanie zestawów. |  |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym |  |
|  | Czujnik przecieku krwi. |  |
|  | Czujnik obecności powietrza we krwi wykrywający pęcherzyki o średnicy od 20 µl |  |
|  | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min 12" |  |
|  | Podczas zabiegu widoczne wszystkie istotne dane - zlecenie, przepływy, ciśnienia. |  |
|  | Możliwość stosowania u pacjentów z SEPSą filtrów heparynizowanych do CRRT eliminujących jednocześnie cytokiny i endotoksyny. |  |
|  | Zestawy do terapii CRRT i TPE w pełni zintegrowane z filtrem i fabrycznie połączone z drenami. |  |
|  | Uniwersalny zestaw (filtr z drenami) dla dorosłych umożliwiający wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT (CVVH, CVVHD, CVVHDF). |  |
|  | Dostępność zestawów o małej objętości krwi w filtrze i drenach (poniżej 60 ml) |  |
|  | Podstawa aparatu wyposażona w 4 kółka z blokadą |  |
|  | Wsparcie równowagi płynowej trakcie zabiegu poprez detektor przecieku płynów wbudowany w tacę ociekową i ragujący na przeciek >50ml. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego poboru 30l płynów z 3 wag. |  |
|  | Złącza RS232, USB oraz Ethernetowe do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi |  |
|  | Akumulator zasilający zapewniajacy ciągłośc pracy we wszystkich trybach minimum 10' |  |
|  | Zasilanie 230V~/50Hz |  |
|  | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | dokumenty potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym |  |

| L.p. | Parametry aparatu do CRRT z możliwością wykonania terapii ECCO2R | TAK/NIE* podać |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – nie starszy niż z 2019 r. |  |
|  | Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP |  |
|  | Antykoagulacja cytrynianowa i heparynowa |  |
|  | CVVH PRE i/lub POST |  |
|  | CVVHDF PRE i/lub POST |  |
|  | Funkcja wyboru dylucji: przed filtrem lub za filtrem |  |
|  | Pompa krwi |  |
|  | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego |  |
|  | Pompa i waga dializatu |  |
|  | Pompa i waga substytucji |  |
|  | Pompa płynu odprowadzanego i dwie wagi płynu odprowadzanego. |  |
|  | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta, zakres ustawienia temp. 35-38 st. C, z automatyczną regulacją podczas przerw w zabiegu, zintegrowany bezpośrednio z systemem. |  |
|  | Automatyczne odprowadzanie ultrafiltratu bez konieczność wykonywania opróżniania ręcznego lub wymiany worków na płyn odprowadzany w trakcie zabiegu. |  |
|  | Zakończone czynności konfiguracyjnych automatycznie potwierdzane znacznikami wyboru. |  |
|  | Graficzne monitorowanie ciśnień: ciśnienie napływu, powrotu, spadek ciśnienia w filtrze (ΔP), TMP. |  |
|  | Funkcja wprowadzenia danych pacjenta (2xID, waga, hematokryt). |  |
|  | Wyświetlanie danych podczas zabiegu: Ciśnienie płynu odprowadzanego, ciśnienie w filtrze, wartość hematokrytu za filtrem (Hct za filtr.). |  |
|  | Ręczny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta, zestawu automatycznego odprowadzania ultrafiltratu i zestawów do terapii |  |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym |  |
|  | Czujnik przecieku krwi. |  |
|  | Ultradźwiękowy detektor powietrza: wykrywający pojedyncze pęcherzyki powietrza o średnicy >20 μl |  |
|  | Kolorowy, obrotowy ekran (90st pionowo i 180st poziomo), 15” |  |
|  | Zintegrowana pompa strzykawkowa do podaży heparyny bądź wapnia wbudowana w aparat |  |
|  | Uniwersalny zestaw dla dorosłych umożliwiający wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej, objętość krwi w drenach i filtrze max 200ml |  |
|  | Dostępność pediatrycznych zestawów do zabiegów nerkozastępczych o wypełnieniu max 60 ml |  |
|  | Możliwość zastosowania zestawu dla pacjentów z SEPSĄ, z filtrem powleczonym heparyną, umożliwiającym eliminację endotoksyn i cytokin równocześnie. |  |
|  | Automatyczny czujnik poziomu cieczy utrzymujący optymalną wysokość cieczy w komorze odpowietrzającej. |  |
|  | Możliwość wykonania terapii ECCO2R. |  |
|  | Tacka ociekowa z czujnikiem przecieku płynu. |  |
|  | Zestawy do terapii CRRT oraz do TPE połączone fabrycznie z filtrem i drenami, bez konieczności montażu poszczególnych elementów z workiem ściekowym w zestawie. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia profilów zabiegów umożliwiajcych zapisanie indywidualnych ustawień zleceń, aby ułatwić i przyspieszyć konfigurację. |  |
|  | Opcja kompensacji usuwania płynu z ciała pacjenta w przypadku przerw w leczeniu. |  |
|  | Możliwość instalacji alarmu zdalnego w celu przywołania personelu. |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | dokumenty potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym |  |

*Uwaga: wypełnić tabele

- Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data .................................		podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

…………………………………………………

# Footnotes

Podanie wartości aparatu – niezbędne ze względu na potrzeby Księgowości SP ZOZ Wolsztyn

Podanie wartości aparatu – niezbędne ze względu na potrzeby Księgowości SP ZOZ Wolsztyn