## 1
| Pakiet 1 - Filtry do nawilżacza tlenu | [10 empty] | Załącznik nr 1.1.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34 mg/l przy VT - 500 ml , utrata wilgotności max 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml, hydrofobowa membrana filtrująca , ułożona w harmonijkę, o skuteczności filtracji min. 99,9999 %, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% z portem do kapnografu. Objętość oddechowa 300-1500ml, sterylny, opory przepływu ( po 24 godzinnym użyciu ) 2,5 cm2/H2O przy 60l/min. Waga filtra 50 gram ( +/- 2 g ), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
2 | Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 300 – 1500 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, skuteczność filtracji względem NaCl 99,623, względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu 1 cm H2O przy 30 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, waga 47 g ( +/- 2 g ), przestrzeń martwa 90 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 150 – 1200 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu 1,2 cm H2O przy 30 l/min, 2,7 cm H2O przy 60 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności min. 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml , waga 28 g ( +/- 2 g ), przestrzeń martwa 51 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 96,263 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla niemowląt, sterylny (skuteczność nawilżania min. 31mg wody/1l przy VT 250ml, o przestrzeni martwej lub 29ml i oporze przepływu max. 1,4cm H2O przy przepływie 10l/min., waga filtra około 21 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
5 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 94,186 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla noworodków, sterylny, objętość oddechowa 30-100ml (skuteczność nawilżania min. 28mg wody/1l przy VT 50ml lub 33mg wody/1l, przy VT 50ml, o przestrzeni martwej max 12ml) , waga filtra około 9 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
6 | Filtr bakteryjny układu oddechowego, elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1200ml, o małych oporach oddechowych max 2,1 cm H2O przy przepływie 60l/min, przestrzeń martwa 35ml-40ml, sterylny, waga filtra około 19 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. |  | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu ( dla chorych na własnym oddechu), z zamykanym portem do użycia cewnika do odsysania, bez konieczności zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajność nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml lub 29,2mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30l/min lub 0,8 cm H2O przy 30l/min. sterylny, waga filtra około 8.5 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  | szt. | 1300 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 2
Pakiet 2 - Woda do koncentratora tlenu | [11 empty] | Załącznik nr 1.2.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Woda sterylna do inhalacji o pojemności 500ml, sterylizowana parą wodną, w komplecie sterylny adapter, sterylizowany EO (opakowanie folia-papier), butelka wyposażona w 6 podłużnych przetłoczeń na bokach butelki (po 3 przetłoczenia na boku) w celu usztywnienia butelki oraz 4 dodatkowe okrągłe porty na bokach butelki (po 2 porty na boku), nazwa producenta na etykiecie z wodą a także wytłoczona na dnie butelki, możliwość używania do 70 dni |  | szt. | 13500 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 3
Pakiet 3 - Akcesoria do polisomnografii oraz wysokoprzepływowej terapii tlenem i systemu PSG NOX A 1 s | [11 empty] | Załącznik nr 1.3.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula nosowa do wysokoprzepływowej terapii tlenem High Flow
| a/ rozmiar S |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| b/ rozmiar M |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| c/ rozmiar L |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Filtry powietrza do Hi Flow |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Rura podgrzewana do Hi Flow |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
4 | Pojemnik nawilżacza do Hi Flow |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
5 | Łącznik do pojemnika nawiżacza umożliwiający podłączenie rury podgrzewanej i autonapełnianie |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
6 | Kaniula nosowa z filtrem do polisomnografu Nox A1, op. x 40 szt. |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Pasy wysiłkowe RIP jednorazowe kompatybilne z aparatem Nox A1 s
| a/ rozmiar M op. x 20 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| b/ rozmiar L op. x 20 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| c/ rozmiar XL op. x 14 szt. |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
8 | Kaniula donosowa dla dorosłych do polisomnografii z filtrem, dł. min 180 cm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
9 | Kaniula donosowa dla dorosłych do polisomnografii , dł. min 180 cm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 4
| Pakiet 4 - Zestawy do nebulizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.4.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Pediatryczny mikrobiologicznie czysty zestaw zestaw do nebulizacji składający się z nebulizatora, pediatrycznej maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska pediatryczna aerozolowa maska dla dzieci wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI) Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; końcówka lejkowata, dostępna wersja z drenem przykręcanym gwintowanym (np. luer lock lub sure lock) )na dwóch końcach Opakowanie zbiorcze zawierające 36 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw mikrobiologicznie czysty do nebulizacji dla dorosłych składający się z nebulizatora, maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska dla dorosłych aerozolowa wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Maska posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; końcówka lejkowata, dostępna wersja z drenem przykręcanym gwintowanym (np. luer lock lub sure lock) )na dwóch końcach Opakowanie zbiorcze zawierające 30 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do nebulizacji z samouszczelniającym się łącznikiem z systemem niszowo-zatrzaskowym do wpięcia w układ oddechowy, składający się z: Nebulizatora: przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Łącznika T: samouszczelniający; zabezpieczony kapturkiem na lince; końcówki 22F-22M; umożliwia podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta. Drenu tlenowego: wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; odłączalny; przezroczysty; długość min. 1,8m; końcówka standardowa. Opakowanie zbiorcze zawierające 35 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
4 | Pediatryczny mikrobiologicznie czysty zestaw zestaw do szybkiej nebulizacji o tzw. otwartej konstrukcji z podwójnymi portami wlotowymi powietrza składający się z nebulizatora, pediatrycznej maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 80% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska pediatryczna aerozolowa maska dla dzieci wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI) Dren tlenowy: • wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; 2 końcówki typu sure lock na dwóch końcach – do przykręcania do nebulizatora i przepływomierza. |  | szt. | 750 |  | 0 | 8% | 0
5 | Zestaw mikrobiologicznie czysty do szybkiej nebulizacji dla dorosłych o tzw. otwartej konstrukcji z podwójnymi portami wlotowymi powietrza składający się z nebulizatora, maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 80% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska dla dorosłych aerozolowa wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Maska posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Dren tlenowy: wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; 2 końcówki zakręcane typu sure lock na przepływomierz i nebulizator |  | szt. | 750 |  | 0 | 8% | 0
6 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z ustnikiem i drenem gwiazdkowym 2,1 z końcówkami lejkowatymi, do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność nebulizatora 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizująca stratę leku; działający w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji posiadanymi przez Zamawiającego, łącznikami T oraz ustnikami. Produkt jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo – opakowanie zbiorcze x 35szt. |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 5
| Pakiet 5 - Łączniki "martwa przestrzeń" | [10 empty] | Załącznik nr 1.5
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Przestrzeń martwa prosta, wykonana z rury rozciągalnej z pamięcią kształtu, pakowany pojedynczo, wykonaną z polietylenu, rozciągliwość w zakresie min 70- max 150mm (bez łączników), złącza 22F-22M/15 F z systemem niszowo-zatrzaskowym, w tym min. jedno ze złączy ożebrowane zewnętrznie, na opakowaniu nadrkowane min: LOT, REF, nazwa produktu, nazwa lub logo producenta, symbol produktu jednorazowego użytku i Rx. Opakowanie zbiorcze x 75 sztuk. |  | szt. | 3600 |  | 0 | 8% | 0
2 | Przestrzeń martwa z rury rozciągalnej z łącznikiem kątowym oraz portami do odsysania/bronchoskopii, długość 70-150 mm (bez łączników), złącza 22F-22M/15 F (podwójnie obrotowe), ryflowane złącze Twist, podwójny port 7,6mm/9,5mm zamykany zatrzaskowym korkiem z uszczelnieniem z TPE. Produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty lub sterylny. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze x 75 sztuk. |  | szt. | 375 |  | 0 | 8% | 0
3 | Przestrzeń martwa z rury rozciągalnej z łącznikiem kątowym, długość 70-150mm (bez łączników), złącza 22F-22M/15 F (podwójnie obrotowe), ryflowane złącze Twist typu niszowo-zatrzaskowego. Produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze x 75 sztuk. |  | szt. | 900 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przestrzeń martwa z rury rozciągalnej z łącznikiem kątowym i portem do odsysania 7,6mm, długość 70-150 mm (bez łączników), złącza 22F-22M/15 F (podwójnie obrotowe), ryflowane złącze Twist, port 7,6 mm zamykany zatrzaskowym korkiem. Produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty lub sterylny. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze x 75 sztuk. |  | szt. | 75 |  | 0 | 8% | 0
5 | Przestrzeń martwa z rury elastycznej, długość 170mm (bez łączników), złącza 22F-22M/15 F, ryflowane złącze Twist. Mikrobiologicznie czysta. Opakowanie zbiorcze x 50 sztuk. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 6
| Pakiet 6 - Obwody oddechowe do respiratora | [10 empty] | Załącznik nr 1.6.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulania z gałęzią i workiem dla dorosłych Rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm, złącza 22mmF wykonane z elastycznego EVA, Trzecia rura (gałąź) dł. 80cm, Trójnik Y z 2 portami, Kolanko 90º z portem luer-lock, Złączka prosta 22mmM-22mm. Bezlateksowy worek oddechowy poj. 2 litry, Układ do użycia dla jednego pacjenta, Czysty mikrobiologicznie lub sterylny. Materiał: PE (polietylen). Produkt oryginalnie zapakowany, z etykietą zawierającą wszystkie niezbędne oznaczenia stosowane w Unii Europejskiej tj. Numer katalogowy, Oznaczenie CE, dane o rodzaju obwodu, Termin przydatności do użycia: min. 1 rok od daty dostawy. |  | szt. | 1100 |  | 0 | 8% | 0
2 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia rozciągliwy z gałęzią i workiem pediatryczny Rury rozciągliwe dł. 150 cm o średnicy 15mm, złącza 22mmF wykonane z elastycznego EVA, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 75 cm, Trójnik Y z 2 portami, Kolanko 90º z portem luer-lock, Złączka prosta 22mm-22mm, Worek oddechowy bezlateksowy poj. do 1 litra, Układ do użycia dla jednego pacjenta, Czysty mikrobiologicznie lub sterylny. Materiał: PP (polipropylen )Produkt oryginalnie zapakowany, z etykietą zawierającą wszystkie niezbędne oznaczenia stosowane w Unii Europejskiej tj. Numer katalogowy, Oznaczenie CE, ,Termin przydatności do użycia: min. 1 rok od daty dostawy. |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Obwód oddechowy rozciągliwy do dł 200 cm, rury o regulowanej długości w zakresie 66 cm– 200 cm, materiał PP (polipropylen) trójnik Y z portem luer lock, kolanko 90º z portm luer - lock, sterylny, złącza od strony urządzenia wykonane z elastycznego EVA 22mmF. Produkt oryginalnie zapakowany w opakowanie folia- papier , z etykietą zawierającą wszystkie niezbędne oznaczenia stosowane w Unii Europejskiej tj. Numer katalogowy, Oznaczenie CE, dane o rodzaju obwodu, Termin przydatności do użycia: min. 1 rok od daty dostawy |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 7
| Pakiet 7 - Wyroby medyczne do podawania tlenu | [10 empty] | Załącznik nr 1.7.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla niemowląt, sterylny, bezlateksu, wykonany z medycznego PCV o dł. 200 cm |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci z drenem 200 cm, sterylny |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, z drenem 200 cm, sterylny. |  | szt. | 15000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV, długość drenu 300cm, sterylny |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV, długość drenu 500cm, sterylny |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Maska do podawania tlenu uniwersalna dla dorosłych z drenem o długości 200 -210 cm, sterylna, rozmiar L. |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Maska do podawania tlenu uniwersalna dla dorosłych z drenem o długości 200 -210 cm, sterylna, rozmiar XL. |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
8 | Maska do podawania tlenu uniwersalna dla niemowląt z drenem o długości 200-210 cm., sterylna, rozmiar S. |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
9 | Maska do podawania tlenu uniwersalna dla dzieci z drenem o długości 200-210 cm, sterylna, rozmiar M. |  | szt. | 1800 |  | 0 | 8% | 0
10 | Dren do podawania tlenu długość 2m, sterylny |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
11 | Dren do podawania tlenu długość 4m, sterylny |  | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0
12 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem i drenem rozmiar M, sterylna, opakowanie papier-folia, dren 200-210 cm |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
13 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem i drenem rozmiar L, sterylna, opakowanie papier-folia, dren 200-210 cm |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
14 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem i drenem rozmiar XL, sterylna, opakowanie papier-folia, dren 200-210 cm |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
15 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem i drenem, sterylna, opakowanie papier-folia, dren 200-210 cm |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 8
| Pakiet 8 - Zamknięty system do odsysania z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego | [10 empty] | Załącznik nr 1.8.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.
| a/ CH /12/14/16 dł. 56 cm o czasie użycia do 72h |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH 14/16 dł. 62 cm o czasie użycia do 72h |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH 18 dł. 54 cm o czaie użycia do 48h |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zamknięty system do odsysania rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | szt. | 108 |  | 0 | 8% | 0
3 | Sterylny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odysania z rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu z zatyczką na palec umożliwiająca regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. w zależności od rodzaju stosowania systemu do odsysania. |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
4 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie na rynku europejskim (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym . Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. Rozmiar:
| a/ 1 |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 2 |  | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 3 |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
| d/ 4 |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
|  |  | szt. |  |  | 0 | 8% | 0
| e/ 5 |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Miller z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz z zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, płaska. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści :
| a/ #00 - morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
| b/ #0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
| c/ #1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
| d/ #2 - szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm) / rękojeść dorosły |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
6 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, do trudnych intubacji typ McCoy (ruchoma końcówka łyżki). Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty). Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi oznaczone logo z nazwą producenta. Opakowanie jednostkowe - folia. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym podany: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT). Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.:
| a/ #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
| b/ #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
| c/ #4 - fioletowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
7 | Rękojeść do laryngoskopu krótka, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V ( zgodnie z wyjasnieniami z 06-11-2025) oraz wbudowanym źródłem światła - dioda LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm x śr. 29.0 mm) Opakowanie - folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania. Łatwa do otwarcia saszetka. Opakowanie jednostkowe zawierające informacje tj.: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), nazwę i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
8 | Rękojeść do laryngoskopu standardowa, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V (zgodnie z wyjaśnieniami 06-11-2025) oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x śr. 29.0 mm Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
9 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny dorośli(łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty). Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści:
| a/ #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| b/ #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| c/ #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
10 | Cewnik do odsysania wydzieliny z jamy ustnej, z wtopionym drutem pozwalającym na ukształtowanie cewnika, dł. cewnika z nasadką w kształcie lejka 15 cm (+/- 1 cm), okrągła, atraumatyczna końcówka, rozmieszczenie otworów uniemożliwiające zasysanie śluzówki, jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty, w opakowaniu 10 szt. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
12 | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek - zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
13 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cmH2O; możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
14 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7 - 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40cmH2O, możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2 i #3, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 300 ml, obiema 350 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
15 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, maska z elastyczną kopułką, mankiet anatomiczny, nienadmuchiwany (otwarty) oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Kopuła maski przezroczysta, zapewniająca widoczność twarzy pacjenta, posiadająca antypoślizgową konstrukcje w postaci użebrowania na zewn. stronie kopuły, co umożliwia pewny uchwyt. Maska w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego rozmiaru (np. żółty 3, biały 4, niebieski 5) oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu data ważności, nr serii. Maska nie zawierająca ftalanów DEHP, ani latexu.
| a/ 1 |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 2 |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 3 |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
| d/ 4 |  | szt. | 1250 |  | 0 | 8% | 0
| e/ 5 |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 9
| Pakiet 9 - Rurki intubacyjne, ustno-gardłowe i inne wyroby medyczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.9.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Dren z medycznego PCV średnica 8-12 mm, zwój 25m |  | mb | 75 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zgłębnik żołądkowy z prowadnicą w środku, wykonany z medycznego PVC, linia RTG., zmrożona powierzchnia zewnętrzna, barwny kod konektorów, dwa otwory boczne, długość 1000 mm, idealnie gładkie zakończenie; odporny na załamanie; nie zwinięty w „ślimak”- prosty odcinek proksymalny, bez lateksu, bez ftalanów; jałowy, jednorazowego użytku:
| a/CH12 |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| b/CH14 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| c/CH16 |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
| d/CH18 |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
| e/CH20 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie jednorazowego użytku z wygiętym końcem, wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną wzmocnioną na całej długości, w sztywnym futerale. Rozmiar:
| a/ 10CH/60cm |  | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 10CH/80cm |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 15CH/60cm |  | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0
| d/15CH/80cm |  | szt. | 35 |  | 0 | 8% | 0
4 | Rurka intubacyjna zbrojona mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowanym w kształcie walca z prowadnicą w środku rurki, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wygięta w anatomiczny łuk, ZBROJENIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RURKI, BEZ PRZERWY PRZY ŁĄCZNIKU 15MM W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGINANIEM, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch półpierścieni. Oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, prowadnica w środku rurki wykonana z mosiądzu, łącznik 15 mm na stałe przymocowany do rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,5-10,0 co 0,5mm |  | szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0
5 | Rurka ustno-gardłowa wykonana z PVC, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 000/4cm, 00/5cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 2/9cm, 3/10cm, 4/11cm, 6/12cm |  | szt. | 2070 |  | 0 | 8% | 0
6 | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, Wszystkie rozmiary od jednego producenta, wykonane z metalu - mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej, koniec delikatny, z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, jałowa, pojedynczo pakowana, sterylizowana tlenkiem etylenu, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia na opakowaniu. Rozmiar: . rozm. ; rozm.; rozm. 4,0mm/ 600 mm; rozm. ;
| a/ 1,9mm/ 230 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 2,0mm/ 230 mm |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 2,2mm/ 230 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| d/ 3,0mm/ 340 mm |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| e/ 4,0mm/ 340 mm |  | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0
| f/ 4,0mm/ 600 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| g/ 5,0mm/ 370 mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| h/ 5,0mm/600 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
7 | Rurka intubacyjna bez mankietu, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości w postaci czarnego pionowego bloku, skala centymetrowa podwójna co 1 cm. Dwa wyraźnie pogrubione oznaczenia rozmiaru na korpusie i dodatkowe na odłączalnym łączniku. Oznaczenie średnicy zewnętrznej na korpusie oraz oznaczenie wskazujące w cm odległość do końcówki dystalnejlinia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego o zaoblonych krawędziach, niebieski łącznik 15mm z naniesionym rozmiarem rurki, , wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,0 - 10,0 co 0,5mm |  | szt. | 340 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 10
| Pakiet 10 - Wyroby do tracheostomii | [10 empty] | Załącznik nr 1.10.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Rurki intubacyjne 1 x użytku z mankietem niskociśnieniowym typu Profile Soft-Seal lub równoważny - wykonana z termoplastycznego PCV; rozmiar 3,0 – 10,0 co 0,5 mm (rurki w rozmiarach 3,0-4,5 z mankietem standardowym) |  | szt. | 3750 |  | 0 | 8% | 0
2 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz średnicy mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylne, pakowane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm |  | szt. | 490 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Grigsa z wielorazowym peanem i rurką 101/800 BLUselect z mankietem typu Soft Seal rozmiar 7,0- 9,0 |  | szt. | 45 |  | 0 | 8% | 0
4 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z przewodem do odsysania znad mankietu, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7,0 mm ; 8,0 mm ; 9,0 mm |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
5 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wyskalowaną co 5 ml do objętości 250 ml i co 10 ml do objętości 2100 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem bezigłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem. |  | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
6 | Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie regulacja w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2100ml, wyskalowany co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml w zakresie do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem. |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
7 | Dren z trokarem ostrym z zakończeniem otwartym, rozmiary: 24Ch/42cm, 28Ch/42cm, 32Ch/42cm. |  | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0
8 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg., znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiary: 12Ch/25cm, 18Ch/25cm, 24Ch/40cm. |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
9 | Sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego przeskórnego dostępu do jamy opłucnej ,metodą Seldingera. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
10 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym. |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
11 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 30 ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. Rozmiar:
| a/ CH9 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH12 |  | szt. | 450 |  | 0 | 8% | 0
12 | Łącznik obrotowy do bronchofiberoskopu o śr.15mm z możliwością obrotu 360 stopni ,pomaga wyeliminować przenoszenie niepożądanych sił skręcających i ruchów pomiędzy układem wspomagającym oddychanie pacjenta i rurką intubacyjną lub tracheostomijną. |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 11
| Pakiet 11 - Maski krtaniowe z dostępem do żołądka | [10 empty] | Załącznik nr 1.11.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Maska krtaniowa z dostępem do żołądka, jednorazowego użytku, w rozmiarze:
| a/ 1 |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 1,5 |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 2 |  | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0
| d/ 2,5 |  | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0
| e/ 3 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| f/ 4 |  | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
| g/ 5 |  | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
| h/ 6 |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 12
| Pakiet 12 - Przeciwodleżynowe wyroby medyczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.12.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy, przeciwodleżynowy pozycjoner szczelinowy po głowę pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, wycięcie pod twarz, rozmiar 18cm x 16cm x 9cm, pakowany próżniowo w folię. |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowy, przeciwodleżynowy pozycjoner szczelinowy po głowę pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, wycięcie pod twarz oraz pod rurkę intubacyjną, rozmiar 23cm x 21cm x 10cm, pakowany próżniowo w folię |  | szt. | 450 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowy, przeciwodleżynowy, półwałek pozycjonujący pacjenta, wykonany z pianki poliuretanowej, rozmiar 19cm x 48cm, pakowany pojedynczo w folię |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
4 | Jednorazowy, przeciwodleżynowy ochraniacz na pięty, wykonany z gofrowanej pianki poliuretanowej, kolor zielony, rozmiar 22,5cm x 15cm, pakowany próżniowo w folię, opakowanie a'2 sztuki |  | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowy, przeciwodleżynowy ochraniacz na łokcie, wykonany z gofrowanej pianki poliuretanowej, kolor zielony, rozmiar 22,5cm x 15cm, pakowany próżniowo w folię, opakowanie a'2 sztuki |  | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
6 | Jednorazowy, przeciwodleżynowy, uniwersalny pozycjoner krążkowy, wykonany z pianki poliuretanowej, kolor różowy, składający się z kilku krążków (8cm, 10cm, 15cm, 23cm) wyciętych z jednego, możliwość dopasowania wielkości krążka do pacjenta, pakowany próżniowo w folię |  | op. | 360 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 13
| Pakiet 13 - Adapter do pomiaru kapnografii Massimo | [10 empty] | Załącznik nr 1.13.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Adapter jednorazowy CO2 dla dorosłych i dzieci do pomiaru kanpografii,strumień główny, kompatybilny z modułem CO2 Phaisen Masimo, opakowanie 25 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga oryginalnych adapterów kompatybilnych z urządzeniem
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 14
| Pakiet 14 - Adapter czujnika CO2 Mindray | [10 empty] | Załącznik nr 1.14.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Adapter czujnika CO2 jednorazowego użytku do układu pacjenta dla dorosłych (strumień główny, mainstream). Kompatybilny z urządzeniem Mindray, zgodnie z instrukcją obsługi |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 15
| Pakiet 15 - Akcesoria anestezjologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.15.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Maska anestezjologiczna jednorazowego użytku. Z wgłębionym uchwytem, zapewnia lekarzowi doskonałą kontrolę. Przezroczysty korpus maski umożliwia ciągłą obserwację pacjenta. Każdy rozmiar maski jest oznaczony innym kolorem etykiety. Wykonana z PE, PP, EVA, PVC bez DEHP. Zasięg wilgotności względnej 10-90%, zakres temperatury -20-60c. Dostępne akcesoria – pierścień mocujący, opaska z miękkiej gumy, opaska z miękkiej tkaniny – rozmiary duży i mały. Maski są mikrobiologicznie czyste.
| a/ 1 |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 2 |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 3 |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
| d/ 4 |  | szt. | 1250 |  | 0 | 8% | 0
| e/ 5 |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
| f/ 6 |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw 10 linii próbkujących z końcówkami Luer-lock |  | op. | 70 |  | 0 | 8% | 0
3 | Pułapka wodna Water Lock 2 |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
4 | Czujnik przepływu do aparatu Fabius, Evita, opakowanie x 5 szt. |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
5 | Filtr mechaniczny HEPA, jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 90 ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,999%, opór przepływu 1,3 mbar przy 30 l/min masa 27,3 g, bez PVC i latexu. |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
6 | Filtr mechaniczny HEPA jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 90ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakeryjna i wirusowa 99,999%, opór przepływu 1,3 mbar przy 30l/min, masa 27,3g, bez PVC i lateksu, jeden kruciec skośny |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
7 | Wapno sodowane w postaci białych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów-w postaci półsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm, absorbujące 178l CO2/1l wapna. Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna-wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno – fioletowy. Wapno pakowane w jednorazowe pojemniki o poj. 1,2l kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego adapterami Drager CLIC. |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
8 | Układ oddechowy do oxylog 3000+, bez lateksu, jednorazowego użytku, dł. 1,5 m |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
9 | Układ oddechowy do oxylog 3000+, bez lateksu, jednorazowego użytku, pediatryczny, dł. 1,9 m |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 16
| Pakiet 16 - Igły i porty naczyniowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.16.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Igła prosta z ostrzem typu Huber do wstrzykiwań wewnątrz wszczepianych portów, prosta, rozmiar:
| a/ 22Gx25mm |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 20Gx25mm |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła zagięta pod katem 90 z ostrzem typu Huber do wstrzykiwań wewnątrz wszczepianych portów. Zagieta 22Gx20mm , 22Gx25mm, 20Gx25mm, 20Gx20mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
3 | Port naczyniowy standardowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, Wymiary portu 31x S 22,2x 12,2, waga portu 7,6g, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu), koszulka introdukotra w rozmiarze 8Fr. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnik (60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, echogeniczna igła wprowadzająca 18G (1,2mm) x 70mm, 2 łaczniki do mocowania cewnika z portem, system niezbędny do uwidocznienia refleksu krwi i ograniczenia zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika ,sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. |  | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0
4 | Wszczepialny port naczyniowy dla szczupłych pacjentów z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 25,8 x 20,8x 10,1 i wadze max 5,0g, Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik, koszulka introduktora 8Fr, cewnik o długości 60 cm. Port ze znakowaniem radiologicznym umożliwiającym łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający , 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługo jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel,system niezbędny do uwidocznienia refleksu krwi i ograniczenia zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika.W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 17
| Pakiet 17 - Ponczo chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.17.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Niesterylna termoaktywna osłona na szyję i kark z włókniny polipropylenowej o gram. 35 g/m2, kołnierz wykonany z poliestru, produkt odporny na rozerwanie, materiał miękki, zapewniający dobry komfort noszenia, o wykończeniu antystatycznym, wymiary: 51,5 (45cm) x 27,5 cm, wycięcie 15 cm (+/- 1 cm). |  | szt. | 3600 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 18
| Pakiet 18 - Wyroby medyczne do znieczuleń | [10 empty] | Załącznik nr 1.18.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, składający się z igły Tuohy 18Gx90mm, cewnika ślepo zakończonego z trzema otworami bocznymi 20 G x 90cm, adaptera zaciskowego, Filtr 0.2 μm, z systemem mocowania filtra oraz cewnika do skóry pacjenta, strzykawki LOR 10ml. |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła do blokad powięziowych z wykorzystaniem USG, elementy echogeniczne na pierwszych dwóch centymetrach w postaci dówch odcinków, końcówka zeszlifowana, uchwyt igły kodowany kolorystycznie, na stałe przyczepiony dren iniekcyjny, sterylna, Rozmiar: 24Gx40mm |  | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0
3 | Igła do blokad obwodowych z wykorzystaniem stymulatora widoczna w USG, powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna igły pokryta powłoką izolacyjną, odsłonięta tylko końcówka igły, elementy echogeniczne na pierwszych dwóch centymetrach w postaci dówch odcinków, końcówka zeszlifowana, uchwyt igły kodowany kolorystycznie, na stałe przyczepiony dren iniekcyjny, sterylna, Rozm.: 22Gx50mm |  | szt | 500 |  | 0 | 8% | 0
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrokołu z podłużnym oczkiem wypływu leku, igła z efektem szkła powiekszającego, prowadnica ściśle dopasowana do rozmiaru igły, uchwyt kodowany kolorem wraz z naniesioną informacją o rozmiarze w G i mm.: 27Gx90mm |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 19
| Pakiet 19 - Igły i zestawy do znieczuleń podpajęczynówkowych i zewnątrzoponowych | [10 empty] | Załącznik nr 1.19.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego PENCIL – POINT (ostrze typu Whitacre), sterylna, jednorazowego użytku, przezroczysta rowkowana nasadka igły umożliwiająca wizualizację płynu mózgowo – rdzeniowego. W zestawie z igłą prowadzącą dł. 38mm.
| b/ 26G x 90 mm z igłą prowadzącą 20G |  | szt | 500 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 27G x 90 mm z igłą prowadzącą 22G |  | szt | 500 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 26G x 120mm z igłą prowadzącą 20G |  |  | 500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego (ostrze typu Quinke): sterylna, jednorazowego użytku, przezroczysta rowkowana nasadka igły umożliwiająca wizualizację płynu mózgowo – rdzeniowego, w zestawie z kompatybilną igłą prowadzącą dł. 38mm. Rozmiar 26G x 90 mm z igłą prowadzącą 20G |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G: katerer epiduralny 20G z miękką końcwką "Soft Tip" eliminującą ryzyko przebicia opony twardej, igła Tuochy 18G/80 mm, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 µm z zatrzaskowym i samoprzylepnym systemem mocowania do skóry, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml, igła 0,5x25 mm i 0,9x40 mm, tulejka do wprowadzania katetera, samoprzylepne etykiety identyfikacyjne. Sterylny |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 20
| Pakiet 20 - Igły i zestawy do znieczuleń | [10 empty] | Załącznik nr 1.20.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr kataslogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką Pencil-Point z prowadnicą - eliptyczny, ergonomiczny grip umożliwiający chwyt w przynajmniej dwóch płaszczyznach, z pryzmatem precyzyjnie wskazującym poprzez wyraźną zmianę koloru wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony (min. 4 równorzędne okienka podglądu) - mandryn oznaczony kolorami, wypełniający całkowicie światło igły - prowadnica dokładnie dopasowana do igły, skracająca jej długość roboczą nie więcej niż 12 mm - pakowana razem lub osobno - wskaźnik położenia otworu w igle umiejscowiony na uchwycie od strony igły Rozmiar:
| a/ 25G x 88-90 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 27G x 88-90 mm |  | szt. | 5500 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 25G x 120mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla noworodków 25Gx30mm 0,53mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla niemowląt 22Gx35mm 0,73mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego z dostępu krzyżowego o szlifie 32 stopni, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający iglę mandryn - igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych, mandryn metalowy, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Igła w rozmiarze dla starszych dzieci 20Gx50mm 0,9mm, ze znacznikiem długości co 5mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z dwupłaszczyznowym szlifem atraumatycznym pakowane z prowadnicą Rozmiar: 26G x 88-90, prowadnica 20G |  | szt. | 350 |  | 0 | 8% | 0
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych: - eliptyczny, ergonomiczny grip umożliwiający chwyt w przynajmniej dwóch płaszczyznach, z pryzmatem precyzyjnie wskazującym poprzez wyraźną zmianę koloru wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony (min. 4 równorzędne okienka podglądu) - mandryn oznaczony kolorami, wypełniający całkowicie światło igły - prowadnica dokładnie dopasowana do igły, skracająca jej długość roboczą nie więcej niż 12 mm - w zestawie lub osobno - wskaźnik położenia otworu w igle umiejscowiony na uchwycie od strony igły Rozmiar:
| a/ Quincke 26G x 88-90mm |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
| b/ Quincke 25G x 88-90mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| c/ Quincke 25G x 120mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| d/ Quincke 20G x 88-90mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| e/ Quincke 22G x 40mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| f/ Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych, rozmiar 20G x 35mm |  | szt. | 720 |  | 0 | 8% | 0
7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła Tuochy 18 G ze zintegrowanymi skrzydełkami - cewnik zewnątrzoponowy kontrastujący w promieniach RTG z miękką, zamkniętą końcówką i 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, długość 100 cm (±10%), zamknięty koniec, trzy otwory boczne, posiadający czytelne znaczniki - filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 um, objętość wypełnienia 0,45ml wytrzymujący ciśnienie do 7 bar - mocowanie do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatrzaskiem) - mocowanie pozwala na swobodny obrót filtra o 360° - zatrzaskowy łącznik cewnika - strzykawka niskooporowa L.O.R ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek, o poj. 8-10 ml |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
8 | Igła do blokad obwodowych z wykorzystaniem USG, Powierzchnia igły izolowana na całej długości, odsłonięta tylko końcówka stymulująca/szlif. Z końcem Quincke lub równoważnym – 30° z ulepszoną wizualizacją na pierwszych 2 cm – min. 3 odcinki o różnych długościach dla rozróżnienia szlifu igły od jej trzonu - znaczniki echogeniczne posiadające min. 12 powierzchni/ kątów odbicia, elastyczny cewnik do podawania leku zakończony Luer-Lock, ergonomicznie umiejscowiony na stałe z tyłu uchwytu, równolegle do drenu, podziałka, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo Rozmiar: 22G x 50mm, 22G x 80mm |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
9 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG: (ZESTAW DO PROCEDUR RA) - Złożona teleskopowo osłona na głowicę USG wykonana z miękkiego, elastycznego i przezroczystego poliuretanu, odpornego na rozdarcie. Na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń. - Dodatkowa etykieta kontrolna na czole osłony, przypominająca anestezjologowi aby sprawdził, którą część ciała ma znieczulić - Nie zawiera lateksu - Sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm - Sterylny żel w saszetce 20g - 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG - Wygodne opakowanie indywidualne, mieszczące się w kieszeni fartucha 21cm x 13cm Rozmiar:
| a/ 15cm x 61cm |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 15cm x 122cm |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
10 | Czujnik ciśnienia wstrzykiwania podczas blokad nerwów obwodowych. Manometr czytelnie wskazujący wartość ciśnienia otwarcia, z połączeniami do strzykawki i igły do blokad nerwów obwodowych, o małym ciężarze i wielkości, sterylny, jednorazowego użytku |  | szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 21
| Pakiet 21 - Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych | [10 empty] | Załącznik nr 1.21.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych metodą Seldingera 2-światłowy, o zawartości: Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% Matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG Kanały zakończone łącznikiem bezigłowego dostępu żylnego umożliwiające wielokrotne dostrzykiwanie. Poszczególne kanały oznakowane kolorystycznie, skalpel w zestawie. Miękka atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed podrażnieniem ściany naczyń, Znacznik długości wskazujący na jaką długość został wprowadzony cewnik, Możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przez obserwację zmian przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu rozszerzadło jednoczęściowe o optymalnej twardości nie ulegające odkształceniom, prowadnica nitinolowa o dużej odporności na zaginanie. Strzykawka aspiracyjna luer-lock 5ml, niskooporowa Rozmiary:
| a/ 7F 16/16G 15cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 7F 16/16G 20cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych metodą Seldingera 3-światłowy, o zawartości: Matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG Kanały zakończone łącznikiem bezigłowego dostępu żylnego umożliwiające wielokrotne dostrzykiwanie. Poszczególne kanały oznakowane kolorystycznie, skalpel w zestawie. Miękka atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed podrażnieniem ściany naczyń, Znacznik długości wskazujący na jaką długość został wprowadzony cewnik, Możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przez obserwację zmian przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu rozszerzadło jednoczęściowe o optymalnej twardości nie ulegające odkształceniom, prowadnica nitinolowa o dużej odporności na zaginanie. Strzykawka aspiracyjna luer-lock 5ml, niskooporowa Rozmiar: 7F 16/18/18G 20cm, w wariantach:
| a/ Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| b/ Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% - zestaw musi posiadać jednolity system (bez dodatkowych łączników) umożliwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia metodą bezkrwawą, bez odłączania strzykawki aspiracyjnej |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych metodą Seldingera 4-światłowy, o zawartości: Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% - zestaw musi posiadać jednolity system (bez dodatkowych łączników) umożliwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia metodą bezkrwawą, bez odłączania strzykawki aspiracyjnej Matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG Kanały zakończone łącznikiem bezigłowego dostępu żylnego umożliwiające wielokrotne dostrzykiwanie. Poszczególne kanały oznakowane kolorystycznie, skalpel w zestawie. Miękka atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed podrażnieniem ściany naczyń, Znacznik długości wskazujący na jaką długość został wprowadzony cewnik, Możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przez obserwację zmian przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu rozszerzadło jednoczęściowe o optymalnej twardości nie ulegające odkształceniom, prowadnica nitinolowa o dużej odporności na zaginanie. Strzykawka aspiracyjna luer-lock 5ml, niskooporowa Rozmiar: 8F 16/18/18/14G 20cm |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
4 | Zestaw do kaniulacji naczyń centralnych metodą Seldingera 4-światłowy z powłoką antybakteryjną, o zawartości: Igła punkcyjna 1,3 x 70mm ±10% - zestaw musi posiadać jednolity system (bez dodatkowych łączników) umożliwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia metodą bezkrwawą, bez odłączania strzykawki aspiracyjnej Cewnik poliuretanowy, powierzchniowo spolaryzowany na zewnątrz i wewnątrz (zawiera substancję na trwałe wtopiona w poliuretan - wykorzystanie sił elektrostatycznych w działaniu antybakteryjnym), kontrastujący w RTG Kanały zakończone łącznikiem bezigłowego dostępu żylnego umożliwiające wielokrotne dostrzykiwanie. Poszczególne kanały oznakowane kolorystycznie, skalpel w zestawie. Miękka atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed podrażnieniem ściany naczyń, Znacznik długości wskazujący na jaką długość został wprowadzony cewnik, Możliwość identyfikacji położenia końca cewnika przez obserwację zmian przedsionkowego EKG - kabel łączeniowy wewnątrz zestawu rozszerzadło jednoczęściowe o optymalnej twardości nie ulegające odkształceniom, prowadnica nitinolowa o dużej odporności na zaginanie. Strzykawka aspiracyjna luer-lock 5ml, niskooporowa Rozmiar: 8F 16/18/18/14G 20cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Wkłucia centralne pediatryczne zakłdane metodą Seldingera: - igła Seldingera G21 x 38 mm, matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem kontrastującym w rtg ze znacznikiem długości - miękki, samoprzylepny (atraumatyczny) system mocowania do skóry, prowadnica tytanowa odporna na odkształcenia, możliwość identyfikacji końca cewnika przy pomocy przedsionkowego EKG (kabelek łączeniowy w zestawie) możliwość wpięcia w jedno odprowadzenie ekg, skalpel E11 Rozmiary:
| a/ 2-światłowy 4F 22/22G lub 5F 18/20G dł. 8/13/20 cm |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 3-światlowy 5F 20/22/22G dł. 8/13/20 cm |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 1-światłowy 3F 22G dł. 10cm |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 22
| Pakiet 22 - Zestaw do podaży leków i płynów kompatybilny z pompą Medima | [10 empty] | Załącznik nr 1.22.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Standardowy zestaw do podaży leków i płynów, kompatybilny z pompą objętościową Medima. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do leków światłoczułych dedykowanych do pomp Medima Cechy: • PCW bez ftalanów (DEHP-free) • Bez lateksu (latex-free) • Objętość wypełniania: 22 ml • Długość 285 cm. • Komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm • Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC) • Zawór rolkowy • Port igłowy - dolna część zestawu • Męski łącznik Luer Lock • Zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o poj. 500 lub 1000 ml. Z manometrem. Produkt bez lateksu. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 23
| Pakiet 23 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, krwi i środków krwiopochodnych | [10 empty] | Załącznik nr 1.23.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o wielkości 6 cm (5,5 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15 µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu, zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock. Łącznik zabezpieczony koreczkiem typu Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu |  | szt. | 350000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Aparat do transfuzji. Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, bez ftalanow. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa o długości 9,5 cm (9 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną zatyczką. Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni (21,66 cm2), wielkości oczek 200 μm. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 5 lata od daty produkcji. |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 24
| Pakiet 24 - Akcesoria do żywienia pozajelitowego | [10 empty] | Załącznik nr 1.24.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów/leków z butelek/fiolek, z filtrem bakteryjnym 0,45μm-3μm, filtrem cząsteczkowym 5μm, z zastawką lub samozatrzaskową zatyczką zamykajacą zabezpieczającą przed wyciekiem. Przyrząd komkatybilny z butelkami KabiPac, Ecoflak i workami. |  | szt. | 16500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Kaniula do pobierania mieszanek odżywczych o średnicy igły 4,3mm, długość igły 19,5mm, z filtrem odpowietrzającym 3 μm, zaopatrzona w końcówkę luer-lock i zamozatrzaskową zatyczkę zabezpieczającą. |  | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do przetoczeń do pompy AMBIX ACTIV - SET STATIONARY |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
4 | Zestaw do podaży diet w opakowaniach EASY BAG przez pompę APPLIX SMART |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
5 | Zestaw standardowy do infuzji worków lub butelek z płynami do podaży za pompocą pomp Volumat MC Agilia |  | szt. | 3800 |  | 0 | 8% | 0
6 | Zestaw do podaży żywienia pozajelitowego za pompocą pomp Volumat MC Agilia |  | szt. | 2100 |  | 0 | 8% | 0
7 | Strzykawka enteralna posiadająca końcówkę kompatybilną ze zgłębnikiem do żywienia dojelitowego. 60 ml |  | szt. | 1600 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 25
| Pakiet 25 - Kleszczyki chirurgiczne oraz dzierżawa diatermii | [10 empty] | Załącznik nr 1.25.
I
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 28 |  | 0 | 8% | 0
2 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych, długość szczęk 16-17 mm, długość cięcia 14,7 mm, szcęki zakrzywione pod kątem 28 stopni, z wbudowanym nożem, dł. narzędzia 19 cm z wbudowanym przewodem, uruchamianie włącznikiem ręcznym lub nożnym, kompatybilne z generatorem Ligasure. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
3 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6mm ,długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
4 | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową EDGE, trzema przyciskami; cięcia, koagulacji i trybem Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie i koagulacje przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzeniania termicznego, regulacja mocy z pola operacyjnego, przewód dł. 4,5 m, złącze kompatybilne z generatorem Valleylab. Opakowanie x 10 szt. |  | op. | 16 |  | 0 | 8% | 0
6 | Narzędzie do zespalania i rozdzielania tkanek (naczyń krwionośnych tętniczych, żylnych oraz limfatycznych do 7 mm włącznie i grubych pęczków tkankowych), długość trzonu 23 cm, średnica trzonu 5 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, długość elektrod 22,6 mm, długość cięcia 21,8 mm, aktywacja energii przyciskiem na górze narzędzia, z wbudowanym nożem aktywowanym spustem działającym niezależnie od procesu zamykania naczyń, z przewodem, z obracanym trzonem 360°, z szczękami unilateralnie otwieranymi typu Maryland. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Narzędzie do zespalania i rozdzielania tkanek (naczyń krwionośnych tętniczych, żylnych oraz limfatycznych do 7 mm włącznie i grubych pęczków tkankowych), długość trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, długość elektrod 22,6 mm, długość cięcia 21,8 mm, aktywacja energii ręczna: rękojeść z dźwignią zamykająco z wbudowanym nożem aktywowanym spustem działającym niezależnie od procesu zamykania naczyń, z przewodem, z obracanym trzonem 360°, z szczękami unilateralnie otwieranymi typu Maryland. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Dzierżawa diatermii z narzędziami elektrochirurgicznymi
II
Lp | Nazwa | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Diatermia kompatybilna z narzędziami elektrochirurgicznymi | 36 |  | 0 | 23% | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
Diatermia chirurgiczna z narzędziami elektrochirurgicznymi
Lp | Zestawienei parametrów technicznych |  |  |  | Oferowane parametry techniczne (podać zakres lub opisać)
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Producent
2 | Nazwa/typ urządzenia
3 | Wartość początkowa sprzętu (w zł brutto)
4 | Aparat nowy, opatrzony tabliczką znamionową, bezpłatna dostawa, instalacja w ciagu 30 dni od dnia zawarcia umowy
WYMAGANIA TECHNICZNE
1 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną.
2 | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz.
3 | Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1.
4 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18)
5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18)
6 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.
7 | Min. 7-calowy ekran dotykowy LCD
8 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia.
9 | System wykonujący minimum 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki.
10 | Koagulacja w systemie zamykania naczyć osiągana w czasie 1-4 sekun
11 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni: o gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 o gniazdo narzędzia Monopolar 2 o gniazdo bipolarne o gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej o gniazdo do podłączenia elektrody biernej b) panel tylny: o gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 o gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 o gniazdo sterownika nożnego bipolarnego o gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej o gniazdo Ethernet (serwisowe) o antena WiFi (serwisowe) o gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG o zacisk uziemienia ekwipotencjalnego o gniazdo przewodu sieciowego
12 | Tryby monopolarne: a) cięcie czyste (cut), b) cięcie mieszane (blend), c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) d) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) e) koagulacja rozpylanie (spray) f) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz g) koagulacja dzielona, możliwość pracy dwóch noży monopolarnych w tym samym czasie
13 | Tryby bipolarne: a) Niski (moc max. 15W) b) standardowy (moc max. 40W) c) makro (moc max. 95W) d) Funkcja podwójnej energii bipolarnej – możliwość podłączenia dwóch pęset bipolarnych do urządzenia.
14 | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy.
15 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu.
16 | Tryb bipolarny moc max. 95 W
17 | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W
18 | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W
19 | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W
20 | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W
21 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W
22 | System zamykania naczyń moc max. 350 W
23 | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W
24 | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej.
25 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie.
26 | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień.
27 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów.
28 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.
29 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm
30 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu.
31 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).
32 | Wizualizacja nastawianej mocy.
33 | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie.
34 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola.
35 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update)
36 | Możliwość zapisywania ustawień diatermii
37 | Komunikaty w języku polskim.
38 | Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami.
39 | Platforma kompatybilna z urządzeniami do ablacji w zabiegach kardiochirurgicznych.
SERWIS I SZKOLENIA
1 | Bezpłatna gawarancja serwisowa, w tym wszelkie naprawy i wymiany podzespołów przez cały okres obowiązywania umowy
2 | Przegląd serwisowy min. 1 raz w roku kalendarzowym
3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - maks 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii
4 | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów – maksymalnie 3 robocze od momentu zgłoszenia awarii
5 | Okres niesprawności urządzenia, po upływie którego Wydzierżawiający zobowiązany będzie do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy – powyżej 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii
6 | Bezpłatne szkolenie personelu z zakresu użytkowania sprzętu
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 26
| Pakiet 26 - Elektrody i kable jednorazowego użytku do stosowania na bloku operacyjnym | [10 empty] | Załącznik nr 1.26.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Uchwyt HF z 2 przyciskami EVOLINE, trzpień 4mm, wejście ERBE ICC/ACC, Storz, dł. 5m |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
2 | Kabel do elektrod monopolarnych, wtyk Ø4 mm, do generatorów Erbe ACC/ICC/VIO |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Elektroda monopolarna igłowa, 15 x Ø0,7mm, trzpień 4mm |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
4 | Elektroda monopolarna prosta szpatułkowa owalna, 2,8mm, dł. 22,5mm, trzpień 4mm |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
5 | Elektroda monopolarna nożowa, 2,4 x 20mm, dł. 100mm, trzpień 4mm |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
6 | Bipolarny kabel silikonowy, wtyk europejski, płaski - Erbe/Storz, 5.0m |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Bpolarna pinceta prosta, 8 x 1mm, dł. 195mm |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
8 | Bipolarna pinceta prosta, 8 x 1mm, dł. 165mm |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
9 | Elektroda powrotna bez kabla, dorośli/dzieci, dzielona, 150x120mm, powierzchnia aktywna 104cm2, powierzchnia klejąca 153cm2, op. 100 szt |  | op. | 36 |  | 0 | 8% | 0
10 | Kabel dyspersyjny wielorazowy, kompatybilny z Erbe, autoklawowalny, 5.0m |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
11 | Elektroda neutralna dla noworodków, j.u., hydrożel, podkład piankowy, 88 x74 mm, bipolarna (kontrola REM), połączenie na klips |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
12 | Elektroda neutralna, pediatryczna, j.u., hydrożel, podkład piankowy, 148 x 90 mm, bipolarna (kontrola REM), połączenie na klips |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
13 | Elektroda monopolarna kulkowa, Ø6mm, trzpień 4mm |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 27
| Pakiet 27 - Elektrody, uchwyty elektrochirurgiczne, przewody bipolarne | [10 empty] | Załącznik nr 1.27.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Wielorazowa elektroda kulkowa prosta, długość 49mm, kulka ośrednicy 6mm, trzonek śr. 2,4, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji, op. 5szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 192mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową, op 50szt. |  | op. | 14 |  | 0 | 8% | 0
3 | Wielorazowa elektroda nożowa ze stali nierdzewnej, długość całkowita 60mm, trzonek śr. 2,4mm, wymiary noża 2,6mmx0,6mmx13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji, op 5szt. |  | op. | 34 |  | 0 | 8% | 0
4 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia przewodząca 110cm2, powierzchnia całkowita 175cm2, (wymiary 121x173mm +- 1mm), pięć naklejek do protokołu na każdym opakowaniu, wodoodporna, elastyczna pianka, z klejem i hydrożelem w części przewodzącej przyjazne dla skóry, temperatura przechowywania 0-40°C; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. |  | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
5 | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu 2 bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm, przeznaczenie do min.300 cykli sterylizacji |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
6 | Kabel bipolarny do pęset, długości 4m, wtyczka od strony instrumentu 2 bolce płaskie, od strony aparatu żeńska śr.4mm (Erbe) |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mmx1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
8 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 1-bolcowa Ø5mm; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
9 | Uchwyt elektrod wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
10 | Elektroda nożowa cienka, prosta, długość 59mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |  | op. | 20 |  | 0 | 8% | 0
11 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
12 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
13 | Elektroda nożowa przedłużona, prosta, długość 152mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
14 | Elektroda nożowa, prosta, przedłużona, jednorazowego użytku, długość 152mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,3mm x 0,5mm x 19mm / opakowanie 5 szt. |  | op. | 114 |  | 0 | 8% | 0
15 | Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 4,2cm x 0,5cm x 4,2cm / opakowanie 50 szt. |  | op. | 35 |  | 0 | 8% | 0
16 | Przedłużka elektrody, długość 175mm, trzonek Ø2,4mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
17 | Szczotki czyszczące, 2 x Ø6 x 500mm, 2 x Ø4 x 500mm / opakowanie 4 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
18 | Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji, opakowanie 5szt. |  | op. | 24 |  | 0 | 8% | 0
19 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 70cm2, wymiary 120x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg, opakowanie 100szt. |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
20 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x76mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg, opakowanie 15zt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 28
| Pakiet 28 - Akcesoria artroskopowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.28.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z artroskopem firmy Smith & Newphew (3 szt./opak) |  | op. | 12 |  | 0 | 8% | 0
2 | Dren do artroskopu kompatybilny z artroskopem firmy Smith & Newphew (12 szt./opak) |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
3 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z pompą Dyonics D25firmy Smith&Nephew (3 szt./opak) |  | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
4 | Ostrza kompatybilne z artroskopem firmy Smith and Nephew do tkanek miękich w rozmiarach :2,0mm,2,9mm, 3,5mm |  | kpl | 25 |  | 0 | 8% | 0
5 | Ostrza kompatybilne z artroskopem firmy Smith and Nephew kostne w rozmiarach :2,9mm, 3,5mm |  | kpl | 3 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 29
| Pakiet 29 - Zestaw jednorazowych drenów oraz ostrzy wykorzystywanych przy zabiegach operacyjnych | [10 empty] | Załącznik nr 1.29.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Dren jednorazowy kompatybilny z pompą laparoskopową typ AHTO firmy Stryker, dren w torze napływu bez końcówki roboczej do zabiegów laparoskopowych, opakowanie x 6 szt. |  | op. | 60 |  | 0 | 8% | 0
2 | Dren jednorazowy kompatybilny z insuflatorem PneumoSure firmy Stryker, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Ostrza do mikropiły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego nasadką piły oscylacyjnej. Do wyboru przez zamawiającego:
| a/ precyzyjne cienkie w rozmiarze 7 x 0,38 x 29,5 mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| b/ precyzyjne w rozmiarze 9 x 0,51 x 31 mm |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 30
| Pakiet 30 - Trokary i inne wyroby jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.30.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Trokar 5 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie ,ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza), z kaniulą karbowaną, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia 5 mm Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Trokar 11 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie ,ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych posiadający wizualny wskaźnik położenia ostrza) , z kaniulą karbowaną, przyciski otwierające umożliwiające desulfacje bez odłączania wężyka CO2 i ewakuację gazików po zabiegu. Zdejmowalna górna uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku długości kaniuli 100mm |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw ssąco-płuczący z kaniulą 5 mm, do zabiegów endoskopowych. Typ ze sterowaniem przyciskami wyposażono w ergonomiczną rękojeść pasującą zarówno do lewej jak i prawej dłoni. System niskooporowych dwuuszczelkowych zaworów umożliwia precyzyjną obsługę funkcji ssania i irygacji z równoczesnym zabezpieczeniem przed przeciekami. Może być z łatwością podłączany do jednego lub dwóch pojemników z płynem płuczącym. Przyciski o dwóch kolorach ułatwiają poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej. |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
4 | Wielorazowy grasper atraumatyczny okienkowy z ograniczoną ilością użyć: - do trokara 5mm - możliwość min. 10-krotne użycie - nierozbieralne - Wyposażone w kanał płuczący - wyposażone w standardowy krocieć przyłączeniowy do koagulacji monopolarnej - sterylizacja w autoklawie - długość 33-35cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 200 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N (potwierdzić dokumentem producenta lub badaniem certyfikowanym laboratorium);obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 54 x 200 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
6 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 800 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N (potwierdzić dokumentem producenta lub badaniem certyfikowanym laboratorium);obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 100 x 205 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 mm |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
7 | Wielorazowe nożyczki Metzenbaum z ograniczoną ilością użyć: - do trokara 5mm - możliwość min. 10-krotne użycie - nierozbieralne - Wyposażone w kanał płuczący - wyposażone w standardowy krocieć przyłączeniowy do koagulacji monopolarnej - sterylizacja w autoklawie - długość 33-35cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
8 | Klipsy polimerowe ML do klipsownicy laparoskopowej, magazynek a 6 szt. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
9 | Igła do biopsji 14G x 160 mm, kompatybilna z pistoletem MEDGUN oraz Bard Magnum; Echogeniczne wykonczenie dla poprawnego pozycjonowania przy prowadzeniu pod kontrola USG; Oznaczenia centymetrowe i ruchomy stoper pozwalaja na precyzyjna kontrole głebokosci penetracji |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
10 | Igła Veressa dł. 120mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
11 | Jednorazowe kleszczyki do usuwania zszywek |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 31
| Pakiet 31 - Preparat zapobiegający rozszczeniu optyki | [10 empty] | Załącznik nr 1.31.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Preparat zapobiegający roszeniu optyki postać - pojemnik aluminiowy z aluminiową pokrywą gąbka zawierająca 6 ml. 4% alkoholu pokrywa powinna posiadać listek wystający poza obrys pojemnika, zapewniający łatwe uchwycenie palcami dla bezpiecznego otwarcia pojemnik z warstwą kleju na podstawie, umożliwiającą przymocowanie do obłożenia pola operacyjnego opakowanie zawierające 30 pojedynczych sztuk produkt sterylny jednorazowego użycia |  | op. | 20 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 32
Pakiet 32 - Wyroby medyczne do respiratora | [11 empty] | Załącznik nr 1.32.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Wapno sodowane stosowane w anestezji, do absorbcji dwutlenku węgla (CO2) w obrębie układu oddechowego, poj. 5 l, wapno medyczne o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 36% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pojemnik z wapnem sodowanym, kombatybilny z aparatem do znieczulenia OHMEDA |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 33
| Pakiet 33 - Ostrze do dermatonu | [10 empty] | Załącznik nr 1.33
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Ostrze jednorazowego użytku do dermatonu elektrycznego kompatybilne z aparatem firmy Zimmer, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 7 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 34
Pakiet 34 - Ostrza chirurgiczne | [11 empty] | Załącznik nr 1.34.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Ostrza chirurgiczne Typu Carbon Steel a 100 szt. , nazwa producenta i numer wygrawerowany na ostrzu; Opis na opakowaniu w jezyku polskim rozmiar 10-24, opakowania (kartoniki) foliowane, co dodatkowo chroni przed wilgocią i brudem.Posiadanie przez producenta norm ISO14001:2004,ISO13485:2003 oraz ISO9001 i 9002. |  | op. | 500 |  | 0 | 8% | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 35
| Pakiet 35 - Ostrza do pił oscylacyjnych | [10 empty] | Załącznik nr 1.35.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Ostrza do piły oscylacyjnej, sterylne, w rozmiarze:
| a/ 25 x 9.4 x 0.7 mm |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 25 x 5.5 x 0.6 mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ostrza do dużych kości, pakowane pojedynczno, sterylne, kompatybilne z końcówką piły oscylacyjnej AR-600SAG, w rozmiarze:
| a/ 90 x 19 x 1,37 mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 90 x 25,4 x 1,47 mm |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 36
| Pakiet 36 - Piłki Gigliego | [10 empty] | Załącznik nr 1.36.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Piła GIGLI 6 splotowa 40cm |  | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 37
| Pakiet 37 - Druty do pętli do usuwania migdałków | [10 empty] | Załącznik nr 1.37.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Drut do pętli śr. 0,3 mm x 12 szt |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | Drut do pętli śr. 0,5 mm x 12 szt |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 38
Pakiet 38 - Tampony donosowe ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną | [11 empty] | Załącznik nr 1.38.
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej z powłoką z gazy hemostatycznej oraz ze sznurkiem. Opatrunek posiada podwójną funkcję hemostatyczną, tj. wchłanianie płynów ustrojowych i tworzenie żelu przez zewnętrzą warstwę z gazy hemostatycznej. Opakowanie zbiorcze x 10 szt. W rozmiarze:
| a/ 5,5cm x 2.0cm x1.5cm |  | op. | 75 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 8cm x 2.0cm x1.5cm |  | op. | 110 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 39
| Pakiet 39 - Akcesoria laryngologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.39.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Stabilizator nosowo gąbkowy z pokrywą lateksową (60x20x10mm) X 25szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
2 | Stabilizator nosowo gąbkowy z pokrywą lateksową (70x20x15mm) x 25szt |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Stabilizator nosowo gąbkowy z pokrywą lateksową (70x20x10mm) x 25 szt |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
4 | Osłonka rączki mikroskopu uniwersalna sterylna (35x14cm) x 1 para |  | para | 500 |  | 0 | 8% | 0
5 | Silikonowa tuba wentylacyjna przeznaczona do wentylacji krótkoterminowej, wyposażona w języczek, długość 2,21mm, średnica wewnętrzna 1,1mm, średnica kołnierza wewnętrznego 2,16mm, średnica kołnierza zewnętrznego 2,11mm, odłegłość pomiędzy kołnierzami 1,19mm, opakowanie zawierające 10 szt. |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
6 | Tuba wentylacyjna, tytanowa, klasyczna, sterylna, typ Collar Brutton, śr. wewnętrzna 1,25mm, op. x 10 szt. |  | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
7 | Stabilizator wewnętrzny do nosa silikonowy, bez kanału powietrzego, - nie przywierający do tkanek - sterylny, pakowany parami - wyposażony w otwory do przeszycia - powierzchnia z efektem Lotosa Opakowanie zawiera 5 par |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
8 | Łącznik do rurek ssących do ucha. Końcówka z połączeniem Luer. Kontrola siły ssania. Długość 7.5cm +/- 0.5cm Każdy łącznik pakowany osobno sterylnie. Opakowanie x 50 sztuk |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
9 | Rurka ssąca do ucha dł. 70mm, śr. 2.0mm. Zagięta. Wykonana ze stali nierdzewnej. Końcówka rurki z połączeniem Luer-Lock. Atraumatyczne zakończenie. Bez kontroli siły ssania. Każda rurka pakowana osobno sterylnie. Opakowanie x 50 sztuk |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
10 | Rurka ssąca do ucha dł. 70mm, śr. 1.0mm. Zagięta. Wykonana ze stali nierdzewnej. Końcówka rurki z połączeniem Luer-Lock. Atraumatyczne zakończenie. Bez kontroli siły ssania. Każda rurka pakowana osobno sterylnie. Opakowanie x 50 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
11 | Tuba wentylacyjna typu T-Tube, dł. 5,5mm, sterylna. Opakowanie x 10 szt. |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 40
| Pakiet 40 - Dreniki uszne | [10 empty] | Załącznik nr 1.40.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Drenik uszny silikonowy o średnicy otworu 1.14 mm pakowany parami, odległośc pomiędzy kołnierzami 1,10 mm, kołnierz wewnętrzny średnica wew.4,80 mm, odległośc pomiędzy kołnierzami 1,10 mm. Opakowanie zawiera 5 par |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Drenik uszny , silikonowy o średnicy otworu 1.14 mm, odległośc pomiędzy kołnierzami 1,17 mm, kołnierz wewnętrzny - srednica 4,20 mm, kołnież zewnetrzny - średnica 2,54 mm. Opakowanie zawiera 10 sztuk pakowanych pojedynczo. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 41
| Pakiet 41 - Nóż do usuwania beleczkowania w jaskrze | [10 empty] | Załącznik nr 1.41.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Nóż do usuwania beleczkowania Kahook Dual Blade x 1 szt. |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 42
| Pakiet 42 - Okulistyczne materiały jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.42.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula do wiskoelastyku 25G x 7/8 in, zagięta 45 stopni 9mm od końca, 0,50x22mm opakowanie x 10 szt. |  | op. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej: 1x serweta okulistyczna SMS 50x60cm, otwór 10x10cm, z folia z nacięciem 8cm bez zbiornika 1x serweta do owinięcia 75x90 1x kocher 1x Spekulum Kratz Barraquer Angled Temporal (pełne blaszki) 1x Sclerar marker (plastikowy) 2x patyczki 15cm 2x miska Gallipot 60 ml 5x kompres 10x10cm |  | zestaw | 8000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Kaniula do przedniej komory 27G x 7/8 in, prosta, 0,40x22mm opakowanie x 10 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Kaniula do wiskoelastyku 27G, zagięta 9mm od końca pod kątem 45 stopni. Opakowanie x 10 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
5 | Plastikowa, sterylna osłonka na oko stosowana w przed i po operacjach okulistycznych, w urazach oka, podczas leczenia stanów zapalnych, 7,5cm x 6,5cm (3 in x2 1/2 in). Opakowanie x 50 szt. |  | op. | 150 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 43
| Pakiet 43 - Wyroby medyczne do zabiegów okulistycznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.43.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Cauter jednorazowy, niskotemperaturowy, temperatura pracy 427-482 stopni Celsjusza, opakowanie 10 szt. |  | op. | 60 |  | 0 | 8% | 0
2 | Filtr wysoko-przepływowy 0,2 mikronów stosowany przy operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji |  | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
3 | Filtr osłonowy do mobilnej instalacji do wytwarzania laminarnego przepływu powietrza jałowego niezbędnego w obrębie pola operacyjnego kompatybilny z bilnym systemem strefy jałowej Operio Mobile |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 44
| Pakiet 44 - Roztwory oraz paski stosowane w okulistyce | [10 empty] | Załącznik nr 1.44.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Trypan Blue 0,06%/1ml a 1fiol. a 10 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | Paski nasączone fluoresceiną / BIOGLIO a 100szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0g/100ml , fiolka 2 ml. Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2, do wybarwiania ciała szklistego podczas witrektomii i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystywana podczas chirurgii witreoretinalnej. Sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów. Pakowana pojedynczo. |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 45
| Pakiet 45 - Materiały jednorazowego użytku do witrektomii | [10 empty] | Załącznik nr 1.45.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
2 | Vitr. Konektor do usuwania oleju 23G System do ekstrakcji lepkich płynów o wysokim przepływie. Do stosowania z kaniulami DORC 20/23/25/27G. Zapewnia szybkie i bezpieczne usuwanie oleju silikonowego o lepkości 1000-5000 mPas; Opakowanie zawierające 6 sztuk. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Vitr. Zestaw do usuwania /podawania oleju silikonowego x 5 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Vitr. Kaniula do podaży oleju 23G -27G x 5szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
5 | Vitr. Kaniula 23G-27G z końcówką silikonową Soft Tipped. x 5szt |  | op. | 65 |  | 0 | 8% | 0
6 | Vitr. Mikropenseta jednorazowego użytku 23G Eckardt x 5 szt. |  | op. | 80 |  | 0 | 8% | 0
7 | Vitr. Sonda laserowa 23G x 1szt. |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
8 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% , brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993,rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml |  | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
9 | Olej silikonowy - lepkość: 1000-1500 mPa/s; - sterylny; - współczynnik refrakcji w temperaturze 240- 25 0C: 1,400-1,410; - ciężar właściwy w temperaturze 240- 25 0C: 0,97 g/cm3 Strzykawka 10ml |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
10 | Perflurowęglowodór dziesięciowęglowy (pierścieniowa struktura cząsteczki; lepkość w temperaturze 24-250C: 5,53 mPa/s; ciężar właściwy w temperaturze 200C: 1,93 g/cm3; masa cząsteczkowa: 462; współczynnik refrakcji w temperaturze 200C: 1,31; temperatura wrzenia: 140-1420C). Fiolka 5ml |  | szt. | 130 |  | 0 | 8% | 0
11 | Gaz okulistyczny Sześciofluorek siarki – SF6 Pojemnik 10ml |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
12 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G zapakowany w nie więcej niż 2 sterylne opakowania, zawierający : ZESTAW : • witrektom pneumatyczny 23G; • kaseta jednorazowa; • światłowód 23G; • jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym; • dren do podaży powietrza; • 1 x osłonka na ekran; • 1 x osłonka na pilot; • 1 x plastikowy trójnik; • 1 x konektor 2x żeński; ZESTAW : • 1 x obłożenie na stół; • 1 x obłożenie na pacjenta, z otworem; • 2 x Fartuch XL z ręcznikiem; • 2 x strzykawka 5 ml – 3 częściowa; • 1 x strzykawka 3 ml – 3 częściowa; • 2 x kubeczki; • 1 x opatrunek na oko; • 5 x gazik z włókniny; • 10 x strzałki spongostanowe; • 1 x pojemnik plastikowy; • 1 x obłożenie na stolik mayo; • 1 x osłonka na oko; • 2 x podłokietniki. |  | szt. | 220 |  | 0 | 8% | 0
13 | Pęseta do witrektomii typu krokodyl 23G, jednorazowa, ząbkowana. Koniec chwytny o długości 4,3 mm umieszczony w rurce ze stali nierdzewnej o długości 32mm i średnicy 0,6 mm. Rękojeść o średnicy 16 mm w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8 mm, wykonana z poliwęglanu z antypoślizgowymi okrągłymi wypustkami , kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 147,3mm. Opakowanie x 5 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
14 | Kaniula 23G (0,6mm) z końcówką 41G do iniekcji podsiatkówkowych. Wysuwana igła 41G do iniekcji podsiatkówkowej z wężykiem zakończonym konektorem Luer Lock umożliwiającym podłączenie strzykawki i podanie płynu. Narzędzie w rozmiarze 23G/0,6mm. Opakowanie x 5 szt. |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
15 | Igła do fakofragmentacji 23G w zestawie z kluczem do igieł, Igła do stosowania z systemami 23G(0,6 mm), opracowana we współpracy z prof. Ehabem El-Rayesem. Opakowanie x 3 szt. |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 46
| Pakiet 46 - Endoskopowe i proktologiczne wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.46.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 2400 |  | 0 | 8% | 0
2 | 'Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku typu JUMBO, o powiększonej pojemności, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm3. Łyżeczki owalne, gładkie. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,8mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
4 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
5 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
6 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
7 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
8 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
9 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
10 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Funkcja rotacji. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,3mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2350mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. W zestawie 3 naklejki do dokumentacji medycznej. |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
11 | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
12 | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk. |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
13 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
14 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
15 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
16 | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
17 | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
18 | Pułapka pięciokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; z obrotowym wieczkiem,o długości silikonowej rurki 150mm, z pięcioma widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem sitek. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
19 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
20 | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
21 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
22 | Anoskop proktologiczny operacyjny ścięty z rączką i światłem LED, niesterylny. Długość narzędzia 91 mm, średnica zewnętrzna 21,7 mm. |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
23 | Proktoskop jednorazowy operacyjny otwarty, sterylny. Długość narzędzia 122 mm, przestrzen operacyjna 28x85 mm. |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
24 | Sigmoidoskop jednorazowy ze światłem LED oraz z gruszką pompującą powietrze; niesterylny. Długość 250 mm, średnica zewnętrzna 23 mm. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 47
| Pakiet 47 - Akcesoria do endoskopii | [10 empty] | Załącznik nr 1.47.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Szczypczyki biopsyjne do endoskopii , jednorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
2 | Szczypczyki biopsyjne do endoskopii , jednorazowego użytku Ø 2,3 mm o długości 230 cm, miseczki owalne ze szpikulcem |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
3 | Szczoteczki cytologiczne do endoskopii , jednorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 120 cm, |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
4 | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopu firmy FUJINON |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 48
| Pakiet 48 - Wyroby medyczne do endoskopii | [10 empty] | Załącznik nr 1.48.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowe szczypce biopsyjne endoskopowe, z korpusem pokrytym osłonką teflonową (PTFE), ze znacznikami głębokości wprowadzania na końcu dystalnym i proksymalnym, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, gładkie lub ząbkowane (do wyboru), szerokość rozwarcia łyżeczek 8,0 mm, długość łyżeczek 4,0 mm, z igłą, z możliwością otwarcia i zamknięcia łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu, z możliwością wychylenia łyżeczek do 90° w obie strony dla wykonania biopsji stycznej, średnica korpusu 2,4 mm, długość robocza 2300 mm, łyżeczki w opakowaniu zabezpieczone plastikowym kapturkiem, w opakowaniu ze szczypcami przyrząd do usuwania bioptatu, sterylne, jednorazowego użytku. |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowe szczypce biopsyjne endoskopowe, z korpusem pokrytym osłonką teflonową (PTFE), ze znacznikami głębokości wprowadzania na końcu dystalnym i proksymalnym, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, o powiększonej pojemności (typ „Jumbo”) ząbkowane, szerokość rozwarcia łyżeczek 8,9 mm, długość łyżeczek 5,0 mm, z możliwością otwarcia i zamknięcia łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu, z możliwością wychylenia łyżeczek do 90° w obie strony dla wykonania biopsji stycznej, średnica korpusu 2,8 mm długość robocza 2300 mm, łyżeczki w opakowaniu zabezpieczone plastikowym kapturkiem, w opakowaniu ze szczypcami przyrząd do usuwania bioptatu, sterylne, jednorazowego użytku. |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
3 | Igła półautomatyczna, sterylna, jednorazowego użytku do biopsji, długość komory na próbki 18-19 mm, głębokość nakłucia 10 mm lub 20 mm, oznaczenie głębokości wkłucia co 1 cm, blokada spustu przed przypadkowym wystrzałem, rozmiar 1,6 mm x 200 mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
4 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku wykorzystywany przy użyciu gastroskopu typu EG 530WR |  | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 49
| Pakiet 49 - Klipsownica jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.49.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Klipsownica jednorazowego użytku w pełni obrotowa i repozycjonowana, pokryta materiałem hydrofilnym, posiada znaczniki w części dystalnej, śr. kateteru 2,6mm do kanału roboczego 2,8mm, 230cm, kąt otwarcia 135 stopni, szer. otwarcia klipsa 20mm. Klips wyposażony w dziesięć zębów z czego sześć na bocznej powierzchni. Klips 20mm posiada dodatkowe haczyki do zamykania dużych ubytków. Możliwość wykonania MRI z założonym klipsem. Sterylizowane ETO. |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 50
Pakiet 50 - Testy ureazowe | [11 empty] | Załącznik nr 1.50.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Test ureazowy suchy do oznaczania Helicobacter pylori x 1szt. |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Test ureazowy mokry do oznaczania Helicobacter pylori x 1szt. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 51
| Pakiet 51 - Pojemniki histopatologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.51.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik histopatologiczny wypełniony 10% roztworem formaliny buforowanej o ph 7,2-7,4. Pojemnik wykonany z polipropylenu. Wyposażony z etykietę. Nadający się diagnostyki in vitro. Pojemnik o pojemności:
| a/ 14 ml wypełniony 7 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 100 szt. |  | op. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 20 ml wypełniony 10 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 60 szt. |  | op. | 75 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 40 ml wypełniony 10 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 48 szt. |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
| d/ 40 ml wypełniony 20 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 48 szt. |  | op. | 70 |  | 0 | 8% | 0
| e/ 60 ml wypełniony 20 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 35 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| f/ 60 ml wypełniony 40 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 35 szt. |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
| g/ 150 ml wypełniony 90 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 36 szt. |  | op. | 45 |  | 0 | 8% | 0
| h/ 250 ml wypełniony 150 ml formaliny, posiadający zamknięcie na wcisk, op. x 30 szt. |  | op. | 45 |  | 0 | 8% | 0
| i/ 600 ml wypełniony 300 ml formaliny, posiadający zamknięcie na wcisk, op. x 18 szt. |  | op. | 35 |  | 0 | 8% | 0
| j/ 1000 ml wypełniony 600 ml formaliny, posiadający zamknięcie na wcisk |  | szt. | 350 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne zakręcane poj. 15 ml. Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne zakręcane poj. 30 ml. Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 120 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 200 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
6 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 520 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
7 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 1200 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
8 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 3400 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
9 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 5600 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
10 | Pojemnik z polipropylenu na wycinki histopatologiczne, ze szczelną pokrywa zamykaną na wcisk 10600 ml.Etykieta na pojemniku zgodna z wymaganiami PTP. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 52
| Pakiet 52 - Pojemniki na odpady medyczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.52.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 0,7L, czerwony, wykonany z polietylenu metodą rozdmuchu, pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz min. dwa otwory umożliwiające oddzielenie np. ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik fabrycznie wyposażony w etykietę BML (wtopioną w czasie produkcji), umożliwiającą bezproblemowe wpisanie danych za pomocą długopisu. Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy. Posiada pozytywną opinię PZH. Na pojemniku wytłoczona nazwa producenta. |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 1 L, czerwony, wykonany z polietylenu metodą rozdmuchu, pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz min. dwa otwory umożliwiające oddzielenie np. ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika.Pojemnik fabrycznie wyposażony w etykietę BML (wtopioną w czasie produkcji), umożliwiającą bezproblemowe wpisanie danych za pomocą długopisu. Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy. Posiada pozytywną opinię PZH. Na pojemniku wytłoczona nazwa producenta. |  | szt. | 18000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 2 L, czerwony, wykonany z polietylenu metodą rozdmuchu, pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz min. dwa otwory umożliwiające oddzielenie np. ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika.Pojemnik fabrycznie wyposażony w etykietę BML (wtopioną w czasie produkcji), umożliwiającą bezproblemowe wpisanie danych za pomocą długopisu. Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy. Posiada pozytywną opinię PZH. Na pojemniku wytłoczona nazwa producenta. |  | szt. | 14000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 3,5 L, czerwony |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 5 L, czerwony, wykonany z polietylenu metodą rozdmuchu, pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz min. dwa otwory umożliwiające oddzielenie np. ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika.Pojemnik fabrycznie wyposażony w etykietę BML (wtopioną w czasie produkcji), umożliwiającą bezproblemowe wpisanie danych za pomocą długopisu. Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy. Posiada pozytywną opinię PZH. Na pojemniku wytłoczona nazwa producenta. |  | szt. | 2700 |  | 0 | 8% | 0
6 | Pojemnik do odpadów medycznych poj. 10-12 L |  | szt. | 19000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Pojemnik na odpady medyczne 30 L (czerwony) + pokrywa pełna |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 53
| Pakiet 53 - Strzykawki i igły jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.53.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Strzykawka do tuberkuliny z igłą 1 ml |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Strzykawka do insuliny z igłą 1 ml. 0,4 x 13 mm 3 - częściowa x 100 szt. |  | op. | 60 |  | 0 | 8% | 0
3 | Strzykawka 3 - częściowa do pomp infuzyjnych:
| - 50/60 ml bursztynowa z łącznikiem stożkowym luer-lock, dwustronna skala pomiarowa, czterostronne podcięcie tłoczyska w celu łatwej instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, kompatybilna z dedykowanymi pompami infuzyjnymi, zabarwienie bursztynowe, tłumienie fali światła widzialnego w zakresie 200-400 nm, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie typu blister-pack papier-folia |  | szt. | 6700 |  | 0 | 8% | 0
| - 50/60 ml, biała strzykawka z łącznikiem stożkowym luer-lock, dwustronna skala pomiarowa, czterostronne podcięcie tłoczyska w celu łatwej instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, kompatybilna z dedykowanymi pompami infuzyjnymi, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie typu blister-pack papier folia |  | szt. | 29000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Strzykawka 3 - częściowa 50 ml, cewnikowa j.u., centryczny stożek do łączenia z cewnikiem, tłok z elastycznym uszczelnieniem, czytelna i trwała skala, typu Janeta |  | szt. | 30000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Strzykawka 3 - częściowa 100 ml, cewnikowa j.u., centryczny stożek do łączenia z cewnikiem, tłok z elastycznym uszczelnieniem, czytelna i trwała skala, typu Janeta |  | szt. | 13000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, tłok kontrastujący zielony lub niebieski, posiadajaca czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki i informacja o braku BPA nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna Pojemność: 2ml – skala do 2,5ml lub 3ml (do wyboru przez Zamawiającego) 5 ml – skala do 6 ml 10 ml – skala do 12 ml 20 ml – skala do 24 ml
| a/ rozmiar 2 ml, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 2200 |  | 0 | 8% | 0
| b/ rozmiar 5 ml, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 2200 |  | 0 | 8% | 0
| c/ rozmiar 10 ml, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
| d/ rozmiar 20 ml, opakowanie x 50 szt. |  | op. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Igła jednorazowego użytku typ Sterican służąca do pobierania krwi i opróżniania żylaków. Rozmiar 0,6x80mm 23G. Ostrze wykonane z silikonowanej stali chromoniklowej. Końcówki Luer Lock wykonane z polipropyleniu, kodowane kolorystyczne zgodne z normą ISO 6009. Produkt zapakowany sterylnie w blistry papierowo-foliowy. Opakowanie x100 szt. |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0
8 | Igły iniekcyjne typ Sterican używana do podawania leków i iniekcji. Rozmiar: 0,8 x 120 mm 21 G. Ostrze igły wykonane z silikonowej stali chromoniklowej, szlif igły oraz gładkie ścianki zmniejszają odczucie bólu u pacjenta podczas iniekcji, zwiększono światło igły, co także zwiększa szybkość przepływu. Igły wykonano w technologii cienkościennej, końcówki Luer Lock (z polipropylenu), kodowanie kolorystyczne igieł zgodne z normą ISO 6009, igły są pakowane pojedynczo w blistry papierowo-foliowe. Opakowanie x100 szt. |  | op. | 24 |  | 0 |  | 0
9 | Igły jednorazowego użytku, op. 100 szt.
| a/rozmiar 0,45 x 16 |  | op. | 200 |  | 0 | 8% | 0
| b/ rozmiar 0,5 x 25 |  | op. | 270 |  | 0 | 8% | 0
| c/ rozmiar 0,6 x 30 |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| d/ rozmiar 0,7 x 30 |  | op. | 72 |  | 0 | 8% | 0
| e/ rozmiar 0,8 x 40 |  | op. | 1100 |  | 0 | 8% | 0
| f/ rozmiar 0,9 x 40 |  | op. | 700 |  | 0 | 8% | 0
| h/ rozmiar 1,2 x 40 |  | op. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
10 | Igła z otworem bocznym do pobierania i rozpuszczania leków rozm. 18G (1,2 x 30 mm) op. 100 szt. |  | op. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
11 | Igła motylek
| a/ rozmiar 0,7 |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| b/ rozmiar 0,8 |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
12 | Igła do insuliny do penów 0,3 x 8 mm x 100 szt. |  | op. | 500 |  | 0 | 8% | 0
13 | Uniwersalny koreczek COMBI z końcówką męską i żeńską x 100 szt. |  | op. | 1300 |  | 0 | 8% | 0
14 | Koreczki do venflonów |  | szt. | 13000 |  | 0 | 8% | 0
15 | Strzykawka do insuliny wykonana z polipropylenu z wtopioną igłą o rozm. 0,33x12,7 mm, 1 ml/ U100, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, płynny przesuw tłoczka, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego – ułatwiająca dawkowanie, nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu , jednorazowego użytku, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 85 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 54
Pakiet 54 - Igła do biopsji | [11 empty] | Załącznik nr 1.54.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowa półautomatyczna igła typu tru-cut do biopsji histologicznej tkanek miękkich z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1 cm i 2 cm. Igła znakowana co centymetr ze znacznikiem widocznym w obrazie USG. Rozmiar 16G dł. 100 mm |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 55
Pakiet 55 - Igła kulkowa | [11 empty] | Załącznik nr 1.55.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Igła kulkowa sterylna, jednorazowego użytku stosowanej do przemywania i przepłukiwania/ irygacji ran, o długości użytecznej 81 mm i średnicy zewnętrznej 1,25 mm oraz średnicy wewnętrznej 0,85 mm. Igła posiada metalową rurkę wykonaną z stali nierdzewnej oraz nieurazową końcówkę zakończoną kulką / oliwką. Piasta igły wykonana jest z poliwęglanu. Jest przezroczysta, umożliwiając obserwowanie przepływu stosowanej do irygacji cieczy i posiada zamek Luer-Lock, który pasuje do każdego wyrobu z wsuwaną końcówką typu Luer-Lock. Każda igła pakowana w opakowanie wykonane w kształcie sztywnej rynienki z marginesem ułatwiającym bezpieczne, jałowe otwarcie, Opakowanie zbiorcze w formie dyspensera zawierającego 25 szt. igieł. |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 56
| Pakiet 56 - Dostęp naczyniowy | [10 empty] | Załacznik 1.56.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, min. 5 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.Rozmiar:
| a/ 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min |  | szt. | 9500 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min |  | szt. | 5500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. W przypadku rozmiarów 22 G, 20 G i 18 G kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Opakowanie 50szt.
| a/ rozmiar 22G / 25 mm Niebieski ( 0,9 ) przepływ 42ml/min |  | szt. | 76000 |  | 0 | 8% | 0
| b/ rozmiar 20 G / 32 mm Różowy ( 1,1 ) przepływ 67ml/min |  | szt. | 66500 |  | 0 | 8% | 0
| c/ rozmiar 18G / 45 mm Zielony ( 1,3 ) przepływ 103 ml/min |  | szt. | 4300 |  | 0 | 8% | 0
| d/ rozmiar 17 G / 45 mm Biały ( 1,5 ) przepływ 133ml/min |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| e/ rozmiar 16 G / 45 mm Szary ( 1,8 ) przepływ 236 ml/min |  | szt. | 50 |  | 0 | 8%
3 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki 10 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady(stopera) tłoka. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w korek zamykający Luer-Lock, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy min. IIb. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu min. 2 lata. Data wazności na produkcie ( bez opakowania). Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylna - pakowana pojedynczo. Ilość sztuk w opakowaniu 30. |  | szt. | 73500 |  | 0 | 8% | 0
4 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 5 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala 5 ml oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki 5 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady(stopera) tłoka. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w korek zamykający Luer-Lock. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy min. IIb. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu min. 2 lata. Data wazności i na produkcie ( bez opakowania) Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. sterylna - pakowana pojedynczo. Ilość sztuk w opakowaniu 30. |  | szt. | 168900 |  | 0 | 8% | 0
5 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 3 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala 3 ml oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki 3 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady(stopera) tłoka. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w korek zamykający Luer-Lock. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy min. IIb. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu min. 2 lata. Data wazności i na produkcie ( bez opakowania). Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylna - pakowana pojedynczo. Ilość sztuk w opakowaniu 30. |  | szt. | 244230 |  | 0 | 8% | 0
6 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do zabiegów w warunkach jałowych – sterylna zawartość oraz strzykawka zewnętrznie. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady(stopera) tłoka. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w korek zamykający Luer-Lock, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy min. IIb. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu min. 2 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylna - pakowana pojedynczo. Ilość sztuk w opakowaniu 30. |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
7 | Łącznik bezigowy z neutralnym przemieszczaniem płynu, kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości calkowitej 2,7cm, zabezpieczony od strony podłączenia do wkłucia koreczkiem. Przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej. Silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana typu SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji. Pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskażnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji. Prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedury Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu, odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary), kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego. Czas użycia 7 dniu lub 600 aktywacji, wymagany przepływ 140ml/min, objętość wypełnienia wynosząca 0,05 ml, pakowany pojedynczo, sterylny. |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
8 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym drenem STANDARD o długości 15 cm, zawór bezigłowy (2szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, dreny o średnicy wewnętrznej 2,8 mm. 2 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim. Przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. Nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu. Membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji, na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką, czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 20 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 1,6 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt. |  | 8.2 | 0 | 8% | 0
9 | Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze róznym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 0,20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną typu split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 500-533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowym. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Ten sam producent co kaniule lub rekomendowany i sprzedawany przez producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności dla kaniul obwodowych |  | szt. | 118000 |  | 0 | 8% | 0
10 | Przyrząd do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu.Opakowanie 100 szt. Apirogenny. Wyrób wykorzystywany i przechowywany w środowisku zgodnym z USP <797> ma zdolność zachowania sterylności dołączonej fiolki z lekiem przez okres do siedmiu (7) dni - potwierdzone oświadczeniem producenta . |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
11 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedyczym drenem pediatrycznym/mikroprzewodem, o długości 15 cm, - zawór bezigłowy (1szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - dren o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, ,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 2 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 0,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - wytrzymały na ciśnienie 45 PSI - sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
12 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedyczym drenem typu MACRO, o długości 15 cm, - zawór bezigłowy (1szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - dren o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, ,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 27 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,14 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - wytrzymały na ciśnienie 45 PSI - sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie 25 szt. |  | szt. | 450 |  | 0 | 8% | 0
13 | Urządzenie stabilizujące do cewników, zatrzaskowe, regulowane mocowanie skrzydełek cewnika, w kształcie półksiężyca, podkładka piankowa, trykotowa, nie zawiara lateksu. Sterylne opakowanie. W skaład wchodzi: opatrunek stabilizujący, chusteczka odtłuszczająca, pasek piankowy, opakowanie 50 szt. |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
14 | Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Skala nominalna wyróżniona graficznie. Podwójna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , Wewnętrzna powierzchnia strzykawki powinna być natłuszczona olejem silikonowym (dla eliminacji zacinania się, sztucznego wzrostu ciśnienia okluzji i wywoływania alarmów pompy). Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opakowanie 60 szt. |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
15 | Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu Floswitch. 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny-(poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF) i optyczny-(czarne paski/znaczki w pozycji ON), rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min) zabezpieczony wtyczką kontroli przepływu-bez koreczka. Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszycia. Czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia, znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w jęz polskim. Cewnik wykonany z PTFE – bez pasków RTG. Igła powlekana silikonem, bez karbowania. Sterylny, jednorazowego użytku,opakowanie 25 szt. |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
16 | Kranik trójdrożny jałowy z trójramiennym pokrętłem, wykonany z poliwęglanu, w obudowie z dwoma wejściami kompatybilnymi z końcówkami typu luer i luer- lock. Minimalny przepływ 23l/h. Wytrzymałość kranika 5 bar. Produkt sterylny - pakowany pojedynczo. |  | szt. | 4500 |  | 0 | 8% | 0
17 | Kranik trójdrożny z wyraźnym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 7 cm oraz portem. Wykonany z poliwęglanu. Wytrzymałość 5 bar. Produkt sterylny - pakowany pojedynczo. |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
18 | Kranik trójdrożny z wyraźnym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 10 cm. bez portu. Wykonany z poliwęglanu. Wytrzymałość 5 bar. Produkt sterylny - pakowany pojedynczo. |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
19 | Kranik trójdrożny z wyraźnym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 25 cm oraz portem. Wykonany z poliwęglanu. Wytrzymałość 5 bar. Produkt sterylny - pakowany pojedynczo. |  | szt. | 850 |  | 0 | 8% | 0
20 | KORECZEK DEZYNFEKCYJNY, nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Wykazano redukcję następujących bakterii in vitro: S taphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans i Acinetabacter baumannii. Redukcja Acinetobacter baumannii o 99,99%. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie, bez dodatkowej osłony. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk. |  | szt. | 105000 |  | 0 | 8% | 0
21 | Igła Hubera, objetość wypełnienia 0,3 ml, minimalny przepływ grawitacyjny 1680 ml/h. Igła typu motylek, dostosowana do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych, igła z klipsem zatrzaskowym na drenie z oznaczeniem wartości przepływów w ml/s, igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. W opakowaniu dodatkowo naklejka z oznaczeniem przepływu dla ułatwienia identyfikacji zastosowania igły w pracowni CT.
| a/ 19Ga x 19mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 19Ga x 25 mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
22 | Igła Hubera, objetość wypełnienia 0,3 ml, minimalny przepływ grawitacyjny 960 ml/h. Igła typu motylek, dostosowana do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych, igła z klipsem zatrzaskowym na drenie z oznaczeniem wartości przepływów w ml/s, igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. W opakowaniu dodatkowo naklejka z oznaczeniem przepływu dla ułatwienia identyfikacji zastosowania igły w pracowni CT.
| a/ 20Ga x 19 mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 20Ga x 25 mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch szkoleń w ciągu trwania umowy z zakresu zakładania i pielęgnacji dostępu naczyniowego (terminy do uzgodnienia z Zamawiającym).
Parametry oceniane
Lp | Parametr oceniany | TAK / NIE | TAK | NIE
1 | Wyrób medyczny w poz. 3-6 posiada III klasę wyrobu medycznego. | 10 punktów / 0 punktów
2 | Wyrób medyczny w poz. 1-2 posiada badania kliniczne w celu określenia biokompatybilności poliuretanu cewnika na potwierdzenie zapobieganiu odczynów zapalnych oraz możliwości dłuższego cewnikowania. | 10 punktów / 0 punktów
3 | Wyrób medyczny w poz. 3-6 posiada badania kliniczne na potwierdzenie zapobiegania zakażeniom odcewnikowym. | 10 punktów / 0 punktów
4 | Wyrób medyczny w poz. 8-9, 11-12 posiada badania kliniczne na potwierdzenie zapobiegania zakażeniom odcewnikowym. | 10 punktów / 0 punktów
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 57
| Pakiet 57 - Urologiczne wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.57.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Cewnik Nelaton: 40 cm z termoczułego PCV z bocznym otworem. Rozmiar:
| a/ CH06 |  | szt. | 110 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH08 |  | szt. | 240 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH10 |  | szt. | 210 |  | 0 | 8% | 0
| d/ CH12 |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| e/ CH14 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| f/ CH16 |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| g/ CH18 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| h/ CH20 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik Foleya 2 – drożny - silikonowany lub wykonany silkolateksu, balon 3-5 ml dla rozmiaru 8-10, balon 5-10ml dla rozmiaru 12-24. Rozmiar:
| a/ CH06 |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH08 |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH10 |  | szt. | 180 |  | 0 | 8% | 0
| d/ CH12 |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
| e/ CH14 |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
| f/ CH16 |  | szt. | 3800 |  | 0 | 8% | 0
| g/ CH18 |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
| h/ CH20 |  | szt. | 550 |  | 0 | 8% | 0
| i/ CH22 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| j/ CH24 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik Tiemann miękki, rozmiar:
| a/ CH14 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| b/ CH16 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| c/ CH18 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| d/ CH20 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik Tiemann twardy CH 14-20
| a/ CH14 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH16 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH18 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| d/ CH20 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednoczęściowy cewnik zewnętrzny dla mężczyzn , dł.32 mm |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
6 | Cewnik do cewnika pęcherza moczowego jednorazowego użytku wykonany z 100 % silikonu, umożliwiający do 90dni utrzymywanie, w komplecie ze strzykawką zawierającą roztwór gliceryny (do uszczelniania balonu), z paskami RTG przebiegającymi wzdłuż cewnika dł. 23, 41 cm w tym dł 41 cm z końcówką Tiemann - dla rozmiaru CH06-10 długość ok. 31 cm, dla rozmiaru CH12-24 Ch długość ok. 40 cm
| a/ CH06 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH08 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH10 |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
| d/ CH12 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| e/ CH14 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| f/ CH16 |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
| g/ CH18 |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| h/ CH20 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| i/ CH22 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| j/ CH24 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
7 | Worek na mocz pojemność 2 l z drenem 90 – 130 cm, wyposażone w zastawkę antyzwrotną oraz kranik spustowy, ze wzmocnionymi otworami do wieszaków |  | szt. | 31000 |  | 0 | 8% | 0
8 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej , sterylny, dren dwuświatłowy dl 150 cm , lącznik do cewnika folej z płąaskim portem do pobierania próbek , przezroczyste okienko podgładu do kontroli obecności moczu , uchylna zastawka antyzrwotna, dren ze spiralą antyzagięciową na odcinku 5 cm, komora 500 ml z filtrem hydrofobowym, cylindryczna komora skalowana linearnie od 1-40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komora pomiarowa od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, worek 2000 ml połączony fabrycznie, zastawka antyzwrotna, kranik typ T, worek skalowany co 100 ml od 25 ml, możliwość podwieszania na 3 niezależne sposoby. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
9 | Worek dzm poj 2 l z bezigłowym Luer Kombikon portem do pobierania próbek moczu z drenem antyzałamaniowym 120cm odprowadzającym z klemą oraz zastawką antyzwrotną na wlocie do worka do 7 dni z kranikiem spustowym, filtr anybakteryjny, biała tylna ściana worka, szczegółowa skala co 25 ml do 100 ml, poprezcny kranik spustowy , podwójne wzmocnione zgrzewy, z wieszakiem |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
10 | Worek do jednorazowego opróżniania worka na mocz z substancja wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczgółowa skala co 25 ml do 100 ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego uzytku. |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
11 | Worek dzm poj 2 l z bezigłowym Luer portem do pobierania próbek moczu z drenem odprowadzającym z klemą , wyposażony w komorę Pasteur'a, filtr hydrofobowy w worku oraz zastawkę antyzwrotną na 14 dni wyposażony w zintegrowany system do podwieszania. |  | szt. | 210 |  | 0 | 8% | 0
12 | Plastikowy wieszak do pojemników 2 l. na mocz - uniwersalny komptybilny z workami z poz. 5, opakowanie x 200 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
13 | Cewnik moczowodowy Nelaton nylonowy mandaryn neoplex RTG w rozmiarze: -CH03 -CH04 -CH05 -CH06 Do wyboru przez zamawiającego. |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
14 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z workiem i prowadnicą, rozm CH 5 - 15 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Lp | Nazwa artykułu |  | J.m. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Cewnik moczowodowy
| 3 ch - 5 ch |  | szt
2 | Poszerzadła hydrauliczne 5 ch ; balon 12 cm |  | szt
3 | Koszyczki Dormia
| 4 CH 65 cm( nr kat 341500) |  | szt
| 4 CH 65 cm( nr kat 341501) |  | szt
| RAZEM |  |  |  |  | 0
Legenda

## 58
| Pakiet 58 - Ginekologiczne wyroby jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.58.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Wziernik ginekologiczny j.u. jałowy rozmiar XS |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Wziernik ginekologiczny j.u. jałowy rozmiar S |  | szt. | 4200 |  | 0 | 8% | 0
3 | Wziernik ginekologiczny j.u. jałowy rozmiar M |  | szt. | 1400 |  | 0 | 8% | 0
4 | Wziernik ginekologiczny j.u. jałowy rozmiar L |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
5 | Wziernik ginekologiczny j.u. jałowy rozmiar XL |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
6 | Szczoteczka do pobierania cytologii umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, niejałowe typ Cervex / wachlarzyk |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Szczoteczki do cytologii typu RAMBRUSCH cyto-brush (typ tusz do rzęs) |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
8 | Płyn do utrwalania preparatów cytologicznych typu CYTOFIX 150 ml |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
9 | Żel do badań USG 500g |  | szt. | 1300 |  | 0 | 8% | 0
10 | Papier do usg typ Mitsubishi K-61-B 110x20 mb |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
11 | Osłonki do głowic endowaginalnych pudrowane |  | szt. | 10080 |  | 0 | 8% | 0
12 | Pałeczka do wymazów, plastikowa, sterylna z wacikiem, dł.15cm, opakowanie 1000 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
13 | Paski wskaźnikowe do pomiaru pH w pochwie (op.=100szt.) |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 59
| Pakiet 59– Wyroby medyczne do odsysania pola operacyjnego | [10 empty] | Załącznik nr 1.59.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | RAZEM | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Kanister okrągły wielorazowego użytku o pojemności 1,0 litra, dostosowany do współpracy z jednorazowymi wkładami, wyposażony w króciec ssący (kątowy, schodkowy, obrotowy) nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, wyposażony w zaczep do mocowania na standardowych wieszakach |  | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0
2 | Kanister okrągły wielorazowego użytku o pojemności 2,0 litra, dostosowany do współpracy z jednorazowymi wkładami, wyposażony w króciec ssący (kątowy, schodkowy, obrotowy) nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, wyposażony w zaczep do mocowania na standardowych wieszakach |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Uchwyty do pojemników na szynę Modura |  | szt | 15 |  | 0 | 8% | 0
4 | Wymienne wkłady workowe preżelowane z jednym króćcem przyłączeniowym (kątowym, schodkowym, obrotowym), wkłady wyposażone w hydrofobowy filtr antybakteryjny, odcinający ssanie po napełnieniu wkładu.
| a/ 1 litr |  | szt | 1000 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 2 litry |  | szt | 12000 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 60
| Pakiet 60 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.60.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Basen jedorazowego użytku głęboki |  | szt | 7000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pokrywka do basenu z poz. 1 |  | szt | 500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Chłonny proszek pomagający zmniejszyć wycieki, zamieniający płyny w żel, zmniejszający zapachy, służący do namaczania płynów ustrojowych, pakowany w pojedyncze saszetki, typu Verna gel |  | szt | 1000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Kaczka jednorazowego użytku |  | szt | 7500 |  | 0 | 8% | 0
5 | Podstawka do basenów głębokich |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
6 | Osłonka jednorazowa na basen. Szczelnie zamykany system (Torba foliowa+ wkład pochłaniający zapach i ciecz, nie mniej niż 500 ml) Szczelne zamknięcie zabezpieczające przed wylaniem. |  | szt | 7000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Słój do moczu plastikowy typ tulipan 2000 ml |  | szt | 30 |  | 0 | 8% | 0
8 | Ustnik jednorazowego użytku do ALCO SENSOR FST |  | szt. | 2400 |  | 0 | 8% | 0
9 | Koc ratunkowy 210x160cm folia, srebrno-złoty |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
10 | Kubeczki plastikowe jednorazowego użytku 200 ml, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 200 |  | 0 | 8% | 0
11 | Aplikat/Lidocain x 1szt |  | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Kaczka plastikowa męska |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
13 | Basen plastikowy sanitarny |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
14 | Szczotka do czyszczenia narzędzi 155mm dwustronna,opakowanie 12 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
15 | Pojnik plastikowy dla pacjentów |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
16 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Komora kroplowa z filtrem zamykanym klapką, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, filtr cząsteczkowy 15 µm. Dren o długości min. 145 cm z zaciskiem rolkowym, wyposażonym w zaczep do podwieszenia drenu. W przebiegu drenu precyzyjny regulator przepływu, posiadający w dwie skale pomiarowe: 5 - 250 ml/h dla płynów o niskiej lepkości oraz 5 - 200 ml/h dla płynów o lepkości do 40%. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, opakowanie typu folia-papier. |  | szt. | 420 |  | 0 | 8% | 0
18 | Chirurgiczny marker skórny z tuszem na bazie fioletu gencjany. Nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące. Wyposażony w 5cm skalę na korpusie oraz dodatkową dwustronną, papierową skalę 15cm / 6cali. Sterylny, pakowany pojedynczo: folia-papier. Wymagana klasa steryna IIa - pozwalająca używac pisak także na uszkodzonej skórze. |  | szt. | 1800 |  | 0 | 8% | 0
19 | Pokrowiec na nosze:
| a/ wykonany z włókniny o gramaturze 25 g/m2 wiązane na troki w rozmiarze 75cm x 190cm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| b/ wykonany z włókniny z gumką w rozmiarze 210cm x 80cm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
20 | Jednorazowe myjki w formie rękawicy, do mycia pacjenta, nasączone mydłem po obu stronach aktywującym się po kontakcie z wodą |  | szt. | 220000 |  | 0 |  | 0
21 | Ochraniacze na buty, jednorazowe, foliowe, z gumką i efektem antypoślizowym |  | szt. | 13000 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 61
| Pakiet 61 - Zgłębniki żołądkowe i cewniki do karmienia oraz inne wyroby jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.61.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zgłębnik żołądkowy, wykonany z PCV, z oznaczeniem głębokości bez prowadnicy. Dla rozmiaru 12-20 długość 125 cm, rozmiar 30-36 długość 150 cm. Rozmiar:
| a/ CH12 |  | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH14 |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH16 |  | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
| d/ CH18 |  | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
| e/ CH20 |  | szt. | 220 |  | 0 | 8% | 0
| f/ CH30 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| g/ CH32 |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| h/ CH34 |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| i/ CH36 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Zgłębnik żoładkowy (sonda), jednorazowego użytku, wykonany z PVC, powierzchnia satynowa, kolor konektora oznaczajacy kod średnicy cewnika. Zamkniety, zaokraglony koniec z głębnika z 4 otworami bocznymi. Linia RTG na całej długości. Sterylizowany Tlenbkiem etylenu. Opakowanie folia-papier
| a/ CH6, dł.800 mm z zatyczką |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH8, dł.1250 mm |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH10, dł.1250 mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik do karmienia przez nos. Wykonany z PVC. Posiada "zmrożoną" powierzchnię zewnętrzną oraz miękki, gładko zakończony koniec. Dren wyposażony jest w dwa otwory boczne oraz zatyczkę Luer umożliwiającą szczelne zamknięcie cewnika. Skalowany co 1 cm. Nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Jałowy, jednorazowego użytku. Rozmiar CH06, CH08, CH10, CH12 (do wyboru przez zamawiającego).
| a/ CH06 |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH08 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH10 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| d/ CH12 |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
4 | Kanka doodbytnicza:
| a/ CH 16/200 mm dla dzieci |  | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH 30/400 mm dla dorosłych |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
5 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm j.u., bez ftalanów |  | szt. | 9000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm j.u. /bursztynowy/, bez ftalanów |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 1 otworem centralny i 2 bocznymi naprzeciwległymi otworami odbarczającymi; końcówka atraumatyczna okrągła, długość 40 cm - 60 cm, barwne oznaczenie rozmiarów. Rozmiar:
| a/ CH06 |  | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH08 |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH10 |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
| d/ CH12 |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
| e/ CH14 |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
| f/ CH16 |  | szt. | 50000 |  | 0 | 8% | 0
| g/ CH18 |  | szt. | 12000 |  | 0 | 8% | 0
9 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem do odsysania powietrza i płynów z jamy opłucnej oraz zamkniętego drenażu międzyżebrowego,z linia umożliwia lokalizację katetera w organizmie, widoczna w promieniach RTG. Perforowany odcinek stanowi aktywną część katetera. Kateter ma być wykonany jest z PVC medycznej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości tkanki. Rozmiar CH 10–18 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
10 | Sonda Senstagena CH 18 |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
11 | Miska nerkowata plastikowa 250 mm - 280 mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
12 | Dren Kehra, rozmiar:
| a/ CH10 |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH12 |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH14 |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
| d/ CH16 |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| e/ CH18 |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
| f/ CH20 |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| g/ CH22 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| h/ CH24 |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
13 | Elektroda EKG Holter, żel mokry, sensor Ag/AgCI, średnica: 42 mm x 56 mm |  | szt. | 27000 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
.............................................

## 62
| Pakiet 62 - Butelki i dreny Redona oraz zestaw do cystostomii | [10 empty] | Załącznik nr 1.62.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Dren brzuszny silikonowany, z 3 - 7 otworami bocznymi lub bez otworów - do wyboru przez Zamawiającego, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG, dł. 40, 50, 75 cm, sterylny, pakowany podłużnie, średnica od CH10 do CH36 |  | szt. | 550 |  | 0 | 8% | 0
2 | Kateter Redon do odsysania ran operacyjnych, sterylny, średnica/długość: CH6 - CH8/50cm; CH10 - CH36/70cm, zapakowany podłużnie, widoczny w RTG, dystalnie zwężony, z 7 naprzemianległymi otworami bocznymi o dużej średnicy - otwory eliptyczne, niezamykające się podczas zgięcia drenu. |  | szt. | 3200 |  | 0 | 8% | 0
3 | Butelka Redona płaska do długotrwałego odsysania ran operacyjnych 400ml, z harmonijką w dolnej części butelki, wykonana z polietylenu medycznego, dostosowana do połączenia z drenami o różnych średnicach - od CH08 do CH36, sterylna, pakowana w sposób umożliwiający sterylne podanie podczas zabiegu – folia-papier |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
4 | Butelka Redona płaska do długotrwałego odsysania ran operacyjnych 250ml, z harmonijką w dolnej części butelki, wykonana z polietylenu medycznego, dostosowana do połączenia z drenami o różnych średnicach - od CH08 do CH36, sterylna, pakowana w sposób umożliwiający sterylne podanie podczas zabiegu – folia-papier |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Zestaw do cystostomii: CH08, CH09, CH10, CH12, CH14: cewnik pitgail dł. 45 cm, z otworami bocznymi, z końcówką typu "lejek" - kompatybilną z workiem na mocz, igła rozrywalna, kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskową, strzykawka 10ml, skalpel |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
.............................................

## 63
| Pakiet 63 - Opaski identyfikacyjne oraz inne wyroby jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.63.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Maszynka do golenia z rączką, dwuostrzowa jednorazowego użytku, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
2 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek x 100 szt. |  | op. | 60 |  | 0 | 8% | 0
3 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla chłopców x 100 szt. |  | op. | 60 |  | 0 | 8% | 0
4 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci z wkładaną karteczką x 100 szt. |  | op. | 500 |  | 0 | 8% | 0
5 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych z wkładaną karteczką x 100 szt. |  | op. | 200 |  | 0 | 8% | 0
6 | Zatyczka do cewników jałowa |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
7 | Łopatki drewniane steryle x 100 szt. |  | op. | 350 |  | 0 | 8% | 0
8 | Kieliszki do leków plastikowe z funkcją pomiarową |  | szt. | 45000 |  | 0 | 8% | 0
9 | Staza jednorazowa bezlateksowa 1op=25szt (rolka), wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE, długość całkowita rolki 11,25 m, dostępna w kolorach: niebieskim i różowym, okres trwałości: 3 lata |  | op. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
10 | Szyna do palców w rozmiarze:
| a/ 400mmx20mm |  | szt. | 1100 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 230mmx20mm |  | szt. | 380 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 400mmx40mm |  | szt. | 350 |  | 0 | 8% | 0
11 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopów KaWe,Heine, Riester, Luxamed, Spengler, Gima. Wykonane z tworzywa sztucznego. Opakowanie 100 sztuk.
| a/ rozmiar 2,5mm |  | op. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| b/ rozmiar 4mm |  | op. | 150 |  | 0 | 8% | 0
12 | Worek do liczenia gąbek, gazy, opatrunków w celu zminimalizowania narażenia na patogeny przenoszone przez krew. Łatwo otwierane kieszenie do usuwania zużytych gąbek. Pięć kieszonek z przegródką, umieszczonych jedna nad drugą mieszczących 10 małych gazików lub po rozłączeniu przegródki 5 dużych gaz lub opatrunków. Przezroczyste kieszonki z polietylenu z niebieską warstwą tylną. Worki posiadają taśmę samoprzylepną umożliwiającą rolowanie worka po użyciu i zamknięcie go. Nie zawiera lateksu, opakowanie zbiorcze 50 sztuk w formie pudełka do zawieszenia na stojaku, niesterylne. Opakowanie x 50 szt. |  | op. | 22 |  | 0 | 8% | 0
13 | Parawan jednorazowego użytku w rozmiarze 120x160cm. Opakowanie x 10 szt. |  | op. | 200 |  | 0 | 8% | 0
14 | Suche szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z miękkim włosiem wykonanym z medycznego polietylenu i miękkiej gąbki poliuretanowej. Do każdej szczoteczki dołaczony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu. Nie zawierające lateksu. Opakowanie zbiorcze x 40 szt. w formie podajnika. |  | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
15 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z miękkim włosiem wykonanym z medycznego polietylenu i miękkiej gąbki poliuretanowej. Do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu. Nie zawierają lateksu. Chirurgiczne mycie rak trwające 3 minuty. Nasączone 4% roztworem chlorheksydyny. Opakowanie zbiorcze x 40 szt. w formie podajnika. |  | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
16 | Licznik do bezpiecznego przechowywania igieł i ostrzy chirurgicznych wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego z przezroczystym wieczkiem. Z obu stron na zewnętrzej powierzchni umieszczone taśmy samoprzylepne pozwalające na mocowanie liczników do każdego podłoża. Konstrukcja zawiasów umożliwia rozłączenie dwóch połówek pudełka i stosowanie ich oddzielnie. Pianka posiadająca taśmę samoprzylepną umożliwiająca umieszczenie wyrobu na dowolnej powierzchni. Dostępne w wersji:
| a/ licznik igieł na 10 szt., z pojedynczym magnesem i przezroczystym wieczkiem, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
| c/ licznik igieł na 30 szt., z podwójnym magnesem, z usuwaczem ostrzy, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
17 | Szczotka do rurek tracheostomijnych Średnica włosia: 1,5 cm Długość całkowita: 23 cm Długość rączki: 11 cm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
18 | Szczotka do rurek tracheostomijnych Średnica włosia: 1,1 cm Długość całkowita: 23 cm Długość rączki: 13,5 cm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
19 | Torba na wymiociny jednorazowego użytku wykonana z przeźroczystego materiału-co pozwala na łatwe rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie, wyskalowana co 100 ml, uchwyt z towrzywa sztucznego posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające także źródło przykrego zapachu, pojemność 1500 ml | popawiona wycena | szt. | 60000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 64
Pakiet 64 - Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzuszego | [11 empty] | Załącznik nr 1.64.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: system do pomiaru diurezy godzinowej (komora pomiarowa montowana nad workiem, dren dwuświatłowy 150 cm) i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a systemem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z systemu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek przebadany pod kątem braku ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10-krotnym próbkowaniu moczu, okienko podglądu, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. System do pomiaru diurezy godzinowej umożliwiający precyzyjny odczyt ilości moczu, komora pomiarowa posiada linearną nadrukowaną skalę od 1 ml co 1 ml do 40 ml. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 65
| Pakiet 65- Zestaw do toalety jamy ustnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.65.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, gąbkę- aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 66
| Pakiet 66 - Akcesoria do EKG | [10 empty] | Załącznik nr 1.66.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Elektrody typ EK-S 60PSG 55x40 mm żel stały, podłużny otwór bez przecięcia boku elektrody umożliwiający przełożenie przewodu pomiędzy elektrodą z aparatem |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
2 | Elektroda EKG typ EK-S 60P 55x40 mm, Ag/AgCl, wodoodporna, wodoszczelna, elastyczna, pianka, trwała przyczepność, żel ciekły, podłużny otwór bez przecięcia boku elektrody umożliwiający przełożenie przewodu pomiędzy elektrodą z aparatem |  | szt. | 120000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Elektrody małe dziecięce EKG typ EK-S 30 PSG |  | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Elektrody EKG przyssawkowe dla dzieci śr. 15 mm x 6 szt. |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
5 | Elektrody EKG przyssawkowe dla dorosłych x 6 szt. |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
6 | Papier do EKG Schiller AT-1 90x90x400 |  | szt. | 110 |  | 0 | 8% | 0
7 | Papier do EKG Schiller AT-2/CS-200 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
8 | Papier do EKG Ascard A4 |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
9 | Papier do EKG Schiller AT-102/CS200 Ref 2.157050 ORYGINALNY |  | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0
10 | Żel do EKG 250 ml |  | szt. | 110 |  | 0 | 8% | 0
11 | Pas gumowy do badań EKG 10x150 |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
12 | Elektrody do EKG pod pas 32x22 mm |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
13 | Eletrody klamrowe EEK-2 dla dzieci x 4 szt. |  | kpl | 5 |  | 0 | 8% | 0
14 | Elektrody klamrowe EKK-1 dla dorosłych x 4szt |  | kpl | 15 |  | 0 | 8% | 0
15 | Papier DEFF do Zoll |  | szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0
16 | Papier termiczny do defibrylatora Life Pack 20, 50mm x 30m |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 67
| Pakiet 67 - Koc ogrzewający pediatryczny | [10 empty] | Załącznik nr 1.67.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Koc na całe ciało dla dzieci o wymiarach 74 cm x 142 cm, wykonany z dwuwarstwowego materiału, składającego się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych, odporny na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów; komfortowy w dotyku, przezroczysty dla promieni rentgenowskich: nie zakłóca ani nie wpływa na promieniowanie rentgenowskie, pikowana konstrukcja zapewnia jednolitą i równomierną dystrybucję przepływu powietrza, nie zawiera DEHP oraz lateksu. Opakowanie zawiera 12szt. |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 68
| Pakiet 68 - Oznaczniki chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.68.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne do odciągania i podtrzymywania narządów wypreparowanych w czasie operacji. Wytwarzane techniką dziania z przędzy poliestrowej w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Skład: poliester 100%. Dostępne w czterech kolorach (biały, żółty, czerwony, niebieski) oraz trzech szerokościach: 2mm*90cm; 3mmx90cm. Pakowane pojedynczo w torebkę tyvec-folia, opakowanie handlowe zawiera 10 pojedynczo zapakowanych oznaczników w jednym rozmiarze i kolorze.
a/ Barwne, poliestrowe oznaczniki chirurgiczne w rozmiarze 2mmx90cm x 10 szt.
| 1) kolor biały |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
| 2) kolor zółty |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
| 3) kolor czerwony |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
| 4) kolor niebieski |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
| b/ Barwne oznaczniki chirurgiczne w rozmiarze 3mmx90cm x 10 szt. | [6 empty] | 0
| 1) kolor biały |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
| 2) kolor zółty |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
| 3) kolor czerwony |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
| 4) kolor niebieski |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 69
| Pakiet 69 - Dreny łączące typu OP Flex | [10 empty] | Załącznik nr 1.69.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Dren o podłużnie wzmocnionej,antyzagięciowej konstrukcji dł.max. (zgodnie z wyjaśnieniami 06-11-2025) 210cm CH 24, z lejkowatą, docinaną końcowka w zakresie ø 8-18mm24. Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer OP-Flex bez kontroli odsysania ch 24 350 cm. |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
2 | Uchwyt Yankauer z końcówką POOL do odsysania obfitych krwawień w chirurgii brzucha , klatki piersiowej, wątroby i chirurgii ginekologicznej, - końcówka transparentna, rozłączalna,pozwalająca na różnicowanie stopnia odsysania, - pasująca do łączników 6,35 mm i 9,50 mm |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
3 | Aspirator do rozlanych płynów - płytka ssąca o wymiarach ok. 20x25 cm, wyposażona w zaczep do przemieszczania oraz króciec do połączenia z drenem, w zestawie dren łączący o długości 3m |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 70
| Pakiet 70 - Kompaktowe zestawy i akcesoria do drenażu i punkcji opłucnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.70.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Kompaktowy, lekki, prosty w obsłudze zestaw dla dorosłych ,do drenażu opłucnej (aktywnego i biernego). Umożliwiający szybki drenaż (brak martwej objętośći,niskie ciśnienie otwarcia zastawki) z kontrolą ssania(wskaźnik) i możliwością opróżniania. |  | szt | 180 |  | 0 | 8% | 0
2 | Kompaktowy , lekki , prosty w obsłudze zestaw pediatryczny ,do drenażu opłucnej(aktywnego i biernego). Umozliwiający szybki drenaż (brak martwej objętośći,niskie ciśnienie otwarcia zastawki) z kontrolą ssania(wskaźnik) i możliwością opróżniania. |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Dren do ssaka połączony z końcówką do cewnika wyposażoną w trwale zamocowany kapturek |  | szt | 2000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Worek do drenażu 1000 ml |  | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0
5 | Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100 ml. Strzykawka o pojemności 60 ml, trzy igły, dł. 55 mm (14G, 16G i 19G), igła Veressa o długości 100 mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G ).zgodnie z wyjaśnieniami 06-11-2025 Dren odprowadzający zakończony szczelnym kranikiem, dreny łączące pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym o długości 4,8x6,8-85cm oraz pomiędzy kranikiem a igłą 4,8x6,8-40cm dł. wyrób sterylny, opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 71
| Pakiet 71 – Akcesoria do ssaka elektrycznego | [10 empty] | Załącznik nr 1.71.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Łączniki uniwersalne do drenów jałowy |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowy ortopedyczny zestaw próżniowej ewakuacji treści z pola operacyjnego w składzie: 2 wymienne filtry krzyżowe, transparentny, antypoślizgowy, rozbieralny uchwyt z komorą na wymienny filtr oraz trzy załączone transparentne, dwustronne końcówki ssące - na jednym końcu otwór centralny i minimum dwa boczne, na drugim końcu otwór centralny bez bocznych - do masywnego odsysania. 2 końcówki zagięte (150 i 220 mm), 1 prosta (260mm), dren łączący CH25, dł. min 268 mm+/-2mm z docinaną lejkowatą końcówką do źródła próżni. Pakowany podwójnie: folia/folia-papier z graficzną instrukcją użycia. Jałowy. |  | szt. | 2300 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 72
Pakiet 72 - Ultrasonograficzna igła do biopsji stosowana z bronchoskopami | [11 empty] | Załącznik nr 1.72.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowa igła do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej metodą EBUS typ Sonoflex , rozm.22G średnica 1,8 mm, zaokrąglony mandryn. |  | op. | 300 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 73
| Pakiet 73 - Materiały jednorazowe do spirometru PNEUMO | [10 empty] | Załącznik nr 1.73.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Ustnik plastikowy US050 kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ustnik plastikowy UNIWERSALNY UP050 kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
3 | Pneumotachograf dpp DP 050 (łącznik do spirometru) kompatybilny ze spirometrem PNEUMO |  | szt. | 4500 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przewód silikonowy łączący pneumotachograf dPP z modułem pomiarowym spirometru dł. 200cm |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Klips na nos do spirometrii wykonany z wytrzymałego plastiku oraz miękkich gąbek, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo |  | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 74
| Pakiet 74 - Filtr do spirometru | [10 empty] | Załącznik nr 1.74.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Filtr do spirometru jednorazowego użytku składający się z obudowy wykonanej z medycznego polipropylenu oraz zamkniętej w tej obudowie formatki filtrującej wykonanej z elektrostatycznej włókniny polipropylenowej, której poziom i skuteczność filtracji potwierdzona jest odpowiednimi badaniami. Pakowany pojedynczo na opakowaniu widoczny numer katalogowy ,LOT, oraz data przydatności Stopień filtracji: bakterie - 99,99% przy 30l/min, wirusy - 99,98% przy 30l/min. Spełnia wymagania normy ISO 26782 w zakresie oporów przepływu. Maksymalny dopuszczalny opór, wg normy wynosi 1,5cm H2O przy 14l/s. Martwa przestrzeń 58,8cm3. Średnica strony pacjenta 26,2/29,0mm; średnica strony urządzenia 29,0/31,2mm. |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 75
| Pakiet 75 – Filtr typu Spirodef Scouttube | [10 empty] | Załącznik nr 1.75.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Filtr typ Spirodef Scouttube do bodypletyzmografu (SpiroScout SP plus). Zapewnia dokładne, wolne od wycieków i powtarzalne wyniki. Chroni przed zanieczyszczeniem krzyżowym i zapewnia dodatkowa ochronę dla operatorów i techników, sterylny, pakowany oddzielnie, jednorazowego użytku |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 76
| Pakiet 76 - Zestaw i pojemniki do pobierania wydzieliny | [10 empty] | Załącznik nr 1.76.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego BAL 40 ml |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego BAL 100 ml |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 77
| Pakiet 77 - Materiały do balonów endoskopowych | [10 empty] | Załącznik nr 1.77.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Cewnik z balonem do poszerzania achalazji, średnica balonu 30 mm, 35 mm i 40 mm, długość balonu 80 mm, długość cewnika 90 cm, średnica cewnika 10 Fr |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 | Prowadnica do balonu do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, nitinolowa, pokryta teflonem, pokrycie prowadnicy dwukolorowe, końcówka prosta o długości 5 cm, końcówka pokryta substancją hydrofilną, cieniująca w RTG, średnica prowadnicy 0,035”,długość prowadnicy 450 cm, jednorazowego użytku |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowe urządzenie pompujące do balonów endoskopowych zaopatrzone w manometr skalowany do 500 psi (30 atm), z giętkim drenem przyłączeniowym i kranikiem trójdrożnym, o konstrukcji umożliwiającej łatwe, szybkie, precyzyjne i bezpieczne napełnianie pompki oraz balonu z możliwością szybkiego obniżenia ciśnienia w układzie. Maksymalne ciśnienie robocze 30 atm. Pojemność urządzenia 30 ml. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 78
| Pakiet 78 - Zestaw do cewnikowania pęcherza | [10 empty] | Załącznik nr 1.78.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego- skład zestawu: • 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M • 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm o gramaturze 55g/m2 • 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm • 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm • 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki, 20-nitkowa gaza, wielkość po rozwinięciu 20x20cm • 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm • 1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm o gramaturze 55g/m2 • 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g • 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml Opakowanie: Opakowanie typu sztywny blister z jednym wgłębieniem |  | szt. | 2600 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 79
| Pakiet 79 - Zestawy Yankauer | [10 empty] | Załącznik nr 1.79.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | ZESTAW DO ODSYSANIA Z KOŃCÓWKĄ YANKAUER bez kontroli siły ssania CH24 dł. 3000mm o średnicy zewnętrznej 8mm i wewnętrznej 5mm. Skład zestawu: dren do odsysania wraz z końcówką do odsysania dren wykonany z PVC żebrowany wzdłuż drenu zapobiegający załamywaniu się drenu, gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca swobodny przepływ, zakończenia drenów kompatybilne z każdym typem ssaka, dren wyposażony w system zgięciowym, umożliwiający, końcówka CH 21 z podwójnym załamaniem krzywizny oraz czterema otworami bocznymi, podwójnie pakowany: wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne folia-papier |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
2 | ZESTAW DO ODSYSANIA Z KOŃCÓWKĄ YANKAUER z kontrolą siły ssania CH24 dł. 3000mm o średnicy zewnętrznej 8mm i wewnętrznej 5mm. Skład zestawu: dren do odsysania wraz z końcówką do odsysania dren wykonany z PVC żebrowany wzdłuż drenu zapobiegający załamywaniu się drenu, gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca swobodny przepływ, zakończenia drenów kompatybilne z każdym typem ssaka, dren wyposażony w system zgięciowym, umożliwiający, końcówka CH 21 z podwójnym załamaniem krzywizny oraz czterema otworami bocznymi, podwójnie pakowany: wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne folia-papier |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 80
| Pakiet 80 - Spray do usuwania plastrów | [10 empty] | Załącznik nr 1.80.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Spray do bezbolesnego usuwania plastrów, opatrunków samoprzylepnych, taśm mocujących i przylepców. m.in.: włókninowych, wodoodpornych, kinesiotapingowych, hormonalnych i nikotynowych. Odpowiedni do stosowania u noworodków (również urodzonych przedwcześnie), niemowląt, dzieci i dorosłych, w tym kobiet w ciąży. Opakowanie 50ml. |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 81
Pakiet 81 - Testy do wykrywania wirusów | [11 empty] | Załącznik nr 1.81.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Test COMBO 4w1 CorDx Grypa A/B + COVID-19 + RSV Combo Ag jest testem immunochromatograficznym do diagnostyki in vitro. Jest przeznaczony do jakościowego, różnicowego wykrywania antygenu białka nukleokapsydu wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B, wirusa RSV i wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosa. Wynik testu już w 15 minut. SARS-CoV-2 : Swoistość: 99,2%;Czułość:98,1 %; Dokładność: 98,8 % Grypa A: Swoistość: 99,6%; Czułość:99,2 %; Dokładność: 99,5 % Grypa B: Swoistość: 99,8%; Czułość:99,1 %; Dokładność: 99,7 % RSV: Swoistość: 99,3%; Czułość:97,4 %; Dokładność: 98,8 % Opakowanie x 25 szt. kasetek testowych, 25 próbówek z buforem i 25 wymazówek do pobrania próbki, instrukcja obsługi. |  | op. | 500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Szybki test do diagnostyki in vitro, przeznaczony do jakościowego wykrywania obecności antygenów SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV, adenowirusa (ADV), ludzkiego metapneumowirusa (hMPV), wirusa paragrypy (PIV) oraz rhinowirusa (RhV) metodą złota koloidalnego. Może być stosowany jako pomoc w diagnostyce zakażeń wyżej wymienionymi wirusami dla osób, u których wystąpiły charakterystyczne objawy lub dla osób bezobjawowych (w przypadku występowania przyczyn epidemiologicznych, uzasadniających podejrzenie zakażenia). Test można wykonać za pomocą próbek wymazu z gardła, nosa lub nosogardzieli Wynik testu już w 12 minut. SARS-CoV-2 : Swoistość: 100%;Czułość:92,93%; Dokładność: 96,1 % Grypa A: Swoistość: 99,55%; Czułość:96,82 %; Dokładność: 98,4 % Grypa B: Swoistość: 100%; Czułość:97,4 %; Dokładność: 99 % RSV: Swoistość: 100%; Czułość:98,72 %; Dokładność: 99,4 % RhV: Swoistość: 98,68%; Czułość:97,48 %; Dokładność: 98,1 % PIV: Swoistość: 98,75%; Czułość:98,08 %; Dokładność: 98,4 % ADV: Swoistość: 100%; Czułość:98,06 %; Dokładność: 99 % hMPV: Swoistość: 100%; Czułość:98,04 %; Dokładność: 99 % Zawartość testu: kasetka testowa, roztwór do obrówki próbek, sterylna wymazówka, instrukcja obsługi |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
3 | Szybki test przeznaczony do jakościowego i różnicowego wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i B, wirusa RSV i adenowirusa układu oddechowego oraz bakterii Mykoplazma pneumoniae. Badana próbka pobierana jest z nosa lub nosogardzieli. Wynik testu już w 15 minut. SARS-CoV-2 : Swoistość: 99,13%;Czułość:98,11%; Dokładność: 99,13 % Grypa A: Swoistość: 97,72%; Czułość:95,72 %; Dokładność: 92,95 % Grypa B: Swoistość: 91,86%; Czułość:95,52 %; Dokładność: 95,93 % RSV: Swoistość: 97,79%; Czułość:99,39 %; Dokładność: 98,93 % Adenowirus: Swoistość: 97,79%; Czułość:97,39 %; Dokładność: 97,93 % Mycoplasma: Swoistość: 99,98%; Czułość:96,19 %; Dokładność: 99,39 % Opakowanie x 20 szt. kasetek testowych, 20 próbówek z buforem, 40 wymazówek do pobrania próbki, instrukcja obsługi |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 82
| Pakiet 82 - Materiały do urządzenia TCM | [10 empty] | Załącznik nr 1.82.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Membrana z elektrolitem, opakowanie x 12 szt. |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
2 | Klipsy mocujące z żelem kontaktowym, opakowanie x 40 szt. |  | op. | 12 |  | 0 | 8% | 0
3 | Gaz kalibracyjny |  | szt. | 45 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 83
| Pakiet 83 - Sprzęt ileostomijny, urostomijny i stomijny | [10 empty] | Załącznik nr 1.83.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, filtr okrągły, ujście zmykane na rzep, worek przezroczysty, pojemność 510 ml, rozmiar 10-55 mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
2 | Worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty zamykany na rzep, z filtrem, przezroczysty, miękka tkanina, płytka ze strefami dopasowania, zapewniająca przyleganie i umożliwiająca swobodę ruchów, rozmiar do docięcia 0-35 mm, pojemność 180ml. |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
3 | Środek zmywający do pielęgnacji skóry wokół stomii narażonej na kontakt z treścią jelitową i moczową, łagodnie oczyszcza i nawilża skórę, środek w postaci chusteczek, opakowanie 15 szt. |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
4 | Chusteczki do usuwania resztek przylepca oraz pasty stomijnej, nie zawierające alkoholu, oparte na silikonie, opakowanie 30 szt. |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
5 | Środek do usuwania przylepca, oraz pozostałości pasty stomijnej, oparty na silikonie, pozwala na łatwe i delikatne oczyszczenie skóry, nie zawiera alkoholu, nie powoduje podrażnień, spray o pojemności 50 ml |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
6 | Pasta stomijna, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, działająca ochronnie na skórę, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniem, nie zawierająca alkoholu, pojemnośc 60 g. |  | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0
7 | Pasta stomijna wyruwnująca zagłębienia i fałdy, zapewniając szczelne połączenie pomiędzy płytką stomijną a skórą, zawiera alkohol, pojemność 60 g., opakowanie 12 szt. |  | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
8 | Końcówka do irygatora w kształcie stożkowym, z rurką |  | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 84
| Pakiet 84 - Wężyki do badań tomograficznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.84.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Filtr cząstek o wydajności 15 μm. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 22,4 bar. Opakowanie zbiorcze 10szt *) |  | szt. | 750 |  | 0 | 8% | 0
2 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 22,4 bar. Opakowanie zbiorcze 100 szt. |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
*) UWAGA! W przypadku zaoferowonia/dostarczenia przedmiotu zamówienia, który będzie powodował awarię wtrzykiwaczy posiadanych przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie każdorazowo obiciążony kosztami napraw w/w urządzeń. Naprawy urządzeń w przypadku zaistniałych awarii będą wykonywane w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i /lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca. Podstawą żadania przez Zamawiającego kosztów naprawy wtrzykiwaczy będzie pisemna opinia lub ekspertyza serwisu urządzenia
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 85
| Pakiet 85 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny - bakteriologia | [10 empty] | Załącznik nr 1.85.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik z PP jałowy o poj. 50-60 ml pakowany indywidualnie z zakrętką |  | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ezy o poj. 10μl, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 26000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Ezy o poj. 1μl, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 14000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Wymazówki sterylne drewniane, o dł. 130-150 mm z wacikiem, pakowane indywidualnie |  | szt. | 27000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Wymazówki sterylne z tworzywa o dł.150 mm z aplikatorem plastikowym, podłożem AMIES bez węgla, w probówce transportowej |  | szt. | 9000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Wymazówki sterylne z tworzywa, o dł. 130-150 mm z wacikiem, podłożem AMIES z weglem, w probówce transportowej |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
7 | Pojemniki o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml ( 64x75 mm), z PP, z zakrętką, pakowane indywidualnie, sterylne |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
8 | Probówka sterylna polistyrenowa 11ml (16x100) okragłodenna przejrzysta optycznie |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
9 | Końcówki o pojemnosci 200 μl, typu Gilson, pakowane po 96 szt. w pudełku (8x12) jałowe |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
10 | Końcówki o pojemnosci 1000 μl, typu Gilson, pakowane po 60 szt.w pudełku (6x10) jałowe |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
11 | Statyw obrotowy 6 miejscowy z ABS, do pipet jednokanałowych i wielokanałowych |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 86
| Pakiet 86 - Wymazówki do nosogardzieli | [10 empty] | Załącznik nr 1.86.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Wymazówki flokowane do nosogardzieli a 1 szt |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Wymazówki z nosogardzieli + podłoże transportowe a 1 szt.(YMJ-TE2) w kierunku badań PCR |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 87
| Pakiet 87 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [10 empty] | Załącznik nr 1.87.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Pipety Pasteur'a z polietylenu niejałowe o pojemności 1,0 ml bez podziałki dł 12,5 cm |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowe polimerowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii , 5 rzędów po 8 wgłębień o głębokości 4,5 - 5,0 ml |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
3 | Probówki plastikowe z przezroczystego tworzywa okrągłodenne śr.12mm dł.75mm poj.4ml |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Korki do probówek 4 ml, pakowane po 100 szt. (do poz.3) |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Końcówki do pipet automatycznych , typu Eppendorf, niebieskie o pojemności 100- 1000µl |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Ssawki gumowe do szklanych pipet Pasteur'a op.50 szt. |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
7 | Pipeta Pasteura o dł 15-15,5 cm i poj. 3 ml |  | szt. | 100000 |  | 0 | 8% | 0
8 | Bagietka laboratoryjna o dł.120-125 mm, cienka |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
9 | Probówka 11 ml (16x100) okrągłodenna, PP |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
10 | Korki do probówek 11 ml, pakowane po 100 szt. (do poz. 9) |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
11 | Probówka 4 ml (12x75), okrągłodenna, PP |  | szt. | 200000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Korki do probówek 4 ml, pakowane po 100 szt. (do poz. 11) |  | op. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
13 | Probówka typu Eppendorf, PP, o poj. 2 ml, z dnem okrągłodenne |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
14 | Probówka typu Eppendorf, PP, o poj. 1,5 ml, z dnem stożkowym |  | szt. | 12000 |  | 0 | 8% | 0
15 | Naczyńko do analizatora HITACHI poj. 3 ml |  | szt. | 12000 |  | 0 | 8% | 0
16 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 22x22 mm |  | szt. | 30000 |  | 0 | 8% | 0
17 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami i z dwustronnym półmatowym polem do opisu |  | szt. | 19000 |  | 0 | 8% | 0
18 | Szkiełka podstawowe gr. 1 mm z ciętymi krawędziami, gładkie, do badań in vitro |  | szt. | 14000 |  | 0 | 8% | 0
19 | Koncówki do pipet atomat. - 200 μl bezbarwne typu Gilson lub Eppendorf |  | szt. | 100000 |  | 0 | 8% | 0
20 | Pojemnik o poj. 40-60 ml, PP, z zakrętką i łopatką |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
21 | Pojemnik na mocz o poj. 120-150 ml, z zakrętką, niejałowy |  | szt. | 55000 |  | 0 | 8% | 0
22 | Staza do pobierania krwi o szer. 2,5 cm, z zapięciem automatycznym |  | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
23 | Probówki do badania osadu moczu o pojemności 12 ml, z PS, o średnicy (16x105 mm), z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami pojemności: 2,5ml, 5ml, 10 ml, pakowane po 100szt |  | op. | 250 |  | 0 | 8% | 0
24 | Korki do probówek do badania osadu moczu o pojemności 12 ml, opak. po 100 szt |  | op. | 250 |  | 0 | 8% | 0
25 | Probówki okrągłodenne ze szkła sodowo-wapniowego o średnicy 12 mm, dł 75 mm, 4 ml bez podziałki |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
26 | Szczoteczka do probówek do 15mm 15x70x280mm |  | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0
27 | Kamery do ilościowej analizy elementów komórkowych w moczu |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
28 | Sterylne jednorazowe nakłuwacze do pobierania krwi kapilarnej.o głębokości 1,8mm i objętości 10-20 mikrolitr.zgodnie z wyjaśnieniami z 06-11-2025 |  | szt. | 200000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 88
Pakiet 88 - Zamknięty system pobierania krwi | [11 empty] | Załącznik nr 1.88.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Probówki do OB., logarytmiczna |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Statyw do probówek OB. |  | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0
3 | Igła systemowa 0,8 x 21G z wbudowanym na stałe adapterem do 40 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |  | szt | 22000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Probówko-strzykawki do morfologii EDTA-K3 poj. 2 -3ml |  | szt. | 93000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Probówko-strzykawki do morfologii EDTA-K3 poj. 1-2 ml |  | szt. | 13000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Probówko-strzykawki do biochemii poj. 4,5-5,5 ml |  | szt | 141000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Probówko-strzykawki do koagulologii poj.1,8- 2 ml |  | szt. | 42000 |  | 0 | 8% | 0
8 | Probówko-strzykawki do oznaczania poziomu glukozy poj. 2-3 ml |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
9 | Igła motylkowa 21G i 20G z drenem o długości 70 - 80 mm, opakowanie a 120 szt. |  | szt. | 12000 |  | 0 | 8% | 0
10 | Adapter na końcówkę luer do połączenia z wenflonem |  | szt | 28000 |  | 0 | 8% | 0
11 | Probówko-strzykawki pediatryczne do morfologii EDTA-K3 poj. 1,0-1,5 ml |  | szt. | 18000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Probówko-strzykawki pediatryczne do biochemii poj. 1,0-1,5 ml |  | szt | 24000 |  | 0 | 8% | 0
13 | Probówko-strzykawki pediatryczne do koagulologii poj.1,0-1,5 ml |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
14 | Probówko-strzykawki pediatryczne do oznaczania poziomu glukozy poj. 1,0-1,5 ml |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
15 | Adapter na probówkę do aparatów |  | szt | 1000 |  | 0 | 23% | 0
16 | Statyw na 50 sztuk probówek o średnicy do 13 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
17 | Strzykawki bez igły do wykonywania gazometrii 1ml, zbalansowane wapniem heparyną litową |  | szt. | 13500 |  | 0 | 8% | 0
18 | Bezpieczna igła motylkowa krótka 21G, opakowanie a 120 szt. |  | szt. | 25200 |  | 0 | 8% | 0
19 | Uchwyt do probówek pediatrycznych |  | szt. | 1000 |  | 0 | 23% | 0
20 | Igła motylkowa 23G z drenem o długości 70 - 80 mm. Opakowanie zbiorcze x 120 szt. |  | szt. | 36000 |  | 0 | 8% | 0
21 | Probowko-strzyk. S-Monovette 2,7 ml ThromboExact |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Parametry graniczne:
1. Do pobierania krwi wymagamy dwóch kompatybilnych elementów: - igły zespolonej na stałe z łącznikiem, - probówko-strzykawek. 2. Oferowany system zamknięty do pobierania krwi żylnej musi być typu aspiracyjno-próżniowego. 3. Strzykawko-probówki: - muszą posiadać zakręcany (gwintowany i dwuzwojowy) korek umożliwiający prawidłowe otwieranie i zamykanie oraz pole do opisu, - mają gwarantować wytworzenie podciśnienia tuż przed pobraniem, a także umożliwiać pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka, - są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi, - zapewniają szybkie wykrzepianie krwi, - mają możliwości powtórnego użycia pobówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość dobrania krwi przy kolejnym przekłuciu, - posiadają znacznik napełnienia na każdej probówce 4. Igły systemowe powinny posiadać: - odpowiednio ukształtowane ostrze, - silikonowe wnętrze eliminujące wykrzepianie krwi podczas jej pobierania do kilku probówek, - mały łącznik na stałe zespolony z igłą ułatwiający penetrację tkanki i zapewniający właściwy kąt wkłucia. 5. Wszystkie probówko-strzykawki muszą być z nietłukącego tworzywa. 6. Wymagamy, aby zarówno igly systemowe jak i łączniki były sterylne i pakowane pojedynczo. 7. Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane, pochodzić od jednego producenta, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewniać, aby proces pobierania materiału biologicznego był bezpieczny dla osób, którym pobiera się materiał biologiczny i osób pobierających. 8. Terminu ważności wszystkich probówek - min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do szpitala. Dopuszcza się termin ważności 6 miesiący dla probówek koaguologicznych. 9. Bezpłatne przeszkolenie personelu pobierającego krew zapewniające umiejętność stosowania oferowanego systemu - przed pierwszą dostawą towaru oraz wg potrzeb szkolenia dodatkowe na manekinie w trakcie trwania umowy (dotyczy oddziałów szpitala, izby przyjęć i punktu pobrań).
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 89
| Pakiet 89 - Strzykawki i kapilary specjalistyczne do wykonywania gazometrii | [10 empty] | Załącznik nr 1.89.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do pobierania próbek gazometrycznych składający się z: - 250 szt. kapilar szklanych 100 µl, - 250 szt. sztyftów mieszających, - 500 szt. koreczków |  | op. | 70 |  | 0 | 8% | 0
2 | Wyłapywacz skrzepów, opakowanie x 250 szt. |  | op. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Magnesy do mieszania probek kapilarnych |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Bezpieczne strzykawki Opakowania po 100 szt. - gładki tłok strzykawki, - kulka mieszająca w strzykawce, - heparyna umieszona na krażku , - korek z odpowietrzaczem, - kod kreskowy na strzykawce, - maksymalna objętość 1 mL. Opakowanie 100 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 90
| Pakiet 90 - Sprzęt do mammotomu | [10 empty] | Załącznik nr 1.90.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Igła do biopsji pod kontrolą USG w rozmiarze 10G zintegrowana z zestawem drenów ssących x 5szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła do biopsji pod kontrolą USG w rozmiarze 8G zintegrowana z zestawem drenów ssących x 5szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 | Pojemnik próżniowy 800 ml x 10 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4 | Znacznik tkankowy 15G x 1 szt. |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 91
| Pakiet 91 - Zastawka Pudenza - komplet średniociśnieniowy | [10 empty] | Załącznik nr 1.91.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zastawka Pudenza 12 mm średniociśnieniowa z integralnym łącznikiem |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 | Dren komorowy Pudenza, 20 cm, 23 cm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem , 120 cm Pudenza |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 92
Pakiet 92 - Czujnik saturacji | [11 empty] | Załącznik nr 1.92.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Czujnik saturacji, jednorazowego użytku, dla noworodka lub dorosłego, <3kg lub >30kg, kompatybilny z Nellcor, mikrobiologiczne czysty, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%, niezawieracją lateksu, z kablem o długości 90cm. Opakowanie x 24 szt. |  | op. | 35 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 93
| Pakiet 93 - Wyroby dla dzieci i niemowląt | [10 empty] | Załącznik nr 1.93.
Lp |  | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Butelka szklana do karmienia dzieci i niemowłąt
| a/ o poj. 125ml |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| b/ o poj. 230-250ml |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Silikonowe smoczki jednorazowego użytku kompatybilne z butelkami z poz. 1 |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Plastikowa nakładka (zakrętka) na butelkę kompatybilna z butelkami z poz. 1 |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
4 | Smoczki uspakajające niemowlęce w rozmiarze:
| a/ 0-6 miesięcy |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 6-12 miesięcy |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 94
Pakiet 94 - Spirometr do ćwiczeń oddechowych | [11 empty] | Załącznik nr 1.94.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Spirometr do ćwiczeń oddechowych wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu. Przezroczysta część górna z trzema koomorami i różnokolorowymi kulami. Podziałki na komorach wskazujące wartości - 600, 900 i 1200 cm3. Urządzenie wyposażone w karbowaną rurkę z ustnikiem oraz gąbkę do filtracji powietrza. |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 95
Pakiet 95 - Papier do USG | [11 empty] | Załącznik nr 1.95.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Papier do USG typ Sony UPP 110 Hg w rozmiarze 110 x 18m |  | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
2 | Papier do USG typ Sonomed w rozmiarze 110x20m |  | op. | 230 |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 96
Pakiet 96 - Spódniczka ginekologiczna | [11 empty] | Załącznik nr 1.96.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Spódniczka ginekologiczna jednorazowego użytku, niejałowa, w pasie elastyczna gumka, obwód min. 140cm, długość min. 50cm, wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35g, nieprzeźroczysta. Opakowanie zbiorcze x 25 szt. |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 97
| Pakiet 97 - Staplery i ładunki do staplerów | [10 empty] | Załącznik nr 1.97.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. Opakowanie x 3 szt. |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. Opakowanie x 3 szt. |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
4 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
5 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 98
| Pakiet 98 - Preparaty do badań neurodiagnostycznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.98.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Pasta przewodząca do EEG, typ Ten20 przeznaczona do badań neurodiagnostycznych np.EEG oraz innych procedur monitorowania neurologicznego takich jak badań polisomnograficznych i testów wielokrotnego pomiaru latencji snu (MSLT), służy jako przewodnik między elektrodami a skórą głowy pacjenta podczas przeprowadzania badania EEG, poprawia przewodzenie sygnałów elektrycznych między skórą a elektrodami, zapewnia odpowiednią ilość sygnału, wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego, niesterylny, nietoksyczny, nie posiada lateksu. Opakowanie po 114g. |  | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pasta klejąca typ EC2 teraz SAC2. Preparat przewodzący i ścierny stosowany do zmniejszania impedancji skóry podczas badań holterowskich, wysiłkowych, EKG,EEG,E.P. Opakowanie x 100g. |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 99
| Pakiet 99 - Końcówki do ślinociągu | [10 empty] | Załącznik nr 1.99.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Stabilne końcówki do ślinociągu wykonane z tworzywa sztucznego z miedzianym drucikiem wewnątrz umożliwiającym łatwe dopasowanie do każdej pozycji , przeznaczone do jednorazowego użytku, dł. od 12 do 15 cm, średnia 6-7mm |  | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 100
| Pakiet 100 - Zestaw do biopsji wątroby | [10 empty] | Załącznik nr 1.100.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do biopsji wątroby metodą Menghiniego . W skład zestawu wchodzą: strzykawka 12 ml z samoblokującym się systemem gwarantującym stałą próżnię; cienka zaostrzona kaniula , skalpel oraz igła podskórna. Dostępna w rozmiarach : 16CH, 17 CH oraz 18 CH. długość igły 88 mm
| a/ CH16 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| b/ CH17 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
| c/ CH18 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 101
| Pakiet 101 - Papier do drukarki myjni endoskopowej | [10 empty] | Załącznik nr 1.101.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Papier do drukarki do myjni endoskopowej ADVANTAGE PLUS, samoprzylepny, 10x15cm, bez nadruku |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 102
| Pakiet 102 - Opatrunek tracheostomijny | [10 empty] | Załącznik nr 1.102.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Opatrunek (kompres) tracheostomijny typ METALLINE w rozmiarze 8x9cm, pozwalający na szybkie odprowadzanie wysięku, zmniejszenie ryzyka przywierania do rany, umożliwiający bezurazową i bezbolesną zmianę opatrunku. Opakowanie x 50 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 103
| Pakiet 103 - Opaska podtrzymująca | [10 empty] | Załącznik nr 1.103.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Opaska podtrzymująca elastyczna z właściwościami kohezyjnymi wykonana z 34% bawełny, 34% wiskozy oraz 32% poliamidu. Rozciągliwość 120%. Nie zawiera lateksu. Stosowana do mocowania wszelkiego rodzaju kompresów i opatrunków. Rozmiar:
| a/ 2,5cm x 4m, opakowanie x 8 szt. |  | op. | 24 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 4cm x 4m, pakowana pojedynczo |  | szt. | 280 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 6cm x 4m, pakowana pojedynczo |  | szt. | 280 |  | 0 | 8% | 0
| d/ 8cm x 4m, pakowana pojedynczo |  | szt. | 280 |  | 0 | 8% | 0
| e/ 10cm x 4m, pakowana pojedynczo |  | szt. | 280 |  | 0 | 8% | 0
| f/ 12cm x 4m, pakowana pojedynczo |  | szt. | 280 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 104
| Pakiet 104 - Akcesoria do żywienia pozajelitowego | [10 empty] | Załącznik nr 1.104.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw PEG CH 18 Flocare ( do przezskórnej endoskopowej gastrostomii) |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
2 | Transition Connector to enlock/funnel tube x 5 szt. - kompatybilny do żywienia w zakresie tego pakietu |  | op. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
3 | Transition Connector to oral/luer x 5 szt. - kompatybilny do żywienia w zakresie tego pakietu |  | op. | 200 |  | 0 | 8% | 0
4 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare® Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™, posiadający plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki z dietą |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
5 | Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™ |  | szt. | 7200 |  | 0 | 8% | 0
6 | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. |  | szt. | 7560 |  | 0 | 8% | 0
7 | Flocare® zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23, Ch 20/23 cm, 14/23 cm. Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia pompy do żywienia dojelitowego w iloścI 15 sztuk.
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 105
| Pakiet 105 - Saszetki do transportu i przechowywania próbek | [10 empty] | Załącznik nr 1.105.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Saszetki ochronne dp transportu i przechowywania próbek o poniższych parametrach: Wymiary: 181 x 270 mm Materiał: PEHDX 30, grubość: 30+/-5 µ o wysokiej gęstości. Gwarancja wymaganej szczelności. Srebrny metaliczny pasek zabezpieczający. Wysoka jakość ścieżki klejącej. Recykling: 100 % (w procesie spalania: dwutlenek węgla + para wodna) Zamknięcie hermetyczne: klasa ADR 650/IATA 650 Norma: UN 3373 Kieszeń "kangura" na dokumenty: 180 x 194 mm Instrukcja pakowania: rysunkowa. Certyfikaty zarządzania jakością: ISO 9001, ISO14001 Zgodność z normą 15189 Wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie. Inkrementowana numeracja. |  | szt. | 4500 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 106
| Pakiet 106 - Ostrza jednorazowego użytku do strzygarki chirurgicznej | [10 empty] | Załącznik nr 1.106.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku do strzygarki chirurgicznej posiadanej przez Zamawiającego tj. Care Fusion *) |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ostrza specjalistyczne (gruby włos, krocze) jednorazowego użytku do strzygarki chirurgicznej posiadanej przez Zamawiającego tj. Care Fusion *) |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
*) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania Zamawiającemu 4 kompletów strzygarek chirurgicznych elektrycznych, bezprzewodowych z ładowarką, kompatybilnych z zaoferowanymi w pozycji 1 i 2 ostrzami
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 107
| Pakiet 107 - Wielowarstwowy opatrunek pooperacyjny | [10 empty] | Załącznik nr 1.107.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności certyfikatu (jeśli dotyczy)
1 | Wielowarstwowy opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym, wodoodpornym obramowaniem wchłaniający krew i wysięk posiadający technologię Flex co cechuje go wysoką elastycznością. Opatrunek wykonany z folii poliuretanowej, warstwy superabsorbentu z włokien poliarylanu oraz sylikonowej warstwy kontaktowej Safetac na całej powierzchni. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Rozmiar:
| a/ 10x15 cm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 10x20cm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| c/10x30cm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia