ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia : Ultradźwiękowy aspirator tkanek

Producent / kraj

…………………………………………………………………………………………..

Model/ typ

…………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji minimum 2020 rok

…………………….

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowe wymagane funkcje: Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek, Płukanie, Odsysanie | Tak |  |  |
| 2. | Aparat umieszczony na wózku , zasilany z sieci 230 V/50 Hz | Tak |  |  |
| 3 | Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek: |  |  |  |
| 3.1 | Praca na częstotliwościach 23 i 36 kHz | Tak |  |  |
| 3.2 | Maksymalna amplituda drgań końcówki uchwytu 36 kHz nie mniejsza niż 100 mikrometrów | Tak, podać |  | Wartość największa 10 pkt. inne – proporcjonalnie mniej |
| 3.3 | Maksymalna amplituda drgań końcówki uchwytu 23 kHz nie mniejsza niż 200 mikrometrów | Tak, podać |  | Wartość największa 10 pkt. inne – proporcjonalnie mniej |
| 3.4 | Regulacja amplitudy drgań końcówki w zakresie od 10% do 100% maksymalnej wartości . | Tak |  |  |
| 4 | Płukanie i odsysanie tkanek : |  |  |  |
| 4.1 | Urządzenie wyposażone w zintegrowany moduł ssący. | Tak |  |  |
| 4.2 | Maksymalne podciśnienie wytwarzane przez ssak nie mniejsze niż 500 mm Hg | Tak ,podać |  | Wartość największa 10 pkt. inne – proporcjonalnie mniej |
| 4.3 | Aspiracja pracująca w dwóch trybach: stałym i na żądanie. W trybie stałym, stałe zasysanie i irygacja są dostarczane do rękojeści na poziomie ustawionym na ekranie dotykowym W trybie na żądanie, zasysanie i irygacja są dostarczane do rękojeści wyłącznie po aktywacji pedału amplitudy. | Tak |  |  |
| 4.4 | Wybieranie trybu aspiracji na ekranie dotykowym | Tak |  |  |
| 4.5 | Wydajność płukania w ml/min | Tak, podać |  | Wartość największa 10 pkt. inne – proporcjonalnie mniej |
| 5 | Wymagania/Parametry ogólne: |  |  |  |
| 5.1 | Możliwość sterylnej zmiany samej końcówki roboczej ( a nie całej głowicy ultradźwiękowej) podczas zabiegu operacyjnego | Tak |  |  |
| 5.2 | Aktywacja noża ultradźwiękowego wyłącznikiem nożnym. Długość kabla włącznika nożnego nie mniejsza niż 6m. | Tak |  |  |
| 5.3 | Włącznik nożny pracujący w dwóch trybach : Standardowym - rękojeść działa na poziomie amplitudy ustawionej na ekranie dotykowym , niezależnie od nacisku na pedał. Proporcjonalnym – rękojeść działa proporcjonalnie do nacisku na pedał, to znaczy im większy nacisk tym większa amplituda, z maksymalnym poziomem ustawionym na ekranie dotykowym | Tak |  |  |
| 5.4 | Przestawianie trybu pracy włącznika nożnego na ekranie dotykowym. | Tak |  |  |
| 5.5 | Głowica ultradźwiękowa umożliwiająca używanie różnych końcówek roboczych – co najmniej trzech o różnych długościach | Tak |  |  |
| 5.6 | Głowice robocze przystosowane do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |  |
| 5.7 | Uproszczony system podłączania drenów aspiracyjnych i irygacyjnych . W zestawie jałowych drenów specjalna kaseta służąca do szybkiego podłączania drenów do konsoli. | Tak |  |  |
| 5.8 | Przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny | Tak, podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5.9 | Niezależna od włącznika nożnego i amplitudy drgań końcówki funkcja selektywności rozdrabniania tkanek, ustawiana za pomocą własnego wskaźnika. | Tak |  |  |
| 5.10 | Możliwość ustawienia co najmniej 4 różnych poziomów selektywności dla dowolnej amplitudy drgań końcówki na ekranie dotykowym. | Tak |  |  |
| 5.11 | Możliwość redukcji chmurki płynu irygującego pojawiającej się w czasie aktywacji ultradźwięków ( końcówki robocze zaopatrzone w dwa specjalne otwory aspiracji wstępnej ) | Tak |  |  |
| 5.12 | Konsola wyposażona w dotykowy ekran sterujący. Wszystkie wyświetlane informacje, komunikaty i alarmy w języku polskim . | Tak |  |  |
| 5.13 | Ekran dotykowy zawierający wszystkie podstawowe informacje dotyczące obsługi, konfigurowania, pomocy i rozwiązywania problemów oraz montażu , demontażu i czyszczenia, w języku polskim. | Tak |  |  |
| 6 | Wyposażenie zestawu, inne: |  |  |  |
| 6.1 | Konsola z włącznikiem nożnym i wózkiem - 1 szt. | Tak |  |  |
| 6.2 | Głowica ultradźwiękowa 36 kHz - 2 szt. | Tak |  |  |
| 6.3 | Końcówka robocza do w/wymienionej głowicy , zagięta o średnicy wew. 1,6 mm i długości 12,15 cm, wielorazowa – 2 szt. | Tak |  |  |
| 6.4 | Końcówka robocza do w/wymienionej głowicy , zagięta z ząbkami , do usuwania guzów twardych i włóknistych, o długości 12,05 cm i średnicy wew.1,6 mm – 4 szt. | Tak |  |  |
| 6.5 | Kaseta do sterylizacji w autoklawie głowicy - 2 szt. | Tak |  |  |
| 6.6 | Podstawka do zmiany końcówek – 2 szt. | Tak |  |  |
| 6.7 | Sterylne klucze do zmiany końcówek do w/w głowicy – 10 szt. | Tak |  |  |
| 6.8 | Dreny do głowicy ultradźwiękowej – 10 szt. | Tak |  |  |