Załącznik 3 do SWZ

PAKIET 4

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Moduł indukcji cytokin zapalnych poprzez stres do zestawu do obrazowego oznaczania cytokin zapalnych indukowanych różnymi czynnikami. |  |  |  |  |
| I. | System do anestezji gryzoni z wbudowanym modułem respiratora oraz zestawem uławiającym intubację | TAK |  |  |
| A. | Jednostka sterująca | TAK |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa do strzykawek dozujących gazy anestetyczne - dla myszy: strzykawka o pojemności 5 ml – 2 szt. - dla szczura: strzykawka o pojemności 10 ml – 2 szt. | TAK TAK |  |  |
|  | Gazy anestetyczne: - system kompatybilny z: - izofluranem | TAK |  |  |
|  | - sewofluranem | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - zużycie izofluranu max 1 ml/godz. - regulacja przepływu powietrza z izofluranem w zakresie co najmniej od 25 ml/min do 1 l/min | TAK TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz parametrów pracy: - prędkość przepływu gazu anestetycznego - stężenie procentowe gazu anestetycznego | TAK TAK |  |  |
|  | Funkcja szybkiego wypełniania komory tlenem w celu zminimalizowania ekspozycji użytkownika na gazy anestetyczne | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Alarm przekroczenia parametrów pracy | TAK / opisać |  |  |
|  | Port USB | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/ 50-60 Hz | TAK |  |  |
| B. | Komory indukcyjne wykonane z PET lub innego wytrzymałego, odpornego na pęknięcia, przezroczystego tworzywa, z odsuwaną pokrywą umożliwiającą łatwy dostęp do zwierzęcia - dla myszy o wymiarach co najmniej 12,7 x 12,7 x 12,7 cm – 1 szt. - dla szczura o wymiarach co najmniej (szer. x głęb. x wys.) 10,8 x 23,5 x 11,7 cm – 1 szt. | TAK TAK |  |  |
| C. | Maski anestetyczne: - dla myszy – co najmniej 1 szt. - dla szczura – co najmniej 1 szt. | TAK TAK |  |  |
| D. | Moduł ogrzewający: - podgrzewanie światłem podczerwonym - regulacja temperatury w zakresie co najmniej 0-70°C z dokładnością nie gorszą niż ±2°C - automatyczne reagowanie na zmianę temperatury zwierzęcia - czujniki temperatury - dla myszy – 1 szt. - dla szczura – 1 szt. | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| E. | Komplet filtrów węglowych na co najmniej rok użytkowania systemu do anestezji gryzoni | TAK |  |  |
| F. | Zestaw intubacyjny dla myszy i szczura zawierający - platformę intubacyjną ( 2szt) - stojak intubacyjny z regulowanym zagłówkiem ( 2 szt ) - zestaw masek i złączek - źródło światła (2szt) - zasilacz USB - 10 szt kateterów - Nić chirurgiczna -1metr – 2 szt - Lusterko i szpatułka dentystyczna | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| G | Możliwość rozbudowy o pulsoksymetr | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| II. | Bieżnia umożliwiająca przeprowadzanie badań na myszach i szczurach- 1 szt | TAK |  |  |
| 1. | Kompaktowe urządzenie z wyświetlaczem \4,3” pozwalającym na odczyt danych. | TAK |  |  |
| 2. | Tor dla myszy: ściany o wysokości 7 cm, szerokości 5 cm i długości 45 cm. Każdy z torów przykryty przezroczystą pokrywą umożliwiająca monitoring zachowania zwierząt – ilość 6 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Tor dla szczura: ściany o wysokości 15 cm, szerokości 11 cm i długości 45 cm. Każdy z torów przykryty przezroczystą pokrywą umożliwiająca monitoring zachowania zwierząt – ilość 3 szt. | TAK |  |  |
| 4 | Regulacja prędkości w przedziale 3 – 100 m/min, w krokach co 1m/min, w stałych, przyspieszających i niestandardowych trybach pochylenia. | TAK |  |  |
| 5. | Nachylenie regulowane manualnie, dodatnie (bieg pod górkę) lub ujemne (bieg z górki), w przedziale -25° to +25°, co 5° | TAK |  |  |
| 6. | Automatyczny pomiar i rejestracja danych dot. wytrzymałości, odległości (bezwzględnej i względnej) oraz prędkości. | TAK |  |  |
| 7. | Bodziec stymulujący zwierzę do ruchu | TAK/Opisać |  |  |
| 8. | Głośność: <80 dB przy maksymalnej prędkości. | TAK |  |  |
| 9. | Bezproblemowa praca w temperaturze otoczenia z przedziału od 10° do 40° C | TAK / opisać |  |  |
| III | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
| 3. | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). * Proszę o osobne ceny, typy i modele w formularzu asortymentowo cenowym dla części: I, II. …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |