Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-55/2022

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Stół operacyjny - 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Stół operacyjny mobilny wersja 5 segmentowa - 2 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 1 | Stół operacyjny z blatem 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa, płyta plecowa górna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy rozchylany. |
| 2 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥90 mm. Podstawa stołu płaska w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony. |
| 3 | Napęd stołu elektromechaniczny |
| 4 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. |
| 5 | Stół wyposażony w akumulator(y) 12V wbudowane w podstawie stołu; maksymalny czas ładowania nie dłuższy niż 12h |
| 6 | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża |
| 7 | Podstawa i rama blatu stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej |
| 8 | Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 90 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu. |
| 9 | Materac części plecowej i siedzeniowej blatu stanowi jedną całość bez żadnej przerwy |
| 10 | Materac podgłówka z wgłębieniem na głowę |
| 11 | Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu |
| 12 | Całkowita szerokość blatu min 580 mm |
| 13 | Szerokość powierzchni materacy blatu nie wliczając szyn bocznych min 540 mm |
| 14 | Podstawa stołu o wymiarach (LxWxH ) 1100mm x590mm x200 mm+/- 15mm |
| 15 | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego w funkcjami co najmniej - regulacja wysokości - przechyły boczne - Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja flex/reflex - płyta nożna - płyta plecowa - pozycja standardowa „0” -przesuw wzdłużny blatu - blokowanie/odblokowywanie do podłoża - włączenie |
| 16 | Pozycja flex/reflex osiągana z pilota jednym przyciskiem |
| 17 | Możliwość obsługi funkcji stołu z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny. Aktywowanie danej funkcji z panelu skonstruowane w sposób uniemożliwiający przypadkową aktywację. |
| 18 | Możliwość konfiguracji stołu w pozycji normalnej i odwróconej ( zamiana zagłówka z płytą nożną ) |
| 19 | Pilot przewodowy |
| 20 | Stół wyposażony w sensory bezpieczeństwa zapobiegające np. przesuwowi wzdłużnemu podczas założonego mechanizmu wyciągowego |
| 21 | Przestrzeń między podłożem a podstawą( dolną jej krawędzią) nie mniej niż 100mm w celu swobodnego wsunięcia stopy operatora pod obrys podstawy stołu na całej jej bocznej powierzchni z lewej i prawej strony |
| 22 | Kolumna stołu o przekroju (LxW) 300mmx350mm (10mm) |
| 23 | Regulacja elektromechaniczna wysokości blatu od 650 mm (+/-50mm) do 1050 mm (+/-50mm) nie wliczając wysokości materacy |
| 24 | Przechyły boczne min. 20º regulowane elektromechanicznie |
| 25 | Przechyły Trendelenburga min. 25º regulowane elektromechanicznie |
| 26 | Przechyły Antytrendelenburga min. 25º regulowane elektromechanicznie |
| 27 | Przesuw wzdłużny blatu min. 340 mm regulowany elektromechanicznie Z minimalnym przesuwem blatu w stronę głowy 190 mm i w stronę nóg 140mm |
| 28 | Podgłówek regulowany w zakresie min. +30 °/ -300 wspomagany sprężyną gazową |
| 29 | Podnóżek regulowany elektromechanicznie w zakresie nie mniejszym niż + 85º /- 95° Podnóżki rozsuwane na boki. |
| 30 | Płyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie nie mniejszym niż +850/- 650 |
| 31 | Podczas powrotu do pozycji „0” stół poziomujący wszystkie elementy blatu jednocześnie, bez konieczności ponownego użycia przycisku poziomowania . |
| 32 | Stół przystosowany do zabiegów o obciążalność stołu min. 400 kg |
| 33 | Obszar przezierności dla promieni X- ray od strony podnóżków dwudzielnych min 1200 mm z uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego i przedłużenia miednicowego |
| 34 | Obszar przezierności dla promieni X- ray od strony zagłówka min 1000 mm z uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego i przy zastosowaniu płyty plecowej górnej |
| 35 | WYPOSAŻENIE do dwóch stołów: |
| 36 | - ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 2 szt. - podpora pod rękę anestezjologiczna z zaciskiem - 2szt. - mankiet do pozycjonowania ręki wzdłuż ciała pacjenta – 2 szt. - podpory pod ramiona pacjenta – 1 kpl. - pas do mocowania pacjenta – 2 szt. - podpora Goepel z zaciskiem – 4 szt. - Podpory nóg na sprężynie gazowej typu Stirrups z zaciskami do montażu- 1 kpl |

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – Łóżko porodowe - 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Łóżko porodowe - 2 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021/2022; |
| 1 | Łóżko porodowe dedykowane pacjentom oddziałów położniczych w czasie porodu, a także w czasie połogu. Umożliwia ustawienie pacjentki w niżej wymienionych pozycjach porodu: klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w połogu. Konstrukcja łóżka uniwersalna, możliwość ustawienia segmentów jako łóżko porodowe oraz jako pełne leże pobytowe, bez konieczności montażu dodatkowych segmentów |
| 2 | Konstrukcja łóżka kolumnowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję. |
| 3 | Długość łóżka porodowego wraz z segmentem nożnym 2100 mm +/- 50 mm Długość łóżka bez segmentu nożnego 1550mm (+/- 50mm) |
| 4 | Szerokość całkowita łóżka porodowego wraz barierkami: 950 mm +/- 50 mm |
| 5 | Sterowanie za pomocą: - Elektryczna regulacja wysokości, segmentu pleców i siedziska za pomocą sterowników w segmencie pleców oraz pozycja Trendelenburga zaprogramowana w jednym przycisku oznaczonym symbolem pozycji Trendelenburga; wskaźnik zasilania; przyciski wodoodporne. - Sterowniki wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjentki dla regulacji nachylenia segmentu pleców oraz wysokości leża. Przyciski membranowe, wodoodporne, - Pilot przewodowy, regulacje: wysokość, kąt nachylenia segmentu pleców i siedziska oraz wskaźnik zasilania. |
| 6 | Łóżko wyposażone w składane barierki boczne przy segmencie pleców; złożenie następuje po naciśnięciu przycisku wbudowanego po zewnętrznej stronie barierki. |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie od nie więcej niż 600 mm do nie mniej niż 1000 mm od powierzchni materaca |
| 8 | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie nie gorszym niż - 150 do 700 |
| 9 | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie nie gorszym niż 0 0 do 200 |
| 10 | Segment nożny (platforma dla noworodka) leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 20o. Dźwignie zwalniające możliwość schowania/regulacji segmentu nożnego od strony personelu. |
| 11 | Regulacja podnóżków manualna: W poziomie w zakresie nie gorszym niż 0-60o W pionie zakresie nie gorszym niż 0 – 140o Każdy podnóżek wyposażony w podkolannik z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz z możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka w celu optymalnego dopasowania łóżka do wysokości rodzącej. Podnóżki tapicerowane w kolorze materaców łóżka |
| 12 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 100 |
| 13 | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców |
| 14 | Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewniająca stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost"; koła o średnicy minimum 150mm |
| 15 | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane z antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów; minimum 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego |
| 16 | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym |
| 17 | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. |
| 18 | Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości |
| 19 | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 230 kg Obciążenie segmentu pleców min 150kg Obciążenie segmentu nożnego min 150kg Obciążenie podnóżków min 70kg |
| 20 | Wyposażenie KAŻDEGO ŁÓZKA - komplet podnóżków z wysuwanymi podkolannikami – 1 kpl - demontowalna miska – 1 szt. - regulowany podgłówek ( poduszka ) – 1 szt. - barierki boczne – 1 kpl. - szyny boczne na akcesoria przy siedzisku – 1 kpl - składane uchwyt rąk do podpierania się dla rodzącej – 2szt - teleskopowy statyw kroplówki – 1 szt. - drążek do pozycji kucznej – 1 szt. - wałek cylindryczny – 1 szt. - worek sako – 1 szt. |