OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Pakiet 4   DEFIBRYLATOR KLINICZNY STACJONARNO- TRANSPORTOWY w ilości 2 szt.

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Defibrylator kliniczny stacjonarno-transportowy - Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, nierekondycjonowany, rok produkcji 2022 | Podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| A. Charakterystyka techniczna |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 2 | Defibrylator z dwufazową falą defibrylacji, z możliwością monitorowania funkcji życiowych z wbudowaną drukarką | Tak |  |
| 3 | Możliwość przesyłania danych z defibrylatora za pomocą USB, WLAN, Ethernet | Tak- podać |  |
| 4 | Tryby pracy: - ręczny - AED półautomatyczny - kardiowersja | Tak- podać |  |
| 5 | Kolorowy ekran LCD, dotykowy | Tak |  |
| 6 | Przekątna ekranu min. 7”, ekran chroniony szybą ze szkła hartowanego | Tak |  |
| 7 | Ciężar aparatu z kompletem akumulatorów w urządzeniu, z wyposażeniem w wersji z twardymi łyżkami do defibrylacji/kardiowersji elektrycznej, 1 rolką papieru maks. 6,5 kg | Tak |  |
| 8 | Wymiary defibrylatora 325 x 275 x 210 mm +/- 1 cm/ dopuszcza się wymiary 310 x 290x 215 mm lub wymiary 295mm×252mm×316mm | Tak/ Podać |  |
| 9 | Zasilanie: - sieciowe ~ 230 [V] 50/60 [Hz] AC - bateryjne | Tak |  |
| 10 | Pojemność baterii: - ilość wyładowań z maksymalną energią – min. 200 - monitorowanie przez min 8 godzin | Tak |  |
| 11 | Zintegrowany w aparacie, składany uchwyt pozwalający na powieszenie defibrylatora na noszach | Tak |  |
| 12 | Klasa ochrony min. IP 33 | Tak |  |
| 13 | Rejestracja w pamięci min. do 24 godzin wszystkich danych z interwencji, gdzie każda interwencja ma do 4 godzin rejestracji | Tak |  |
| 14 | Akustyczny i optyczny sygnał gotowości | Tak |  |
| 15 | Progi alarmowe monitorowanych parametrów definiowane przez operatora | Tak |  |
| 16 | Samodzielnie wykonywany test własny urządzenia w rytmie co tydzień lub co dzień z możliwością wykonania testów przez Użytkownika na żądanie | Tak |  |
| Defibrylacja |
| 17 | Zakres energii defibrylacji w trybie ręcznym [J] w zakresie min. 2-200 | Tak |  |
| 18 | Czas ładowania do energii 200[J] nie dłużej niż 7 s. | Tak |  |
| 19 | Zakres regulacji energii w trybie ręcznym dorośli min.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30,50,70,90,120,150,170,200J / dopuszcza się zakres energii min. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 J | Tak/ Podać |  |
| 20 | Zakres regulacji energii w trybie ręcznym dzieci min.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30,50,70,90 J | Tak |  |
| 21 | Elektrody zewnętrzne (łyżki) do defibrylatora dla dorosłych i dzieci (zintegrowane) ze wskaźnikiem impedancji LED | Tak |  |
| 22 | Przyciski funkcyjne w łyżkach umożliwiające min.: wybór energii, ładowanie, wyzwolenie impulsu defibrylacji, wydruk/ dopuszcza się bez wydruku | Tak/ Podać |  |
| 23 | Możliwość defibrylacji wewnętrznej po podłączeniu odpowiednich elektrod | Tak |  |
| 24 | W trybie AED komendy głosowe w języku polskim prowadzące proces reanimacji | Tak |  |
| 25 | Możliwość defibrylacji w trybie manualnym i AED przy użyciu elektrod samoprzylepnych | Tak |  |
| 26 | Wbudowany, konfigurowany poradnik RKO | Tak |  |
| 27 | Kabel wraz z elektrodami samoprzylepnymi jednorazowego użytku do defibrylacji (1 komplet elektrod dla dorosłych) | Tak |  |
| Monitorowanie pacjenta |
| 28 | Monitorowanie EKG | Tak |  |
| 29 | Szybka diagnoza EKG dostępna z elektrod defibrylacyjnych | Tak |  |
| 30 | Częstość akcji serca min. 15-350 ud./min./ dopuszcza się częstość akcji serca 0,2-300 ud./min. | Tak/ Podać |  |
| 31 | Próbkowanie EKG min. 500 Hz na kanał | Tak |  |
| 32 | Izolowane wzmacniacze dla EKG - klasa CF | Tak |  |
| 33 | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG | Tak |  |
| 34 | Przewód EKG 4-odprowadzeniowy/ dopuszcza się przewód EKG 5-odprowadzeniowy lub przewód EKG 3-7 odprowadzeniowy | Tak/ Podać |  |
| 35 | Odprowadzenia EKG: I, II, III, aVR, aVL, aVF | Tak |  |
| 36 | Przegląd zapisu na ekranie z siateczką milimetrową i dostępem dotykowym do poszczególnych odcinków spoczynkowego EKG | Tak |  |
| 37 | Funkcja uzyskania długiego zapisu EKG (LONG) z zapisem 2 minut rejestrowanego EKG | Tak |  |
| 38 | Wykrywanie i odrzucanie impulsów stymulatora | Tak |  |
| Drukarka |
| 39 | Rejestrator typu termicznego wbudowany w urządzenie | Tak |  |
| 40 | Szerokość papieru min. 80 [mm] | Tak |  |
| 41 | Prędkość przesuwu 25 mm/s | Tak |  |
| 42 | Powierzchnie urządzeń odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy