| Lp. | Załącznik nr 8 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych do cytometru | Warunek bezwzględnie konieczny | TAK/NIE opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki graniczne dla cytometru przepływowego z IVD |  |  |  |
| 1 | Cytometr kliniczny posiadający certyfikat zgodności oferowanego zestawu z dyrektywą 98/79/EC z dn. 27.10.1998 dla urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro. Nie starszy niż z 2020 roku. | TAK |  |
| 2 | Cytometr cyfrowy wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: - Niebieski (488 nm, 20 mW), - Czerwony (640 nm, 40 mW) - Fioletowy (405 nm, 40 mW) | TAK |  |
| 3 | Każdy laser ma zamontowany układ stabilizujący temperaturę i utrzymujący jej stałą wartość na poziomie 35±2 °C. Każdy z laserów wyposażony jest w precyzyjny silnik krokowy, sterowany przez oprogramowanie, pozwalający na automatyczne dostrajanie laserów, jeśli jest to konieczne, podczas kontroli jakości wykonywanej na kulkach kalibracyjnych. | TAK |  |
| 4 | Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce: - 12 fluorescencji z trzech laserów (4 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego, 5 z lasera fioletowego), - FSC, SSC. | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja układu optycznego: • pomiar jednoczesny fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, • kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, Aparatura cyfrowa 1,2. • optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających, • prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom, • zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie | TAK |  |
| 6 | Czułość systemu optyki w jednostkach MESF: FITC: <85 MESF PE: <20 MESF | TAK |  |
| 7 | Oprogramowanie cytometru pozwala na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. Próg detekcji można ustawić na więcej niż dwóch parametrach jednocześnie (maksymalnie można wybrać wszystkie parametry). Progi detekcji z poszczególnych parametrów można łączyć operatorami logicznymi OR (lub) albo AND (i). | TAK |  |
| 8 | Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów. | TAK |  |
| 9 | Cytometr wyposażony jest w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych i probówek o cechach: • Podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów. • Podawanie 96 probówek w postaci macierzy probówek • Podawanie próbek z płytek 96 dołkowych o dowolnym kształcie dna, o standardowej wysokości oraz z płytek głębokich • Podawanie probówek z płytek 384 dołkowych • Wbudowany worteks • Skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach • Skaner kodów czytający kod płytki • Kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze. • Płukanie sondy • Możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek 5 ml, 15 ml, 50 ml oraz z mikroprobówek 2,0 ml i 0,5 ml. | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie cytometru pozwala na automatyczną charakteryzację pracy parametrów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, zakresów liniowości odczytów, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł umożliwia automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru oraz automatyczną optymalizację ustawienia laserów, jeśli potrzeba (automatyczne dostrajanie). | TAK |  |
| 11 | Cytometr posiada oprogramowanie o dodatkowych cechach: • Multitasking - możliwość pracy na kilku eksperymentach jednocześnie • Prekonfigurowany tok pracy dla oznaczeń ze statusem IVD – w pełni automatyczne wykonywanie fenotypowania limfocytów • Wszystkie informacje, zawierające ustawienia aparatu, eksperymenty, oznaczenia oraz dane dla probówek przechowywane są w zintegrowanej bazie danych • Tworzenie szablonów oznaczeń • Eksport statystyk. • Prezentacji danych na różnych wykresach z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych • Jedno-probówkowa kontrola jakości z kulkami kalibracyjnymi • Raport laboratoryjny, lekarski i dodatkowy (.pdf). | TAK |  |
| 12 | Program cytometryczny dodatkowo wspiera zgodność z zaleceniami FDA’s Electronic Records and Electronic Signatures Rule (21 CFR Part 11) celem zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich integralności poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacją użytkownika: - Kontrolę dostępu użytkowników - Audit Trails (Ślady audytowe)` - Podpisy elektroniczne - Szyfrowanie danych | TAK |  |
| 13 | Cytometr posiada oprogramowanie pozwalające na analizę wszystkich parametrów podanych w załączniku nr 2 | TAK |  |
| 14 | Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń podanych w załączniku nr 2 | TAK |  |
| 15 | Zachowanie kompensacji podczas zbierania danych niezależne od wielkości napięcia na detektorach – przy zmianie napięć kompensacja jest automatycznie przeliczana dla zachowania prawidłowych ustawień pomiarowych. | TAK |  |
| 16 | Cytometrem steruje stacja komputerowa o konfiguracji co najmniej: • Procesor klasy Intel i7 10700 2,9 GHz • RAM 16 GB • Grafika Intel UHD 630 • dysk twardy m2 SSD 1 TB • wbudowana karta sieciowa 1Gbit • mysz bezprzewodowa • klawiatura bezprzewodowa • monitor LCD 27” • kolorowa drukarka laserowa klasy HP Laserjet Pro Color M255dw System operacyjny co najmniej Windows 10 IOT 64bit lub równoważny | TAK |  |
| 17 | Wraz z cytometrem dostarczany jest pakiet odczynników startowych do instalacji cytometru i szkolenia operatorskiego. | TAK |  |
| 18 | Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową, co pozwala na dłuższy czas pomiaru (tryb podwyższonej czułości). | TAK |  |
| 19 | Możliwość ręcznego podawania pojedynczych probówek z całkowitym ominięciem podajnika. | TAK |  |
| 20 | Układ przepływowy posiada temperaturowe sprzężenie zwrotne stabilizujące przepływ pomimo zmian temperatury otoczenia. | TAK |  |
| 21 | Brak konieczności codziennego i każdorazowego ustawiania parametrów pracy dla eksperymentów – cytometr posiada ustawienia uniwersalne wykonywane raz na 60 dni. | TAK |  |
| 22 | Zagwarantowane w ramach wartości umowy szkolenia z obsługi cytometru w siedzibie użytkownika: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmian w składzie personelu obsługującego cytometr. | TAK |  |
| 23 | Dostarczenie świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań, drobnych napraw oraz konserwacji cytometru | TAK |  |
| 24 | Wymagane jest aby oferowany cytometr, stosowane w nim odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane przez producenta na oferowany cytometr | TAK |  |
| 25 | Świadectwo CE dla cytometru i odczynników, kalibratorów, kontroli. Wykonawca dostarcza wraz z pierwszą dostawą. | TAK |  |
| 26 | Dostarczenie wraz z cytometrem pełnej instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim lub angielskim (forma elektroniczna) | TAK |  |
| 27 | Dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych oraz kart charakterystyk materiałów niebezpiecznych do oferty w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim wraz z pierwszą dostawą | TAK |  |
| 28 | Możliwość zmiany fluorochromu dla poszczególnych przeciwciał na inny nieuwzględniony w umowie w trakcie trwania umowy. | TAK |  |
| 29 | Możliwość zmiany przeciwciała na inne (nieuwzględnione w umowie) w trakcie trwania umowy w przypadku potrzeby zwiększenia ilości analizowanych parametrów w obrębie danego fenotypu | TAK |  |
| 30 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych, okresowych napraw serwisowych (raz na 12 miesięcy), a także inne pominięte koszty serwisowe | TAK |  |
| 31 | Kontrole zewnątrzlaboratoryjne parametrów cytometrycznych przez cały okres obowiązywania umowy 1. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna monitorująca parametry immunologiczne (aktedytowana) - 6 pomiarów na 12 miesięcy. Kontrola podstawowych subpopulacji limfocytów (CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD19+ i CD16+/56+) 2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna parametrów cytometrycznych wykorzystywanych w celu diagnostyki białaczki 2-częściowa; 6 pomiarów na 12 miesięcy 3. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna parametrów cytometrycznych wykorzystywanych w celu diagnostyki nocnej napadowej hemoglobinurii (akredytowana), 6 pomiarów na 12 miesięcy 4. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna CD34+ (akredytowana). Zliczanie komórek macierzystych, 6 pomiarów na 12 miesięcy | TAK |  |
| 32 | Maksymalny czas dostawy odczynników do 7 dni roboczych. W sytuacji sprowadzania odczynników z USA czas może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych. | TAK |  |
| 33 | Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania ilości badań określonej przez Zamawiającego. W przypadku nie uwzględnia asortymentu potrzebnego do wykonania ilości badań określonej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego | TAK |  |
| 34 | Czas reakcji serwisu do 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii. Przyjazd serwisanta do 2 dni roboczych. Czas usunięcia awarii do 5 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części zapasowych z zagranicy czas usunięcia awarii do 14 dni roboczych. W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii Wykonawca udostępni aparat zastępczy. | TAK |  |
| 35 | Opieka aplikacyjna i merytoryczna przez cały okres dzierżawy cytometru | TAK |  |
| 36 | Czas dostawy cytometru od podpisania umowy max. 8 tygodni | TAK |  |

UWAGI:

1. Wskazane parametry jako „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty

2. Brak potwierdzenia jakiegoś parametru skutkuje odrzuceniem oferty

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszystkich dostępnych źródeł (zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu)

4. Oferowany cytometr wraz z osprzętem musi być kompletny i gotowy do użycia, bez konieczności dodatkowych zakupów przez Zamawiającego

………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy