## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.22.2.2022
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego zastawek, drenów, łączników, prowadnic wraz z akcesoriami dodatkowymi do operacyjnego leczenia wodogłowia, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; 2) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do …… dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub drogą elektroniczną na adres: ……………………………… . 4.Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być pakowane sterylnie, sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu a sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Wyroby muszą być umieszczone w trwałych (odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych) opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zastawki do operacyjnego leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 5 lub 10 cm H20 ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 20, 25, 30 lub 35 cm H20 do wyboru przez Zamawiającego. Zastawki posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem 25 cm i drenem dystalnym 20 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu. | szt. | 5
2. | Zastawki do operacyjnego leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej i pionowej 5, 10 lub 15 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Zastawki posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem 18 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu. | szt. | 10
3. | Zawór antysyfonowy do operacyjnego leczenia wodogłowia z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 0 cm H20 ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 10, 15, 20, 25, 30 lub 35 cm H20 do wyboru przez Zamawiającego. Zawór antysyfonowy dostępny osobno lub z drenem dootrzewnowym 90 cm (tylko ciśnienia otwarcia 10, 15, 20, 25, 30 lub 35 cm H20). Zawór antysyfonowy wykonany z tytanu. | szt. | 5
4. | Łącznik prosty wykonany z tytanu | szt. | 2
5. | Łącznik typu Y wykonany z tytanu | szt. | 2
6. | Prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 30, 45 i 60 cm do wyboru przez Zamawiającego, jednokrotnego użytku, pakowana sterylnie. | szt. | 2
7. | Zbiornik do otworu trepanacyjnego typu Rickham/Sprung (20 mm i 14 mm średnicy do wyboru przez Zamawiającego) w zestawie z drenem dokomorowym 180 mm z oznaczeniem głębokości, z mandrynem i zatyczką do drenu. | szt. | 2
8. | Dren dokomorowy o długości 250 mm, skalowany z nakładką antyzałamaniową. | szt. | 20
9. | Dren dootrzewnowy o długości 1200 mm, impregnowany barem | szt. | 20
10. | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia membranowa, do zabiałczonego płynu z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10 lub 13 cm H20 ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50 cm H20 do wyboru przez Zamawiającego. Zastawki posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm. Zastawka wykonana z tytanu. | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: