- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu lub numeru katalogowego oferowanej aparatury. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Nazwa producenta, nazwa modelu lub numer katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania techniczne: Elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa, dwukolumnowa, Udźwig w kierunku ściskanie i rozciągania: ≥ 50 kN, Klasa dokładności: 0,5 wg PN-EN ISO 7500-1:2018 w zakresie od co najwyżej 50 N do 50.000 N (dopuszcza się realizację wymagania poprzez dostarczenie co najwyżej 2 czujników siły), Rozdzielczość pomiaru siły czujnikiem o udźwigu 50 kN: ≤ 1N, Rozdzielczość pomiaru siły czujnikiem o udźwigu 2,5 kN: ≤ 0,05 N, Szerokość przestrzeni roboczej: ≥ 420 mm, Zakres ruchu trawersy: ≥ 1100 mm, Rozdzielczość pomiaru ruchu trawersy: ≤ 0,001 mm, Prędkość pomiarowa w całym zakresie obciążenia: ≥ 250 mm/min, Prędkość ruchów z obciążeniem poniżej 25 kN: ≥ 400 mm/min, Rozdzielczość regulacji prędkości: ≤ 0,001 mm/min, Szybkość próbkowania z wszystkich kanałów pomiarowych do oprogramowania: ≥ 500 Hz, Łączniki męskie z przetyczką wbudowane w maszynę i w czujniki siły, umożliwiające szybką wymianę uchwytów z otworami, Zintegrowany w podstawie panel sterujący z wyświetlaczem siły i pozycji trawersy, umożliwiający manualne sterowanie ruchami trawersy (co najmniej ruch w górę i w dół, ruch ze stałą, regulowaną przez użytkownika prędkością, ruch krokowy realizowany pokrętłem cyfrowym lub rolką), Zintegrowany w podstawie maszyny sterownik. Wymagania dotyczące uchwytów: Uchwyty do ściskania stalowe, stały i przegubowy, o średnicy co najmniej 90 mm, o twardości i zakresie wychylenia uchwytu przegubowego wg PN-EN ISO 7500-1:2018, Uchwyty samozaciskowe do rozciągania, udźwig ≥ 50 kN, rozwarcie od 0 mm do ≥ 13 mm, powierzchnie kontaktu z próbką do badań ząbkowane, Uchwyty uniwersalne typu imadło, udźwig ≥ 20 kN, rozwarcie od 0 mm do ≥ 13 mm, powierzchnie kontaktu z próbką do badań gumowane, Uchwyty do zginania 3-punktowego, udźwig ≥ 50 kN, rozstaw podpór regulowany bezstopniowo w zakresie do co najmniej 250 mm, promień zaokrąglenie podpór 5, 10 i 15 mm, co najmniej 3 stemple o promieniach zaokrąglenia 5, 10 i 15 mm. Wymagania dotyczące ekstensometrów: Ekstensometr o zakresie pomiarowym ≥ 900 mm w klasie dokładności 0,5 wg PN-EN ISO 9513:2013 w zakresie od co najwyżej 4 mm wydłużenia, ze zmienną długością ekstensometryczną początkową Ekstensometr o zakresie pomiarowym ≥ 25 mm, w klasie dokładności 0,5 wg PN-EN ISO 9513:2013 w zakresie od co najwyżej 0,5 mm wydłużenia, ze stałą długością ekstensometryczną początkową 50 mm, do badania próbek o średnicy w zakresie od 0 do co najmniej 25 mm i próbek płaskich o grubości w zakresie od 0 do co najmniej 12 mm. Wymagania dotyczące oprogramowania: Graficzne programowanie metodą przeciągnij-upuść, Kompensacja sztywności maszyny w trybie ściskania i rozciągania, Automatyczne rysowanie wykresów podczas badania i obliczanie własności mechanicznych badanych materiałów (co najmniej granica plastyczności, moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy rozerwaniu), Archiwizacja metod pomiarowych i wyników pomiarów w chmurze z możliwością prezentacji wyników osobom postronnym w interaktywnym formacie HTML (w tym możliwość skalowania wykresów i zmiana danych prezentowanych na wykresie) bez instalacji oprogramowania maszyny i importowania ustawień do maszyny wytrzymałościowej, Poziomy uprawnień użytkownika ograniczające dostęp do funkcjonalności użytkownikom o niskim poziomie dostępu, Wielojęzyczne (co najmniej j. angielski, niemiecki, francuski i polski) oprogramowanie z możliwością wprowadzania modyfikacji użytkownika w tłumaczeniu, Zapis czynności użytkowników (tzw. logi) z możliwością wygenerowania listy czynności danego użytkownika, Generowanie raportów pomiarowych w formacie HTML, Możliwość nieodpłatnego pobierania metod pomiarowych z oficjalnej chmury producenta maszyny, Metoda pomiaru reprezentowana zdjęciem uchwytów stosowanych w danym badaniu, Możliwość porównywania pomiarów bez względu na rodzaj badania (ściskanie, rozciąganie, zginanie itd.) i niezależnie od czasu wykonania badania, Aktualizacja oprogramowania on-line po zalogowaniu na konto użytkownika, nie wymagająca ingerencji producenta, nieodpłatna w okresie co najmniej 5 lat (co najmniej 2 aktualizacje rocznie), Dedykowany komputer sterujący o aktualnych parametrach, z polskojęzycznym systemem operacyjnym, z monitorem o przekątnej ≥24”, klawiaturą i myszą. Usługi uzupełniające: Instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego, Uruchomienie urządzenia, Wzorcowanie toru pomiarowego siły (oba czujniki) oraz ekstensometrów w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis producenta w zakresie posiadanej akredytacji PCA – załączyć zakres akredytacji do oferty, Szkolenie dla co najmniej 2 użytkowników w siedzibie Zamawiającego. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

…..................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ