ZP/32/2024

Załącznik Nr 7.1.1.1.

„Nadbudowa z lądowiskiem, przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi” na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi

Lampa operacyjna: _______________________________________________

Nazwa, model, typ. itp.

AKTUALIZACJA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Dwukopułowa bezcieniowa lampa operacyjna - 2kpl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
|  | Źródło światła w każdej z kopuł – czasza rozparta na wieloboku foremnym umożliwiając tym samym zestawienie czasz do boku tworząc jeden wielobok celem lepszego doświetlenia głębi pola operacyjnego. Wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”. | Tak |  |
|  | Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 dla czaszy głównej i satelitarnej za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na czaszy. Zakres 18-34cm +/-2cm czasza główna i czasza satelitarna. | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy. | Tak |  |
|  | Kopuły o konstrukcji wielobocznej, jednoczęściowej, przeznaczone do współpracy z nawiewem laminarnym. | Tak |  |
|  | Każda z kopuł posiadająca powłokę antybakteryjną celem zmiejszenia ryzyka wystapienia zakażeń – właściwości potwierdzone certyfikatem | Tak |  |
|  | Lampa nie powodująca zakłóceń w przepływie laminarnym posiadająca certyfikat kompatybilności z system jonizacji promieniowania jonizacji katalitycznej RCI - dołączyć do oferty. | Tak |  |
|  | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 +/-2 diod LED. | Tak |  |
|  | Soczewki lampy jednoczęściowe, wykonane z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. | Tak |  |
|  | Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu w każdej kopule. | Tak |  |
|  | Każda czasza wyposażona w min. 3 uchwyty niesterylne pojedyncze rozmieszczone w równych odstępach od siebie. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%. Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 160 [klux]. Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 140 [klux]. Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia. | Tak, podać |  |
|  | Lampa wyposażona w światło typu ENDO. | Tak |  |
|  | Stała temperatura barwowa: 4500° [K] Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej. | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwoływania barw CRI ≥ 96 | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwoływania barwy czerwonej R9 ≥ 96 | Tak, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia czaszy głównej (L1+L2)≥ 110 [cm] | Tak, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia czaszy satelitarnej (L1+L2)≥ 120 [cm] |  |  |
|  | Zużycie energii max 66 W na czaszę | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340 º | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340 º | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podnoszenia lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 40º na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej: ponad 340 º | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. | Tak, podać |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 60 000 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania kamery 4K w przyszłości | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania trzeciego ramienia w przyszłości | Tak |  |
|  | Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy dla chirurga – 2 szt. do każdej kopuły. Uchwyty pokryte powłoką z dodatkiem jonów srebra lub aktywnej miedzi. Powłoka o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych potwierdzonych certyfikatem lub protokołem z badań. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE oraz certyfikat ISO 13485-2003 producenta załączone do oferty. | Tak |  |