## Arkusz1
	ZAŁĄCZNIK 2A DO POSTĘPOWANIA WSZSL/FZ-77/23
	CZĘŚĆ 1
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość min	Ilość max	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent
A	B	C	D	E	F	G= ExF	H	I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I
1	Niejałowe rękawice bezpudrowe z nitrylu, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, teksturowane na końcach palców. AQL max. 1.0. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6N. Grubość na palcu min. 0,11 mm, na części dłoniowej min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Długość min. 240 mm. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak przenikania krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków >240 min. oraz dla fentanylu >240 min. wg ASTM D6978. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym >480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz brak przebicia dla min. 70% izopropanolu przez min. 24 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych akceleratorów chemicznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rozmiar od XS do XL. Opakowanie a’ 100 szt. z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum: poziom AQL, zgodność z rozporządzeniem MD 2017/745 oraz PPE 2016/425, znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, data ważności, nr ref. Rozmiar od XS do XL. Dodatkowo opakowanie oznaczone kodem kreskowym EAN13	op	40000	80000
	Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max) 5 dni roboczych

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 2
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość min	Ilość max	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent
A	B	C	D	E	F	G= ExF	H	I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I
1	Niejałowe rękawice, diagnostyczne, dwuwarstwowe, do procedur wysokiego ryzyka, zewnętrzna strona w kolorze jasnym, wewnętrzna strona w kolorze ciemnym, bezpudrowe z syntetycznego nitrylu o kształcie uniwersalnym pasujące na obie dłonie z mankietem rolowanym, teksturowane na końcach palców, o grubości ścianki na palcu min.0.22 mm, na dłoni min. 0.15 mm, o długości min. 280 mm AQL 0.65, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych w tym fentanylu (potwierdzone badaniami), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5, siła zrywu przed starzeniem min.14,0 N po starzeniu min.11,0 N. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem promieniotwórczym zgodnie z normą EN 421. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B. Opakowanie a’100 sztuk. Rozmiar od S do XXL.	op	50	100
	Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max) 5 dni roboczych

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 3
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość min	Ilość max	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent
A	B	C	D	E	F	G= ExF	H	I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I
1	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, kolor fioletowy. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Teksturowane końcówki palców o właściwościach adhezyjnych, w celu zapewnienia precyzji podczas pracy z małymi przedmiotami w środowisku zarówno suchym jak i mokrym (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość min. 250 mm. AQL max. 1.5. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0.10 – 0.12 mm, na dłoni 0.07– 0.08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm. Minimalna wartość siły zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 7N. Rękawice wolne od tiuramów, ftalanów, tiazoli i MBT. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I oraz zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Odporne na przenikanie min. 9 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 7 cytostatyków >240 min. wg ASTM D6978. Opakowanie a' 100szt. Rozmiar XS- XL.	op	500	1000

	Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max) 5 dni roboczych

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 4
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość min	Ilość max	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent
A	B	C	D	E	F	G= ExF	H	I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I
1	Nitrylowe rękawice, bezpudrowe, niejałowe, o przedłużonym mankiecie, wewnętrznie chlorowane, tekstura na końcach palców, o grubości ścianki na palcu min. 0.14 mm, na dłoni min. 0.10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, o długości min. 290 mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N po starzeniu min. 8 N. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak przenikania krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków >240 min. oraz dla fentanylu >240 min. wg ASTM D6978. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym >480 min. (w tym 4% chlorheksydyny) oraz brak przebicia dla min. 70% izopropanolu przez min. 24 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych akceleratorów chemicznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Opakowanie a’ 100 szt. z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum: poziom AQL, zgodność z rozporządzeniem MD 2017/745 oraz PPE 2016/425, znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, data ważności, nr ref. Rozmiar od XS do XL.	op	500	1000

	Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max) 5 dni roboczych

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym