Załącznik nr 2 do SWZ

FZP.II-241/40/21

# Ogólne warunki przetargu

# Przedmiot zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą trzech analizatorów.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

# a) sprzedaż odczynników oraz wszystkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń szczegółowo wymienionych poniżej

# b) dzierżawę  trzech analizatorów wraz z wyposażeniem o specyfikacji technicznej opisanej poniżej

# c) instalację dzierżawionego sprzętu w laboratorium Zamawiającego i przekazanie go do eksploatacji oraz demontaż sprzętu po upływie terminu umowy,

# d) serwis techniczny i aplikacyjny.

Dostawca zobowiązany jest do sfinansowania włączenia dwóch analizatorów (ZDL, w tym back-up) do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco Poland  S.A. (Infomedica Laboratorium) oraz dwóch analizatorów (OIOM i SOR) do systemu ESCULAP.

W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni analizator back-up, sprawny, po pełnym przeglądzie, objęty gwarancją na czas Umowy, identyczny z oferowanymi przez Wykonawcę analizatorami.

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zaoferowane analizatory oraz przeszkoli personel w zakresie ich obsługi

oraz pobierania materiału do badań w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Do oferty Oferent załączy oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE).

4. Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy:

# a) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny),

# b) instrukcje obsługi analizatorów w języku polskim,

# c) paszporty techniczne analizatorów.

5. Wymagania dotyczące zakupu odczynników

Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

6. W przypadku szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilościowych asortymentu wyszczególnionego w specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH:

Analizator parametrów krytycznych  - ZDL, SOR, OIOM

Nazwa: ...................................

Typ:      ...................................

Model: ...................................

Rok produkcji: .....................

Warunki graniczne analizatora badań parametrów krytycznych

| Lp. | Parametry wymagane | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Analizator parametrów krytycznych |
| 1 | Aparaty - rok produkcji aparatów nie wcześniej niż 2019 |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Clˉ, Ca++, glukoza, mleczany, bilirubina, Hct lub tHb, oksymetria (oksyhemoglobina, methemoglobina, karboksyhemoglobina) |  |
| 3 | Aparat w stałej gotowości do pracy |  |
| 4 | Wymagana objętość próbki dla badań nie większa niż 160 μl; objętość mikropróbki (krew kapilarna) - nie większa niż 70 μl |  |
| 5 | Wewnętrzny system zabezpieczenia przed skrzepami. Wszelkie dodatkowe akcesoria zabezpieczające tor pomiarowy przed dostaniem się mikroskrzepów Wykonawca na własny koszt dostarczy łącznie z kasetą odczynnikową. |  |
| 6 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 7 | Wbudowany, automatyczny system kontroli jakości. |  |
| 8 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/L |  |
| 9 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie dwa materiały zużywalne |  |
| 10 | Analizatory wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS o parametrach podtrzymujących pracę analizatora przez co najmniej 30 minut |  |
| 11 | Oferent zapewni Zamawiającemu uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości dla badań z zakresu oksymetrii, poprzez nieodpłatne dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych |  |
| 12 | Dostawca zobowiązany jest do sfinansowania włączenia dwóch analizatorów (ZDL) do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco Poland S.A. (Infomedica Laboratorium) oraz dwóch analizatorow (OIOM i SOR) do systemu ESCULAP. |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 13 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Szkolenie personelu Zamawiającego potwierdzone certyfikatem – na koszt Wykonawcy. |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu – do 60 min.; dojazd serwisu – do 48 godzin od daty powiadomienia |  |
| 15 | Wykonawca zapewni zdalny nadzór serwisowy nad analizatorami |  |

| Lp. | Parametry oceniane | pkt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze, bądź innym wyspecyfikowanym w SIWZ bez utraty pozostałych w kasetach testów | 10 |
| 2 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, np. walidowanie roztworami podawanymi przez operatora | 20 |
| 3 | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3-poziomowego materiału kontrolnego, zapewniający możliwość przeprowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów. | 10 |

Zadanie

  - Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne  niezbędne do wykonywania 32400 paneli oznaczeń w okresie

36 miesięcy na analizatorze dla ZDL

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość opak. na 36 miesięcy szt. | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model/typ | Rok produkcji | Wartość początkowa | Wartość dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne  niezbędne do wykonywania 21600 paneli oznaczeń  dla OIOM

w okresie  36 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość opak. na 36 miesięcy szt. | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model/typ | Rok produkcji | Wartość początkowa | Wartość dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Odczynniki, materiały kontrolne  i wszelkie materiały zużywalne  niezbędne do wykonywania 3600 oznaczeń  dla SOR w okresie

36 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość opak. na 36miesięcy szt. | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model/typ | Rok produkcji | Wartość początkowa | Wartość dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

1. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu nieuwzględnienia w cenie akcesoriów i innych materiałów niezbędnych do wykonania badań