## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.108.2024.ADB
| Nazwa zamówienia | Okresowy serwis roczny komór hiperbarycznych wraz z oprzyrządowaniem zlokalizowanych w Zespole Komór Hiperbarycznych NSSU.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto *:
0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………. ………………………………..……………………… ……………………………..………………………….
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferujemy realziację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ wraz z załącznikami.
9. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem czynności wymaganych przez Zamawiającego szczegółowo opisanym w załączniku nr 1a do SWZ.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Arkusz cenowy
DFP.271.108.2024.ADB |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Urządzenie, będące przedmiotem usługi
Poz. | APARAT |  |  |  | Cena brutto* serwisu
1 | Komora hiperbaryczna HAUX-STARMED 2200, nr inwentarzowy: 024941, nr seryjny: 201805
2 | Komora hiperbaryczna HAUX-OXYSTAR 800, nr inwentarzowy: 024942, nr seryjny: 201238
SUMA (pozycja 1 + pozycja 2): |  |  |  |  | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Zakres czynności wymaganych przez Zamawiającego
| LP | CZYNNOŚĆ * *Wszystkie czynności serwisowe realizowane w zakresie, który nie naruszy warunków gwarancji na obiekt i na obiekt NSSU, jego infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania komór hiperbarycznych udzieloną przez generalnego wykonawcę inwestycji konsorcjum Warbud-Vamed-Porr ) | PARAMETR WYMAGANY (nie wypełniać)
Zakres czynności wymaganych dla poz. 1
| 1 | Przegląd systemu elektrycznego, z uwzględnieniem w szczególności: a. Rozdzielnicy komory b. UPS c. Głównego pulpitu sterującego d. Głównych zaworów sterujących HAUX-STARVALVE z serwomechanizmem e. Systemu przełączania gazu oddechowego f. Systemu wentylacji g. Systemu p-poż h. Oświetlenia i. Wewnętrznych gniazd zasilających j. Komunikacji –TALKMASTER, telefony bezprzewodowe k. Sygnalizacji alarmowej l. Systemu telewizji i rozrywki pacjentów | tak
| 2 | Przegląd głównego systemu sterowania komorą – oprogramowanie DECOMAT: a. Kontrola wersji oprogramowania i jego aktualizacja o ile istnieje b. Kontrola i ustawienie parametrów sterowania głównymi zaworami komory c. Kontrola parametrów i w razie potrzeby kalibracja wszystkich sensorów zainstalowanych w komorze d. Kontrola automatycznego przełączania gazu oddechowego e. Kontrola panelu INFOSTAR f. wyzerowanie licznika przeglądów okresowych po wykonaniu czynności serwisowych | tak
| 3 | Kontrola przyrządów pomiarowych: a. HAUX-OXYMETER, kalibracja b. Miernik zawartości CO2, kalibracja c. Kontrola wskazań zegarów analogowych i cyfrowych, ustawienie | tak
| 4 | Przegląd systemu magistrali danych do sterowania komorą: a. Przegląd sterującego panelu dotykowego | tak
| 5 | Pomiary izolacji obwodów zalecanych przez Producenta | tak
| 6 | Kontrola systemu p-poż, a w szczególności: a. Kontrola systemu zasilania powietrzem wysokiego ciśnienia b. Kontrola zbiornika wody/wymiana wody c. Wymiana, w razie konieczności, wewnętrznego płaszcza zbiornika wody d. Kontrola panelu sterującego systemem p-poż e. Kontrola zaworów pneumatycznych systemu p-poż i w razie potrzeby wymiana f. Serwis dysz systemu p-poż g. Kontrola szczelności całego systemu p-poż | tak
| 7 | Przegląd i serwis gaśnic ręcznych typu HAUX-FIREMASTER | tak
| 8 | Przegląd kompresora wysokiego ciśnienia | tak
| 9 | Przegląd kompresora niskiego ciśnienia | tak
| 10 | Przegląd bufora powietrza wysokiego ciśnienia | tak
| 11 | Przegląd zbiornika powietrza niskiego ciśnienia | tak
| 12 | Przegląd i serwis systemu przygotowania powietrza HAUX-AIR-FIT, a w szczególności: a. Serwis automatycznych separatorów kondensatu b. Serwis separatora wody i oleju c. Serwis osuszacza sprężonego powietrza d. Serwis adsorbera par oleju e. Przegląd systemów filtracyjnych | tak
| 13 | Przegląd komory ciśnieniowej, a w szczególności: a. Ściany b. Drzwi c. Śluza medyczna d. Okna e. Podłoga komory f. Wyposażenie komory g. Uszczelki | tak
| 14 | Kontrola pneumatycznego pulpitu sterującego, a w szczególności: a. Zawory wentylacyjne b. Główne zawory Starvalve c. Zawory szybkiego spustu d. Zawory oddechowe e. Oznaczenia, piktogramy | tak
| 15 | Kontrola systemu oddechowego, a w szczególności: a. System zasilania w gaz oddechowy b. Połączenia rurociągów c. Automaty wdechowe d. Regulatory SCOTT e. Automaty wydechowe | tak
| 16 | Kontrola szybkozłączy | tak
| 17 | Kontrola panelu zasilania dla respiratora | tak
| 18 | Kontrola oporów oddechowych i szczelności systemu oddechowego | tak
| 19 | Kontrola manometrów i wskaźników ciśnienia | tak
| 20 | Kontrola wewnętrznego systemu klimatyzacji komory | tak
| 21 | Kontrola zaworu bezpieczeństwa z protokołem | tak
| 22 | Kontrola szczelności komory | tak
| 23 | Przegląd systemu monitorowania pacjenta HMMS: a. Wymiana sensorów tlenu wydechowego jeżeli ich stan techniczny tego wymaga b. Wymiana zestawu naprawczego kapnometrii c. Przeprowadzenie pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego | tak
| 24 | Przegląd pomp infuzyjnych FRESENIUS PILOT HYPERBARIC | tak
| 25 | Przegląd respiratora hiperbarycznego | tak
| 26 | Przegląd defibrylatora do zastosowań hipebarycznych | tak
Zakres czynności wymaganych dla poz. 2
| 27 | Przegląd instalacji elektrycznej, z uwzględnieniem w szczególności: a. Przegląd rozdzielnicy komory OXYSTAR b. Kontrola UPS c. Kontrola pneumatycznego pulpitu sterującego d. Kontrola głównego pulpitu sterującego e. Kontrola głównego zaworu STARVALVE f. Kontrola zaworu przełączania gazu oddechowego | tak
| 28 | Przegląd systemu komunikacji | tak
| 29 | Przegląd systemu rozrywki pacjentów | tak
| 30 | Kontrola i pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego | tak
| 31 | Kontrola systemu zasilania w powietrze: a. Kontrola kompresora niskiego ciśnienia b. Kontrola zbiornika powietrza niskiego ciśnienia c. Kontrola osuszacza chłodzącego d. Kontrola separatora wody i oleju e. Kontrola rurociągów i zaworów odcinających | tak
| 32 | Kontrola komory ciśnieniowej: a. Kontrola ścian komory b. Kontrola drzwi komory c. Kontrola wyposażenia komory | tak
| 33 | Kontrola pulpitu pneumatycznego: a. Kontrola zaworu wentylacyjnego b. Kontrola głównego zaworu STARVALVE c. Kontrola pozostałych zaworów kulowych d. Kontrola oznaczeń i piktogramów | tak
| 34 | Kontrola systemu oddechowego: a. Kontrola węży zasilających b. Kontrola regulatora wdechu c. Kontrola króćców węży oddechowych | tak
| 35 | Przegląd przyrządów pomiarowych: a. Przyrząd do pomiaru tlenu OXYMETER – wymiana sensora, kalibracja b. Kontrola wskazań ciśnienia c. Kontrola zegarów analogowych i cyfrowych – ustawienie | tak
| 36 | Przegląd magistrali sterującej komorą wraz z panelem dotykowym | tak
| 37 | Przeprowadzenie testów końcowych a. Test szczelności b. Test zaworu bezpieczeństwa | tak
| 38 | Przegląd systemu monitorowania pacjenta HMMS | tak
| 39 | Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego elementów systemu monitorowania medycznego pacjenta | tak
| 40 | Przegląd respiratora hiperbarycznego | tak
| 41 | Przegląd pomp infuzyjnych FRESENIUS PILOT HYPERBARIC | tak
Zakres czynności wymaganych dla obu poz. 1 i 2
| 42 | Wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta w częstotliwości wymaganej przez producenta w ciągu trwania umowy | tak
| 43 | Koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 44 | Po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 45 | W przypadku braku możliwości zakończenia przeglądu spowodowanego uszkodzeniem aparatu przekazanie stosownej informacji użytkownikowi | tak
| 46 | Dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania czynności serwisowych, oraz generowanie stosownych raportów, oraz stosownych raportów bezpieczeństwa elektrycznego | tak
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (NALEŻY PODAĆ/WYPEŁNIĆ) | SPOSÓB OCENY
| 47 | Co najmniej 9 miesięczny okres gwarancji na wymienione części zamienne | tak, podać (liczba całkowita miesięcy gwarancji) |  | >=12 miesięcy - 1 pkt; <12 miesięcy - 0 pkt
| 48 | Co najmniej 9 miesięczny okres gwarancji na wykonywane czynności serwisowe. | tak, podać (liczba całkowita miesięcy gwarancji) |  | >=12 miesięcy - 1 pkt; <12 miesięcy - 0 pkt
| 49 | Dostępność zdalna lub stacjonarna serwisu w przypadku wystąpienia usterki gwarancyjnej (z pkt. 47 lub 48) w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00) | tak, podać telefon i e-mail do zgłoszeń
| 50 | Czas reakcji serwisu (rozumiane przez połączenie zdalne lub pojawienie się stacjonarnie w miejscu wystąpienia awarii) na zgłoszenie usterki gwarancyjnej (z pkt. 47 lub 48): maksimum 48 godzin zegarowych | tak, podać maksymalną liczbę całkowitą godzin |  | <=24 godziny zegarowe - 1 pkt; >24 godziny zegarowe - 0 pkt;
| 51 | Czas zakończenia naprawy gwarancyjnej (z pkt. 47 lub 48), w której nie jest wymagane wykorzystanie części zamiennych: maksimum 9 dni roboczych | tak, podać maksymalną liczbę całkowitą dni roboczych |  | <=7 dni roboczych - 1 pkt; >7 dni roboczych - 0 pkt
| 52 | Czas zakończenia naprawy gwarancyjnej (z pkt. 47 lub 48), w której wymagane jest wykorzystanie części zamiennych: maksimum 16 dni roboczych | tak, podać maksymalną liczbę całkowitą dni roboczych |  | <=14 dni roboczych - 1 pkt; >14 dni roboczych - 0 pkt