## nowy
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - Zestaw prowadników do pomiarów FFR oraz sond do wewnątrznaczyniowej ultrasonografii (IVUS) wraz z dzierżawą konsoli
CPV – 33123220-6 - Urządzenia do kardioangiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnik do pomiarów FFR: Sensor optyczny; Długość robocza prowadnika 185cm; Średnica prowadnika ≤0.014” (≤0.36mm); Długość końcówki widocznej w skopii 3cm; Zakres pracy -45mmHg do 300mmHg | 200
2 | Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej HD: Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego 30/sekundę; Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości 60 MHz; Rozdzielczość osiowa 22 µm; Maksymalna głębokość penetracji 6mm; Długość robocza cewnika 135cm; Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F; Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika; | 150
RAZEM
DZIERŻAWA KONSOLI
L.p. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Okres dzierżawy (miesiące) | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa konsoli zintegrowanej, z wyciągarką, do pomiaru cząstkowej rezerwy wewnątrzwieńcowej (FFR) oraz ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) ; współpraca z DICOM 3.0, możliwość kompresji obrazów JPEG, współpraca z US Multi-frame (dane w pikselach), Grayscale Presentation State (pomiary i adnotacja tekstu), GrayScaleSecondaryCapture (zrzut ekranu), Key Object Selection SR Document (zakładki), General ECG Waveform oraz Basic Voice Audio (dane dźwiękowe); |  |  | 12
RAZEM
Łączna wartość oferty w zadaniu 1 (dostawa + dzierżawa): Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł
Zadanie 2 - Sonda do optycznej koherentnej tomografii tętnic wieńcowych (OCT) i prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wraz z dzierżawą aparatów do OCT
CPV – 33141641-5 (sondy)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Sonda do optycznej koherentnej tomografii tętnic wieńcowych wraz z niezbędnymi akcesoriami | 100
2 | Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu, o długości 175 cm i średnicy 0,014", z hydrofilnym pokryciem części roboczej na długości 31 cm i platynową końcówką; prowadnik przystosowany do pomiarów FFR, CFR, IMR i łączący się z konsolą bezprzewodowo | 100
RAZEM
DZIERŻAWA APARATÓW DO OCT
L.p. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Okres dzierżawy (miesiące) | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa dwóch kompatybilnych aparatów do OCT i pomiarów FFR łączącej się bezprzewodowo |  |  | 12
RAZEM
Łączna wartość oferty w zadaniu 2 (dostawa + dzierżawa): Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł
Zadanie 3 - Zestaw systemu do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | System do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem wewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa. Wchłanialność komponentów do 90 dni. W zestawie prowadnik ~70 cm. Wymagane rozmiary 5-8F do wyboru przez Zamawiającego. | 300
2. | Spirale embolizujące o średnicy 4-20mm i długości 7-40mm, pokryte technologią hydrożelową (bez dystalnej kotwicy), samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu; z termoelektrycznym mechanizmem odłączania w systemie 0,018” (30 minut) oraz 0,035” (20 minut); kontroler odłączania do 20 spiral. | 10
3. | Kontroler do odłączania spirali | 10
RAZEM
Zadanie 4 - Zestaw systemu do zamykania dostępu naczyniowego po procedurach endowaskularnych
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F, składające się z 3 elementów: urządzenia do zakładania szwów wyposażonego w miarkę głębokości tkanki, popychacza węzła oraz obcinarki; system pozwalający zamykać otwory 5-8F przy pomocy jednego zamykacza oraz otwory do 24F przy pomocy dwóch zamykaczy; | 700
Zadanie 5 - Cewniki diagnostyczne standardowe i prowadniki diagnostyczne i sztywne razem z koszulką
CPV – 33111710-1 Wyroby do angiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki diagnostyczne standardowe: Cewnik zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót z miękką końcówką (atraumatyczne); średnica wewnętrzna minimum 0,047" przy 5F i minimum 0,042" przy 4F; dostępne cewniki o średnicach 4F, 5F, 6F; dobra widoczność w skopii; przepływ w cewniku pigtail 6F >32,5 ml/sekundę; wytrzymałość minimum 1200 PSI; duży wybór kształtów, w tym Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail; cewnik o średnicy 6F nie może powodować kurczu naczyń obwodowych przy dostępie promieniowym | 500
2 | Prowadnik diagnostyczny: Prowadnik diagnostyczny ze stałym rdzeniem o długości od 180 do 260 cm, i średnicy od 0.018" do 0.065" (w tym 0.035”); Elastyczna końcówka o długości od 3 do 20 cm, prosta lub typu „J” o promieniu od 1.5 do 15 mm. Prowadnik pokryty substancją PTFE techniką pre-coated zmniejszającą opory podczas wprowadzania i wycofywania prowadnika oraz ułatwiającą manewrowanie. | 50
3 | Koszulki diagnostyczne: Średnica 4-11F (≥11 rozmiarów), z miniprowadnikiem o długości 45 cm, z zatrzaskiem między dilatatorem i koszulką, | 100
4 | Prowadniki sztywne o długości 150-260 cm i średnicy 0.038” i 0.065” z atraumatyczną końcówką giętką, prostą lub ‘J’ (1.5-3 mm). Dobre kontrastowanie w rtg. | 30
RAZEM
Zadanie 6 - Zestawy do koronarografii i PTCA i zabiegów strukturalnych
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zest./szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do koronarografii: Sterylnie pakowany w opakowaniu folia-papier; Serweta angiograficzna promieniowa z otworami na tętnice promieniowe oraz dodatkowo jednym otworem na tętnicę udową o rozmiarze min. 240x350cm, z przezroczystą folią z obu stron o długości min.350 cm i szerokości min.55 cm, wykonana z włókniny trójwarstwowej z warstwą absorbującą; Fartuch jednorazowy, rozmiar L (sztuk 2); Ręcznik wysokochłonny do rąk, biały 37x57 cm; Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu ≥150x150 cm; Serweta absorbująca o nieprzemakalnej części spodniej ≥60x90 cm; Prowadnik diagnostyczny typ „J” 0.035” o długości 175 cm; Gaziki 10x10 cm, 8-warstwowe(30 sztuk); Zestaw do przetaczania płynów z odpowietrzaczem 150 cm; Dren wysokociśnieniowy, zbrojony120cm (testowany do 1200 psi), giętki; Miska biała ≥1800 ml,na prowadnik; Miska przezroczysta 250 ml, z podziałką; Igła iniekcyjna 0.8x40 mm; Igła iniekcyjna 1.2x40 mm; Strzykawka 10 ml z gumowym tłokiem typ luer lock; Strzykawka 10 ml typ luer; Strzykawka 10 ml typ luer oznaczona czerwoną etykietą z napisem NITRO; Strzykawka 10 ml typ luer oznaczona zieloną etykietą z napisem HEP; Strzykawka 20 ml typ luer(2 sztuki); Skalpel z rączką rozmiar 11; Jednorazowy pojemnik na zużyte igły; Powłoka ochronna przezroczysta 85x90cm; Powłoka ochronna przezroczysta 110x110cm; Dren do oszczędzania kontrastu, o długości 140cm, z dużym światłem pozwalającym na kontrolowanie przepływu kontrastu; Przetwornik do pomiaru ciśnienia kompatybilny z kardiomonitorem będącym na wyposażeniu Zamawiającego, połączenie z kablem pinowe, wodoszczelne; Rampa wysokociśnieniowa 3-kranikowa testowana do 35 bar z adapterem rotacyjnym; Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu KORONAROGRAFIA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka; Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 4 sztuki; | 2000
2 | Zestaw do PTCA: Sterylnie pakowany w opakowanie folia-papier; Y connector typu Myshellz adapterem rotacyjnym i podwójną zastawką hemostatyczną silikonową, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, z możliwością obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, z możliwością pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce, w komplecie ze zintegrowanym drenikiem i kranikiem trójdrożnym; Torquer, luminescencyjny, chropowata powierzchnia ułatwiająca pewny uchwyt i skrzydełka umożliwiające mocny zacisk oraz manipulację prowadnikiem; Igła tępa metalowa do prowadnika wieńcowego, wykonana ze stali, o średnicy 20 G, akceptująca prowadniki o średnicy 0.014” i 0.018”; Serweta absorbująca 40x60cm, zapewniająca wysoki poziom absorpcji płynów, z nieprzemakalną częścią spodnią; Gaziki 10x10 cm (20 sztuk); Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu PTCA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka; Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 4 sztuki; | 1200
3 | Rampa 3-kranikowa typ off: Rampy wysokociśnieniowe testowane do ciśnienia 70 br (1000 psi); Z adapterem rotacyjnym i łącznikiem LL do łączenia z cewnikiem; Przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę wizualną; | 20
4 | Prowadniki diagnostyczne: Różne długości 150, 175, 200, 260 cm; średnica 0,035; Z dozownikiem i łącznikiem luer lock do przepłukiwania drutu; Pokryte śliską substancją PTFE na całej długości; W komplecie ze strzykawką 10 ml typ luer lock do przepłukiwania drutu; | 50
5 | Torquer luminescencyjny: | 40
6 | Y-connector: Światło o średnicy 9,5F; | 50
7 | Igła tępa, metalowa do prowadnika wieńcowego: | 20
8 | Strzykawka trzyczęściowa: Z gumowym tłokiem, luer lock 10ml barwiona z szeroką (min. 16mm) częścią uszczelniającą tłok | 40
9 | Igła angiograficzna: Wymiary 1,3x70 mm, cienkościenna wykonana ze stali nierdzewnej z ostrym szlifem, ostra i zdolna do pokonywania zwapnień, kompatybilna z prowadnikiem o grubości do 0.038"; | 400
10 | Adapter do techniki kissingbaloons: Zapewniający możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów (rozwiązanie do wielokrotnych technik dylatacji); | 100
11 | Zestaw dodatkowy do zabiegów strukturalnych: Sterylnie pakowany w opakowaniu folia-papier; Duża miska okrągła z uchwytami na prowadniki i cewniki, przezroczysta (3500 ml), średnica miski 25-28 cm, wysokość 8 cm – 1 szt. Serweta absorbująca 40x60 cm, wysokochłonna z nieprzemakalną warstwą spodnią – 1 szt. Gaziki 10x10 cm, 8-warstwowe – 50 sztuk Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu ZABIEGI STRUKTURALNE WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka; Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 szt. | 100
RAZEM
Zadanie 7 - Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym
CPV – 33111710-1 Wyroby do angiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym: Giętki z atraumatycznym, taperowanym zakończeniem, odporny na załamania, dobrze widoczny w skopii; Długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260, 300 oraz 400 cm; Średnice 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0.038”; Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper); Końcówka prosta, zagięta, kształtowalna oraz typuBolia; Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej; W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; Trwała powłoka hydrofilna na całej długości; Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu; Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; | 120
Zadanie 8 - Zestaw introducerów do tętnicy promieniowej i tętnicy udowej
CPV – 33123220-6 - Urządzenia do kardioangiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zest./szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy |  | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw introducera do tętnicy promieniowej: Koszulka wykonana z ETFE; Średnica wewnętrzna 4, 5, 6, 7 F; Długość 7 lub 10 cm (do wyboru przez Zamawiającego);Metalowy miniprowadnik o trzech średnicach dla igły 20, 21 i 22 G;Igła do nakłucia tętnicy 20, 21 i 22 G (38 mm) dla każdego rozmiaru zestawu;Rozszerzadło naczyniowe wyprofilowane atraumatycznie; Koszulka z pokryciem hydrofilnym; Bezproblemowe wprowadzanie i usuwanie introducera z tętnicy promieniowej; | 2500
2 | Introducer do tętnicy udowej o długości 10 cm: Koszulka wykonana z ETFE; Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”;Średnica wewnętrzna 4-11F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką i mini prowadnik o długości 45 cm; Bez igły w zestawie; | 100
3 | Introducer do tętnicy udowej o długości 10 cm: Koszulka wykonana z ETFE;Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” lub 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”;Średnica wewnętrzna 4-9F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, mikroprowadnik o długości 45 cm oraz igła metalowa z krótkim ostrzem 18G; | 500
4 | Introducer do tętnicy udowej o długości 25 cm: Koszulka wykonana z ETFE; Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”;Średnica wewnętrzna 4-8F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką; | 50
5 | Introducer do obkurczających się tętnic promieniowych: Koszulka wykonana z ETFE; Dostępne średnice 4, 5, 6Fr, a każda kompatybilna z także cewnikiem o ≥1Fr szerszym; Dostępne długości 10 i 16 cm; Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025”; Długość prowadnika 45cm; Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie | 500
RAZEM
Zadanie 9 - Cewniki diagnostyczne, prowadzące i strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTCA oraz cewniki do trombektomii aspiracyjnej
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki prowadzące do PCTA: Odporny na załamania i zagięcia zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką; Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: ≥0,070” dla 6F; 0,060” dla 5F; 0,080” dla 7F; 0,090” dla 8F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego; Średnice od 5F do 9 F; Cewnik zbrojony oplotem metalowym, zachowujący niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; Cewnik charakteryzujący się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu; Cewnik wykonany w technologii zapewniającej odporność na załamania; Atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka; Pełna gama kształtów, typowych i nietypowych, umożliwiająca wykonanie zabiegu z tętnicy promieniowej i udowej, zapewniające również dojście do bypass-ów; Cewnik o średnicy 6F nie może powodować kurczu naczyń obwodowych przy dostępie promieniowym; Cewnik zapewniający stabilność krzywizny w temp. 37°C;Dobra widoczność w skopii; | 1000
2 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTCA: Dobra widoczność całego słupa cieczy wewnątrz strzykawki;Pojemność 20 ml; Ergonomiczna rękojeść z uchwytem pistoletowym;Tłok strzykawki przesuwający się do końca strzykawki;Ciśnienie inflacji od 0-30 atm; | 1000
3 | Cewniki do trombektomii aspiracyjnej: Hydrofilne pokrycie na dystalnym odcinku (≥38 cm) cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F;Długość ≥140 cm;Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F;Profil końcówki ≤0,024”;Typu Rapid Exchange współpracujący z prowadnikiem 0,014”;Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F oraz min. 0,050” dla cewnika 7F; Średnica zewnętrzna ≤0,070” dla cewników prowadzących 6F i średnica zewnętrzna ≤0,080” dla cewników prowadzących 7F;Metalowy oplot o zmiennej gęstości jego utkania (utkanie na całej długości), pokrycie hydrofilne;W komplecie: cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20cc z blokadą, koszyczek, oraz przedłużacz 25 cm z kranikiem; | 200
RAZEM
Zadanie 10 - Cewniki balonowe do zmian trudnych i CTO oraz wysokociśnieniowe do postdylatacji
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki balonowe do trudnych zmian i CTO: Końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewniająca łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia; Cewnik o ciśnieniu: nominalnym min. 8 atm.; RBP 14atm; Możliwość zastosowania dwóch cewników balonowych w technice kissing z użyciem cewnika prowadzącego 6F, dla balonów o średnicy od 1,5 mm do 3,5 mm; Minimalny przedział średnic balonów od 1,2 do 5,0 mm; Minimalny przedział długości balonów od 6 mm do 30mm; Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, zmiany ciasne i niedrożności; Profil wejścia ≤0,017” dla balonu o średnicy 3 mm; Profil przejścia ≤0,032” dla balonu o średnicy 3mm | 500
2 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do postdylatacji: Końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewniająca łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia; Cewnik o ciśnieniu nominalnym 12 atm., RBP 18atm; Minimalny przedział średnic balonów od 1,5 do 5,0mm;Minimalny przedział długości balonów od 6 do 25 mm; Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniane, ciasne zmiany i niedrożności; Profil przejścia balonu dla średnicy 3,0 mm max.0,033”;Średnica końcówki prowadzącej ≤0,018” dla balonu o średnicy 3 mm; Mała podatność balonu na zwiększanie jego średnicy w zakresie ciśnienia nominalnego do RBP; | 500
RAZEM
Zadanie 11 - Cewniki balonowe typu semi-compliant i non-compliant oraz stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki balonowe typu semi-compliant: Typ: RX “rapid exchange”; Ciśnienie nominalne 8 atm; ciśnienie RBP 14 atm; Profil wejścia końcówki balonu ≤0,016”; Balon trwały i odporny na uszkodzenia z gwarantowaną możliwością ≥10 krotnej inflacji do RBP; Wymagany minimalny zakres średnic: 1,25 do 4,0 mm; Wymagany minimalny zakres długości: 6,00 do 30,0 mm, w tym długość 10 mm; Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach; | 500
2 | Cewniki balonowe typu non-compliant: Typ: “rapid exchange”; Ciśnienie nominalne 12 atm; ciśnienie RBP 18-20 atm; Profil wejścia końcówki balonu ≤0,015”; Balon trwały i odporny na uszkodzenia z gwarantowaną możliwością ≥10 krotnej inflacji do RBP; Wymagany minimalny zakres średnic: 2,0 do 5,0 mm; Wymagany minimalny zakres długości: 8,0 do 27,0 mm; Długość użytkowa cewnika ≥140 cm; Cewnik balonowy przeznaczony do doprężaniastentów; Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) co najmniej w rozmiarach 2,00-4,00 mm; | 300
3 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym: Stent kobaltowo-chromowy o budowie sinusoidalnej; Biokompatybilny polimer składający się z warstwy hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku; Lek antyproliferacyjny: Zotarolimus (pochodna Sirolimusa); Polimer biokompatybilny; Ciśnienia: nominalne 12 atm, RBP 16-18 atm.; Długość stentu od 8 mm do 38 mm; Średnice stentu od 2,0 mm do 5,0 mm; Grubość ściany stentu≤0,0032” (dla średnicy 2,0-4,0); Nadający się do ciasnych i krętych odcinków naczyń oraz do stentowania bezpośredniego; Profil przejścia do 0,038” dla rozmiaru3,0 mm; Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów; | 300
RAZEM
Zadanie 12 - Prowadniki angioplastyczne
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Prowadniki do PTCA standardowe: Co najmniej 10 stopni twardości końcówki; Długość prowadnika 190 cm i 300cm; Sztywna część proksymalna dająca dobrą sterowność; Elastyczna końcówka prowadnika pozwalająca na gładkie przejście do dystalnych części naczynia; Rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej oraz stopu; Końcówka prowadnika – platyna/nikiel, stal nierdzewna; Pokrycie hydrofilne i hydrofobowe; Wykonane z różnych materiałów (stalowe, nitinolowe, elastilowe);Końcówka w kształcie J i prosta; Wymagany prowadnik z końcówką o co najmniej 4 średnicach | 800
2 | Prowadniki do rekanalizacji: Średnica 0,014”; Co najmniej 7 stopni twardości końcówki; Długość 190cm i 300cm; Prowadniki specjalne do rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń (powyżej 10 rodzajów, niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia);Pokrycie hydrofilne; Wymagany prowadnik z taperowaną końcówką o co najmniej 4 średnicach | 100
RAZEM
Zadanie 13 - Prowadniki ekstremalnie sztywne
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Prowadniki typu Amplatz extra sztywne i ultra sztywne (co najmniej dwa rodzaje sztywności), ze stalowym, temperowanym rdzeniem pokrytym teflonem (w części dystalnej stalowy oplot pokryty teflonem),o średnicy 0,025", 0,032” oraz 0,035" i długości 145, 180 i 260 cm, z elastyczną końcówką prostą i J o długości 3 lub 7 cm. | 25
Zadanie 14 - Zestaw zawierający stent kobaltowo-chromowy pokryty cytostatykiem do bezpośredniego stentowania oraz cewnik balonowy uwalniający paklitaksel, bez powłoki polimerowej, do leczenia restenozy w stencie
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Stent kobaltowo-chromowy pokryty cytostatykiem do bezpośredniego stentowania: Stent kobaltowo-chromowy, uwalniający cytostatyk, bez powłoki polimerowej; Montowany fabrycznie na balonie typu semi-compliant w sposób mocny i pewny, zabezpieczający przed zsunięciem w trakcie pokonywania zmiany; Minimalny wymagany przedział średnic: 2,0–4,0mm;Minimalny przedział długości: 9–38mm; Profil przejścia dla średnicy 3,0mm ≤0,035”;Profil wejścia ≤0,016”; Grubość przęseł stentu ≤0,0026”; Łatwość przechodzenia przez kręte naczynia | 20
2 | Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel lub sirolimus (do wyboru przez Zamawiającego), bez powłoki polimerowej, do leczenia restenozy w stencie: Wymagany przedział długości: 10-40mm (min.7 długości); Wymagany przedział średnic: 2,0-4,0mm (min.7 średnic); Ciśnienie nominalne 6 atm.; Ciśnienie RBP-14 atm.; Jednokrotna inflacja balonu gwarantująca skuteczne uwolnienie leku; Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte badaniami klinicznymi z minimum 3-5-letnim okresem kontrolnym. Udokumentowana długość leczenia przeciwpłytkowego ≤1 miesiąc; Łatwość przechodzenia przez kręte naczynia; | 30
RAZEM
Zadanie 15 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe zamocowane na cewniku balonowym wysokociśnieniowym, pokryte lekiem antyproliferacyjnym - analogiem rapamycyny (everolimus)
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe(zawartość kobaltu ≥50% i żelaza ≤3%), o strukturze ‘slotted tube’, zamocowane na cewniku balonowym wysokociśnieniowym, pokryte lekiem antyproliferacyjnym - analogiem rapamycyny (everolimus); Profil przejścia stentu ≤0,039” przy średnicy 3mm; Średnice stentów od 2,0 mm do 4,0 mm (≥8 rozmiarów), a długość od 8,0 mm do 48mm; Grubość przęseł stentu max. 0,0032” dla wszystkich rozmiarów; Ciśnienie nominalne od 9 atm, RBP 16-18 atm; | 400
Zadanie 16 - Cewniki przedłużające i stenty wieńcowe platynowo-chromowe
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik przedłużający, hydrofilny, zbrojony na całej długości kanału roboczego, z markerem cieniującym ≤2 mm od końca dystalnego i znacznikami pozycjonującymi na 90 i 100 cm, z shaftem typu hypotube, w rozmiarze 6-8F, o średnicy wewnętrznej: ≥0,057” (dla 6F), ≥0,063” (dla 7F), ≥0,072” (dla 8F); Długość kanału roboczego 25 i 40 cm dla 6F oraz 25 cm dla 7 i 8F; Długość systemu 150cm; | 100
2 | Stent wieńcowy: Stop platynowo-chromowy (zawartość platyny ≥33% masy)pokryty lekiem antyproliferacyjnym - analogiem rapamycyny (everolimus); Ciśnienie nominalne 11 atm; Ciśnienie RBP 16 atm (dla średnicy 3.0-4.0 mm); Wymagany zakres średnic 2.25 -4.00mm (≥6 średnic); Wymagany zakres długości 8-38mm (≥7 długości); Profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm ≤0.042”;Siła radialna ≥0.26 N/mm; Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ≥5% dla wszystkich rozmiarów; | 400
3 | Stent wieńcowy: Stop platynowo-chromowy (zawartość platyny ≥33% masy) pokryty lekiem antyproliferacyjnym - analogiem rapamycyny (everolimus); Ciśnienie nominalne 11 atm; Ciśnienie RBP 16 atm; Wymagany zakres średnic 3.50 - 5.00mm (≥4 średnice); Wymagany zakres długości 8-38mm (≥7 długości); Profil stentu z balonem dla średnicy 3.5 mm ≤0.049”; Siła radialna ≥0.38 N/mm dla średnicy 3.50mm; Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem)o ≥7% dla wszystkich rozmiarów; dodatkowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem | 30
RAZEM
Zadanie 17 - System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zest. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych: Zestaw składający się z filtra ,prowadnika i 2 cewników; Dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od 2,5 do 7 mm; Niezależność prowadnika od filtra, umożliwiająca przejście trudnych zmian najpierw samym prowadnikiem; Materiał filtra o porowatości ≤120 mikronów; Wymagane różne rodzaje prowadników w zależności od stopnia podparcia; Prowadniki o długości 190cm i 315cm; System kompatybilny z cewnikiem 6F; Łatwe użycie systemu w przypadku krętych i zwapniałych naczyń, w tym graftów; | 20
Zadanie 18 - Zestaw cewników diagnostycznych i prowadzących dedykowanych dla dostępu promieniowego oraz mikrocewników
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki diagnostyczne: Zakres średnic 4F, 5F oraz 6F; Zakres długości 65-110cm; Przepływ kontrastu 4-22 ml/sekundę; Cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym o dobrej rotacyjności z atraumatyczną końcówką (dostępny cewnik z bocznymi otworami); Wymagane wszystkie standardowe krzywizny, w tym dla dostępu promieniowego (typu TIG, BLK lub równoważne, do cewnikowania graftów); Duża średnica wewnętrzna (≥0,047” dla 5F); Dostępne cewniki pozwalające wykonać badanie lewej i prawej tętnicy wieńcowej; Odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi; | 2000
2 | Cewniki prowadzące: Cewnik zbrojony o średnicy 4, 5, 6F i długości 100 cm, z miękką, atraumatyczną końcówką, z bardzo dobrym podparciem dla dostępu promieniowego i z bardzo dobrą widocznością w skopii; Wymagane krzywizny dla dostępu promieniowego: IkariLeft, Ikari Right oraz TIG; Duża średnica wewnętrzna min.1,8mm (0,071”) dla 6F oraz min.1,5mm (0,059") dla 5F; Dostępny cewnik o długości 125 cm z krzywizną dedykowaną do tętnic nerkowych z dostępu promieniowego; | 500
3 | Cewniki prowadzące: Cewnik metalowo zbrojony o średnicy 5, 6, 7F i długości 100cm, z miękką, atraumatyczną końcówką; Średnica wewnętrzna ≥0,071” dla 6F i ≥ 0,081” dla 7F Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU; Dostępny cewnik przedłużający 120cm prosty do zabiegów teleskopowych typu „child in mother”; | 20
4 | Mikrocewniki: Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem; Zwężane światło wewnętrzne; Średnica dystalna 0,018”; Średnica proksymalna nie większa 0,021”; Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie); Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu; Elastyczny 13cm segment dystalny; Dostępne długości 130/150cm; | 20
RAZEM
Zadanie 19 - Prowadniki do rekanalizacji CTO, prowadniki specjalne do CTO, prowadniki specjalistyczne do CTO oraz cewniki balonowe ekstremalnie wysokociśnieniowe
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Prowadniki do rekanalizacji CTO: Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej, Średnica 0,014”, Prowadnik wykonany ze stali 316L, Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip, Sztywność końcówki 0,5g i 0,7g, Końcówka cieniująca 3cm (platyna), Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm oraz „J”, Pokrycie hydrofilne na oplocie, Dostępne długości: 190 cm i 300 cm, Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach | 1000
2 | Prowadniki specjalne do CTO: Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej, Średnica 0,014” Prowadnik wykonany ze stali 316L, Dystalna część upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip, Sztywność końcówki: 0.5 g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, Końcówka cieniująca 3cm i 16 cm (platyna) o kształcie prostym (z możliwością kształtowania dystalnych 2 cm0, ‘J’ oraz preshaped, Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem. Dostępne długości: 190 cm i 300 cm, Prowadnik z końcówką taperowaną do 0,010” | 500
3 | Prowadniki specjalistyczne do CTO: Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej, Średnica: 0,014” z końcówką taperowaną do 0,010”, 0,011” i 0,012”, Prowadnik wykonany ze stali 316L, Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu, Sztywności końcówek: 1.7g, 3.0g, 3.5g, 4.5g, Końcówka cieniująca 3cm i 15 cm (platyna), Kształt końcówki: „J” 1 mm, Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm lub 170 cm, Dostępne długości: 190 cm, 300 cm i 330 cm | 30
4 | Cewnik balonowy ekstremalnie wysokociśnieniowy o RBP do 35 atm, o podwójnej konstrukcji, kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, z profilem wejścia ≤0.016”, o średnicy 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm i długości 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic do wyboru przez Zamawiającego, razem z inflatorem o zakresie ciśnień do 40 atm | 30
RAZEM
Zadanie 20 - Mikrocewniki do CTO
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Mikrocewnik, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, zbrojony oplotem z 14 drutów, z taperowanym tipem pokrytym żywicą wolframową (średnica wewnętrzna tipu 0.015”); z szaftem o średnicy zewnętrznej proksymalnej 2,9F i dystalnej 2,1F oraz o średnicy wewnętrznej ≥0.019”, dostępny w długościach 135 cm i 150 cm. Maksymalne ciśnienie 300 psi. | 20
2 | Mikrocewnik dwukanałowy (RX i OTW), kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, z taperowanym szaftem o średnicy proksymalnej 3,2F i dystalnej 2.5/3.3F oraz tip o średnicy 1,5F; dostępny w długości 145cm; Średnica wewnętrzna końcówki 0,016”, średnica wewnętrzna szaftu 0,017” (pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm). | 10
RAZEM
Zadanie 21 - Cewniki balonowe do zmian trudnych i stenty pozwalające skrócić podwójną terapię przeciwpłytkową do 1 miesiąca
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych: Cewnik w systemie rapid exchange, semi compliant, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; Balon wykonany z Nylonu 12; Ciśnienie nominalne 6 atm; RBP 14/12 atm; Profil wejścia 0.41mm dla 1.00-1.50mm; Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm; Długość użytkowa 145 cm; Długość odcinka RX 25 cm; Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu; Kompatybilne z cewnikami 4F; Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie; Długość od 5-40mm (≥6 długości); Średnica od 1,00 do 4,00 mm (≥12 średnic); | 300
2 | Stent wieńcowy, kobaltowo-chromowy L605, uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus), z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, typu „slotted tube”, z dwukonektorowymi połączeniami; Uwalnianie leku abluminalne; Grubość ściany stentu 80µm; Średnice od 2.25 do 4.0mm; Długość od 9 do 38mm (≥9 długości); Możliwość bezpiecznego doprężania stentów o średnicach 2,25-3,0mm do ≥4,3mm oraz 3,5–4,0mm do ≥5,8mm; Ciśnienie nominalne ≥9 atm; RBP 14/16 atm; Wzmocniony szaft OD 0,64mm ID 0,46mm typu hypotube, proksymalny 1,9F, dystalny 2,5F/2,7F; Możliwość skrócenia czasu podawania podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1 miesiąca (informacja zawarta w instrukcji obsługi) | 200
RAZEM
Zadanie 22 - Stentgrafty wieńcowe
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Stentgraft wieńcowy, chromowo–kobaltowy o konstrukcji podwójnej spirali, pokryty pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi ifibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strutów): Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione); Grubość pokrycia 90 µm;Dostępne długości: od 15 do 26 mm;Dostępne średnice: od 2,5 do 5,0 mm;Różne grubości strutów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):0,06mm/60µm/0,0024”dla średnic 2,5-3,0mm; 0,08 mm/80µm/0,0031” dla średnic 3,5-4,0mm; 0,12mm/120µm/0,0047” dla średnic 4,5 i 5,0 mm; Profil przejścia: 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm; Ciśnienie nominalne 7 atm (4.0–5.0 mm), 8 atm (2.5–3.5mm); Ciśnienie RBP: 14 atm (4.5-5.0 mm), 16 atm (2.5–4.0mm); Shaft proksymalny 2.0F, dystalny 2.8F (2,5-3,5mm); 3F (4.0-5.0mm); Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5–4.0 mm) i 6F (4.5–5.0 mm) | 10
Zadanie 23 - Stenty wieńcowe z ultra cienkimi przęsłami
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Stenty chromowo-kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz aktywną powłoką zawierającą biodegradowalny polimer na bazie PLLA, kontrolowanie uwalniający sirolimus; Wymagany przedział średnic 2,25-4,0 mm (≥6 średnic) z shaftem proksymalnym 2.0F, a dystalnym 2.7F (2,25–3,0 mm) i 2.9F ( 3,5-4,0 mm), z możliwością doprężenia do 3,5 mm (2,25–3,0 mm) oraz do 4,5 mm (3,5–4,0 mm), przedział długości 9-40 mm (≥9 długości), grubości przęseł: 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem), 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem); profil przejścia 0,042” (1,08 mm) dla średnicy 3,0 mm (w najszerszym miejscu); ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 16 atm; | 200
Zadanie 24 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Datascope typ: 98XT oraz CS100: 40cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 162 cm do 183 cm 34cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 152 cm do 162 cm 25cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście poniżej 152 cm Sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową; Port do pomiaru ciśnienia; Jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy shaftem cewnika, a balonem);Budowa shaftu typu „co-lumen”, bez metalowego zbrojenia; Markery widoczne w promieniach RTG na obu końcach balonu; Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną; Kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy ≥0,027”; Prowadnik 0,025” pokryty PTFE; Możliwość zamówienia dodatkowych prowadników, dostępnych niezależnie od balonów; Długość robocza cewnika w przedziale 710–730mm; | 20
Zadanie 25 - System do zamykania uszka lewego przedsionka z koszulką sterowalną
CPV – 33184300-6 (sztuczne częsci serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | System do zamykania uszka lewego przedsionka: Zatyczka sercowa z siatki nitynolowej wprowadzana przezskórnie i przezcewnikowo do nieoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka; Mechanizm zamknięcia przez samorozprężenie płatka i dysku urządzenia; Wymagany zakres średnic płatka ≥16-34mm; Wymagany zakres średnic dysku ≥22-41mm; W zakresie średnic płatka mniejszych (16-22mm) wymagana jest dostępność w wielkościach rosnących co 2mm; W zakresie średnic płatka większych (>22mm) wymagana jest dostępność w wielkościach rosnących co 3 mm; Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające kompatybilne z implantami (≤14F); Zestaw zawierającyy prowadnik o zwiększonej sztywności (super stiff) o grubości 0.035” i długości 260 i 300 cm, z końcówka w kształcie ‘J’ o długości 1.5 mm. | 35
2 | Koszulka sterowalna, o średnicy 14F i długości 75 cm, z uchwytem z pierścieniem obrotowym, który umożliwia dwukierunkowe jej odchylanie w zakresie 0-120°, radiocieniująca, z przejściówką do płukania i zastawką hemostatyczną. | 5
RAZEM
Zadanie 26 - System do zamykania uszka lewego przedsionka razem z systemem dostępu
CPV – 33184300-6 (sztuczne częsci serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | System do zamykania uszka lewego przedsionka: Samorozprężalna konstrukcja, jednoczęściowa, wykonana z nitinolu z PET (tetraftalan polietylenu), z aktywnie fiksującymi się ramionami/kotwiczkami w kształcie J w dwóch rzędach; membrana o gęstości 160 mikronów; możliwość repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu; Dostępne rozmiary urządzenia: 20mm, 24mm, 27mm, 31mm i 35 mm; Dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej o średnicy 12F(ID) i 14F (OD); Kompletny zestaw dostępu. | 25
Zadanie 27 - System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz otworu owalnego razem z systemem wprowadzającym i balonem wymiarującym
CPV – 33184300-6 (sztuczne częsci serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zest. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej: Samocentralizacja okludera w ubytku; Zakres części środkowej okludera do zamykania ubytków 4-40mm; W zakresie średnic mniejszych (4-20mm) wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1mm; W zakresie średnic większych (>22mm) wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej o 2 mm; Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego; Możliwość wprowadzenia największego okludera (dla średnic 38-40 mm) przez koszulki wprowadzające o wielkości≤12F; Zestaw zawierający odpowiedni prowadnik o zwiększonej sztywności, koszulkę, balon umożliwiający pomiar wielkości ubytku i okluder. | 10
2 | System do zamykania przetrwałego otworu owalnego: Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej);Wymagany zakres okluderów o średnicach dysku prawostronnego ≥18-35 mm; Wymagana możliwość wprowadzenia implantów o średnicach dysku prawostronnego 18-25 mm przez koszulki dostarczające o wielkości ≤8F (dla implantów większych przez koszulki ≤9F);Zestaw zawierający odpowiedni prowadnik o zwiększonej sztywności, koszulkę i okluder. | 50
3 | System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzykomorowej: Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 24 mm, rosnącej co 2 mm. System wprowadzający kompatybilny z okluderami. Możliwość wprowadzenia okluderów o średnicach 4-10 mm przez zestaw o średnicy 6F, 12 mm – zestaw 7F, 14-16 mm – zestaw 8F, 18 mm – zestaw 9F, 20-24 mm – zestaw 10F. Zestaw zawierający odpowiedni prowadnik o zwiększonej sztywności, koszulkę i okluder. | 3
4 | Zestaw do zamykania przecieków okołozastawkowych: Zbudowany z nitinolowej samorozprężalnej plecionki, premontowany z systemem wprowadzającym. Wkrętowy mechanizm łączący. Zakres średnic od 4 do 14 mm. Urządzenie posiada platynowy marker na brzegu dłuższej osi lobu dystalnego. Średnica cewnika wprowadzającego 6-9F (0,070’’-0,100’’). Maksymalna długość cewnika wprowadzającego 120cm | 10
5 | Zestaw do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych: Dwa rodzaje okluderów: o typie korka oraz typu dwudyskowego, umożliwiające zamknięcie przewodów tętniczych różnych typów (np. lejkowatych, tubularnych, typu „okienko”); Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych o średnicy 2,5-14 mm, kompatybilne z koszulkami wprowadzającymi o średnicy 4–6F Zestaw zawierający okluder, koszulkę, prowadnik. | 10
RAZEM
Zadanie 28 - Okludery dodatkowe, do zamykania przetrwałego otworu owalnego i do powiększenia mikrokrążenia mięśnia sercowego
CPV – 33184300-6 (sztuczne częsci serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego: Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionychz nitynolu; Rozmiary: 18mm (dla koszulki 7F), 25mm (dla koszulki 9F), 30mm (dla koszulki 9F), 35mm (dla koszulki 11F); System odczepiania w formie kleszczy; System doprowadzający zakończony kulką, do której montowany jest okluder, zapewniający swobodną jego rotację w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie kąta ≥50 stopni pomiędzy okluderem, a systemem wprowadzającym. | 10
2 | System dla pacjentów z oporną na leczenie dusznicę bolesną, składający się z okludera wykonanego z pozbawionej łączeń walcowatej siatki ze stali chirurgicznej 316L, zamontowanego na cewniku balonowym wykonanym z pebaxu, z obrotową zastawką hemostatyczną w rozmiarze 9F; Nominalna średnica zewnętrzna okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku ≤2,45 mm; Ciśnienie nominalne ≥4 atm, ciśnienie rozrywające ≥6 atm; System z trzema markerami. | 3
RAZEM
Zadanie 29 - Prowadniki i cewniki do aterektomii rotacyjnej
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnik do aterektomii rotacyjnej: Długość 330 cm; Średnica 0.009”; Dostępne ≥2 sztywności prowadnika; Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości ≥2cm; | 40
2 | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem: Zakres wymaganych średnic wierteł: 1,25–2,50mm (≥6 rozmiarów);Długość cewnika 135cm; | 40
RAZEM
Zadanie 30 - Cewniki balonowe do walwuloplastyki aortalnej
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej: Balony nisko i wysokociśnieniowe (do wyboru przez Zamawiającego); Balon wykonany z poliamidu 12 (PA 12);Akceptujące prowadniki 0,035”;Długość cewnika ≥100 cm;Średnica w zakresie 18-30 mm;Długość balonu w zakresie 4-6 cm;Podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną do 8%; | 30
Zadanie 31 - Pętle do usuwania ciał obcych
CPV – 33123220-6 - Urządzenia do kardioangiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Pętla do usuwania ciał obcych: Długość 120 cm; Zakres średnic 6-45 mm; | 12
2 | Pętla do usuwania ciał obcych: Długość 175 cm; Zakres średnic 2-8 mm; | 4
RAZEM
Zadanie 32 - Okładziny chłodzące umożliwiające prowadzenie hipotermii terapeutycznej
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Okładziny chłodzące: Kompatybilne z posiadaną konsolą Arctic Sun Medivance w co najmniej 3 rozmiarach (małe, średnie, duże), do wyboru przez Zamawiającego | 10
Zadanie 33 - Cewnik balonowy tnący do zabiegów wieńcowych
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy tnący z liczbą aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00–3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50–4.00mm, z zakresem dostępnych średnic 2.00-4.00mm (≥9 różnych średnic) i zakresem długości 6-15mm (6, 10, 15 mm); ciśnienie nominalne 6atm, RBP 12atm; profil przejścia≤0.017” dla wszystkich rozmiarów | 10
Zadanie 34 - Zestaw do aterektomii metodą litotrypsji wraz z dzierżawą kompatybilnego generatora i kabla łączącego
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy dedykowany do zabiegów wieńcowych, z 2 emiterami wewnątrz balonu, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'' i koszulką 5F, o średnicy 2,5-4 mm i długości 12 mm; długość robocza 138 cm; | 35
2 | Cewnik balonowy dedykowany do zabiegów obwodowych, z ≥4 emiterami wewnątrz balonu, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'' i koszulką 5, 6 i 7F, o długości 40 i 60 mm, oraz średnicy 2,5-4,0 mm (dla długości 40 mm) i 3,5-8,0 mm (dla długości 60 mm); do wyboru przez Zamawiającego | 5
RAZEM
DZIERŻAWA KABLA ORAZ GENERATORA
L.p. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Okres dzierżawy (miesiące) | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa kabla oraz generatora |  |  | 12
RAZEM
Łączna wartość oferty w zadaniu 34 (dostawa + dzierżawa): Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł
Zadanie 35 - System neuroprotekcji oraz prowadniki stosowane podczas zabiegów strukturalnych
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | System neuroprotekcji z dwoma filtrami poliuretanowymi o długości ≥4,5 cm (dystalny), ≥4,0 cm (proksymalny) i wielkości oczek ≤140 µm, z zestawem wprowadzającym o średnicy 6F, o długości robocznej ≥95 cm (długość całkowita ~150 cm), kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; system musi zabezpieczać naczynie o średnicy nawet 10,0mm (dla filtra dystalnego) i 15,0mm (dla filtra proksymalnego); | 10
2 | Prowadnik typu Pigtail z fabrycznie zakrzywioną końcówką o grubości 0.035” i długości 275 cm; dostępny w trzech rozmiarach krzywizny: extrasmall, small, large | 20
3 | Prowadnik typu Amplatz o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE, o grubości 0,035”oraz 0,038” i długości 75/145/180/260 cm; końcówka kształtowalna o długości 3cm, kształt prosty i J-tip (3mm); | 25
RAZEM
Zadanie 36 - System do aterektomii orbitalnej
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | System do aterektomii orbitalnej składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej; średnica korony 1,25 mm, długość cewnika 135±8cm. Sterowanie systemu za pomocą platformy sterującej. | 10
2 | Prowadnik do aterektomii orbitalnej, nitinolowy, o średnicy proksymalnej 0,012'' i dystalnej 0,014'', oplot platynowo-wolframowy, długość prowadnika min. 325cm, tip load 1,0g, flex tip. Prowadnik współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej | 10
3 | Lubrykant do aterektomii orbitalnej. | 10
RAZEM
Zadanie 37 - System do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | System do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej - system jednorazowy, składający się z koszulki sterowalnej i sytemu wprowadzającego klipy, w co najmniej dwóch różnych rozmiarach (do wyboru przez Zamawiającego) | 15
Zadanie 38 - Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego, o długości roboczej 150cm i długości części wspierającej 25cm, o średnicy 5-8F (≥5 rozmiarów) i średnicy wewnętrznej odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F. Znaczniki cieniujące (2mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx) oraz znaczniki pozycjonujące (95cm i 105 cm od dystalnego końca cewnika). Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez powłoki hydrofilnej. | 100
Zadanie 39 - Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel razem z oprzyrządowaniem do leczenia restenozy w stencie
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy uwalniający Paklitaksel (3 mcg/mm2 balonu – nośnik leku w postaci soli amonowej), kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, typ RX. Długość cewnika 140 cm; średnica balonu 2-4 mm (≥7 rozmiarów); długość balonu 15-30 mm (≥4 rozmiary). RBP 16 bar (14 bar dla 4,0 x20 i większych); | 30
2 | Cewnik diagnostyczny o średnicy 4 F, 5 F, 6F z dużym światłem wewnętrznym (4F≥1.05mm; 5F≥1.15mm; 6F≥1.40mm), o wytrzymałości do 1200 psi. Wymagane krzywizny: JR,JL,TIG, PIG, PIG145,PIG 155 | 500
3 | Strzykawka wysokociśnieniowa z rękojeścią pistoletową o pojemności 20 ml i wytrzymałości 30 atm | 100
4 | Opaska promieniowa typ zegarkowy lub zapinana na rzep z balonikami w 3 rozmiarach | 1500
5 | Koszulka zbrojona, sterowalna, o jednokierunkowym przygięciu końcówki o 180 stopni, wyposażona w marker dystalny zapewniający widoczność w skopii; rozmiar koszulki ≥13,5F, długość koszulki ≥70 cm; krzywizna ≥38 mm. | 5
RAZEM
Zadanie 40 - Pompa wspomagająca pracę lewej komory serca wraz z dzierżawą jednostek sterujących
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne), słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca z optycznym czujnikiem ciśnienia, z dzierżawą jednostek sterujących pompami i ich obowiązkowym przeglądem; wydajność: ≥4,2 L na minutę; średnica szaftu ≤ 9F; średnica pompy ≤14F; kompatybilna z koszulką 14F; koszulka 14F typu „peel – away” w zestawie; kompatybilność z prowadnikiem 0,018” ; zdalny dostęp do pracy pompy; Pompa razem z mobilną podstawą. | 22
RAZEM
DZIERŻAWA JEDNOSTEK STERUJĄCYCH
L.p. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Okres dzierżawy (miesiące) | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa jednostek sterujących pompami (jednorazowa), z pełnym, rocznym kontraktem serwisowym |  |  | 12
RAZEM
Łączna wartość oferty w zadaniu 40 (dostawa + dzierżawa): Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł
Zadanie 41 - Prowadnik diagnostyczny
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnik diagnostyczny pokryty teflonem, z różnymi rodzajami końcówek (proste lub „J”), o grubości :0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” i długości: 150; 200 i 260 cm; do wyboru przez Zamawiającego. Dla najczęściej stosowanej grubości 0,035” również dostępne długości: 75, 100, 150, 180, 200, 260, 400 i 480 cm | 20
Zadanie 42 - Cewniki balonowe klasyczne typu semi-compliant i non-compliant oraz cewniki balonowe uwalniające lek
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy semi-compliant: Zbudowany z polimeru semikrystalicznego, o długości 6-30mm (≥6 długości) i średnicy 1,25- 4,0mm (≥7 średnic); Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm; RBP: 14 atm Shaft proksymalny: 2.0F (hydrofobowy), Shaft dystalny: 2.6F (dla średnicy≤2,0 mm), 2.7F ((dla średnicy 2,5-3,5 mm), 2.9F (dla średnicy≥4,0 mm), z markerem platynowo–irydowym; Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F; Pokrycie od końca balonu do ujścia prowadnika – hydrofilne; | 100
2 | Cewnik balonowy non-compliant: Zbudowany z polimeru semikrystalicznego, o długości 8-30mm (≥5 długości) i średnicy 2,0-5,0mm (≥ 10 średnic); Długość systemu dostarczania 145 cm Ciśnienie nominalne (NP): 14 atm; RBP: 18 atm; ciśnienie MBP (dla średnicy 3,0mm): 30 atm; Crossing profile: 0,023” dla cewnika 3,0 mm; Shaft proksymalny: 2.0F (hydrofobowy), Shaft dystalny: 2.6F (dla średnicy≤3,75 mm), 2.7F (dla średnicy ≥4,0 mm), kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F; Dwa markery na końcach balonu; Pokrycie shaftu hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika, Pokrycie hydrofobowe na balonie i końcówce. | 150
3 | Cewnik balonowy uwalniający lek: Cewnik z polimeru semikrystalicznego typu semi-compliant, uwalniający paclitaxel (3 mcg/mm2), z udokumentowanym utrzymywaniem się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni; o długości 10-30mm (≥5 długości) i średnicy 2,0-4,0mm (≥5 średnic); Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm, Ciśnienie RBP: ≥12 atm; Crossing profile: 0,845 mm (0,033”) dla cewnika 3,0 mm; Shaft proksymalny: 2.0F, Shaft dystalny: 2.5F (dla średnicy≤3,5 mm), 2.6F (dla średnicy 4,0 mm), kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F; Dwa markery na każdym z końców balonu; | 30
RAZEM
Zadanie 43 - Cewniki i mikrocewniki wykorzystywane podczas zabiegów trudnych/złożonych
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany Rx dla cewnika prowadzącego, o średnicy wewnętrznej: 5F-0,041”, 6F-0,056”, 7F–0,062”, 8F-0,071”, kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F, o długości użytkowej 150 cm (długość odcinka szybkiej wymiany 25 cm); Końcówka cewnika (będąca także markerem) o długości 1,3 mm; 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone 95 cm i 105 cm od dystalnej końcówki; | 10
2 | Mikrocewnik zbrojony, 2-kanałowy w systemie OTW (przez całą długość cewnika), o długości użytkowej 140 cm, (stylet długości 135 cm), o średnicy wewnętrznej 0,016” (0,40 mm), kompatybilny z cewnikiem 5F i prowadnikami 0,014”, profil wejścia 1,5F (0,50 mm); Długość końcówki dystalnej 6 mm, 3 ujścia prowadnika w dystalnym końcu mikrocewnika w odległości 8 mm i 12 mm od końcówki (widoczne w skopii); hydrofilna dystalna powłoka zewnętrzna, 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone 95 cm i 105 cm od dystalnej końcówki; | 10
3 | Mikrocewnik podwójnie zbrojony, 1-kanałowy w systemie OTW do interwencji typu CTO antegrade i retrograde; o długości 135 i 155 cm; Sekcja dystalna o długości 1,5 cm i średnicy szaftu 2,0F; średnica zewnętrzna szaftu proksymalnego 3,0F; średnica wewnętrzna shaftu proksymalnego 0,52 mm; średnica wewnętrzna cewnika w części dystalnej: 0,45 mm; Końcówka taperowana o długości 7mm i średnicy zewnętrznej 0,58 mm (0,023”, 1,7F), kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (1,42 mm) i z prowadnikiem 0,014”; 2 pozycjonujące markery wyjściowe umieszczone 95 cm i 105 cm od dystalnej końcówki i zintegrowany torquer na korpusie cewnika; | 10
4 | Cewnik aspiracyjny (ze strzykawką aspiracyjną 60 ml i 2 filtrami na skrzepliny) o długości 145 cm, średnicy zewnętrznej w odcinku dystalnym/ środkowym/proksymalnym: 0,067”/ 0,067”/ 0,051”, z wewnętrznym polem powierzchni w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym: 0,93 mm2/ 0,83 mm2/ 0,95 mm2, ze światłem aspiracyjnym o średnicy 0,043” (dla cewnika 6F); Prędkość ekstrakcji wody 1,6 ml/s; Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki; | 100
RAZEM
Zadanie 44 - Cewniki i mikrocewniki dodatkowe
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego, zbrojony spiralnie, o długości roboczej 150cm i długości części wspierającej 25cm (długość rynny wprowadzającej typu half pipe 17cm + 2cm zagięte przed wejściem do wlotu Rx). Dostępne średnice: 5-8F (≥5 średnic); średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F. Znaczniki cieniujące: 2mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx; Znaczniki pozycjonujące 95cm (pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od dystalnego końca cewnika. | 100
2 | Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu, zbrojony wielopłaszczowo w sposób pleciony, o długości 130 i 150 cm. Średnice: proksymalna wewnętrzna 0,021”, dystalna wewnętrzna 0,017”, dystalna zewnętrzna 0,024”. Dystalne 40 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym. | 10
3 | Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu, zbrojony spiralnie, o długości 130 i 150 cm. Średnice: proksymalna wewnętrzna 0,018”, dystalna wewnętrzna 0,017”, dystalna zewnętrzna 0,031”. Dostępne są końcówki zagięte pod kątami: 45°, 90°, 120° ze spiralnie nawiniętym drutem platynowo-wolframowym. Dystalne 80 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym. | 10
4 | Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu, wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu, o budowie pięciowarstwowej, ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym, podwójnym zbrojeniem, o długości 135 i 150cm, kompatybilny z cewnikami ≥5F. Dostępne cztery wersje: standardowa taperowana, spiralna z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika, gwintowana ze złotą końcówką i spiralą oraz wersja niskoprofilowa. Końcówka taperowana, shaft 2,6F dystalnie dla wersji standardowej, 2,9F dystalnie dla spiralnej i gwintowanej oraz 2,2F dla niskoprofilowej. Pokrycie hydrofilne 60 cm. | 5
RAZEM
Zadanie 45 - Miernik głębokości nakłucia tętnicy z urządzeniem do jej zamykania
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Miernik głębokości nakłucia tętnicy, w rozmiarach 8 i 14F, z profilowaną końcówką dla prowadnika 0.035”. | 5
2 | Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej: 14F dla urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F; 18F dla urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15-18F. Hemostaza osiągalna za pomocą opatrunku „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji procesu koagulacji dzięki obecności kolagenu. Blokada zamykająca zawierająca wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. Wszystkie elementy blokady zamykającej połączone na trwale niewchłanialnym szwem. Czas wchłaniania polimeru ≤12 miesięcy. | 5
RAZEM
Zadanie 46 - Cewniki balonowe dodatkowe
CPV – 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy semi-compliant, z pebaxu, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, o długości użytkowej 140cm, średnicy 1,0-4,0 mm (≥12 średnic) i długości 5,0-30,0mm (≥7 długości); Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 16 atm dla 1,0-1,5mm, 14 atm dla 1,75-4,0mm; Profil 0,0216" (dla 1,0mm) i 0,031" (dla 3,0mm). Shaft proksymalny 1,9F dla 1,0-1,5mm, 2,0F dla 1,75-4,0mm; dystalny 2,36F/2,55F/2,7F; światło hydrofobowe, pokrycie hydrofilne od końcówki dystalnej do wyjścia dla prowadnika. | 100
2 | Cewnik balonowy non-compliant, z nylonu, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, o długości użytkowej 140cm, średnicy 1,75-5,0 (≥12 średnic) I długości 8-18mm (≥5 długości); Ciśnienie nominalne 12 atm, RBP 20 atm dla średnic 1,75-4,0mm, 18 atm dla średnic 4,5-5,0 mm, MBP ≥30 atm; Profil 0.0336” (dla 3,0mm). Shaft proksymalny 2,0F, dystalny 2,36F (dla średnic 1,75-2,0mm), 2,55F (dla 2,25-3,5mm) i 2,6F (dla 3,75-5,0mm); światło hydrofobowe, pokrycie hydrofilne od końcówki dystalnej do wyjścia dla prowadnika. | 100
RAZEM