## Arkusz1
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
| ZP-381-12/2024 | Załącznik nr …........ do umowy
Zestawienie parametrów technicznych
L.p. | Specyfikacja wymagań | Parametr wymagany | Wartość oferowana
Parametry i wymagania ogólne
1 | Licencja umożliwiająca użytkownie systemu w min. trzech pracowniach diagnostycznych w okresie minimum 18 miesięcy | Tak
2 | W ramach i w czasie obowiązywania udzielonej licencji, zapewnienie niezbędnej do działania systemu infrastruktury i mocy obliczeniowej w zewnętrznym centrum danych | Tak
3 | Aktualizacje systemu i gwarancja producenta przez cały okres trwania umowy licencyjnej | Tak
4 | System zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiada oznakowanie znakiem CE lub równoważne oraz deklaracje producenta w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy MDD 93/42/EWG lub równoważne dla wyrobu medycznego co najmniej klasy I oraz został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny co najmniej klasy I | Tak
5 | Wymagane dostarczenie i instalacja lokalnego serwera umożliwiającego stworzenie lokalnego archiwum oraz wymianę danych z urządzeniami diagnostycznymi za pośrednictwem protokołów HL7 i DICOM | Tak
6 | Możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości przez lokalny serwer archiwizujacy (rozbudowa o macierz nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) | Tak
7 | Możliwość podłączenie minimum 20 urządzeń diagnostycznych do systemu z obsługą DICOM w tym worklist. Licencje DICOM i worklist leżących po stronie urządzeń diagnostycznych zapewnia Zamawiający. | Tak
8 | Brak limitu liczby użytkowników systemu w pracowni radiologii i diagnostyki obrazowej (m.in. technik elektroradiologii, lekarz radiolog, rezydent radiologii, rejestratorka) | Tak
9 | Możliwość równoczasowej obsługi minimum 50 użytkowników systemu spoza pracowni radiologii i diagnostyki obrazowej z dostępem zdalnym do wyników - tylko do odczytu (np. lekarz kierujący w obrębie podmiotu) | Tak
10 | W okresie obowiązywania licencji zapewnione centralne archiwum danych niezależnie od lokalnego archiwum, w tym niezbędnej infrastruktury IT w zewnętrznym centrum danych (m.in. serwery, osprzęt sieciowy, pamięć masowa) | Tak
11 | Dane przechowywane w zewnętrznym centrum danych na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z wymaganiami RODO | Tak
12 | Po wygaśnieciu licencji możliwość archiwizacji i migracji danych z centralnego archiwum danych na lokalne zasoby
13 | Możliwość elastycznego zwiększania pojemności centralnego archiwum danych obrazowych w zewnętrznym centrum danych do nieograniczonej wielkości (rozbudowa ponad pojemność archiwum centralnego przewidzianą w ramach licencji) | Tak
14 | Zapewniona możliwość dostępu do danych obrazowych on-line oraz rejestracji i opisu badań nawet w przypadku awarii lokalnego serwera archiwizujacego | Tak
15 | Brak limitu węzłów DICOM z dostępem do danych obrazowych z możliwością podłączenia stacji diagnostycznych do archiwum centralnego jak i lokalnego | Tak
16 | Wszystkie oferowane moduły tego samego producenta | Tak
17 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak
18 | System obsługiwany w całości przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatków do przeglądarek | Tak
19 | Oprogramowanie kompatybilne z najnowszą wersją przeglądarek min. Chrome, Firefox na komputerach z aktualnym systemem MacOS i Windows | Tak
20 | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze z dostępem do internetu z zapewnieniem szyfrowania HTTPS | Tak
21 | Administracja systemem
22 | Możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego w systemie z wyszczególnieniem komórek organizacyjnych i ich kodów resortowych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej | Tak
23 | Możliwość umieszczenia danych identyfikujacych podmiot leczniczy na ekranie logowania w tym min. nazwy i logo podmiotu leczniczego | Tak
24 | Zarządzanie użytkownikami i przypisywanie ról | Tak
25 | Zarządzanie widocznością badań dla poszczególnych ról użytkowników | Tak
26 | Zarządzanie regułami walidacji danych w zleceniu w zależności od zdefiniowanego płatnika, pracowni wykonujących jak i statusu zlecenia z możliwościa wymuszenia na użytkowniku wyboru co najmniej: - funkcji personelu biorącego udział w procedurze - danych dotyczących płatnika - rozpoznania na skierowaniu - lekarza kierującego na badanie - jednostki kierującej na badanie - daty skierowania - dokumentów stanowiących załącznik do zlecenia | Tak
27 | Automatyzacja obiegów pracy (workflow) minimum z możliwością zapalnowania automatycznej zmiany statusu zlecenia w zależnosci od: - nazwy procedury - priorytetu procedury - modalności procedury (np.. TK,MR,USG) - pracowni wykonującej badanie | Tak
28 | Zarządzanie słownikami | Tak
29 | Integracja ze słownikiem RPWDL (P2) | Tak
30 | Wymiana notatek pomiędzy modułami systemu | Tak
31 | Logowanie wykonanych operacji przez użytkownika systemu (dostęp do takich danych dla wybranych stanowisk - uprawnień) | Tak
32 | Wymiana danych z systemem P1 | Tak
33 | Przesyłanie danych za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS | Tak
34 | Bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem
35 | Mechanizmy kontroli dostępu oparte o role użytkownika - Role-Based Authorization Control (RBAC) | Tak
36 | Funkcjonalności wspólnego logowania (Single Sign-On, SSO) do wszystkich modułów Systemu | Tak
37 | Możliwość integracji z LDAP / ActiveDirectory | Tak
38 | Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (2-Factor Authentication, 2FA) | Podać
39 | Zarządzanie przez użytkowników własnym profilem z możliwością minimum zmiany hasła i włączenia logowania dwuskładnikowego | Tak
40 | Możliwość określania polityk złożoności i czasu obowiązywania haseł, funkcjonalność wymuszania zmiany hasła co określony interwał czasu | Tak
41 | Możliwość konfiguracji automatycznego zablokowania konta po określonej ilości nieudanych prób zalogowania | Tak
42 | Możliwość zresetowania hasła przez użytkownika z użyciem zweryfikowanego adresu email oraz możliwość zmiany hasła przez użytkownika | Tak
43 | Wbudowany mechanizm wymuszenia weryfikacji podanego przez użytkownika adresu e-mail pozwalający na sprawdzenie istnienia konta e-mail przez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres
44 | Możliwość podglądu aktywnych sesji przez użytkownika z możliwością indywidualnego zakończenia sesji otwartych na innych stanowiskach komputerowych
45 | Możliwość podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników i zdalnego wylogowania użytkowników przez administratora
46 | Możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia aktywności konta | Podać
47 | Możliwość przypisania uprawnień i ról użytkownikom w zakresie dostępu do akcji workflow oraz poszczególnych modułów systemu w tym min. modułu rejestracji, opisu, terminarza, PACS, modułu raportów, modułu rozliczeń z NFZ | Tak
48 | Zintegrowany z systemem serwer VPN umożliwijający wygenerowanie każdemu z użytkowinków indywidualnego VPN celem bezpiecznego dostępu do obrazów przez DICOM C-MOVE, C-GET, WADO url z możliwością pobierania danych DICOM wprost z centrum danych na stanowiskach opisowych użytkowników końcowych z systemami MacOS i/lub Windows
49 | Możliwość zadeklarowania maksymalnego czasu trwania sesji użytkownika w przypadku jego bezczynności | Tak
50 | Moduł rejestracji
51 | Rejestracja pacjentów | Tak
52 | Rejestracja dwóch lub więcej procedur u jednego pacjenta | Tak
53 | Skanowanie dokumentów | Tak
54 | Rejestracja pacjentów na podstawie zewnętrznych skierowań HL7 oraz możliwość tworzenia rekordów pacjentów w oparciu o otrzymane pliki DICOM | Tak
55 | Obsługa standardu HL7 CDA PIK z możliwością podglądu załaczonej do zlecenia HL7 elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w zakresie opublikowanych przez CSIOZ szablonów dokumentów | Tak
56 | Możliwość wczytywania plików HL7 CDA PIK bezposrednio do systemu i ich wizualizacji | Tak
57 | Zarządzanie widocznością jednostek (pracowni) podmiotu dla uzytkowników (możliwość ograniiczenia dostępu użytkownikom tylko do zleceń z wybranych pracowni) | Tak
58 | Zarządzanie rodzajami płatników (ubezpieczenie publiczne, umowy komercyjne, pacjent) | Tak
59 | Zarządzanie procedurami radiologicznymi i rozliczeniowymi | Tak
60 | Wprowadzanie informacji o wadze i wzroście pacjenta wraz z automatycznym wyliczenieim BMI | Tak
61 | Wprowadzanie informacji o poziiomie kreatyniny, glukozy, TSH z możliwością automatycznego wyliczenia GFR i prezentacji iinformacji o wydolności nerek (dla badań kontrastowych) | Tak
62 | Wprowadzanie informacji o ekspozycjach w przypadku badań RTG/TK z możliwością wprowadzenia minimum: - liczby ekspozycji, - dla RTG: DAP, mAs, kV, - dla TK: CTDI, DLP, rozmiaru użytego fantomu dla CTDI, SSDE, średniego mAs, - uwag dotyczących ekspozycji | Tak
63 | Nagrywanie badań na nośniki CD/DVD: | Tak
64 | a) możliwość zdalnego zlecania nagrań CD/DVD na duplikatorach w różnych lokalizacjach | Tak
65 | b) nagrywanie płyt CD/DVD na duplikatorach | Tak
66 | c) nagrywanie płyt CD/DVD na lokalnym komputerze | Tak
67 | Obsługa urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka, czytnik kart) w systemach MacOS i Windows | Tak
68 | Obsługa przynajmniej 100 pracowni w jednym module rejestracji | Tak
69 | Możliwość zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami przez lokalnych managerów pracowni | Tak
70 | Możliwość zarządzania ustawieniami modułu rejestracji (regułami walidacji, danymi pracowni) przez lokalnych managerów pracowni w zakresie dotyczącym wydzielonych pracowni | Tak
71 | Możliwość dostosowywania wyglądu i złożoności formularza rejestracji w zależności od pracowni wykonującej badania | Tak
72 | Zarządzanie automatycznymi regułami obiegu informacji (workflow) w module rejestracji (np. opisane badania USG oznaczaj jako wydane). | Tak
73 | Możliwość określenia priorytetu opisu niezależnie od priorytetu wykonania badania | Tak
74 | Możliwość tworzenia zleceń w oparciu o: | Tak
75 | - dane pochodzące z API integracyjnego HL7 | Tak
76 | - dane z nagłówków DICOM pochodzące z badań przesłanych do systemu PACS | Tak
77 | - dane z e-skierowania uzyskane z systemu P1 | Tak
78 | - dane ręcznie wprowadzone przez użytkownika końcowego | Tak
79 | Możliwość tworzenia zleceń zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących m.in. dokumentacji medycznej oraz w zakresie umożliwiającym rozliczenie zlecenia: | Tak
80 | a) oznaczenie podmiotu kierującego | Tak
81 | b) oznaczenie pacjenta; | Tak
82 | c) oznaczenie podmiotu i rodzaju przedsiębiorstwa w którym wykonywane jest badanie; | Tak
83 | d) rozpoznanie ICD10; | Tak
84 | e) rodzaj i zakres anatomiczny procedury badania; | Tak
85 | f) powiązane informacje oraz dane dodatkowe niezbędne do przeprowadzenia badania, w tym minimum: dokumentację medyczną, skany dokumentacji, wyniki badań dodatkowych, medyczne dane obrazowe DICOM, inna dokumentacja obrazowa, pliki multimedialne | Tak
86 | g) datę wystawienia zlecenia; | Tak
87 | h) oznaczenie priorytetu wykonania zlecenia; | Tak
88 | i) oznaczenie płatnika (niezależnie od oznaczenia podmiotu kierującego na badanie); | Tak
89 | j) oznaczenie jednej lub więcej umownych procedur rozliczeniowych związanych z procedurą badania | Tak
90 | k) oznaczenie osoby zlecającej badanie; | Tak
91 | Możliwość wprowadzenia oznaczenia podmiotu zlecającego badanie (wystawiającego zlecenie / skierowanie): | Tak
92 | a) nazwę podmiotu, | Tak
93 | b) kody podmiotu | Tak
94 | c) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, | Tak
95 | d) nazwę jednostki organizacyjnej | Tak
96 | e) nazwę komórki organizacyjnej podmiotu, która zleca konsultację | Tak
97 | f) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych | Tak
98 | g) adres korespondencyjny komórki organizacyjnej podmiotu | Tak
99 | h) dane kontaktowe podmiotu, w tym min. numer telefonu, e-mail | Tak
100 | Możliwość wprowadzenia oznaczenia pacjenta, którego dotyczy zlecenie: | Tak
101 | a) nazwisko i imię | Tak
102 | b) datę urodzenia, | Tak
103 | c) oznaczenie płci, | Tak
104 | d) adres miejsca zamieszkania, w tym min. ulicę i dom, kod pocztowy, miasto, kraj | Tak
105 | e) obywatelstwo | Tak
106 | f) numer identyfikacyjny pacjenta | Tak
107 | g) w przypadku noworodka - numer identyfikacyjny matki, | Tak
108 | h) w przypadku osób, które nie mają nadanego państwowego numeru identyfikacyjnego, inny, unikalny systemowo numer identyfikacyjny | Tak
109 | i) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym minimum możliwość wyboru spośród: dowód osobisty, paszport | Tak
110 | j) możliwość dodawania, usuwania i edycji jednego lub więcej powiązanych osób, w tym przedstawicieli ustawowych z uwzględnieniem minimum: imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego oraz adresu zamieszkania każdej z osób powiązanych | Tak
111 | k) dane kontaktowe, w tym min.: telefon, adres e-mail | Tak
112 | l) możliwość zdefiniowania innego niż kontaktowy numeru telefonu do powiadomień SMS | Tak
113 | Możliwość określenia dokumentów uprawniających do świadczeń | Tak
114 | Możliwość oznaczenia osoby kierującej na badanie diagnostyczne w zakresie: | Tak
115 | a) nazwisko i imię, | Tak
116 | b) tytuł zawodowy, | Tak
117 | c) uzyskane specjalizacje, | Tak
118 | d) numer prawa wykonywania zawodu | Tak
119 | Wyszukiwarka systemowa umożliwiająca w jednym polu wyszukiwanie kontekstowe z uwzględnieniem różnych wag i istotności poszczególnych danych zleceń konsultacji, w tym minimum: państwowego numeru identyfikacyjnego, nazwiska i imienia pacjenta, innego numeru identyfikacyjnego pacjenta, imienia i nazwiska lekarza opisujacego, numeru zlecenia, modalności, procedury | Tak
120 | W oparciu o wbudowane narzędzie możliwość samodzielnego definiowania słowników: | Tak
121 | - słowników procedur | Tak
122 | - słowników płatników | Tak
123 | - umów o świadczenie usług | Tak
124 | - personelu | Tak
125 | - funkcji personelu | Tak
126 | - specjalizacji | Tak
127 | - trybu rejestracji | Tak
128 | - kanałów rejestracji (np.. Call center, e-rejestracja, osobiście itp..) | Tak
129 | - materiałów
130 | - rodzajów załaczników i dokumentów | Tak
131 | - priorytetów wykonania zleceń | Tak
132 | Możliwość zdefiniowania własnych słowników procedur radiologicznych, grupowania i filtrowania procedur w oparciu o tagi słowne (jeden lub więcej) i regiony anatomiczne (jeden lub więcej) | Tak
133 | Anatomiczny komponent wyboru procedur radiologicznych (z graficznym odwzorowaniem i filtrowaniem okolic anatomicznych) | Tak
134 | Możliwość samodzielnego utworzenia relacji i ograniczania wyświetlania procedur radiologicznych w trakcie rejestracji do przypisanych komórek organizacyjnych i płatników (umów) (relacja płatnik - procedura i/lub rodzaj płatnika - procedura) | Tak
135 | Podstawowy komponent wyboru procedury radiologicznej z możliwością wyszukiwania procedur w oparciu o tagi, modalność, fragment nazwy procedury | Tak
136 | W systemie MacOS (11.0 lub wyższy) i Windows 10 zapewniona możliwość skanowania i dołączania plików: skierowań, dokumentacji papierowej oraz plików multimedialnych i zapisywanie ich w powiazaniu ze zleceniem konsultacji z zapewnieniem możliwości ich podglądu oraz przesyłania do lekarzy opisujacych | Tak
137 | Podgląd zeskanowanych bądź dołączonych dokumentów min. JPG, PNG, TIFF, PDF, wielostronicowy PDF z możliwością ich obracania, przerzucania w pionie i/lub poziomie, powiększania, przesuwania i przewijania w przypadku wielostronicowych dokumentów | Tak
138 | Możliwość załączania do badań filmów w formatach MP4, MOV, MPEG | Tak
139 | Możliwość wgrywania danych obrazowych z nośników CD/DVD, USB do systemu z użyciem przeglądarki internetowej z możliwością powiązania ich z badaniem i pacjentem | Tak
140 | W trakcie rejestracji walidacja poprawności numeru identyfikacyjnego pacjenta oraz zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z już istniejącym w systemie numerem identyfikacyjnym | Tak
141 | Automatycznie uzupełnianie: płci i daty urodzenia pacjenta na podstawie numeru identyfikacyjnego, jeśli taka informacja jest w nim zawarta | Tak
142 | Możliwość oznaczenia płatnika konsultacji i konfiguracji listy umów podwykonawstwa z oznaczeniem minimum: numeru umowy, identyfikatora przedsiębiorstwa, NIP płatnika i nazwy płatnika | Tak
143 | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem wbudowanego słownika lekarzy zlecających | Tak
144 | Możliwość dodawania i edycji słownika lekarzy zlecających, wyszukiwania lekarzy zlecających podczas wprowadzania wg. fragmentu nazwy, fragmentu numeru PWZ | Tak
145 | Wbudowany pełny słownik jednostek zlecających (podmiotów leczniczych) na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych podmiotów i komórek organizacyjnych | Tak
146 | Wbudowany pełny słownik praktyk lekarskich na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych | Tak
147 | Pojedyncze pole wyszukiwania kontekstowego jednostki zlecającej w formularzu rejestracji zleceń, w oparciu o wbudowany słownik z możliwością dodania nowych komórek i jednostek na podstawie rejestru RPWDL. Wyszukiwanie kontekstowe w słowniku jednostek i RPWDL w oparciu min o: REGON, fragment nazwy podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej, NIP, adres | Tak
148 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | Tak
149 | Możliwość wprowadzania informacji o personelu uczestniczącym w procedurze badania np.: koordynator, lekarz opisujący, technik, pielęgniarka itp. | Tak
150 | Wbudowany słownik personelu z możliwością szybkiego wyszukiwania personelu wg. fragmentu nazwiska bądź imienia, funkcji | Tak
151 | Możliwość powiązania użytkownika z więcej niż jednym personelem i funkcją | Tak
152 | Dane pacjenta są przechowywane niezależnie od danych badania i mogą podlegać audytowi zmian | Tak
153 | Podczas przypisywania danych pacjenta do nowego badania brane są pod uwagę najbardziej aktualne dane pacjenta | Tak
154 | Wbudowany słownik kodów ICD10 z możliwością wyszukiwania kontekstowego wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. | Tak
155 | Wymuszenie na użytkowniku końcowym kontroli wprowadzania danych personelu powiązanego ze zleceniem w zależności od pełnionej funkcji oraz zdefiniowanych reguł zależnych od minimum: wybranej komórki organizacyjnej, priorytetu badania i typu płatnika, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji | Tak
156 | Wymuszenie na użytkowniku końcowym kontroli załączania skanów dokumentów powiązanych ze zleceniem w zależności od rodzaju dokumentu oraz zdefiniowanych reguł zależnych od minimum: wybranej komórki organizacyjnej, typu płatnika, priorytetu badania, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji | Tak
157 | Wymuszenie na użytkowniku końcowym wyboru umowy spośród zdefiniowanych w słowniku umów podwykonawstwa w zależności od typu płatnika oraz komórki organizacyjnej, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji | Tak
158 | Zapewniona możliwość odbioru opisów badań w formie elektronicznej poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. | Tak
159 | Zapewniona możliwość podglądu statusu opisu, daty przekazania zlecenia do opisu, osoby przekazującej badanie do opisu, załaczonych badań porównawczych i zleconego priorytetu opisu w module rejestracji | Tak
160 | Aplikacja pozwala wyświetlić/odtworzyć załączone do zlecenia konsultacji dane (tj. obrazy badań DICOM, PNG, PDF, JPEG, JPG, filmy pochodzące np. z laparoskopów/endoskopów (w formatach MOV, MPG, MP4), raporty strukturalne DICOM, PDF) | Tak
161 | Aplikacja pozwala pobrać na dysk lokalny załączone do zlecenia konsultacji dane (tj. pliki multimedialne, dane obrazowe, skany dokumentacji medycznej) dostępne w systemie (z możliwością konfiguracji uprawnień do takiej funkcji dla danego użytkownika systemu) | Tak
162 | Zapewniona możliwość obsługi badań odrzuconych z opisu z powodu braków w dokumentacji lub innych powodów formalnych wraz z możliwością ponownego skierowania zlecenia do opisu po uzupełnieniu braków | Tak
163 | Zapewniona możliwość zgłoszenia niezgodności związanych z otrzymanym opisem i skierowaniem zlecenia do kontroli jakości lub do rekonsultacji przez lekarza opisującego | Tak
164 | Dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących danych pacjenta, zlecenia i otrzymanych opisów badań | Tak
165 | Wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie zleceń wg numeru procedury, daty zlecenia | Tak
166 | Możliwość wyszukiwania zleceń pacjenta z użyciem wyszukiwarki oraz na listach badań | Tak
167 | Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwania zależne od polskich liter. | Tak
168 | Możliwość filtracji listy zleceń wg predefiniowanych przedziałów czasowych (bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący dzień, poprzedni dzień). | Tak
169 | Możliwość przeszukiwania, filtrowania i sortowania listy zleceń według kryteriów: | Tak
170 | ● numeru badania | Tak
171 | ● nazwiska pacjenta | Tak
172 | ● numeru identyfikacyjnego pacjenta | Tak
173 | ● statusu | Tak
174 | ● daty rejestracji | Tak
175 | ● priorytetu opisu | Tak
176 | ● procedury | Tak
177 | ● jednostki wykonującej | Tak
178 | ● podmiotu kierującego | Tak
179 | ● lekarza kierującego | Tak
180 | Predefiniowane listy robocze (worklisty) badań w zależności od roli użytkownika i statusu workflow w tym listy: | Tak
181 | ● badań wysłanych do opisu | Tak
182 | ● wyników do wydania | Tak
183 | ● wyników wydanych | Tak
184 | ● zleceń u których wykonano badanie | Tak
185 | ● zleceń zakończonych | Tak
186 | ● zleceń w trakcie opisu | Tak
187 | ● zleceń odrzuconych z opisu | Tak
188 | Możliwość sortowania i filtrowania zleceń na listach roboczych oraz w wynikach wyszukiwania | Tak
189 | Wyszukiwarka pacjentów i zleceń dostępna cały czas w głównym oknie programu, niezależnie od etapu rejestracji zlecenia bądź stopnia realizacji zleconego opisu | Tak
190 | Wyszukiwarka systemowa umożliwiająca wyszukiwanie kontekstowe w jednym polu z uwzględnieniem różnych wag i istotności poszczególnych danych | Tak
191 | Wbudowane powiadomienia personelu wykonującego badanie informujące o utworzeniu nowych notatkek dotyczących wykonanych badań | Tak
192 | Możliwość tworzenia notatek na potrzeby komunikacji z jednostką wykonującą opis jak i innymi użytkownikami | Tak
193 | Możliwość podglądu powiązanych danych obrazowych DICOM w przeglądarce www z poziomu modułu rejestracji | Tak
194 | Wbudowany słownik kodów pocztowych, miejscowości, itp. Umożliwiający wygodne wprowadzanie poprawnych adresów | Tak
195 | Automatyczne uzupełnianie adresu w oparciu o kod pocztowy podczas rejestracji badania | Tak
196 | Możliwość generowania dokumentów typu oświadczenie lub ankieta podczas rejestracji zlecenia | Tak
197 | Możliwość wysyłania minimum 1000 SMS / rok z systemu w ramach licencji | Tak
198 | Przypomnienie (powiadomienie) w formie SMS lub email dla pacjenta o terminie zbliżającego się badania | Tak
199 | Moduł opisu
200 | Podstawowy edytor opisów badań | Tak
201 | Umieszczanie obrazów kluczowych w opisie badania z dostępnych obrazów DICOM | Tak
202 | Możliwość formatowania tekstu opisu badania | Tak
203 | Wsparcie dla sprawdzania pisowni w przeglądarce | Tak
204 | Szablony opisów zależne od rodzaju badania | Tak
205 | Dynamicznie uzupełniane pola w szablonach opisu, m.in. w zakresie metodyki badania, wykazu badań porównawczych, dawki | Tak
206 | Wzorce zdań i opisów, konfigurowalne przez użytkowników | Tak
207 | Reguły widoczności badań dla użytkowników | Tak
208 | Manualne przypisywanie badań do użytkowników | Tak
209 | Automatyczne przypisywanie badań do użytkowników na podstawie zdefiniowanych reguł | Tak
210 | SLA czasu na opis badania (dla podmiotu i priorytetu badania) | Tak
211 | Obsługa procesu opisywania przez rezydentów | Tak
212 | Obsługa procesu konsultacji opisu (double-reading, second-reading) | Tak
213 | Obsługa procesu kontroli jakości opisu z możliwością skierowania badania do ponowego opisu, rekonsultacji przez lekarza opisujacego, konsultacji przez innego specjalistę jak i akceptacji opisu w wyniku braku niezgodności | Tak
214 | Zgodność tworzenia opisów z HL7 CDA (opisy badań diagnostycznych muszą być tworzone w wersji elektronicznej w HL7 CDA i podpisywane elektronicznie) | Tak
215 | Obsługa kwalifikowanego podpisu cyfrowego (Windows, MacOS) | Tak
216 | Obsługa kwalifikowanego podpisu cyfrowego w chmurze Asseco SimplySign (Windows, MacOS) | Podać
217 | Obsługa certyfikatu ZUS | Tak
218 | Możliwość zbiorczego podpisywania cyfrowo opisów badań | Tak
219 | Blokada edycji opisu badania przez nieuprawniony personel | Tak
220 | Jeden moduł opisu z możliwością obsługi przynajmniej 100 pracowni zlecających opisy | Tak
221 | Możliwość definiowania grup widoczności z ograniczeniem widoczności zleceń w module opisu do badań spełniających określone kryteria, w tym min.: jednostka zlecająca opis, jednostka wykonująca badanie, modalność, procedura radiologiczna, priorytet | Tak
222 | Możliwość przypisywania zdefiniowanych grup widoczności poszczególnym użytkownikom modułu opisu | Tak
223 | Możliwość zdefiniowania roli użytkownika w module opisu - lekarz konsultujący, opisujący, lekarz rezydent | Tak
224 | Możliwość zdefiniowania różnych workflow w zależności od roli użytkownika w module opisu | Tak
225 | Możliwość ograniczenia widoczności badań do opisu lub do konsultacji w zależności od wcześniej predefiniowanych reguł przypisywania i roli użytkownika | Tak
226 | Możliwość definiowania automatycznych, ograniczonych w czasie reguł przypisywania badań do opisu | Tak
227 | Możliwość manualnego zarządzania przypisaniem badań do opisu lekarzowi (nadrzędnego nad regułami automatycznymi) | Tak
228 | Możliwość równoczesnej edycji kilku opisów badań w ramach jednego okna przeglądarki bez konieczności ich zamykania i zapisu podczas przełączania się między badaniami | Tak
229 | Możliwość opisywania badań zdalnie w innej, niż miejsce wykonania badania, fizycznej lokalizacji | Tak
230 | Edytor opisu umożliwiający co najmniej: | Tak
231 | · wybór kroju i wielkości czcionki (bez wpływu na wydruk) | Tak
232 | · pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, | Tak
233 | · wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, | Tak
234 | · wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, | Tak
235 | · tworzenie list numerowanych i wypunktowania, | Tak
236 | · cofanie i ponawianie operacji, | Tak
237 | Możliwość grupowania i hierarchizacji wzorców opisów np. w formie drzewa | Tak
238 | Możliwość przeglądania zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania | Tak
239 | Możliwość przeglądania zamieszczonych notatek wewnętrznych przypisanych do badania | Tak
240 | System powiadomień lekarzy o nowych notatkach utworzonych do badań przez nich opisywanych bądź konsultowanych | Tak
241 | Możliwość podglądu danych kontaktowych pacjenta, jednostki i lekarza kierującego oraz jednostki wykonującej przypisanych do badania | Tak
242 | Możliwość podpisania cyfrowego od jednego do kilkunastu wyników badań podczas jednej operacji | Tak
243 | Funkcja podpisywania opisu badania dostępna dla wszystkich badań opisanych bądź do autoryzacji | Tak
244 | Status podpisu cyfrowego wyniku badania prezentowany w formie graficznej na liście badań | Tak
245 | Możliwy zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzi wspomagania dyktowania | Tak
246 | Możliwość umieszczania na wydruku specjalizacji lekarza opisującego i lekarza konsultującego | Tak
247 | Możliwość umieszczania na wydruku informacji o personelu biorącym udział w procedurze, w tym min.: technika, pielęgniarki w zależności od pracowni wykonujacej badanie | Tak
248 | Możliwość umieszczenia na wydruku faksymile lekarza opisującego i/lub konsultującego | Tak
249 | Możliwość prezentowaniana wydruku wyniku danych rejestrowych pracowni wykonującej | Tak
250 | Możliwość umieszczenia na wydruku logo pracowni wykonującej badanie | Tak
251 | Możliwość zastosowania dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania | Tak
252 | Wydruk opisu zgodny z aktualnymi wymogami Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | Tak
253 | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta | Tak
254 | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania | Tak
255 | Moduł PACS
256 | Obsługa DICOM 3.0 (Query C-FIND, Retrieve C-MOVE, Retrieve C-GET, Store C-STORE, DICOM Modality Worklist, Storage Commitment, MPPS) | Tak
257 | Obsługa DICOM WADO URL | Tak
258 | Obsługa DICOMweb (WADO-RS, QUIDO-RS, STOW-RS) | Tak
259 | Obsługa asynchronicznego C-MOVE oraz możliwość konfiguracji przez użytkownika administracyjnego równoległego przesyłania serii w ramach operacji C-MOVE dla wybranych węzłów DICOM dla zapewnienia optymalnego wykorzystania łącza internetowego | Tak
260 | Minimalna pojemność centralnego archiwum na dane DICOM | Tak, >= 5TB
261 | Zarządzanie lokalnymi serwerami przez www przez uprawnionych użytkowników | Tak
262 | Lokalny serwer w wersji rack | Tak
263 | Brak limitu węzłów DICOM | Tak
264 | Możliwość zarządzania węzłami DICOM przez uprawnionych użytkowników | Tak
265 | Definiowanie reguł autoroutingu danych obrazowych przez uprawnionych użytkowników | Tak
266 | Zintegrowany serwer VPN dla indywidualnego dostępu do obrazów przez DICOM wprost z węzła centralnego | Tak
267 | Możliwość częściowej obsługi połączeń VPN przez datacenter Zamawiającego | Tak
268 | Wbudowana przeglądarka DICOM referencyjna webowa 2D (obsługa modalności m.in. CT, MR, DX, CR, XA, USG) | Tak
269 | Upload badań porównawczych | Tak
270 | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej OsiriX MD za pomocą jednego klknięcia z poziomu okna opisu badania | Podać
271 | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej GE AW Server za pomocą jednego klknięcia z poziomu okna opisu badania | Podać
272 | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej RadiAnt za pomocą jednego klknięcia z poziomu okna opisu badania | Podać
273 | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej Weasis za pomocą jednego klknięcia z poziomu okna opisu badania | Podać
274 | Funkcja anonimizacji badań | Tak
275 | Zarządzanie wysyłaniem badań z bramki lokalnej PACS na docelowe urządzenia DICOM | Tak
276 | Funkcja ImageShare - udostępnianie obrazów - możliwość generowania linka HTTPS pozwalającego na dostęp do obrazów z dowolnego miejsca z użyciem wbudowanej webowej przeglądarki referencyjnej obrazów DICOM. Możliwość zarządzania wygenerowanymi linkami do obrazów, w tym możliwość ich deaktywacji oraz śledzenia historii dostępu. | Tak
277 | Integracja z systemem Teleradiologii
278 | Wysyłanie zleceń i badań do opisu do podmiotów świadczących usługi teleradiologii z możliwością wysyłąnia badań porównawczych i wycofania zlecenia oraz zwrotnym otrzymywaniem wyników w formacie min. PDF i HL7 CDA PIK | Tak
279 | Zapewniona możliwość integracji systemu z minimum 5 dostawcami usług teleradiologicznych | Tak, Podać
280 | Wyniki Online dla pacjenta
281 | Odbiór przez pacjenta wyniku w formie PDF, bez danych obrazowych, z powiadomieniem pacjenta przy użyciu SMS | Tak
282 | Portal Pacjenta - dedykowany webowy system dla pacjentów m.in. możliwość podglądu opisu badania i pobrania opisu badania w wersji z podpisem elektronicznym, podgląd statusu zlecenia, historia badań i opisów, powiadominie pacjenta o dostępnym opisie badania | Tak
283 | Moduł raportów
284 | Raporty standardowe (Księga Badań, Raport Lekarzy Opisujących, Raport Jednostek Kierujących, Przegląd Pracowni) | Tak
285 | Raporty ilościowe pozwalające na okresowe raportowanie liczby zleconych i wykonanych opisów | Tak
286 | Dostęp do modułu za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek | Tak
287 | Możliwość cyklicznej wysyłki raportów do wybranych adresatów przy użyciu email. | Tak
288 | Eksport raportów do plików Excel, Word, PDF, CSV. | Tak
289 | Podział uprawnień do raportów względem stanowisk pracy. | Tak
290 | Parametry SLA systemu RIS/PACS
291 | Zapewniony kanał mailowy i telefoniczny zgłaszania awarii i usterek | Tak
292 | Czas przypisania priorytetu zgłoszenia max. 15 minut | Tak
293 | Czas naprawy usterki - tryb planowy - max 5 dni roboczych | Tak
294 | Czas naprawy usterki - tryb pilny - max 48 godzin | Tak
295 | Czas naprawy usterki - tryb krytyczny - max. 6 godzin | Tak
296 | Gwarantowana dostępność systemu dla placówki w skali miesiąca | Tak, >= 99.5%
297 | Gwarancja
298 | Gwarancja i wsparcie w całym okresie licencjonowania systemu | Tak, podać tryb wsparcia
299 | Wdrożenie systemu wraz ze szkoleniem - min. 1 dzień szkoleniowy | Tak
......................................................
miejscowość i data .......................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/