## Arkusz1
27/ZP/2022
Załącznik nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert - termin realizacji oraz czas reakcji serwisu.
Część 1 - Aparat USG z czterema głowicami na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodkowym
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
I | Opis parametrów technicznych
1 | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. Ilość skrętnych kół z blokadą: 4 | Tak/ podać nazwę, typ/model urządzenia, producenta
2 | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji w 2022 roku. | Tak
3 | Autoryzacja producenta ultrasonografu dla dostawcy na dystrybucję oraz serwis dostarczonego ultrasonografu. Minimum 5 lat | Tak
4 | Panel sterowania z możliwością obrotu o kąt min. 60 stopni oraz motorową regulacją wysokości i klasyczną klawiaturą alfanumeryczną. Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min.: 160 mm | Tak/podać
5 | Tradycyjne (nie cyfrowe na ekranie dotykowym) suwaki TGC do regulacji wzmocnienia w zależności od głębokości obrazowania. | Tak
6 | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania. Max. 65 sekund. | Tak/podać
7 | System operacyjny ultrasonografu nie starszy niż Windows 10 | Tak/podać
8 | System wyposażony w licencję DICOM 3.0 | Tak/podać
9 | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED,OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 23" którego 80% powierzchni całkowitej zajmuje obraz diagnostyczny | Tak
10 | Możliwość regulacji wielkości okna diagnostycznego. | Tak
11 | Tryb StandBy (SLEEP) umożliwiający szybkie uruchomienie (wybudzenie) aparatu. Czas wybudzenia: max. 10 s | Tak/podać
12 | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu z regulacją pochylenia. Przekątna ekranu min. 12’’. Rozdzielność min. 1280x800 | Tak/podać
13 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania. Min. 11 000 000 | Tak/podać
14 | Fizyczna ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych TX. Min. 192 | Tak/podać
15 | Możliwość programowania funkcji przypisanych do klawiszy funkcyjnych aparatu. Min. 10 programowalnych klawiszy | Tak/podać
16 | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. | Tak
17 | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej, min. 14 bit ADC | Tak/podać
18 | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenie, min. 1-25 MHz | Tak/podać
19 | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode, min. 310 dB | Tak/podać
20 | Bezpinowe złącza głowic | Tak
21 | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych, min. 5 | Tak/podać
22 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę). Min. 2700 Hz | Tak/podać
23 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę). Min. 500 Hz | Tak/podać
24 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu PW (obrazów/sekundę). Min. 280 Hz | Tak/podać
25 | Zakres prędkości Color Doppler (CD). Min. 4 m/s | Tak/podać
26 | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD). Min. 7 m/s | Tak/podać
27 | Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW). Min. 30 m/s | Tak/podać
28 | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD). Min. 18 kHz. | Tak/podać
29 | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD). Min. 30 kHz | Tak/podać
30 | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW). Min. 75 kHz | Tak/podać
31 | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). Min. +/- 89 stopni. | Tak/podać
32 | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). Min. 0,2 - 25 mm | Tak/podać
33 | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu. Min. 41 cm | Tak/podać
34 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY). Min. 60000 obrazów w trybie 2D | Tak/podać
35 | Tryby pracy aparatu: • 2D (B-mode), • M-mode, • Color Doppler (CD), • Power Doppler (PD), • Kierunkowy Power Doppler (DPD), • Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), • TRIPLEX, • DUPLEX. • Tryb Mikrosaskularyzacji, • Tryb Fullscreen umożliwiający wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu. Min. 8 częstotliwości bazowych dla trybu B-Mode Min. 4 częstotliwości bazowe dla trybu CD | Tak/podać
36 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku. | Tak
37 | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu. Min. 3 stopni ustawień | Tak/podać
38 | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. | Tak
39 | Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu. Min. 5 stopni | Tak/podać
40 | Specjalny tryb obrazowania dedykowany do mikroprzepływów tzw. Mikrowaskularyzacja inny niż tryb Color i Power Doppler. | Tak
41 | Maksymalna ilość ognisk głowicy pracujących jednocześnie. Min. 8 | Tak/podać
42 | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. Min. 40 krotny | Tak/podać
43 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): • Piersi, • Naczyniowe, • Ortopedyczne, • Tarczycy, • Jąder • Położniczych, • Ginekologicznych, • Urologicznych, • Jamy brzusznej. | Tak
44 | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | Tak
45 | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, obrysu. | Tak
46 | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB na przedniej ścianie aparatu. Możliwość nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB). | Tak
47 | Aparat ultrasonograficzny umożliwiający zapis badań na nośnikach typu PENDRIVE w trybie Real-Time Recording. | Tak
48 | Wbudowany dysk twardy. Min. 1TB | Tak/podać
49 | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, TIFF, MPEG, AVI. | Tak
50 | Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA. | Tak
51 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 /1000 Mbps | Tak
52 | Porty USB w standardzie 3.0. Min. 4 | Tak/podać
53 | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal. Min. Ilość elementów: 192. Min. Zakres częstotliwości: 1 – 7 MHz | Tak/podać
54 | Głowica endowaginalna/endorektalna dedykowana do badań ginekologicznych oraz urologicznych wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal Min. Ilość elementów: 192 Min. Zakres częstotliwości: 2 – 11 MHz Min. pole widzenia 220 stopni Max. wielkość czoła głowicy: 20 x 20 mm | Tak/podać
55 | Głowica liniowa dedykowana do badań piersi, tarczycy Min. Ilość elementów: 256 Min. zakres częstotliwości: 3 – 12 MHz Min. szerokość czoła głowicy: 55 mm | Tak/podać
56 | Głowica microconvex dedykowana do badań pediatrycznych i neonatologicznych wykonaną w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal Min. Ilość elementów: 192 Min. zakres częstotliwości: 2 – 11 MHz Min. kąt patrzenia głowicy: 100 stopni | Tak/podać
57 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorowa do diagnostyki kardiologicznej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal Min. Ilość elementów: 80 Min. pole widzenia głowicy: 90 stopni Min. zakres częstotliwości: 1 – 5 MHz | Tak/podać
58 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową dedykowaną do badań naczyniowych, małych narządów, układu mięśniowo szkieletowego wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal Min. ilość elementów: 192 Min. zakres częstotliwości: 3 – 19 MHz Max. szerokość czoła głowicy 45 mm | Tak/podać
59 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową dedykowaną do badań piersi, tarczycy wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal Min. Ilość elementów: 256 Min. zakres częstotliwości: 3 – 19 MHz Min. szerokość czoła głowicy: 55 mm | Tak/podać
60 | Możliwość rozbudowy o głowice liniową wysokoczęstotliwościowa dedykowana do powierzchownej diagnostyki Min. Ilość elementów: 192 Min. zakres częstotliwości: 10 – 25 MHz Max. szerokość czoła głowicy: 35 mm | Tak/podać
61 | Możliwość rozbudowy o głowice convex dedykowaną do diagnostyki prenatalnej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal Min. Ilość elementów: 192 Min. zakres częstotliwości: 2 – 9 MHz | Tak/podać
62 | Możliwość rozbudowy o głowice objętościową convex dedykowana do diagnostyki położniczej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal Min. Ilość elementów: 192 Min. Zakres częstotliwości: 1 – 8 MHz Min. kąt skanowania: 75 stopni | Tak/podać
63 | Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną do badań 3D/4D typu endo Min. Ilość elementów: 192 Zakres częstotliwości min 3-10MHz Min. kąt patrzenia głowicy: 160 stopni kąt skanowania projekcji 3D/4D (sweep angle) min. 120 stopni | Tak/podać
64 | Możliwość rozbudowy o moduł ciągłego Dopplera CW. | Tak
65 | Możliwość rozbudowy o Doppler Tkankowy. | Tak
66 | Możliwość rozbudowy o Anatomiczny M-Mode. | Tak
67 | Możliwość rozbudowy o Pakiet pomiarów kardiologicznych. | Tak
68 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. Stan na dzień składania ofert. | Tak
69 | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii fali poprzecznej Shear Wave punktowa. Stan na dzień składania ofert. | Tak
70 | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii fali podłużnej z pomiarami Strain Ratio. Stan na dzień składania ofert. | Tak
71 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środka kontrastującego. | Tak
72 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej. Stan na dzień składania ofert. | Tak
73 | Automatyczny pomiar NT | Tak
74 | Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min. BPD, HC, AC, FL | Tak
75 | Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View. Stan na dzień składania ofert. | Tak
76 | Możliwość rozbudowy o protokoły BIRADS. Stan na dzień składania ofert. | Tak
77 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne. | Tak
78 | Drukarka termiczna (video) czarno-biała. Cyfrowy printer | Tak
79 | Zasilanie: 200 - 240V, 50 – 60Hz | Tak
80 | Pobór energii max. 700 VA | Tak/podać
II | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji minimum 5 lat | Tak
2 | Bełpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie obowiązywania gwarancji | Tak
3 | Integracja z systemem PACS, HIS, RIS | Tak
4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) Podać oferowany czas reakcji serwisu | Tak, podać: do 24H - 20 pkt do 48H – 10 pkt
7 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 21 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: od 1 do 7 dni – 20 pkt od 8 do 14 dni - 10 pkt od 15 do 21 dni – 5 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryteria oceny ofert znajdują się w części II - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 6 i 7 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń, rok produkcji 2022 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.