Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Demineralizator

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej. - Stopnie oczyszczania wody: • prefiltr osadowy 5μm, • filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca • odwrócona osmoza, • podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym. • lampa UV – 254 nm, • kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm. - Wydajność dobowa ok. 120-150 dm3 (ok. 5 - 7 dm3/h). - Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm. - Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. - Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania. - Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości: • Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 zaopatrzony w kran wody demi o zasięgu min. 2 m i zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 lub równoważny. • Ruchomy punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm) lub równoważny. - Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności. - Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 lub równoważnej (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.). - Ruchome, regulowane ramię inox mocujące punkty poboru wody – możliwość regulacji ustawień w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył. - Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. - System do zasilania zimną wodą: 5-40°C. - Pobór mocy urządzenia poniżej 40W. - Zasilanie: 230V/50Hz lub równoważne. Gwarancja: min. 24 miesięcy. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Waga analityczna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje: Autotest, Dozowanie, Odchyłki procentowe, Liczenie sztuk, Zatrzask maksymalnego wskazania, Receptury, Pomiar w Newtonach, Statystyki, Doważanie, Sensory podczerwieni, Ważenie podszalkowe, Procedury GLP, Ważenie zwierząt, Wyznaczanie gęstości, Monitoring warunków środowiskowych, Wymienne jednostki, Pamięć ALIBI, Współpraca z titatorami, Wi-Fi |  | 1 |  |  |
|  | Obciążenie maksymalne [Max] 110 g |  |  |  |  |
|  | Obciążenie minimalne [Min] 10 mg |  |  |  |  |
|  | Dokładność odczytu [d] 0,1 mg |  |  |  |  |
|  | Zakres tary -110 g |  |  |  |  |
|  | Działka legalizacyjna [e] 1 mg |  |  |  |  |
|  | Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,05 mg |  |  |  |  |
|  | Powtarzalność standardowa [Max] 0,06 mg |  |  |  |  |
|  | Minimalna naważka standardowa USP 100 mg |  |  |  |  |
|  | Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2) 10 mg |  |  |  |  |
|  | Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,09 mg |  |  |  |  |
|  | Powtarzalność dopuszczalna [Max] 0,1 mg |  |  |  |  |
|  | Liniowość ±0,2 mg |  |  |  |  |
|  | Czas stabilizacji Ok. 2 s |  |  |  |  |
|  | Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) |  |  |  |  |
|  | Klasa dokładności OIML I Parametry fizyczne |  |  |  |  |
|  | System poziomowania manualny |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz 5” graficzny kolorowy dotykowy lub równoważny |  |  |  |  |
|  | Elementy zestawu Waga, szalka, osłona szalki, pierścień centrujący, osłona dolna, zasilacz sieciowy, pokrowiec. |  |  |  |  |
|  | Stopień ochrony IP 43 Interfejs komunikacyjny |  |  |  |  |
|  | Bazy danych Min. 7 Max. 8 |  |  |  |  |
|  | Interfejs RS232¹, 2×USB-A (działające wymiennie), USB-B, Wi-Fi®, Ethernet Cechy użytkowe |  |  |  |  |
|  | Obsługa bezdotykowa Minimum 2 czujniki podczerwieni Parametry elektryczne |  |  |  |  |
|  | Zasilanie 100 — 240 V AC 50/60 Hz |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesięcy. |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3 – Waga precyzyjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje: Kontrola plus/minus, Odchyłki procentowe, Sumowanie ważeń, Liczenie sztuk, Wewnętrzny akumulator, Zatrzask maksymalnego wskazania, Pomiar w Newtonach |  | 1 |  |  |
|  | Obciążenie maksymalne [Max]: 2 kg |  |  |  |  |
|  | Dokładność odczytu [d]: 0,01 g |  |  |  |  |
|  | Zakres tary: -2 kg |  |  |  |  |
|  | Powtarzalność: 0,01 g |  |  |  |  |
|  | Liniowość: ±0,03 g |  |  |  |  |
|  | Czas stabilizacji: ok. 3 s |  |  |  |  |
|  | Adiustacja: zewnętrzna |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) |  |  |  |  |
|  | Stopień ochrony: IP 43 |  |  |  |  |
|  | Interfejs: 2×RS232, USB-A, USB-B |  |  |  |  |
|  | Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator |  |  |  |  |
|  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: ok. 15 godzin (średni czas) |  |  |  |  |
|  | Temperatura pracy: +15 ÷ +30 °C |  |  |  |  |
|  | Wilgotność względna powietrza: 10% ÷ 85% RH bez kondensacji |  |  |  |  |
|  | Wymiar szalki: 195×195 mm +/- 2% |  |  |  |  |
|  | Wymiary opakowania: 470×380×336 mm +/- 2% |  |  |  |  |
|  | Masa netto: 2,8 kg +/- 2% |  |  |  |  |
|  | Masa brutto: 4,3 kg +/- 2% |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesięcy. |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ