ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna stołowa |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe. - Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 44 cm x 55 cm x 39 cm. - Maksymalna masa bez rotorów 40 kg +/- 5%. - Prędkość wirowania co najmniej 4500 rpm. - Max przyspieszenie 3509 xg - Urządzenie posiada efektywny systemem wentylacji. - Urządzenie posiada możliwość ustawienia prędkości obrotowej, przyśpieszenia i czasu wirowania. - Urządzenie posiada automatyczne przeliczanie RPM na RCF. - Urządzenie posiada kontrolę niewyważenia wirnika. - Urządzenie posiada możliwość programowania czasu wirowania w zakresie od 30 s do 99 min, skok co 30sek. - Obroty RPM regulowane w zakresie od 100 do 4500, skok max 100 RPM. - Urządzenie posiada funkcję krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short). Funkcja obsługiwana oddzielnym przyciskiem. - Urządzenie posiada silnik indukcyjny, bezobsługowy, nie wymagający konserwacji. - Urządzenie wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika. - Komora wirówki wykonana z metalu, odporna na korozję. Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii rotora. - Urządzenie posiada zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania. - Urządzenie posiada możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii. - Urządzenie posiada zabezpieczenie pod postacią blokady startu pracy przy otwartej pokrywie. - Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesowe z czytelnym wyświetlaczem. - Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD. - Wirówka wyposażona w rotor wychyłowy na probówki o wymiarach 13 x 82 mm i 16 x 106 mm, umożliwiający jednoczesne wirowanie 28 sztuk probówek o podanych wymiarach - Rotor oraz pojemniki metalowe na probówki , kompletne z możliwością autoklawowania. - Wymiana rotoru we własnym zakresie przez użytkownika wirówki. - Urządzenie posiadające możliwość zastosowania: -rotoru horyzontalnego na płytki titracyjne lub bloki o RCF min. 2600xg, -rotoru horyzontalnego z pojemnikami 4x200ml, RCF min 3300xg, -rotor kątowy z pojemnikami na probówki 25ml, min 12 szt, RCF min 2600. - Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz. - Urządzenie posiada akustyczną sygnalizację włączenia do sieci. - Urządzenie będące wyrobem medycznym, posiadającym stosowną deklarację zgodności. - Produkt zgodny z normami EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101. - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty pracy serwisu , dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk | 261-216-526 | 1 |